Załącznik nr 1a do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| LP | OPIS PARAMETRU | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Podstawowe informacje |  |  |  |  |
|  | Model urządzenia | Podać |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | ≥ 2025 Podać rok |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy Nie dopuszcza się aparatu, którego konstrukcja wykorzystuje elementy składowe lub wyposażenie o wcześniejszej dacie wytworzenia lub takie, które mogą nie pochodzić z bieżącej produkcji. Urządzenie nie może być rekondycjonowane ani powystawowe | Tak |  |  |
| - Magnes |  |  |  |  |
|  | Indukcja pola magnetycznego B0 | ≥ 1,5 T Podać wartość [T] |  |  |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | ##### Tak |  |  |
|  | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej | ≤ 0,01 l/rok Podać wartość [l/rok] |  |  |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie X/Y | ≤ 2,5 m Podać wartość [m] |  |  |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi Z | ≤ 4,0 m Podać wartość [m] |  |  |
| - System gradientowy |  |  |  |  |
|  | Maksymalna amplituda gradientów Wymagane jest podanie wartości zdefiniowanej jw., nie dopuszcza się wartości dla parametrów definiowanych subiektywnie przez producentów jako tzw. „ekwiwalent”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp. | ≥ 55 mT/m Podać wartość [mT/m] |  |  |
|  | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate), dla amplitudy zaoferowanej w punkcie powyżej Wymagane jest podanie wartości zdefiniowanej jw., nie dopuszcza się wartości dla parametrów definiowanych subiektywnie przez producentów jako tzw. „ekwiwalent”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp. | ≥ 215 T/m/s Podać wartość [T/m/s] |  |  |
|  | Wartości maksymalnej amplitudy gradientów i maksymalnej szybkości narastania gradientów podane w punktach powyżej możliwe do uzyskania jednocześnie. | Tak |  |  |
| - System RF – tor nadawczy |  |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa nadajnika | ≥ 15 kW Podać wartość [kW] |  |  |
|  | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii |  |  |
| - System RF – tor odbiorczy |  |  |  |  |
|  | Maksymalna liczba kanałów – maksymalna możliwa liczba elementów obrazujących podłączonych do skanera | ≥ 128 Podać wartość [n] |  |  |
|  | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą | ≥ 160 dB Podać wartość [dB] |  |  |
|  | Rozdzielczość odbiornika | ≥ 16 bit Podać wartość [bit] |  |  |
|  | Szerokość pasma przenoszenia | ≥ 1 MHz Podać wartość [MHz] |  |  |
|  | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak Podać nazwę technologii |  |  |
| - Cewki |  |  |  |  |
|  | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak Podać nazwę cewki |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak Podać nazwę cewki |  |  |
|  | Cewka zaoferowana w punkcie 2. wyposażona w zintegrowany mechanizm umożliwiający pochylanie jej kąta zaklinowania, w zależności od potrzeb wynikających ze stanu pacjenta (np. kifoza szyjna) | Tak / Nie Podać |  |  |
|  | Cewka zaoferowana w punkcie 2. wyposażona w zintegrowany system dodatkowych uzwojeń strojących, służący do redukcji lokalnych niejednorodności pola B0 w obszarze szyjnym, spowodowanych obecnością pacjenta w aparacie (technologia BioMatrix CoilShim lub zgodnie nomenklaturą producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii |  |  |
|  | Cewka zaoferowana w punkcie 2. wykonana w technologii bezpośredniego podłączania, to jest bez konieczności łączenia jej z aparatem za pomocą kabli (technologia DirectConnectTM lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak Podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 36 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak Podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań tułowia (np. klatka piersiowa, w tym serce lub jama brzuszna lub miednica), posiadająca w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak Podać nazwę cewki |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, nadawczo-odbiorcza, do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak Podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] |  |  |
|  | Zestaw minimum 2 cewek płachtowych, elastycznych, prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak Podać nazwy cewek, ich wymiary [cm] oraz liczbę elementów obrazujących każdej z nich [n] |  |  |
| - Otocznie pacjenta |  |  |  |  |
|  | Mobilny stół pacjenta, całkowicie odłączany od aparatu, umożliwiający łatwą i szybką ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia | Tak |  |  |
|  | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym | ≥ 220 kg Podać wartość [kg] |  |  |
|  | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 200 cm Podać wartość [cm] |  |  |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak |  |  |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z ciągłym (nie krokowym) przesuwem stołu pacjenta podczas akwizycji danych, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | Tak |  |  |
|  | Czujnik zintegrowany z cewką służący do rejestracji krzywej oddechu dla wypracowania sygnałów synchronizujących sekwencje bramkowane oddechowo (technologia BioMatrix Respiratory Sensors lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii |  |  |
|  | Czujnik zintegrowany z cewką służący do rejestracji ruchu serca dla wypracowania sygnałów synchronizujących sekwencje bramkowane typu cardiac cine (technologia BioMatrix Beat Sensor lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii |  |  |
|  | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak |  |  |
|  | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu | ≥ 70 cm Podać wartość [cm] |  |  |
|  | Całkowita długość gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) liczona od przedniej do tylnej obudowy zewnętrznej | ≤ 200 cm Podać wartość [cm] |  |  |
|  | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak |  |  |
|  | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak |  |  |
|  | Min. jeden wyświetlacz kolorowy, zintegrowany z obudową gantry aparatu informujący o stanie funkcji aparatu MR i zawierający co najmniej informacje: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki | Tak Podać liczbę |  |  |
|  | Minimum jeden tablet dotykowy, kolorowy, zintegrowany z obudową gantry (np. za pomocą rzepów, kieszeni lub w inny sposób), wyświetlający informacje o badaniu i pacjencie | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę oraz liczbę |  |  |
|  | Centrator laserowy | Tak |  |  |
|  | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | Tak |  |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak |  |  |
|  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak |  |  |
|  | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | Tak |  |  |
|  | Zestaw dedykowanych akcesoriów dla cewek elastycznych do zastosowań uniwersalnych, służących do stabilizacji badanych obszarów anatomicznych (np. stopa, kolano, łokieć, nadgarstek) | Tak |  |  |
|  | Zestaw dedykowanych poduszek próżniowych zapewniających stabilne i wygodne ułożenie pacjenta podczas badania pozwalających poprawić jakość obrazu przez eliminację artefaktów ruchowych; poduszki podłączanych do pompy próżniowej umieszczonej w stole pacjenta; min. 3 różne kształty dopasowane anatomicznie o różnej wielkości | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę |  |  |
| - Aplikacje kliniczne – badania neurologiczne |  |  |  |  |
|  | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - (Brain Dot Engine, myExam Brain Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - automatyczne pozycjonowania i ułożenia zestawów warstw w badaniu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych, - automatyczne określenie obszaru saturacji, - automatyczna detekcją położenia kręgów i krążków międzykręgowych, - automatyczną numeracja kręgów, - (Spine Dot Engine, myExam Spine Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowane, zwalidowane klinicznie oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania w obszarze mózgowia, pozwalające na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie powtarzalności, w tym T1 sag GRE, T2 tra TSE i TSE FLAIR, tra EPI Diffusion i T2 * tra EPI-GRE (np. techniki GOBrain i GOBrain+ lub odpowiednik producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę i wskazać jednostkę walidującą |  |  |
| - Aplikacje kliniczne – obrazowanie dyfuzji (DWI) |  |  |  |  |
|  | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |  |
|  | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
| - Aplikacje kliniczne – obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |  |  |  |  |
|  | DTI w oparciu o pomiary dyfuzji kierunkowej (DTI, MDDW lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Maksymalna liczba kierunków DTI | ≥ 12 Podać liczbę |  |  |
| - Aplikacje kliniczne – obrazowanie perfuzji (PWI) |  |  |  |  |
|  | PWI w oparciu o single-shot EPI. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne generowanie map GBP, PBP i TTP na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu ASL (Arterial Spin Labeling) | Tak Podać nazwę |  |  |
| - Aplikacje kliniczne – badania ważone podatnością tkanki (SWI) |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki z wykorzystaniem mechanizmów SWI, Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak Podać nazwę |  |  |
| - Aplikacje kliniczne – badania funkcjonalne MR (fMRI) |  |  |  |  |
|  | Sekwencje obrazujące do badań funkcjonalnych fMRI | Tak |  |  |
| - Aplikacje kliniczne – spektroskopia wodorowa (1H MRS) |  |  |  |  |
|  | 1H MRS typu Single-Voxel Spectroscopy (SVS) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta, na stanowisku operatora | Tak Podać nazwę |  |  |
| - Aplikacje kliniczne – angiografia MR bez kontrastu (non-ceMRA) |  |  |  |  |
|  | non-ceMRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak |  |  |
|  | non-ceMRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak |  |  |
|  | Techniki non-ceMRA 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania naczyń peryferyjnych i abdominalnych pozwalające na różnicowanie naczyń tętniczych i żylnych | Tak Podać nazwę |  |  |
| - Aplikacje kliniczne – angiografia MR z kontrastem (ceMRA) |  |  |  |  |
|  | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak |  |  |
|  | Dynamiczna ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) przeznaczona do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nomenklatury producenta (podać nazwę oferowanego rozwiązania) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak Podać nazwę |  |  |
| - Aplikacje kliniczne – badania serca (CMR) |  |  |  |  |
|  | Podstawowe protokoły do badań CMR | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR | Tak |  |  |
|  | Dark Blood Imaging – badania CMR z tłumieniem sygnału krwi | Tak |  |  |
|  | First-Pass Perfusion – perfuzja pierwszego przejścia środka kontrastowego | Tak |  |  |
|  | Delayed Enhancement 2D – ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D | Tak |  |  |
|  | Delayed Enhancement 3D – ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 3D | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie tętnic wieńcowych (SSFP Whole Heart Coronary, 3D Whole Heart, 3D Heart lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Nawigator kardiologiczny z bramkowaniem | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Sekwencje do oceny ilościowej przepływów w sercu i naczyniach | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Mapowanie ilościowe tkanki mięśnia sercowego, z barwną prezentacją parametrycznych map T1, T2 i T2* (MyoMaps lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań serca w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - automatyczne lokalizowanie 5-ciu punktów orientacyjnych serca, - w pełni automatyczny proces planowania dwu-, trzy- i czterokomorowego, w krótkiej osi, z określonymi orientacjami zastawek, - zautomatyzowana lokalizacja widoków w osi krótkiej, (my Exam Cardiac Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę |  |  |
| - Aplikacje kliniczne – badania w obszarze tułowia |  |  |  |  |
|  | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |
|  | Cholangiografia MR | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie bardzo szybkich badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej (TWIST-VIBE, DISCO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k (STAR-VIBE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
| - Badania stawów |  |  |  |  |
|  | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak |  |  |
|  | Badania barku | Tak |  |  |
|  | Badania nadgarstka | Tak |  |  |
|  | Badania stawu kolanowego | Tak |  |  |
|  | Badania stawu skokowego | Tak |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań dużych stawów (bark, kolano, biodro) w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (Large Joint Dot Engine, myExam Large Joint Assist lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę oprogramowania |  |  |
|  | Dedykowane, zwalidowane klinicznie oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania stawu kolanowego, pozwalające na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie powtarzalności, w tym izotropowe protokoły 3D o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, możliwe dzięki sekwencji SPACE z techniką CAIPIRINHA (technika GOKnee3D lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę i wskazać jednostkę walidującą |  |  |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki | Tak |  |  |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T1, T2*, R2 i R2* obrazowanej tkanki | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę |  |  |
| - Techniki redukcji czasu i poprawy jakości obrazu – obrazowanie równoległe |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 8 Podać wartość [n] |  |  |
| - Techniki redukcji artefaktów i korekty obrazu |  |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  |  |
| - Sekwencje obrazujące |  |  |  |  |
|  | Spin Echo (SE) | Tak |  |  |
|  | Inversion Recovery (IR) | Tak |  |  |
|  | Gradient Echo (GRE) | Tak |  |  |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
|  | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
|  | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak |  |  |
|  | Multi-Shot | Tak |  |  |
|  | Single-Shot | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Turbo IR | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (typu 3D DESS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
| - Parametry obrazowania |  |  |  |  |
|  | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y | ≥ 50 cm Podać wartość [cm] |  |  |
|  | Maks. FoV w osi podłużnej Z (statycznie, bez przesuwu stołu pacjenta) | ≥ 50 cm Podać wartość [cm] |  |  |
|  | Maks. FoV w osi podłużnej Z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 200 cm Podać wartość [cm] |  |  |
|  | Min. FoV | ≤ 1,0 cm Podać wartość [cm] |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna bez interpolacji | ≥ 1024 x 1024 Podać rozmiar [n x n] |  |  |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 2D | ≤ 0,2 mm Podać wartość [mm] |  |  |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 3D | ≤ 0,1 mm Podać wartość [mm] |  |  |
| - Rekonstruktor obrazowy |  |  |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024 Podać wartość [n x n] |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | ≥ 15 000 obrazów/s Podać wartość [obrazy/s] |  |  |
|  | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  |  |
|  | Moduł zegara automatycznie włączającego aparat o ustalonej przez użytkownika porze, skracając czas oczekiwania na uruchomienie systemu | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę |  |  |
| - Stanowisko operatora – sprzęt |  |  |  |  |
|  | Pojemność HDD dla obrazów | ≥ 70 GB Podać wartość [GB] |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD | Tak |  |  |
|  | Przekątna monitora | ≥ 19” Podać wartość [”] |  |  |
|  | Matryca monitora | ≥ 1280x1024 Podać rozdzielczość [n x m] |  |  |
|  | Stanowisko operatora – monitor/monitory | Tak Podać rodzaj stanowiska [szt.] |  |  |
|  | UPS do podtrzymania napięcia | Tak |  |  |
| - Stanowisko operatora – oprogramowanie |  |  |  |  |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D SSD | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające całkowicie zdalne przejęcie pracy na stanowisku operatora z poziomu komputera podłączonego do sieci teleinformatycznej pracowni przez zabezpieczone łącze typu VPN | Tak / Nie Jeżeli tak, podać nazwę |  |  |
| - Stanowisko operatora – praca w sieci |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | Tak |  |  |
| - Wyposażenie aparatu i pracowni oraz wymagania uzupełniające |  |  |  |  |
|  | Zestaw fabrycznych fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  |  |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia (urządzenie główne oraz wyposażenie będące wyrobem medycznym) dopuszczony do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r., poz.974) i przepisami wykonawczymi | Tak |  |  |
|  | Dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie RP: a) deklaracja zgodności UE wystawiona przez jednostkę notyfikowaną, b) potwierdzenie zgłoszenia/powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Tak Należy załączyć do oferty |  |  |
|  | Karty katalogowe / foldery / ulotki informacyjne / firmowe materiały informacyjne producenta / karty lub opisy techniczne / inne posiadane dokumenty (np. oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora producenta potwierdzające spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w wymienionych wcześniej przedmiotowych środkach dowodowych, zrzuty ekranu, zdjęcia), zawierających opis oferowanego urządzenia głównego (rezonans magnetyczny z systemem postprocessingowym) i wyposażenia aparatu będącego wyrobem medycznym; dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim | Tak Należy załączyć do oferty |  |  |
|  | Instruktaż dla personelu w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia | Tak |  |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia tzn. dla techników 10 dni dla minimum 6 osób, dla lekarzy 10 dni dla 2 osób. Terminy uzgodnione zostaną na roboczo z Zamawiającym | Tak |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji - zawarte w cenie aparatu | Tak, w cenie oferty |  |  |
|  | Wszelkie niezbędne prace towarzyszące instalacji rezonansu magnetycznego, w tym: - dostawa i montaż kompletnej klatki Faraday’a z quench-rurą z wykończeniem wnętrza (w tym regał na cewki). W przypadku konieczności, powinna zostać wyposażona w niezbędny ekran w związku z sąsiadującymi pomieszczeniami, w których znajduje się wrażliwa aparatura medyczna, w szczególności sprzęt diagnostyczny laboratoryjny znajdujący się w pomieszczeniach przyziemia i parteru budynku, - wykonanie kompletnego układu chłodzenia aparatu zgodnie z wymaganiami producenta, - przygotowanie i zabezpieczenie drogi transportowej celem instalacji rezonansu magnetycznego wraz z ewentualnym odtworzeniem otworów transportowych. | Tak |  |  |
|  | Leżanka do transportu pacjentów leżących przeznaczona do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | Tak |  |  |
|  | Wózek inwalidzki do transportu pacjentów siedzących przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | Tak |  |  |
|  | Wstrzykiwacz środka kontrastowego przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | Tak |  |  |
|  | Wykrywacz metali ręczny | Tak |  |  |
|  | Tablica zasilająca do dostarczanego urządzenia | Tak |  |  |
|  | Gaśnica niemagnetyczna | Tak |  |  |
|  | Biurko i fotel dla stanowiska operatora | Tak |  |  |
| - System do opisu badań |  |  |  |  |
|  | Dostawa nowego nieużywanego serwera aplikacyjnego, rok produkcji ≥2023, o minimalnych parametrach jak niżej: - pamięć RAM: min. 96 GB, - macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej, - pojemność macierzy: min. 1,8 TB netto, - napęd optyczny DVD RW, - klawiatura, mysz. | Tak Podać: - rok produkcji serwera - ilość pamięci RAM [GB] - rodzaj macierzy RAID [poziom] - pojemność netto macierzy [TB] |  |  |
|  | Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, wraz z dostępem do dowolnej aplikacji klinicznej, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką. | Tak |  |  |
|  | Dostawa wszystkich aplikacji w oparciu o model pływających licencji. Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputerze PC mającym dostęp do serwera aplikacyjnego. | Tak |  |  |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej/aktualnej wersji oprogramowania). | Tak |  |  |
| - Konsole lekarskie 2 szt. – sprzęt |  |  |  |  |
|  | Dostawa nowych nieużywanych konsol lekarskich, rok produkcji ≥ 2023. | Tak Podać rok produkcji |  |  |
|  | Komputer sterujący dopasowany do oferowanego rozwiązania, ze wsparciem w okresie gwarancji 5 lat (procesor, system operacyjny). | Tak Podać: - typ/rodzaj procesora, zegar [MHz], - rodzaj systemu operacyjnego |  |  |
|  | Pojemność HDD lub SSD. | ≥ 1000 GB Podać wartość [GB] |  |  |
|  | Pojemność RAM. | ≥ 32 GB Podać wartość [GB] |  |  |
|  | Dwa monitory diagnostyczne w technologii LCD/TFT. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Przekątna monitora diagnostycznego. | ≥ 24” Podać wartość [”] |  |  |
|  | Matryca monitora diagnostycznego. | ≥ 1920 x 1200 Podać rozdzielczość |  |  |
|  | Jeden monitor opisowy w technologii LCD/TFT. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Przekątna monitora opisowego. | ≥ 23” Podać wartość [”] |  |  |
|  | Matryca monitora opisowego. | ≥ 1920 x 1080 Podać rozdzielczość |  |  |
| - Konsole lekarskie – oprogramowanie |  |  |  |  |
|  | Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagającego zamykania załadowanych badań. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: - ilość poprzednich badań, - typ/modalność poprzednich badań, - zakres daty poprzednich badań. | Nie / Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Funkcjonalności do oceny badań: - pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni), - pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, inne), - elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Możliwość wykonania badań porównawczych. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu MPR w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji pozwalająca na: - automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR zorientowanych anatomicznie, - automatyczne generowanie rekonstrukcji wzdłuż linii kręgosłupa, - wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiona automatycznie, zależnie od anatomii, - automatyczne rekonstrukcje/widoki dla chirurgów/ortopedów. | Nie / Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu MIP. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu VRT z predefiniowaną paletą ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D np. typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: - oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, - rozpraszanie/pochłanianie fotonów, - użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. Rekonstrukcja inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT. | Nie / Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT i MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. | Nie / Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Ocena badań MR: serii morfologicznych, dynamicznych, map perfuzyjnych. Automatyczna rejestracja/synchronizacja serii MR z badaniami CT. Fuzja badań CT/MR. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Oprogramowanie do opisywania badań MR, zawierające: - wykresy time-intensity dla badań z kontrastem, - dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Narzędzia opracowywania badań MR: - filtr obrazów MR - elastyczna korekcja artefaktów ruchowych - operacje na obrazach MR: - subtrakcja obrazów, - średnia arytmetyczna, - dodawanie, - dzielenie, iloczyn. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia wielu obrazów w jeden widok na potrzeby przeglądania skanów pozyskanych przy użyciu kilku aparatów. Aplikacja do badania całego ciała, angiografii MR, całego kręgosłupa w celu uwidocznienia całego centralnego układu nerwowego lub funkcjonalność automatycznego łączenia realizowana przez aparat MR. | Tak, na min. 1 stanowisku / Nie Jeżeli tak – należy opisać aplikację; jeżeli posiada funkcjonalność łączenia należy ją opisać, w tym sposób realizacji (stacja operatorska/serwer aplikacyjny) |  |  |
|  | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. | Nie / Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań MR perfuzji neuro, w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników MTT, TTP, CBV i CBF, lub funkcjonalność automatycznego generowania map perfuzyjnych realizowana przez aparat MR. | Nie / Tak, na min. 1 stanowisku |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 - raportowanie zgodne z PIRADS v2 - automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty - dedykowany raport zawierający: - listę znalezisk, pomiarów, zdjęć, - czytelną wizualizację adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji. | Tak, dostęp jednoczasowy na min. 2 stanowiskach |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań MR piersi, realizujące dedykowany workflow umożliwiający: - jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, serii dynamicznych z kontrastem - ustandaryzowane raportowanie BIRADS | Nie / Tak, dostęp jednoczasowy na min. 1 stanowisku |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierające dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: - czynnościowych (funkcjonalnych), - dynamicznych, - obrazów charakterystyki tkanki, - danych przepływu, oraz narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego. | Nie / Tak, dostęp jednoczasowy na min. 1 stanowisku |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające: - automatyczną rejestrację, wyświetlanie w widokach porównawczych badań bieżących/poprzednich, - pomiar zmiany zgodnie z RECIST 1.1/WHO, Lung-RADS, - segmentację zmian w płucach. | Nie / Tak, dostęp jednoczasowy na min. 1 stanowisku |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające: - identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości - rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, - pomiar średnicy w rozwinięciu wzdłuż linii centralnej naczynia, - rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia | Nie / Tak, dostęp jednoczasowy na min. 1 stanowisku |  |  |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: - automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, - automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT. | Tak, dostęp jednoczasowy na min. 1 stanowisku/Nie |  |  |
|  | Oprogramowanie do przeglądania badań mammograficznych z możliwością wyświetlania obrazów 2D oraz tomosyntezy, porównywania badań/serii, synchronicznego przewijania serii tomosyntezy. | Tak, dostęp jednoczasowy na min. 1 stanowisku/Nie |  |  |
|  | Oprogramowanie tego samego producenta, co zaoferowany system rezonansu magnetycznego, jednolity interfejs użytkownika stacji operatorskiej oraz diagnostycznego oprogramowania lekarskiego. | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE. | Tak, dostęp jednoczasowy na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE. | Tak, dostęp jednoczasowy na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT. | Tak, dostęp jednoczasowy na wszystkich stanowiskach |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment. | Tak, dostęp jednoczasowy na wszystkich stanowiskach |  |  |
| - GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego rezonansu magnetycznego – min. 24 miesiące. Okres gwarancji liczony od daty podpisania przez strony protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji | Tak Podać |  |  |
|  | Gwarancja na sprzęt IT (hardware), w tym system postprocesingowy – min. 24 miesiące | Tak Podać |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że po upływie okresu gwarancji na urządzenie wszelkie kody, zabezpieczenia, uprawnienia do serwisu/naprawy/aktualizacji urządzenia zostaną udostępnione podmiotowi, z którym Zamawiający podpisze umowę lub zleci mu wykonanie czynności serwisowych (jeżeli dotyczy - na podstawie odrębnej umowy licencyjnej). Podmiot ten będzie posiadał wymagane uprawnienia / autoryzacje | Tak |  |  |
|  | W ramach gwarancji, przeglądy okresowe w całym okresie jej trwania zgodnie z zaleceniami producenta, wraz z wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądu | Tak |  |  |
|  | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatu zgodnie z instrukcją przeglądu | Tak |  |  |
|  | Szkolenia personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji | Tak |  |  |
|  | Szkolenia dla lekarzy, techników i pielęgniarek | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia w miejscu instalacji urządzenia – o ile to możliwe | Tak |  |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzenia i termin następnego przeglądu (jeżeli wymagany). Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |  |
|  | Gwarancja 10. letniego okresu gwarantowania dostępności części zamiennych dla rezonansu magnetycznego oraz min. 5. letniego dla urządzeń IT | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki lub wady do 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki | Tak Podać |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku | Tak |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 2 dni robocze rozumiane, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy | Tak Podać |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy | Tak Podać |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN. Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak |  |  |
|  | Dostawa, transport, instalacja oraz uruchomienie aparatu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami | Tak |  |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów po instalacji urządzenia zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych | Tak |  |  |
|  | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich elementów składowych rezonansu magnetycznego w cenie oferty | Tak |  |  |
|  | Dostarczenie wraz z aparatem instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia i wszystkich elementów wyposażenia w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej | Tak |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż 2 razy w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji) | Tak |  |  |
|  | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |

Uwaga:

- Powyższe parametry stanowią wymagania graniczne.

- Nie spełnienie choćby jednego z wymagań oznaczonych w kolumnie „Wartość wymagana”, oznaczonych „TAK” lub wartością graniczną spowoduje odrzucenie oferty.