Załącznik nr 2 do SWZ

Nr sprawy EZ.272.203.2025

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SERWISU I SZKOLEŃ

- Moduł HPLC  - Wysokosprawny chromatograf cieczowy z miernikiem radiometrycznym

Dotyczy: 	Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa Zestawu HPLC – Wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) z miernikiem radiometrycznym dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „PARAMETRY OFEROWANE” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Parametry i wartości wymagane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent/producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ/ Nr katalogu | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 | TAK, podać |  |
|  | Podwójna dwutłokowa pompa gradientowa (podwójny trójskładnikowy gradient) w jednym bloku | TAK |  |
|  | Ciśnienie robocze systemu (pompa, autosampler, połączenia) do minimum 1000 bar | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania mieszaniny do 3 różnych rozpuszczalników fazy ruchomej w tym samym czasie | TAK |  |
|  | Zintegrowany degazer co najmniej sześciokanałowy | TAK |  |
|  | Przepływ w zakresie co najmniej od 0,001 do 8 mL/min | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Dokładność przepływu pompy nie gorsza niż ±0,1% | TAK |  |
|  | Wbudowany czujnik wycieku eluentu w we wszystkich modułach urządzenia | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Autosampler z dwoma portami nastrzykowymi | TAK |  |
|  | Autosampler o pojemności co najmniej 200 fiolek HPLC o obj. 1,5 / 1,8 ml | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Dostarczenie fiolek dedykowanych do autosamplera wraz z insertami - minimum 1000 sztuk | TAK, podać ilość fiolek |  |
|  | Objętość nastrzyku w zakresie od 0.1 µl do 100 µl | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Dozowanie z trybem prekompresji próbki w pętli dozownika (wyrównywanie ciśnienia pomiędzy pętlą a kolumną) | TAK |  |
|  | Precyzja nastrzyku dla objętości 1 µL nie gorsza niż 0,25% RSD | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrycie i rozpoznanie zastosowanych tac na próbki (np. czytnik barcode) | TAK |  |
|  | Termostat do kolumn chromatograficznych z zakresem pracy co najmniej 5-85 oC | TAK |  |
|  | Termostat musi umożliwić instalację co najmniej 2 kolumn chromatograficznych o długości minimum 300 mm | TAK, podać ilość kolumn |  |
|  | System przełączania pomiędzy dwoma kolumnami lub detektorami, sterowany przez oprogramowanie chromatograficzne | TAK |  |
|  | Stabilność temperatury w termostacie nie gorsza niż ±0.1 oC | TAK |  |
|  | Moduł umożliwiający wyrównanie temperatury eluentu do temperatury ustawionej w termostacie kolumn | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Detektor UV-VIS w zakresie spektralnym co najmniej 190-700 nm | TAK |  |
|  | Detektor UV-VIS posiadający minimum 2 kanały pomiarowe | TAK |  |
|  | Dokładność długości fali ±1 nm | TAK |  |
|  | Detektor Elektrochemiczny – Amperometryczny Pulsowy zgodny z wymaganiami farmakopealnymi dla Fludeoksyglukozy (18F) | TAK |  |
|  | Detektor radiochemiczny dedykowany do izotopów SPECT/PET | TAK |  |
|  | Detektor radiochemiczny wyposażony co najmniej w 1 calowy NaI | TAK, podać wymiary detektora |  |
|  | Detektor radiochemiczny posiadający minimum 2 kanały pomiarowe | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Osłona detektora radiochemicznego równoważna warstwie co najmniej 5 cm Pb | TAK |  |
|  | Kolumna chromatograficzna do analizy Fludeoksyglukozy (18F) zgodna z Polską Farmakopeą wydanie XIII wraz z kolumną ochronną – przynajmniej dwa komplety 2 szt. | TAK, podać producenta oraz typ/model kolumny |  |
|  | Zestaw specjalnych kapilar zapewniających szczelność systemu bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi – ręczne dokręcanie i odkręcanie | TAK |  |
|  | Zestaw musi być wyposażony w 6 butelek na rozpuszczalnik o objętości 1000mL | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zestaw odczynników niezbędnych do wykonania kwalifikacji HPLC | TAK |  |
|  | Budowa modułowa urządzenia | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie chromatograficzne do sterowania całym zestawem HPLC zgodne z wytycznymi FDA 21 CFR część 11 | TAK |  |
|  | Komputer stacjonarny z systemem Windows 11 Pro lub równoważny, monitor do komputera o przekątnej minimum 23”, procesor co najmniej Intel i5 o taktowaniu ≥3.0, 12 lub 13 generacji lub równoważny, dysk o pojemności minimum SSD 1TB, pamięć ram minimum 16 GB, bezprzewodowa mysz i klawiatura. | TAK, podać parametry techniczne komputera |  |
|  | Pakiet Microsoft Office 2024 lub równoważny | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej (IQ) wykonanej przez producenta sprzętu lub dostawcę zgodnie z krajowymi standardami farmaceutycznymi dotyczącymi dobrej praktyki wytwarzania lub równoważnymi wymaganiami, potwierdzającej prawidłową instalację urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami jakościowymi | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie kwalifikacji operacyjnej (OQ) wykonanej przez producenta sprzętu lub dostawcę zgodnie z krajowymi standardami farmaceutycznymi dotyczącymi dobrej praktyki wytwarzania lub równoważnymi wymaganiami, potwierdzającej prawidłowe funkcjonowanie urządzenia w określonych parametrach operacyjnych zgodnie ze specyfikacją techniczną | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie kwalifikacji procesowej (PQ) wykonanej przez producenta sprzętu lub dostawcę dla [18F]-FDG zgodnie z krajowymi standardami farmaceutycznymi dotyczącymi dobrej praktyki wytwarzania lub równoważnymi wymaganiami, potwierdzającej zdolność urządzenia do wykonywania procesu produkcji tego radiofarmaceutyku zgodnie z określonymi specyfikacjami technicznymi i wymaganiami jakościowymi | TAK |  |
|  | Możliwość zakupu corocznego przeglądu (Periodic Maintenance) przez autoryzowany serwis urządzenia | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania w okresie wspierania software przez producenta | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Sprzęt musi być w możliwie najwyższej klasie energooszczędności i wykonany z materiałów podlegający recyklingowi. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji oraz serwisu i szkoleń |  |  |
|  | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……… miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust 3. | Min. 24 m-ce |  |
|  | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji i serwisu zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu odbioru opisanym w § 2 ust 3. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej Umowy, w interwałach czasowych zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym przy dostawie należy dostarczyć potwierdzenie za zgodność z oryginałem pisma z zaleceniami producenta dot. częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych. | Tak |  |
|  | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe wolne od wad, tej samej klasy i o nie gorszych parametrach technicznych. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 2 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu gwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu gwarancyjnego. |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony na warunkach z pkt 8 na terenie RP i autoryzowany serwis pogwarancyjny świadczony na terenie RP świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu pogwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu pogwarancyjnego |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Wykonawca gwarantuje możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku (nr telefonu ………………………………, e-mail ………………………………). Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | Tak, podać |  |
|  | Dokumentacja dostarczana przy odbiorze sprzętu*: - paszport techniczny - dokument gwarancji sprzętu - instrukcja obsługi sprzętu - certyfikaty - deklaracje CE - …………………………….. (inne) | Tak, podać |  |
|  | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | Tak |  |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla minimum 3 osób w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu uruchomienia wynosi min. 10 lat. | Tak |  |

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektroniczny