Wykonawca:                                                                                                           Załącznik nr 1

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu:

NIP:…………………………………

KRS: ………………………………

Tel……………………………….

Email:………………………….

O F E R T A / O P I S  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów, znak sprawy SZSPOO.SZP.3810.104.2025, przedstawiamy następującą ofertę:

| Łączna wartość oferty | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela 1 |  |  |  |
| Tabela 2 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Tabela 1. Dzierżawa aparatów

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość czynszu netto PLN za okres jednego miesiąca | Wartość czynszu netto PLN przez okres trwania umowy | VAT % | Wartość czynszu brutto PLN przez okres trwania umowy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/opis ewentualnego wyposażenia dodatkowego w zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa trzech takich samych aparatów do wykonywania barwień immunohistochemicznych o parametrach nie gorszych jak: - Automatyczny system barwień metodą immunohistochemiczną oraz metodą hybrydyzacji in situ. - Etapy barwienia wykonywane automatycznie obejmują: odparafinowanie, odkrywanie antygenu, procesy wywoływania reakcji barwionej, podbarwianie tła, wszystko na pokładzie jednego aparatu. - Możliwość barwienia jednocześnie 90 preparatów, z możliwością dokładania preparatów „citowych” w trakcie trwania barwienia oraz opcją zaprogramowania go „na noc”. - Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu w jednym cyklu pracy. - Aparat pozwala na oznaczenie od 1 do 27 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy. - Aparat musi być bezigłowy, eliminujący ryzyko kontaminacji próbki. - Aparat musi stosować bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów. - System umożliwiający wykorzystanie przeciwciał różnych producentów. - W zestawie komputer z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym identyfikacje preparatów za pomocą kodów kreskowych oraz kontrolowanie obecności oraz daty ważności odczynników niezbędnych do wykonania danego barwienia. - Aparat kompaktowy, brak konieczności stosowania dodatkowych przystawek dla procesów zależnych od temperatury. - Aparat dozujący jednolitą ilość odczynnika – 100 μl dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca. - Aparat w pełni kontrolujący jakość otrzymywanych preparatów (brak zależności warunków reakcji od warunków otoczenia, kontrola terminów ważności wykorzystywanych odczynników, brak zależności wyników reakcji od warunków otoczenia, aparat pracujący w oparciu o walidowane protokoły barwień). - Aparat zabezpieczający przed utratą/uszkodzeniem materiału w trakcie barwienia (zabezpieczenie materiału przed wysychaniem w każdym etapie barwienia, barwienie szkiełek w pozycji poziomej każde barwienie niezależnie w odrębnej szufladzie, UPS podtrzymujący pracę aparatu w zestawie). - Preparaty muszą być umiejscowione w aparacie w osobnych szufladach. Każda szuflada musi być niezależną komorą reakcyjną dla pojedynczego preparatu. - Aparaty wyprodukowane nie wcześniej niż 2024r. - Trzy szafy chłodnicze do przechowywania odczynników wg poniższej specyfikacji: Zakres temp. Od +1 do +15 st. C, pojemność 359L netto, wymiary zew 600x610x1800 mm; waga 79 kg; drzwi ze szkła izolacyjnego, odszranianie automatyczne, sterowanie mechaniczne, cyfrowy zewnętrzny wskaźnik temp., 5 półek, gwarancja 36 m-cy. - Dwa systemy do oczyszczania wody wodociągowej do klasy 1 i 2 czystości potrzebnej do przygotowania odczynników niezbędnych do pracy aparatu. System będzie wyposażony w lampę UV oraz filtr mikrobiologiczny (ilość bakterii < 10 CFU/mL). Wydajność oczyszczania 10l/h, rezystywność >10MΩ.cm. Dwa zbiorniki na 20 l wody każdy. Dostawca będzie dostarczał na swój koszt filtry zamienne niezbędne do utrzymania właściwych parametrów wody. - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odczynniki z terminami ważności nie krótszymi niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy, a w sytuacjach wyjątkowych po uzyskaniu zgody Kierownika Zakładu Patomorfologii lub osoby odpowiedzialnej termin ten może być krótszy. - Procedury i instrukcje obsługi w języku polskim dla aparatów - przy dostawie aparatów. - Ulotki w języku polskim, zawierające informacje o warunkach odkrywania antygenu, zakresie rozcieńczeń, a także występowania danego markera w tkankach prawidłowych i nowotworowych oraz typie reakcji . - Gwarancja na aparat przez cały czas trwania umowy. - 2 mikroskopy optyczne o parametrach nie gorszych niż: 1) Mikroskop z optyką korygowaną do nieskończoności, do badań w jasnym polu w świetle przechodzącym, 2) Ergonomiczny statyw z ogniskowaniem ostrości preparatu poprzez ruch uchwytu rewolwerowego z obiektywami; oświetlenie diodowe centrowalne o intensywności porównywalnej do żarówki halogenowej 100W’; wbudowany system oświetlenia wg Koehlera. Numer pola (FN): min 26; system zapamiętywania intensywności oświetlenia oddzielnie dla każdego obiektywu oraz możliwość zapamiętywania dla wszystkich obiektywów; dokładność ogniskowania nie gorsza niż 0,1 ; regulacja oporu śruby makro, 3) Ergonomiczna uchylna, teleskopowa i podnoszona nasadka binokularowa o regulowanym kącie nachylenia w zakresie minimum 3 – 27 stopni; regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 50 - 76 mm; pole widzenia min. FN22; mechanizm przesuwu góra-dół (minimum 40mm) i przód-tył (minimum 50mm); okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x, min. FN=22; możliwość zamontowania wkładek mikrometrycznych 4) Kodowany rewolwer obiektywowy; wymienny; pochylony do tyłu; min. 6-pozycyjny z miejscem na pojedynczą wsuwkę na elementy optyczne, automatyczny odczyt powiększenia w oprogramowaniu; 5) obiektywy o uniwersalnej długości optycznej 45 mm; powiększenie: 4x / NA min. 0,1 WD min. 17 mm 10x /NA min. 0,3 WD min. 10 mm 20x /NA min. 0,5 WD min. 2 mm 40x /NA min. 0,75 WD min. 0,5mm 6) Mechaniczny stolik przedmiotowy z bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych, prawostronne pokrętła napędowe, zakres ruchów krzyżowych min 75x50mm; możliwość obrotu o min 250 stopni; nakładki regulujące wysokości pokręteł, 7) Kondensor bez uchylnej soczewki, 8) Możliwość rozbudowy mikroskopu o inne metody obserwacji (fluorescencja, kontrast Nomarskiego, polaryzacja); możliwość zamontowania przystawki asystenckiej po prawej stronie; 9)Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny; 10) Dodatkowy monitor o rozdzielczości 4K, przekątnej nie mniejszej niż 40 cali posiadający uchwyt ścienny umożliwiający regulację kąta nachylenia oraz regulację odległości od ściany. 3) Uchylna nasadka dwuokularowa z regulacją dioptryjną w lewym tubusie okularowym, kąt nachylenia w zakresie minimum 5-35 stopni; regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 50 - 75 mm; pole widzenia min. FN22; Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x, min. FN=22; możliwość zamontowania wkładek mikrometrycznych - Klimatyzator ścienny o mocy nie mniejszej niż 3,5 kW; posiadający tryb chłodzenia i tryb grzania; posiadający regulację poziomów mocy oraz regulację prędkości nawiewu; sterowanie za pomocą pilota. - Zestaw komputerowy zawierający: komputer typu All in one; przekątna ekranu: 21-24”, rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 (FullHD)’’ , procesor nie gorszy niż Intel Core i5; pamięć operacyjna RAM min. 8GB, dysk twardy typu SSD o pojemności min. 256GB; , system operacyjny Windows 11 dla procesorów 64-bitowych w polskiej wersji językowej; komputer powinien mieć zainstalowane wszystkie sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputer; otwory montażowe w układzie standardowym VESA; klawiatura bezprzewodowa; mysz bezprzewodowa. |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa jednego aparatu do wykonywania barwień histochemicznych o parametrach nie gorszych jak: - Automatyczny system barwień metodą histochemiczną. - Etapy barwienia wykonywane automatycznie obejmują: odparafinowanie, procesy wywoływania reakcji barwionej, podbarwianie tła, wszystko na pokładzie jednego aparatu. - Możliwość barwienia jednocześnie 20 preparatów, z możliwością stosowania więcej niż jednego protokołu w jednym cyklu pracy. - Aparat musi być bezigłowy, eliminujący ryzyko kontaminacji próbki. - Aparat musi stosować bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów. - W zestawie komputer z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym identyfikacje preparatów za pomocą kodów kreskowych oraz kontrolowanie obecności oraz daty ważności odczynników niezbędnych do wykonania danego barwienia. - Aparat kompaktowy, brak konieczności stosowania dodatkowych przystawek dla procesów zależnych od temperatury. - Aparat w pełni kontrolujący jakość otrzymywanych preparatów (brak zależności warunków reakcji od warunków otoczenia, kontrola terminów ważności wykorzystywanych odczynników, brak zależności wyników reakcji od warunków otoczenia, aparat pracujący w oparciu o walidowane protokoły barwień). - Aparat zabezpieczający przed utratą/uszkodzeniem materiału w trakcie barwienia (zabezpieczenie materiału przed wysychaniem w każdym etapie barwienia, barwienie szkiełek w pozycji poziomej , UPS podtrzymujący pracę aparatu w zestawie). - Aparaty wyprodukowane nie wcześniej niż 2021r. - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odczynniki z terminami ważności nie krótszymi niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy, a w sytuacjach wyjątkowych po uzyskaniu zgody Kierownika Zakładu Patomorfologii lub osoby odpowiedzialnej termin ten może być krótszy. - Procedury i instrukcje obsługi w języku polskim dla aparatów - przy dostawie aparatów. - Ulotki w języku polskim, zawierające informacje o warunkach odkrywania antygenu, zakresie rozcieńczeń, a także występowania danego markera w tkankach prawidłowych i nowotworowych oraz typie reakcji . - Gwarancja na aparat przez cały czas trwania umowy. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Tabela .2 Odczynniki do zaoferowanych aparatów w gotowych rozcieńczeniach do wykonywania badań immunohistochemicznych i histochemicznych wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonania minimum 30000 oznaczeń.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań na okres 24 miesięcy | Ilość testów na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Vat | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actin, Muscle Specific |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | ALK |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | ALK-1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Alpha-Fetoprotein |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Androgen Receptor |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Arginase 1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Basal Cell Coctail |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Bcl-2 (124) |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 9 | Bcl-2 (SP66) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | Bcl-6 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 11 | Beta-catenin |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | BRAF |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | CMV |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | CD117 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 15 | C-MYC |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 16 | Calcitonin |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 | Caldesmon |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | Calretinin |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | Calponin-1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 20 | Carbonic Anhydrase |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 21 | CD 1a |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 22 | CD 2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 23 | CD 3 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 24 | CD 4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 25 | CD 5 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 26 | CD 7 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 27 | CD 8 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 28 | CD 10 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 29 | CD 15 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 30 | CD 20 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 31 | CD 21 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 32 | CD 23 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 33 | CD 25 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 34 | CD 30 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 35 | CD 31 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 36 | CD 33 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 37 | CD 34 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 38 | CD 38 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 39 | CD 43 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 40 | CD 45 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 41 | CD 56 |  |  | 550 |  |  |  |  |  |
| 42 | CD 57 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 43 | CD 61 |  |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 44 | CD 68 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 45 | CD 71 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 46 | CD 79a |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 47 | CD 99 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 48 | CD 138 |  |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 49 | CD 163 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 50 | CDX-2 |  |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 51 | CEA |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 52 | Chromogranin A |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 53 | CLDN18 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 54 | Cyklin D1 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 55 | Cytokeratin HMW |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 56 | Cytokeratin PAN |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 57 | Cytokeratin CAM 5.2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 58 | Cytokeratin 5/6 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 59 | Cytokeratin 7 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 60 | Cytokeratin 8&18 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 61 | Cytokeratin 14 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 62 | Cytokeratin 17 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 63 | Cytokeratin 19 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 64 | Cytokeratin 20 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 65 | Desmin |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 66 | DOG1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 67 | E-cadherin |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 68 | EMA |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 69 | Ep-CAM |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 70 | EBV |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 71 | ERG |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 72 | Estrogen Receptor |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |
| 73 | Factor VIII |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 74 | Galectin-3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 75 | GATA 3 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 76 | GCDFP-15 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 77 | Glial Fibrillary Acidic Protein |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 78 | Glycophorin A |  |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 79 | Glypican-3 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 80 | Granzyme B |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 81 | Helicobacter pylori |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |
| 82 | Hepatocyte Specific Antigen |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 83 | HER-2 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |
| 84 | HCG |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 85 | HHV-8 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 86 | IgD |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 87 | IgG |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 88 | IgG4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 89 | IgM |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 90 | INSM1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 91 | Inhibin alpha |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 92 | Kappa |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 93 | Ki-67 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 94 | Lambda |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 95 | Mammaglobin |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 96 | MART-1/Melan-A |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 97 | Melanoma Triple Cocktail |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 98 | Melanosome (HMB 45) |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 99 | Mesothelial Cell |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 100 | MLH1 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 101 | MSH2 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 102 | MSH6 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 103 | MUC1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 104 | MUC2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 105 | MUC5AC |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 106 | MUC6 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 107 | MUM-1 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 108 | Myeloperoxidase |  |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 109 | MyoD1 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 110 | Myogenin |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 111 | Napsin A |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 112 | Negative Control |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 113 | Neurofilament |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 114 | Neuron Specific Enolase |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 115 | NKX3.1 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 116 | OCT-2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 117 | OCT-4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 118 | p40 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 119 | p16 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 120 | p53 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 121 | p63 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 122 | p120 Caterin |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 123 | Pan-TRK |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 124 | Parathyroid Hormone |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 125 | PAX-5 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 126 | PD-1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 127 | PD-L1 (22C3) |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 128 | PMS2 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 129 | Placental Alkaline Phosphatase |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 130 | Podoplanin |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 131 | Prame |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 132 | Progesteron Receptor |  |  | 2250 |  |  |  |  |  |
| 133 | Prostate Specific Antigen |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 134 | PTEN |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 135 | Renal Cell Carcinoma |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 136 | SALL4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 137 | S-100 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 138 | SOX-10 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 139 | SOX-11 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 140 | Synaptophysin |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 141 | TAG-72 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 142 | TRAcP |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 143 | TdT |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 144 | TFE3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 145 | Thyroglobulin |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 146 | Tryptase |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 147 | TTF-1 (SP141) |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 148 | Uroplakin III |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 149 | Vimentin |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 150 | WT-1 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 151 | FLI-1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 152 | BAP-1 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 153 | ROS1 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 154 | SATB2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 155 | CD 19 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 156 | PDL1 (SP263) |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 157 | Błękit alcjanowy/PAS |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 158 | Błękit alcjanowy |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 159 | AFB |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 160 | Czerwień Kongo |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 161 | Diastaza |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 162 | Włókna elastyczne |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 163 | Giemsa |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 164 | GMS |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 165 | Żelazo |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 166 | Trichrom green |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 167 | Light Green/ Pas |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 168 | Mucykarmin |  |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 169 | PAS |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 170 | Retikulum |  |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 171 | Steiner |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 172 | Trichrom Blue |  |  | 360 |  |  |  |  |  |
| 173 | HER2 DISH |  |  | 210 |  |  |  |  |  |
| 174 | EBER DISH |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 175 | Van Gieson |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 176 | FOLR1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Materiały kontrolne, kalibratory i materiały eksploatacyjne w ilości zapewniającej wykonanie wyżej wymienionych badań w okresie dzierżawy. Wykonawca informację o odczynnikach, materiałach kontrolnych, kalibratorach i materiałach eksploatacyjnych przekazuje z wyszczególnieniem wszystkich typów i rodzajów produktów które zamawiający będzie nabywał od wykonawcy z precyzyjną informacją o cenach jednostkowych produktów, ich nazwach oraz numerach katalogowych. Uwaga: w przypadku gdy w trakcie okresu dzierżawy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby produktów niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  |  |  |  |  |  |

Termin realizacji: ….. dni (max 5 dni) od złożenia zamówienia.

Inne zobowiązania wykonawcy:

- Bezpłatny pełny serwis aparatów przez czas trwania umowy (części, diagnostyka, robocizna, przeglądy itd.)

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Bezpłatne, pełne szkolenie personelu w zakresie wykorzystania aparatów.

- Odbiór i utylizacja odpadów z aparatów na koszt Dostawcy.

- Wszystkie przeciwciała w gotowych rozcieńczeniach.

- Dostawca raz w roku zapewni w ramach kontraktu kontrolę zewnątrzlaboratoryjną Nordic Immuno QC Breast Cancer Module oraz Nordic Immunohistochemical QC Gen Module.

- Oświadczamy, że:

-oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku polskim;

-oferowane przez nas odczynniki oraz dzierżawiony sprzęt wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia posiadają certyfikat CE lub inny dokument dopuszczający do stosowania w placówkach medycznych na terenie RP;

-okres ważności (przydatności do użycia) dostarczonego asortymentu wynosić będzie min. 12 m-cy miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

-zaoferowane przez nas odczynniki są kompatybilne z oferowanym sprzętem;

-oferowane przez nas urządzenia są kompletne i gotowe do użytkowania, zawierają wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji, nie były przedmiotem wystaw i ekspozycji;

-zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

-uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

-zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.