***Pakiet nr 2 - Całkowicie podskórny kardiowerter-defibrylator (S-ICD) z zestawem do implantacji i telemonitoringu***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry graniczne (wymagane)** | **Ośw. spełnienia**  **parametru (TAK/NIE)**  **/potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/** | **PODAĆ/OPISAĆ**  **PARAMETR OFEROWANY /** |
| **Pozycja 1 Podskórny kardiowerter-defibrylator S-ICD**  **Nazwa produktu:**  **Producent:**  **Nr katalogowy:**  **Kraj Pochodzenia:** | | | |
| 1. | Energia defibrylacji/kardiowersji min.75J | TAK |  |
| 2. | Strefa wykrywania arytmii – programowana, minimum w zakresie 170-220 min. | TAK |  |
| 3. | Możliwość stosowania stymulacji po wysłaniu terapii wysokoenergetycznej (post-shock pacing) | TAK |  |
| 4. | Możliwość programowania polarności interwencji wysokoenergetycznej) | TAK |  |
| 5. | Programy do automatycznego konfigurowania polarności interwencji oraz sensingu | TAK |  |
| 6. | Żywotność baterii min. 7 lat przy nastawach nominalnych | TAK, podać |  |
| 7. | Wsparcie techniczne i merytoryczne przy implantacji urządzenia, szkolenie personelu w zakresie implantacji , programowania i obsługi urządzenia | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja 2 Elektroda podskórna do kardiowersji-defibrylacji**  **Nazwa produktu:**  **Producent:**  **Nr katalogowy:**  **Kraj Pochodzenia:** | | | |
| 1 . | Długość w przedziale 40cm-50cm | TAK, podać |  |
| 2. | Elektroda tripolarna | Podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja 3 Tunelizator do elektrody podskórnej**  **Nazwa produktu:**  **Producent:**  **Nr katalogowy:**  **Kraj Pochodzenia:** | | | |
| 1 | Średnica wewnętrzna minimum 11 F | TAK, podać |  |
| 2 | 2 tunelizatory w zestawie | TAK |  |
| **Pozycja 4 Nadajnik do zdalnego monitorowania**  **Nazwa produktu:**  **Producent:**  **Nr katalogowy:**  **Kraj Pochodzenia:** | | | |
| 1 | Urządzenie do telemonitoringu (nadajnik stacjonarny i/lub aplikacja na smartfon pacjenta) z funkcją generowania automatycznych komunikatów. | TAK, podać |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.