[nazwa Wykonawcy]									Załącznik 23.3.3.

Pakiet nr 3

| Stacje diagnostyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |  | Stawka VAT w % |  | Wartość brutto |  |
| 1. | Stacja diagnostyczna do obsługi radiologii - typ A Z poz. 1 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stacja diagnostyczna do obsługi radiologii -typ B Z poz. 2 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

| 1. | Stacja diagnostyczna do obsługi radiologii - typ A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa |  |  |  |
|  | Producent/kraj |  |  |  |
|  | Typ/Model |  |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |  |
| Lp. | Parametr / warunek wymagany |  | Parametr oferowany – podać |  |
| I Ogólne |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 |  |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej, karta gwarancyjna w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz z urządzeniem. |  |  |  |
| 3 | Szkolenie lekarzy z obsługi sprzętu min. 2 dni |  |  |  |
| 4 | Dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |
| II Opis |  |  |  |  |
| 1 | Oprogramowanie Oferowane oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne i zapewniać bezproblemową współpracę z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem: Amulet Innovality, producenta Fujifilm, numer serii 7662197, rok produkcji 2017. W celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu, Wykonawca zobowiązany jest do: dostarczenia oświadczenia o kompatybilności lub autoryzacji producenta. |  |  |  |
| 2 | Komputer Stacja opisowa do mammografii spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych. Minimalne wymagania: - Procesor klasy Xeon(lub równoważny) min.4 rdzeniowy 3GHz -Min. 24 GB RAM -Dysk min. 1x 256GB SSD -Dyski min. 2x 2TB HDD RAID0 |  |  |  |
| 3 | 1 sztuka Monitor RIS - Monitor LCD min. 19” |  |  |  |
| 4 | 2 sztuki Monitory diagnostyczne medyczne - Minimalne wymagania: monitory parowane min. 5MPix monochromatyczne, - rozdzielczość min. 2048x2560 pix, - przekątna min. 21" - kontrast min. 1500:1, - jasność maksymalna min. 1000 cd/m2 - jasność kalibrowana DICOM min.500 cd/m2 kąty widzenia min.1780/1780 |  |  |  |
| 5 | UPS dobrany mocą do stacji lekarskiej |  |  |  |
| 6 | Graficzna karta medyczna dedykowana do obsługi 2 monitorów 5MP i monitora RIS tego samego producenta co monitory diagnostyczne |  |  |  |
| 7 | Interfejs sieciowy min. 1 GB/sek |  |  |  |
| 8 | Komunikacja poprzez DICOM 3.0 |  |  |  |
| 9 | Oprogramowanie umożliwiające analizę badań piersi różnych modalności: min.MG,DBT,CR,MR, US,PET |  |  |  |
| 10 | Oprogramowanie umożliwiające zmianę jasności, kontrastu, porównywanie serii, pomiary geometryczne |  |  |  |
| 11 | Oprogramowanie posiadające funkcje powiększenia, przesunięcia obrazu, skali narzędzie lupy |  |  |  |
| 12 | Oprogramowanie umożliwiające zmianę skali dopasowania obrazu do ekranu, wyświetlania 1:1, w realnej skali |  |  |  |
| 13 | Funkcja cofnięcia/ponowienia ostatnich operacji na obrazie |  |  |  |
| 14 | Funkcja powrotu do obrazu oryginalnego jednym przyciskiem |  |  |  |
| 15 | Zapisanie stanu wyświetlanego badania do późniejszego szybkiego go przywrócenia |  |  |  |
| 16 | Dla badań mammograficznych funkcje automatycznego wyrównania piersi, wyświetlania poszczególnych kwadrantów piersi |  |  |  |
| 17 | Dla badań mammograficznych konfigurowalne protokoły odczytu z możliwością edycji globalnej i dla każdego użytkownika |  |  |  |
| 18 | Funkcja synchronizacji badań do porównania |  |  |  |
| 19 | Serie badań z różnych dat oznaczone unikalnymi znakami graficznymi dla łatwego rozróżnienia |  |  |  |
| 20 | Import plików DICOM z zewnętrznego nośnika (płyta CD/DVD, pendrive , dysk USB) |  |  |  |
| 21 | Archiwizacja plików DICOM na płycie CD/DVD, pendrive , dysk USB |  |  |  |
| 22 | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS w zakresie przeszukiwania i pobierania badań do opisu i ich archiwizacji |  |  |  |
| 23 | Możliwość integracji desktopowej z systemem RIS – wywołanie badania z pomocą tzw. Linka |  |  |  |
| 24 | Oprogramowanie umożliwiające analizę i ocenę badań tomosyntezy w zakresie min. oglądania poszczególnych warstw, automatycznego odtworzenia zdjęć |  |  |  |
| 25 | Funkcja pozwalająca „sklejać” warstwy badania tomosyntezy tzw.”SLAB” |  |  |  |
| 26 | Dla badań tomosyntezy informacja o numerze warstwy wraz z graficzną ilustracją pozycji aktualnie przeglądanej warstwy |  |  |  |
| 27 | Interfejs użytkownika w postaci czytelnych ikon |  |  |  |
| 28 | Podstawowe narzędzia przypisane do klawiszy myszy (z możliwością edycji) |  |  |  |
| 29 | Pozostałe narzędzia dostępne w menu pod prawym przyciskiem myszy |  |  |  |
| 30 | Zestaw dostępnych narzędzi zależny od modalności obrazu |  |  |  |
| 31 | Możliwość edycji wielkości i zwartości menu globalnie i dla każdego użytkownika |  |  |  |
| 32 | Dla badań 2D narzędzie maskowania pozwalające zawęzić obszar przeglądanego obrazu w celu lepszego uwidocznienia drobnych zmian |  |  |  |
| 33 | Dla badań MG 2D funkcja wskazania punktu na jednej projekcji powodująca pokazanie linii referencyjnych na drugiej projekcji |  |  |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o automatyczny system detekcji zmian CAD wspomagający pracę lekarza dedykowany badaniom mammograficznym |  |  |  |
| 35 | System operacyjny System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blaokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 44. Możliwość szybkiego układania okien w predefiniowane siatki. 45. Oficjalne wsparcie w zakresie pomocy technicznej oraz wsparcia bezpieczeństwa przez producenta systemu. |  |  |  |
| 36 | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych z możliwością programowania funkcji i skrótów |  |  |  |
| 37 | Mysz w zestawie: Dedykowana, producenta sprzętu |  |  |  |
| 2. | Stacja diagnostyczna do obsługi radiologii - typ B |  |  |  |
|  | Nazwa |  |  |  |
|  | Producent/kraj |  |  |  |
|  | Typ/Model |  |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |  |
| Lp. | Parametr / warunek wymagany |  | Parametr oferowany – podać |  |
| I Ogólne |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 |  |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej, karta gwarancyjna w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz z urządzeniem. |  |  |  |
| 3 | Szkolenie lekarzy z obsługi sprzętu min. 2 dni |  |  |  |
| 4 | Dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |
| II Opis |  |  |  |  |
| 1 | Komputer Komputer stacji lekarskiej o minimalnych parametrach: - Procesor min. 10 rdzeni (ARM) - Pamięć RAM min. 16 GB (pamięć zunifikowana) - Przekątna ekranu min. 27" - Rozdzielczość ekranu min. 4480 x 2520 (4.5K) - Karta graficzna min. 10 rdzeni - Wielkość pamięci karty graficznej: Pamięć współdzielona - Dysk SSD min. 500 GB PCIe - Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa, trzy mikrofony, sześć głośników - Kamera internetowa HD - Łączność Wi-Fi 6E, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth - Złącza - panel tylny: 4 x Thunderbolt 4, 1 x RJ-45, 1 x DC-in - Złącza - panel boczny: Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - Mysz i klawiatura w zestawie: Dedykowana, producenta sprzętu -monitor znajdujący się w obudowie komputera - Dołączone akcesoria: Zasilacz, kabel zasilający, przewód USB-C na Lightning - System operacyjny: Kompatybilny z oferowanym sprzętem w najnowszej wersji - Zgodność: Oferowane oprogramowanie DICOM |  |  |  |
| 2 | Oprogramowanie Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę̨ danych wykonanych badań/pacjentów. |  |  |  |
| 3 | Odczyt i wyświetlanie wszystkich typów plików DICOM (jednoramkowych, wieloramkowych). |  |  |  |
| 4 | Odczyt i wyświetlanie nowego formatu wieloramkowego MRI/CT (grupa 5200). |  |  |  |
| 5 | JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG2000, RLE. |  |  |  |
| 6 | Monochrome1, Monochrome2, RGB, YBR, Planar, Palettes. |  |  |  |
| 7 | Wsparcie dla każdego (nie tylko kwadratowego) Pixel Aspect Ratio |  |  |  |
| 8 | Zapis plików SC (zrzuty ekranowe) DICOM z dowolnych rekonstrukcji 2D, 3D. |  |  |  |
| 9 | Odczyt i wyświetlanie wszystkich meta danych plików DICOM. |  |  |  |
| 10 | Eksport plików DICOM do formatu TIFF, JPEG, Quicktime, RAW, DICOM, PACS. |  |  |  |
| 11 | Nagrywanie płyt CD/DVD z obsługą DICOMDIR wraz z przeglądarką Weasis (umożliwiającą odczyt danych obrazowych na platformie Windows). |  |  |  |
| 12 | Zintegrowana baza danych kompatybilna z SQL obsługująca nieograniczoną liczbę obrazów. |  |  |  |
| 13 | Wysyłanie badań (C-STORE SCU, DICOM Send). |  |  |  |
| 14 | Pobieranie badań (C-STORE SCP, DICOM Listener). |  |  |  |
| 15 | Wyszukiwanie i pobierania badań z/do PACS (C-FIND SCU, C-MOVE SCU, WADO). |  |  |  |
| 16 | Użycie jako DICOM PACS serwer (C-FIND SCP, C-MOVE SCP, WADO). |  |  |  |
| 17 | Obsługa DICOM Print. |  |  |  |
| 18 | Integracja z OsiriX HD dla iPhone/iPad. |  |  |  |
| 19 | Wsparcie dla plików innych niż DICOM, min: - Pliki LSM Zeiss (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna), - Pliki BioRadPIC (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna), - TIFF (8, 12, 16, 32 bit), wielostronicowe, - ANALYZE (8, 12, 16, 32 bit) , - PNG, JPEG, PDF (wielostronicowe), Quicktime, MPEG, MPEG4. |  |  |  |
| 20 | Przeglądarka 2D |  |  |  |
| 21 | Intuicyjny Interfejs. |  |  |  |
| 22 | Edytowalne paski narzędzi. |  |  |  |
| 23 | Interpolacja dwusześcienna. |  |  |  |
| 24 | Gruba kostka dla MR i wielowarstwowego CT (średnia, MIP, volume rendering). |  |  |  |
| 25 | ROI (obszary zainteresowania): wielokąt, owal, ołówek, prostokąt, punkt z funkcją cofnij/ponów. |  |  |  |
| 26 | Zaznaczanie obrazu kluczowego (Key Image). |  |  |  |
| 27 | Wsparcie dla myszy wieloklawiszowych, myszy w kółkiem i nawigatorów 3D oraz Apple Magic Trackpad. |  |  |  |
| 28 | Edytowalne tablice translacji kolorów (CLUT – Color Look-Up Tables). |  |  |  |
| 29 | Edytowalne filtry konwolucyjne 3x3 i 5x5 (filtry kostne itp.). |  |  |  |
| 30 | Przeglądarka 4D dla CT serca i innych serii o przebiegu czasowym. |  |  |  |
| 31 | Fuzja obrazów dla PET-CT i SPET-CT z nastawialnym procentem blendingu. |  |  |  |
| 32 | Subtrakcja obrazów dla angiografii. |  |  |  |
| 33 | Rejestracja dla fuzji obrazów oraz ponowne dzielenie na warstwy (reslicing). |  |  |  |
| 34 | Dzielenie przestrzeni roboczej. |  |  |  |
| 35 | Łączenie obrazów. |  |  |  |
| 36 | Wsparcie dla wtyczek dostarczających funkcje zewnętrzne. |  |  |  |
| 37 | Postprocesing 3D |  |  |  |
| 38 | Rekonstrukcje MPR (multiplanarne) z grubą kostką (Średnia, MIP, Rendering objętościowy). |  |  |  |
| 39 | 3D MPR po krzywej z grubą kostką. |  |  |  |
| 40 | 3D MIP (Maximum Intensity Projection). |  |  |  |
| 41 | 3D Volume Rendering (Objętościowy). |  |  |  |
| 42 | 3D Surface Rendering (Powierzchniowy). |  |  |  |
| 43 | 3D ROI (Obszary zainteresowania). |  |  |  |
| 44 | Rejestracja dla rekonstrukcji 3D. |  |  |  |
| 45 | Stereowizja. |  |  |  |
| 46 | Eksport obrazów 3D do Quicktime, Quicktime VR, TIFF, JPEG. |  |  |  |
| 47 | Obsługa wątków dla konfiguracji wieloprocesorowych i procesorów wielordzeniowych. |  |  |  |
| 48 | Odczyt asynchroniczny. |  |  |  |
| 49 | Obsługa OpenGL dla Przeglądarki 2D oraz 3D. |  |  |  |
| 50 | Obsługa akceleratorów kart graficznych z teksturowaniem 3D. |  |  |  |
| 51 | Obsługa architektury 64 bit. |  |  |  |
| 52 | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków. |  |  |  |
| 53 | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania. |  |  |  |
| 54 | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. |  |  |  |
| 55 | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. |  |  |  |
| 56 | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo. |  |  |  |
| 57 | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania. |  |  |  |
| 58 | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami: - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania. |  |  |  |
| 59 | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. |  |  |  |
| 60 | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii. |  |  |  |
| 61 | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania. |  |  |  |
| 62 | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się. |  |  |  |
| 63 | Subtrakcja obrazów. |  |  |  |
| 64 | Pomiar kątów Cobba. |  |  |  |
| 65 | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: - funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, - funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, - funkcja podglądu wydruku, - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 obiektów na wydruk. |  |  |  |
| 66 | Wydruk badań na drukarkach DICOM poprzez DICOM Print. |  |  |  |
| 67 | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania. |  |  |  |
| 68 | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań. |  |  |  |
| 69 | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli. |  |  |  |
| 70 | Funkcja powiększania obrazu, min.: - lupa, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. |  |  |  |
| 71 | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji. |  |  |  |
| 72 | Oprogramowanie w języku Polskim i wersji 64 bitowej. |  |  |  |
| 73 | Oprogramowanie certyfikowane jako wyrób medyczny w klasie IIa |  |  |  |
| 3. Warunki pozostałe/gwarancyjne – wspólne dla poz. 1 i 2 |  |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy on-site - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH |  | oferowany okres gwarancji należy wpisać w Formularzu ofertowym |  |
| 2 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna- jeżeli dotyczy elektrycznego sprzętu medycznego - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH |  | Podać |  |
| 3 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przewidywane prawem testy, przeglądy techniczne wykonywane przez autoryzowane przez producenta placówki na terenie RP i niezbędne czynności konserwacyjne przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami producenta i określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych -ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH |  | Jeżeli dotyczy - podać ilość koniecznych do wykonania przeglądów technicznych i częstotliwość ich wykonywania Jeżeli nie dotyczy- wpisać: producent sprzętu nie wymaga wykonywania przeglądów technicznych |  |
| 4 | Wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych po zainstalowaniu urządzenia oraz szkolenia personelu we wskazanym miejscu przez Zamawiającego |  | Podać |  |
| 5 | Serwis pogwarancyjny oraz okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy min. 8 lat - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH |  | Podać |  |
| 6 | Użycie nowych, oryginalnych części zamiennych w okresie gwarancyjnym. |  | Podać |  |
| 7 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 48 godz. (w dni robocze), Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw - maks. do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii, Czas wykonania napraw- w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni roboczych |  | Podać |  |
| 8 | Liczba napraw gwarancyjnych tej samej części/elementu lub tego samego podzespołu w okresie gwarancji zobowiązujących do wymiany tego podzespołu na nowy – 3 |  | Podać |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny i przeglądy techniczne gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowane przez producenta placówki serwisowe na terenie RP |  | Podać jakie placówki serwisowe |  |
| 10 | Możliwość zdalnej diagnostyki uszkodzenia oferowanej stacji (np. poprzez czasowy dostęp VPN) - jeśli dotyczy |  | Podać |  |
| 11 | Możliwość niezwłocznego kontaktu z autoryzowanym przez producenta serwisantem na terenie RP Podać: nazwa serwisu oraz dane kontaktowe, nr telefonu, adres email pod które będą zgłaszane usterki oraz godziny pracy |  | Podać |  |
| 12 | Sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. Udostępniony sprzęt zastępczy będzie o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w postępowaniu - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH |  | Podać |  |

- Przedmiot zamówienia

Dostawa i instalacja infrastruktury IT:

- Stacje diagnostyczne do obsługi radiologii – wyposażenie stanowiska diagnostycznego do analizy obrazów radiologicznych, umożliwiające dokładną diagnozę i wspomagające leczenie pacjentów.

- Termin realizacji zamówienia

Dostawa i instalacja infrastruktury IT do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

III.

- Zakres przedmiotowy - Dostawa i instalacja infrastruktury IT

- Przedmiotem etapu jest dostawa i instalacja infrastruktury IT u Zamawiającego.

Poniżej wyspecyfikowano minimalne parametry infrastruktury IT, które należy dostarczyć w ramach realizacji zadania. W przypadku, gdy nie określono, że parametr określa maksymalną wartość jest to jego wartość minimalna.

Wymagania ogólne:

- Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta.

- Całość dostarczanego rozwiązania, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, musi być nowe, wcześniej nieużywane, rok produkcji nie starszy niż 2025.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, producenta, jak i daty produkcji danego elementu.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony niezbędny sprzęt eksploatacyjny (przewody zasilające, przewody sygnałowe itp.) niezbędny do uruchomienia danego urządzenia w budowanym rozwiązaniu w miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego. Sprzęt, o którym mowa powyżej jest integralną częścią oferty i przechodzi na własność Zamawiającego.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE.

- Wszystkie dostarczane urządzenia na dzień złożenia oferty nie mogą być w fazie end-of-life (EOL)

- Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

- Wymagane jest, aby infrastruktura sprzętowa była gotowym produktem posiadającym nazwę handlową i złożonym z zamkniętej, ściśle zdefiniowanej listy komponentów posiadających odpowiednie numery katalogowe.

- Dostarczane oprogramowanie musi zostać dostarczone w najnowszej stabilnej wersji, która uzyskała certyfikację producenta dostarczanego sprzętu (jeśli podlega certyfikacji).

- Wykonawca w ramach etapu I zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących usług związanych z montażem i konfiguracją dostarczanej infrastruktury sprzętowej:

- Instalacja oraz konfiguracji oprogramowania.

- Testy rozwiązania.

- W tabeli  „Zestawienie wymaganych – oferowanych parametrów technicznych i użytkowych znajduje się

- opis parametrów minimalnych dostarczanej infrastruktury.

*UWAGA:   brak potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę parametrów i warunków dla urządzenia wymaganych przez Zamawiającego będzie traktowane jako brak danego parametru i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dokumenty potwierdzające w/w parametry: oferta strona nr  ….-….

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w powyższym opisie, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.”

……….......…..……dnia……………                                                            ...................................................

[podpis elektroniczny osoby uprawnionej]