_______________________

(nazwa i adres Wykonawcy)

- PARAMETRY TECHNICZNE

Dostawa mammografu cyfrowego wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

| lp. | parametr | wartość wymagana | parametry oferowane (należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „tak” lub tam gdzie jest to wymagane podać lub opisać odpowiednio parametr charakteryzujący lub swoisty dla oferowanego aparatu) | punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # MAMMOGRAF CYFROWY |  |  |  |  |
| # I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Oferowany model aparatu, producent, kraj pochodzenia | tak, podać | model aparatu: producent: kraj producenta: | bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2025 r. | tak |  | bez punktacji |
|  | Mammograf zgodny z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | tak |  | bez punktacji |
|  | Najważniejsze podzespoły, takie jak detektor, generator i statyw pochodzą od tego samego producenta | tak, podać |  | bez punktacji |
| # II GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | tak |  | bez punktacji |
|  | Moc wyjściowa generatora ≥ 5 kW | tak, podać |  | Wartość 5kW - 0 pkt Wartość największa - 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Minimalna wartość wysokiego napięcia ≤ 25 kV | tak, podać |  | Wartość 25 kV - 0 pkt Wartość najmniejsza - 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalna wartość wysokiego napięcia ≥ 35 kV | tak, podać |  | Wartość 35 kV - 0 pkt Wartość największa - 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Dokładność regulacji wysokiego napięcia, skok ≤ 1 kV | tak, podać |  | Wartość 1kV - 0 pkt Wartość najmniejsza - 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalna wartość ekspozycji ≥ 500 mAs | tak, podać |  | Wartość 500 mAs – 0 pkt. Wartość największa – 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia +/-10% | tak |  | bez punktacji |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra, materiał anody | tak |  | bez punktacji |
| # III LAMPA RTG |  |  |  |  |
|  | Anoda wirująca | tak |  | bez punktacji |
|  | Prędkość wirowania anody ≥ 7800 obr./min | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 160 kHU | tak, podać |  | Wartość 160 kHU - 0 pkt Wartość największa - 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka z lampą zależnie od terminologii producenta) ≥ 500 kHU Wykonawca zobowiązany jest podać pojemność cieplną zespołu lampy RTG i jej obudowy | tak, podać |  | Wartość 500 kHU - 0 pkt Wartość największa - 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 40 kHU/min | tak, podać |  | Wartość 40 kHU/min. - 0 pkt Wartość największa - 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska dedykowana do wykonywania zdjęć powiększonych mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową ≤ 0,15 mm | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową ≤ 0,3 mm | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd dużego ogniska ≥ 180 mA | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Filtracja dodatkowa | tak |  | bez punktacji |
| # IV AUTOMATYKA |  |  |  |  |
|  | Automatyka AEC | tak |  | bez punktacji |
|  | Automatyka doboru filtra | tak |  | bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola kompresji | tak |  | bez punktacji |
|  | Ręczna kontrola kompresji | tak |  | bez punktacji |
|  | Automatyczna dekompresja po ekspozycji | tak |  | bez punktacji |
|  | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. przy zaniku napięcia zasilającego | tak |  | bez punktacji |
|  | Możliwość manualnego wyboru regionu AEC (przełączenie się na jeden położony w predefiniowanym miejscu obszar doboru parametrów ekspozycji) | tak/nie, podać |  | tak - 1 pkt nie - 0 pkt |
|  | Średnia dawka gruczołowa w badaniach 2D nie większa niż 2,5 mGy przy ocenie z zastosowaniem warunków klinicznych i fantomu z PMMA o grubości 4,5 cm | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Średnia dawka gruczołowa w badaniach 2D nie większa niż 1,0 mGy przy ocenie z zastosowaniem warunków klinicznych i fantomu z PMMA o grubości 2,0 cm | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Średnia dawka gruczołowa w badaniach 2D nie większa niż 6,5 mGy przy ocenie z zastosowaniem warunków klinicznych i fantomu z PMMA o grubości 7,0 cm | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Średnia dawka gruczołowa w badaniach 3D (Tomosyntezy) nie większa niż 2,5 mGy przy ocenie z zastosowaniem warunków klinicznych i fantomu z PMMA o grubości 4,5 cm | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Średnia dawka gruczołowa w badaniach 3D (Tomosyntezy) nie większa niż 1,2 mGy przy ocenie z zastosowaniem warunków klinicznych i fantomu z PMMA o grubości 2,0 cm | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Średnia dawka gruczołowa w badaniach 3D (Tomosyntezy) nie większa niż 6,5 mGy przy ocenie z zastosowaniem warunków klinicznych i fantomu z PMMA o grubości 7,0 cm | tak, podać |  | bez punktacji |
| # V STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |  |
|  | Statyw wolnostojący z generatorem zintegrowanym w mammografie (generator zabudowany w statywie) | tak |  | bez punktacji |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | tak |  | bez punktacji |
|  | Minimalna wysokość górnej powierzchni stolika od podłogi ≤ 70cm | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Maksymalna wysokość górnej powierzchni stolika od podłogi ≥ 135cm | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Motorowy obrót głowicy | tak |  | bez punktacji |
|  | Zakres obrotu głowicy ≥ 350o | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Zakres obrotu głowicy (ruch motorowy) dla badań w 2D min (+190o do -155o) lub min (-190o do +155o) | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Zakres obrotu głowicy dla badań w 3D po uruchomieniu funkcji 3D min (+172o do -140o) | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Zakres ruchu lampy RTG podczas wykonywania badań 3D (tomosyntezy) ≥ 15o | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Liczba projekcji w badaniach 3D (tomosyntezy) ≥ 15 projekcji | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Dodatkowy tryb badania tomosyntezy charakteryzujący się mniejszą ilością projekcji, węższym kątem i krótszym czasem badania oraz obniżoną średnią dawką gruczołową względem standardowego trybu | tak/nie, podać |  | tak - 1 pkt nie - 0 pkt |
|  | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180o (detektor na górze, lampa na dole) | tak |  | bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180o (detektor na górze, lampa na dole) dla wszystkich trybów pracy (mammografii 2D, tomosyntezy i spektralnej) | tak/nie, podać |  | tak - 1 pkt nie - 0 pkt |
|  | Możliwość ustawienia głowicy (lampy RTG) w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pozycji prostopadłej do detektora) min. dla projekcji MLO w celu poprawienia technikowi dostępu do pacjenta podczas pozycjonowania piersi | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Dla funkcjonalności opisanej w punkcie 48 automatyczny powrót lampy do oryginalnej pozycji poprzez naciśniecie przycisku ekspozycji | tak/nie, podać |  | tak - 1 pkt nie - 0 pkt |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu ≥ 65 cm | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych z możliwością wykonywania zdjęć z powiększeniem 1,5 | tak |  | bez punktacji |
|  | Dodatkowy zestaw do zdjęć powiększonych z możliwością wykonywania zdjęć z powiększeniem większym niż 1,5 (tj. z powiększeniem co do wartości większej niż 1,5) | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | System do zdjęć z punktową kompresją | tak |  | bez punktacji |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła | tak |  | bez punktacji |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji: - płytka dużego formatu o wymiarach min. 24 (±1) cm x 30 (±1) cm - płytka do zdjęć celowanych - płytka do zdjęć z powiększeniem wraz z zestawem do powiększeń - płytka małego formatu o wymiarach 19 (±1) cm x 24 (±1) cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora - jeżeli badanie 3D nie jest możliwe do realizacji wyżej wymienionymi płytkami należy dostarczyć dodatkową płytkę do badań 3D (tomosyntezy) | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Mammograf z opcję automatycznego przesuwania płytki małego formatu o wymiarach 19 (±1) cm x 24 (±1) cm prawo/lewo dla projekcji MLO oraz centralnie dla projekcji CC | tak/nie, podać |  | tak - 1 pkt nie - 0 pkt |
|  | Dodatkowy zakrzywiony zestaw płytek uciskowych małego i dużego format odwzorowujący kształt kobiecej piersi. Profil płytki (kształt) w środkowej części podniesiony w stosunku do jej boków w odniesieniu do płaszczyzny detektora. Krańce płytki (boki) zaokrąglone minimalizujące ucisk mięśnia pachowego i obojczyka. | tak/nie, podać |  | tak - 1 pkt nie - 0 pkt |
|  | Osłona twarzy pacjentki | tak |  | bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | tak |  | bez punktacji |
|  | Funkcja wykonywania badań dwuenergetycznych ze środkiem kontrastowym | tak |  | bez punktacji |
|  | Funkcje Tomosyntezy mammograficznej, oprogramowanie 3D (obrazowanie 3D) | tak |  | bez punktacji |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji obrazów 3D (tomosyntezy) | tak/nie podać i opisać algorytmy |  | tak - 1 pkt nie - 0 pkt |
|  | Algorytm rekonstrukcji obrazów badań spektralnych | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Najkrótszy czas skanowania piersi podczas badania tomosyntezy, od wyzwolenia pierwszego impulsu dawki do ostatniego impulsu łącznie z czasem ruchu głowicy ≤ 25s | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Otrzymanie zdjęć diagnostycznych 2D z syntezy zdjęć tomo | tak/nie, podać |  | tak - 1 pkt nie - 0 pkt |
|  | Rozdzielczość zdjęć używanych do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) taka sama jak rozdzielczość zdjęć mammograficznych 2D w trybie tomosyntezy | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Funkcja mapowania piersi wspierająca elektroradiologa w ułożeniu piersi, polegająca na odwzorowaniu linii skóry i położenia sutka na powierzchni detektora na podstawie poprzedniego badania lub odwzorowania lustrzanego odbicia badania pierwszej piersi przy układaniu drugiej piersi dla pierwszorazowych pacjentów. | tak/nie, podać |  | tak - 1 pkt nie - 0 pkt |
| # VI DETEKTOR CYFROWY |  |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, w technologii TFT | tak |  | bez punktacji |
|  | Format obrazowania min. 24 (±1) cm x 30 (±1) cm oraz 19 (±1) cm x 24 (±1) cm | tak |  | bez punktacji |
|  | Bezpośrednie przetwarzanie promieniowania RTG w sygnał obrazowy (bez pośredniej zamiany na światło), detektor selenowy | tak |  | bez punktacji |
|  | Detektor selenowy wymagający codziennej kalibracji przed rozpoczęciem rutynowej pracy | tak/nie, podać |  | tak - 0 pkt nie - 1 pkt |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze ≤ 15 s | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Brak warstwy scyntylacyjnej | tak |  | bez punktacji |
|  | Matryca detektora dla maksymalnego formatu ≥ 13Mpix | tak, podać |  | Wartość 13 Mpix – 0 pkt. Wartość największa – 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Rozmiar piksela ≤ 70 µm | tak, podać |  | Wartość 70 μm – 0 pkt. Wartość najmniejsza – 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zakres dynamiki ≥ 14 bit | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Kratki przeciwrozproszeniowe dwóch formatów lub kratka przeciwrozproszeniowa z konstrukcją umożliwiającą rejestrację obrazów w dwóch formatach | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Eliminacja wpływu promieniowania rozproszonego na jakość obrazu poprzez zastosowanie algorytmów zastępujących kratkę przeciwrozproszeniową tzn. eliminujących wpływ promieniowania rozproszonego na jakość obrazu oraz umożliwiających wykonanie standardowych projekcji mammograficznych takich jak CC, MLO bez kratki | tak / nie, podać i opisać algorytmy |  | tak - 1 pkt nie - 0 pkt |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi ≤ 27s | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Motorowe wysuwanie kratki z toru promieniowanie podczas zdjęć z powiększeniem i tomosyntezą | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Odległość od krawędzi stolika od strony klatki piersiowej do czynnej krawędzi detektora max 5 mm | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Odległość od krawędzi płytki uciskowej od strony klatki piersiowej do czynnej krawędzi detektora max 5 mm | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Zagwarantowanie dla personelu technicznego użytkownika możliwości wglądu w parametry stanu technicznego detektora i aparatu (minimum: ilość martwych pikseli, temperatura detektora, kody błędów serwisowych aparatu z opisem ich znaczenia itp.) | tak/nie, podać |  | bez punktacji |
| # VII KONSOLA TECHNIKA - STACJA AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |
|  | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) | tak |  | bez punktacji |
|  | Pulpit (blat) stolika konsoli technika z możliwością silnikowej zmiany wysokości. dla optymalnego dopasowania wysokości pulpitu | tak |  | bez punktacji |
|  | Monitor konsoli technika - LCD lub TFT min. 21’’ | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Szyba ochronna dla operatora (ekwiwalent min 0,5 mm Pb) | tak |  | bez punktacji |
|  | Matryca obrazów [piksel] × [piksel] minimum 1280 × 1024 pikseli (min. 1,3 MP) | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Liczba zapamiętanych obrazów bez kompresji ≥ 9 800 | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM również w trybie „for processing” | tak |  | bez punktacji |
|  | Możliwość akceptacji bądź odrzucenia obrazu | tak |  | bez punktacji |
|  | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | tak |  | bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy min 1 Gb/s z możliwością wpięcia kabla sieciowego | tak |  | bez punktacji |
|  | Mammograf wyposażony w interfejs sieciowy z funkcjonalnościami: - DICOM Send, - DICOM Store, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrive, - DICOM Modality Worklist, - DICOM Modality Performed Procedure | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Komunikacja przez DICOM 3.0 | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Wysyłane obrazy kompatybilne z posiadanym systemem Agfa VNA Zamawiającego | tak |  | bez punktacji |
|  | Integracja aparatu mammograficznego z posiadanym przez Zamawiającego systemem VNA AGFA EI. Mammograf ma być zintegrowany i skonfigurowany z systemem AGFA EI bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację mammografu z systemem VNA objęte gwarancją. Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiada niezbędne licencje na integrację węzłów DICOM oraz Dicom Modality Worklist po stronie systemu Agfa EI | tak |  | bez punktacji |
|  | Możliwość automatycznej dystrybucji obrazów do zdefiniowanych wcześniej miejsc | tak |  | bez punktacji |
|  | Możliwość automatycznego wprowadzenia parametrów ekspozycji i połączenia ich z obrazem cyfrowym | tak |  | bez punktacji |
|  | Wysyłane obrazy kompatybilne ze stacją opisową posiadaną przez Zamawiającego (obecnie używana jest stacja Hologic Secure View) | tak |  | bez punktacji |
|  | Zakres dynamiki obrazu zapisanego i eksportowanego do stacji opisowej (po postprocessingu, obraz „for presentation”) ≥ 10 bit | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i / lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta | tak |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie konsoli technika w języku polskim | tak |  | bez punktacji |
|  | Uwierzytelnianie użytkownika poprzez logowanie system haseł lub elektroniczną kartą użytkownika | tak |  | bez punktacji |
| # IX POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Urządzenie i wyposażenie spełnia wymagania dla badań etapu podstawowego (mammografii skryningowej obu piersi) i etapu pogłębionej diagnostyki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2167) | tak |  | bez punktacji |
|  | Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie: - testów odbiorczych sprzętu przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawicieli odpowiednio Dostawcy lub Podmiotu uprawnionego do instalowania, uruchamiania lub obsługi tych urządzeń, - testów eksploatacyjnych (podstawowych i specjalistycznych) sprzętu przez zewnętrzną, niezależną firmę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie testów specjalistycznych urządzeń stosowanych w mammografii, co potwierdzi poprzez przedstawienie aktualnego certyfikatu przed wykonaniem testów, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2759), | tak |  | bez punktacji |
|  | Okres gwarancji dla urządzenia: min. 36 miesięcy, licząc od dnia wykonania umowy, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia | tak, podać |  | bez punktacji |
|  | W cenie umowy aktualizacje oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji | tak |  | bez punktacji |
|  | W cenie umowy wykonywanie w okresie gwarancyjnym przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | tak |  | bez punktacji |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | bez punktacji |
|  | Możliwość przeprowadzenia zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łączem | tak |  | bez punktacji |
|  | Szkolenie podstawowe w zakresie obsługi sprzętu dla personelu obsługującego oraz szkolenie techniczne w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu dla personelu Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego | tak |  | bez punktacji |
|  | Szkolenie aplikacyjne dla personelu obsługującego. Szkolenie aplikacyjne musi zakończyć się w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od podpisania „Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji” | tak |  | bez punktacji |
|  | Utrzymanie integracji oferowanego aparatu z systemem do monitorowania dawki Qaelum posiadanego przez Zamawiającego (informujemy, że Zamawiający posiada licencje na aparat) | tak |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym aneksu do posiadanego projektu osłon stałych oraz uzyskanie jego pozytywnej opinii projektu wydanej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W przypadku uzyskania negatywnej opinii Wykonawca jest zobowiązany do poprawy projektu na własny koszt | tak |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie pomiarów okablowania sieci potwierdzone protokołem z pomiarów | tak |  | bez punktacji |
|  | Ochrona indywidualna przed promieniowaniem jonizującym: - fartuch stosowany podczas badań mammograficznych, złożony z dwóch części, zabezpieczający miednicę i wybraną jedną pierś podczas badania. Połączenie pasa osłaniającego górnego z dolną częścią za pomocą rzepa. Fartuch o równoważniku osłabienia promieniowania 0,25 mm Pb, - 2 szt. - osłona na tarczycę dla osoby dorosłej, o równoważniku osłabienia promieniowania 0,5 mm Pb, na rzep - 2 szt. | tak |  | bez punktacji |
| X DOKUMENTACJA |  |  |  |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim oraz w wersji elektronicznej w języku angielskim | tak |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie w cenie oferty sprawozdania z pomiarów rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X w otoczeniu aparatu oraz pracowni rentgenowskiej (badanie skuteczności osłon stałych). W przypadku przekroczenia dawek promieniowania jonizującego przyjętych w założeniach projektu ochrony radiologicznej, o którym mowa w pkt 117 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt dodatkowych osłon przed promieniowaniem, nawet jeśli prace zostały wykonane zgodnie z projektem | tak |  | bez punktacji |
|  | Przekazanie dokumentacji wentylacji, zawierającej w szczególności: protokół z pomiarów wentylacji uwzględniający wymaganą przepisami co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę (chyba, że producent zainstalowanego źródła promieniowania jonizującego wymaga częstszej wymiany powietrza) | tak |  | bez punktacji |
|  | Przekazanie w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym protokołów ze wszystkich testów odbiorczych, eksploatacyjnych oraz sprawozdania z pomiarów rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X w otoczeniu aparatu oraz pracowni rentgenowskiej (badanie skuteczności osłon stałych). W ww. sprawozdaniu należy również przedstawić wnioski wynikające z przeprowadzonych pomiarów | tak |  | bez punktacji |
|  | Dostarczenie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy, działania i obsługi sprzętu w formie pisemnej i elektronicznej. Dokumentacja techniczna dotycząca budowy, działania i obsługi sprzętu stanowić może część instrukcji obsługi oraz powinna zawierać informacje charakteryzujące promieniowanie jonizujące emitowane przez sprzęt | tak |  | bez punktacji |
|  | Dostarczenie informacji dotyczącej narażenia związanego ze sprzętem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji sprzętu, a także wykazującej, że konstrukcja sprzętu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informacji dotyczącej oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej sprzętu | tak |  | bez punktacji |

Dane w pkt 1 tabeli powyżej są wymagane w celu zidentyfikowania zaoferowanego urządzenia (muszą umożliwiać jego identyfikację).

Formuła obliczania punktacji:

- Gdy maksymalna punktacja jest otrzymywana za wartość największą oferowanego parametru:

maxpunkty  	                                                                                    maxpunkty

punkty(x) =  ________________  x wartość parametru ocenianego  ______________     x pargr

parmax - pargr 				                      parmax - pargr

maxpunkty – wartość punktów za parametr najwyżej oceniony

parmax – wartość parametru najwyżej ocenionego

pargr – wartość parametru granicznego

- Gdy maksymalna punktacja jest otrzymywana za wartość najmniejszą oferowanego parametru:

maxpunkty  	                                                                      maxpunkty

punkty(x) =  ________________  x wartość par. ocenianego  ______________     x pargr

parmin - pargr 					parmin - pargr

maxpunkty – wartość punktów za parametr najwyżej oceniony

parmin – wartość parametru najwyżej ocenionego

pargr – wartość parametru granicznego

Parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku jako parametry wymagane są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z tych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

______________________, dnia _____________________

(miejscowość)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.