Opis przedmiotu zamówienia   zał. nr 2

Przedmiot zamówienia: Zadanie 1 – Inkubator – 1 szt.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator | Szt. | 1 |  |  |  |  |

| Lp. Kol. Nr 1 |  |  | PARAMETR WYMAGANY kol. Nr 2 | Wymagalność kol. nr 3 |  |  | Kol. Nr 4. Należy potwierdzić wpisując słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3 * (wpisać, podać poniżej w wierszach) |  |  | uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa i typ, numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number): :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rok produkcji : (min. 2025, urządzenie nowe, nieużywane) ……………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  | Inkubator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwiająca dostęp do dziecka przebywającego w inkubatorze z pozycji siedzącej dla rodziców. Możliwość wysunięcia szuflad na jedną ze stron aby umożliwić wsunięcie krzesła fotela z siedzącym opiekunem i kontakt z dzieckiem. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Możliwość zablokowania pedałów unoszenia kopuły. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Materacyk o udokumentowanych właściwościach przeciwodleżynowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Po dwa otwory pielęgnacyjne na ściankach bocznych i min. 1 od strony czołowej. Otwory pielęgnacyjne z cichym zamykaniem. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Kopuła umożliwiająca dostęp do noworodka poprzez jej otwarcie, uniesienie. Ruch kopuły realizowany za pomocą mechanizmu sterowanego elektrycznie. Regulacja realizowana z obu stron inkubatora. Możliwość uniesienia kopuły za dotknięciem jednego przycisku w sytuacjach krytycznych dla noworodka. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Możliwość zablokowania pedałów podnoszenia osłony górnej. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Po uniesieniu kopuły urządzenie automatycznie utrzymuje zadaną wcześniej temperaturę | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Regulacja pochylenia materacyka +/-12 stopni | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Otwierana ścianka boczna z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Podstawa materacyka obrotowa (obrót 360º), zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych. Obrotowy materacyk zmniejszający ilość stresu związanego z nadmiernym przenoszeniem. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Możliwość wysunięcia łóżeczka na zewnątrz inkubatora z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i przechyleniem przy wysunięciu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Prowadnice do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka, ze znacznikami pozycji kasety | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Konstrukcja kopuły dwuścienna z aktywnym ogrzewaniem przestrzeni miedzy ściankami co umożliwia lepsze utrzymanie temperatury oraz ogranicza skraplanie podczas prowadzenia nawilżania. Konstrukcja taka chroni pacjenta przed naruszeniem przestrzeni bezpośredniego nawiewu co może mieć miejsce w przypadku pojedynczych ścianek. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | System cyrkulacji powietrza pod kopułą tworzący kurtynę, zwiększany przy otwarciu ścianki bocznej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Głośniki alarmów umieszczone w sposób ograniczający poziom hałasu oddziałującego na pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Średni poziom hałasu pod kopułą max. 41dB | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Zakres regulacji nawilżania (30÷90)%. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka. Poziom wody w zbiorniku, widoczny dla personelu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | System nawilżania i podaży nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora niwelujący drobnoustroje. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | System nawilżenia z udokumentowanym działaniem niwelującym wzrost drobnoustrojów. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Możliwość sterylizacji pojemnika na wodę, częstość czyszczenia co 7 dni | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury powietrza w kopule | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Panel sterujący z dużym, dotykowym kolorowym ekranem o przekątnej minimum 10 cali umieszczonym centralnie, do konfiguracji pracy inkubatora, oraz prezentacji mierzonych parametrów | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Ekran sterowania i wyświetlania dostępny z obu stron inkubatora. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Alarmy akustyczno-optyczne monitorowanych parametrów oraz braku wody w pojemniku nawilżacza | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | System bezdotykowego wyciszania alarmów, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu, zapobiegający rozprzestrzenianiu drobnoustrojów poprzez kontakt personelu z częścią niesterylną urządzenia oraz ułatwiający obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych. Możliwość wyłączenia bezdotykowego wyciszania alarmów. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Wbudowana elektroniczna waga dla noworodka | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Obrazkowa instrukcja jak poprawnie zważyć pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów do inkubatora min.2 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Możliwość przesyłania danych do urządzeń zewnętrznych; wbudowane połączenia IT (min.2) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Automatyczne ustawienie parametrów inkubatora (zakres temperatury) na podstawie wprowadzonych parametrów życiowych noworodka | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Szuflada lub szafka, umieszczona pod łóżeczkiem inkubatora, na akcesoria i przybory pielęgnacyjne wysuwana na obie dłuższe strony inkubatora. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Dopuszczalne obciążenie szuflady lub szafki: minimum 6,5 kg. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Możliwość wyświetlania na ekranie pomocy instrukcji z objaśnieniami dotyczącymi alarmów, funkcji, elementów sterowania, obsługi | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Możliwość wyboru motywu wyświetlanego na ekranie, wpisania imienia i nazwiska dziecka, datę urodzenia, możliwość zmiany jasności ekranu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  | Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | - Instalacja, uruchomienie, szkolenie, dostawa sprzętu w cenie zakupu urządzenia. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie, karta gwarancyjna – przy dostawie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | - Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja producenta udzielona przez wykonawcę ( sprzętu i oprogramowania) wymagana minimum 30 miesięcy obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 4 lata od daty wygaśnięcia gwarancji. |  |  | TAK podać |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia. Jeżeli w czasie instalacji i dostawy sprzętu nie będzie możliwości przeszkolenia użytkownika końcowego – szkolenie zostanie umówione w innym terminie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej, definiujące elektryczny sprzęt medyczny. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpłatne naprawy w okresie trwania gwarancji – w tym koszt przesyłki |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | - Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  |  | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022. Nr 107 poz. 974) - deklaracja CE certyfikat dla wszystkich klas wyrobu medycznego , (wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy np. zestawów komputerowych, oprogramowania systemowego na PC oraz urządzeń peryferyjnych IT) |  |  | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Po upływie okresu gwarancji „pełnej”, orientacyjny koszt rocznej/kwartalnej/miesięcznej* (aktualny na dzień składania ofert) obsługi serwisowej urządzenia wynosi ................*zł. brutto + materiały eksploatacyjne /wymienić jakie i podać koszt - jeśli dotyczy*/ .............................. . |  |  | Tak, podać koszt |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: Zadanie 2- Respirator  - 2 szt.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator | Szt. | 2 |  |  |  |  |

| Lp. kol. Nr 1 |  |  | PARAMETR WYMAGANY – kol. Nr 2 | Wymagalność – kol. Nr 3 |  |  | Kol. Nr 4. Należy potwierdzić wpisując słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3 * (wpisać, podać poniżej w wierszach) |  |  | uwagi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa i typ aparatu, numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number): :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rok produkcji aparatu : (min. 2025, urządzenie nowe, nieużywane)……………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  | Kardiomonitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach szpitalnych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Respirator przeznaczony dla dorosłych, dzieci i noworodków od minimum 0,3 kg masy ciała do 250 kg | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Respiratory mocowane na półce kolumny z możliwością odłączenia ekranu respiratora od jednostki głównej urządzenia i zamocowania oddzielnie, na szynie kolumny powyżej jednostki respiratora, w tym trzy respiratory posiadające dodatkowo wózki jezdne | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  | Zasilanie respiratora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,0 – 6,0 bar | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Przewody zasilania gazowego o dł. min. 3 m. do tlenu i powietrza ze złączami przystosowanymi do istniejącej instalacji gazowej | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) i praca tylko z jednym gazem | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na minimum 30 minut pracy przy wszystkich trybach i parametrach | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Możliwość rozbudowy wewnętrznego zasilania respiratora przez operatora poprzez dołożenie modułów bateryjnych bezpośrednio do respiratora w trakcie jego pracy, bez udziału serwisu, bez użycia narzędzi | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Napięcie zasilania AC 230 V, tolerancja  10%, 50 Hz | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Możliwością zewnętrznego zasilania 12 V w razie awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  | Rodzaje wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Wentylacja z zadaną objętością | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Wentylacja typu SIMV-VC oraz SIMV-PC oraz SIMV-PRVC i wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Wentylacja wspomagana objętościowo typu VS | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Wentylacja typu Bilevel lub Bi-vent | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Wentylacja typu APRV | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ze wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ciśnieniowo kontrolowana | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Oprogramowanie do wentylacji NAVA | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Możliwość rozbudowy o wentylację NIV- NAVA | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Tryb wentylacji wysokim przepływem z płynnym ustawieniem przepływu min. od 1 do 60 l/min oraz regulacją stężenia tlenu, zapewniający podaż nawilżonego i ogrzanego gazu do pacjenta | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Wentylacja typu nosowy CPAP | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Na wyposażeniu respiratora: Urządzenie do odczytu elektrycznej aktywności przepony w postaci modułu sprzętowego montowanego bezpośrednio w respiratorze i pozwalającemu na prezentację krzywej dynamicznej ruchów przepony – jeden moduł do całości zamówienia, lub urządzenie do wizualizacji procesów wentylacji wykorzystujące elektryczną tomografię impedancyjną wyposażone we wszystkie akcesoria potrzebne do zastosowania opisanej funkcjonalności | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Regulowane ręcznie przepływowe wyzwalanie oddechu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Regulowane ręcznie ciśnieniowe wyzwalanie oddechu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane ręcznie w szerokim zakresie min -1 do -20 cmH2O | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Możliwość rozbudowy o szybkie wyzwalanie oddechu bazujące na odczycie elektrycznej aktywności przepony | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Funkcja natlenowania | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Funkcja wstrzymania na wdechu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Funkcja wstrzymania na wydechu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Funkcja automatycznej kompensacji podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania w trakcie wentylacji | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Funkcja natlenowywania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  | Parametry nastawiane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Częstość oddechów, minimalny zakres 5-150 oddechów./min | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Objętość pojedynczego oddechu, zakres min. 2 - 3000 ml | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Przepływ regulowany ręcznie lub automatycznie w zakresie min. 0-190 l/min | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Przepływ regulowany ręcznie lub automatycznie w szerokim zakresie min. 0-200 l/min | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 w trybie VC i PC | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Możliwość regulacji czasu wdechu i stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Ciśnienie wdechowe PC (minimalny zakres 0 – 80 cmH2O) | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Ciśnienie wdechowe PC (regulacja w szerokim zakresie 0 – 100 cmH2O) | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Ciśnienie wspomagania PS (minimalny zakres 0 - 80 cmH2O) | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Ciśnienie wspomagania PS (regulacja w szerokim zakresie 0 – 100 cmH2O) | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 - 50 cmH2O | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora lub ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  | Parametry wyświetlane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Monitor do obsługi respiratora i obrazowania parametrów wentylacji o przekątnej ekranu minimum 15’’ , monitor umieszczony na ruchomym ramieniu (nie dopuszcza się ekranu wbudowanego w respirator) | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Monitor z automatyczną regulacją jasności w stosunku do zmieniającego się natężenia światła w pomieszczeniu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Integralny pomiar stężenia tlenu wykonywany przez niezużywalny czujnik tlenowy, nie wymagający okresowej wymiany | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Całkowita częstość oddychania (wartość cyfrowa) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Częstość i objętość minutowa oddechów własnych pacjenta (wartość cyfrowa) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (wartość cyfrowa) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (wartość cyfrowa) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Ciśnienie szczytowe (wartość cyfrowa) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (wartość cyfrowa) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Ciśnienie pauzy (wartość cyfrowa) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Ciśnienie PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Indeks dyszenia (wartość cyfrowa) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Stała czasowa (wartość cyfrowa) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Praca oddechowa (wartość cyfrowa) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Podatność statyczna oraz podatność dynamiczna (wartości cyfrowe) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Opory wdechowe (wartości cyfrowe) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Opory wydechowe (wartości cyfrowe) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : - Ciśnienie / czas - Przepływ /czas - Objętość / czas | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Pętle: - Ciśnienie/objętość - Objętość/przepływ | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Rejestracja zdarzeń i trendy monitorowanych wartości z min. 72 godz. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  | Alarmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Niskiego i wysokiego ciśnienia PEEP | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Bezdechu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Rejestracja zdarzeń w pamięci respiratora | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  | Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Odporny na uszkodzenia system pomiaru przepływu – pomiar ultradźwiękowy | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Ramie wieloprzegubowe do podtrzymywania układu oddechowego | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Możliwość rozbudowy o pomiar EtCO2, VtCO2, VCO2 - pomiar w strumieniu głównym, wyświetlanie krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | System nebulizacji sterowanej z pozycji ekranu respiratora | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Nawilżacz aktywny wraz z systemem mocowania do respiratora dodatkowo 1 komplet do każdego respiratora (czujnik temp. + przewód adapter elektryczny) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Płucko testowe wielokrotnego użytku do każdego respiratora (autoklawowalne) – dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  | Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | - Instalacja, uruchomienie, szkolenie, dostawa sprzętu w cenie zakupu urządzenia. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie, karta gwarancyjna – przy dostawie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | - Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja producenta udzielona przez wykonawcę ( sprzętu i oprogramowania) wymagana minimum 30 miesięcy obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 4 lata od daty wygaśnięcia gwarancji. |  |  | TAK podać |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia. Jeżeli w czasie instalacji i dostawy sprzętu nie będzie możliwości przeszkolenia użytkownika końcowego – szkolenie zostanie umówione w innym terminie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej, definiujące elektryczny sprzęt medyczny. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpłatne naprawy w okresie trwania gwarancji – w tym koszt przesyłki |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | - Czas reakcji serwisu do 72 h od zgłoszenia awarii |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  |  | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022. Nr 107 poz. 974) - deklaracja CE certyfikat dla wszystkich klas wyrobu medycznego , (wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy np. zestawów komputerowych, oprogramowania systemowego na PC oraz urządzeń peryferyjnych IT) |  |  | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Po upływie okresu gwarancji „pełnej”, orientacyjny koszt rocznej/kwartalnej/miesięcznej* (aktualny na dzień składania ofert) obsługi serwisowej urządzenia wynosi ................*zł. brutto + materiały eksploatacyjne /wymienić jakie i podać koszt - jeśli dotyczy*/ .............................. . |  |  | Tak, podać koszt |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: Zadanie 3 – Aparat do znieczuleń – 1 szt.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczuleń | szt. | 1 |  |  |  |  |

| Lp. kol. Nr 1 |  | PARAMETR WYMAGANY – kol. Nr 2 | Wymagalność – kol. Nr 3 |  |  | Kol. Nr 4. Należy potwierdzić wpisując słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3 * (wpisać, podać poniżej w wierszach) |  |  | uwagi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa i typ aparatu, numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number): :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji aparatu (min. 2025, urządzenie nowe, nieużywane) ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Aparat do znieczuleń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Aparat jezdny | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Aparat wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Transformator separacyjny | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych | TAK opisać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Zasilanie w gazy ( O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Awaryjne zasilanie gazowego z butli stalowej o poj. minimum 10 litrów (O2 i N2O) | TAK opisać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Prezentacja ciśnień gazów zasilających z sieci centralnej i butli rezerwowych na ekranie głównym aparatu do znieczulenia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Węże wysokociśnieniowe ( O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m z wtyczką typ DIN. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | TAK podac |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Elektroniczny mieszalnik gazów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum trzy szuflady na akcesoria w tym jedną zamykaną na kluczyk | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Światło typu LED z płynną regulacją | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Układ Oddechowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej do 1,4 l. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. Wymiana bez stosowania narzędzi. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką typ DIN do gazów kolumny) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Urządzenie do ekonomizacji znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Wyświetlanie wartości minimalnego przepływu O2 potrzebnego do utrzymania zdefiniowanego przez użytkownika stężenia wdechowego tlenu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu(np. w Euro, dolar) – wyświetlanie w sposób ciągły razem z wartością przepływu anestetyku w ml/h | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Układ oddechowy kompaktowy pozbawiony lateksu nadający się do sterylizacji w autoklawie | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | Respirator anestetyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Tryby z gwarantowaną objętością | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,2-10 l/min. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Tryb wentylacji ręczny. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający co najmniej wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2, z informacją na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Pauza w przepływie gazów minimum do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Automatyczny jednoetapowy manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych- podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna – z możliwością ustawienia PEEP na wyjściu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora z możliwością ustawienia PEEP na wyjściu i wyświetlaniem wartości podatności płuc przy każdym etapie procedury. Możliwość prekonfiguracji min. 4 procedur | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Przełączanie mechaniczne wentylacji przy pomocy dźwigni | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | Alarmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Alarm Apnea. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | Pomiar i obrazowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Pomiar objętości oddechowej (TV). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Pomiar objętości minutowej (MV). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Pomiar częstości oddechu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Pomiar ciśnienia szczytowego. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Pomiar ciśnienia średniego. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Pomiar ciśnienia Plateau. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Pomiar ciśnienia PEEP. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Manometr pomiaru ciśnienia w układzie wyświetlany na ekranie głównym aparatu do znieczulenia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Przekątna ekranu: minimum 15". | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Prezentacja pętli: -ciśnienie / objętość -przepływ / objętość -ciśnienie/przepływ | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Prezentacja podatności układu oddechowego | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Możliwość zapisania min. 6 pętli spirometrycznych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Wyświetlanie aktualnie kreślonej pętli spirometrycznej w nałożeniu na zapisaną pętlę wzorcową | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy, masy należnej lub wzrostu pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Możliwość zastosowania w monitorze | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Możliwość zamocowania parowników – parownik na sevoflurane i na desflurane w zestawie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Uchwyt dla minimum 2-ch parowników. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI |  | Ssak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII |  | System testowania aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Autotest szczelności włączanych parowników z interakcją z użytkownikiem i zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie aparatu do znieczulenia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Możliwość rozbudowy o aplikacje analityczne działające w chmurze umożliwiające retrospektywną analizę m.in. zużycia środków anestetycznych, świeżych gazów, historii wykonywania testów aparatów do znieczulenia oraz danych związanych z protekcyjną wentylacją płuc – zmian podatności, wykorzystania procedur rekrutacji, ustawień wentylacji w poszczególnych przypadkach lub łącznie na kilku stanowiskach | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Menu w języku polskim. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Urządzenie wyposażone w system zwiększający cyberbezpieczeństwo, zabezpieczone systemowo hasłem lub fizycznie plombą przed nieautoryzowanym dostępem firm trzecich. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Roczny dostęp do interaktywnego symulatora aparatu do znieczulenia na dedykowanej platformie szkoleniowej online dla personelu medycznego szpitala | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  | Monitor funkcji życiowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | kardiomonitor umożliwia jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp, 2x IBP, głębokości uśpienia, zwiotczenia mięśni, głębokości analgezji, oksymetrii mózgowej - zgodnie z opisem w/w parametrów ujętym w dalszej części specyfikacji | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Stanowisko systemu monitorowania składa się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta, oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Monitor zapewnia kontynuację monitorowania min.: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną przez co najmniej 180 minut | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX |  | Monitor stacjonarny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | TAK opisać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”, a także ekranu o niezależnej konfiguracji wyświetlanych parametrów | TAK opisać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | Moduł transportowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180° | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | Przekątna ekranu modułu transportowego ≥ 7”. Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). Obsługa gestów. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 godziny pracy | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | ≥5 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym. Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze. | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0.9 m | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX4 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Moduł transportowy mocowany na stanowisku niezależnie od obudowy monitora głównego | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | Moduł transportowy umożliwiać ma kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | Moduł transportowy zapewniać ma nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI |  | Monitorowane parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | Możliwość zmiany wykorzystywanego algorytmu pomiarowego na Nellcor Oximax bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | Pomiar metodą oscylometryczną | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | Temperatura | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach (również w transporcie) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | Pomiar SPV ręczny, w dedykowanej zakładce | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | Automatyczny, ciągły pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV, z wybranego kanału ciśnienia. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora, mechanosensora lub akcelerometru 3D | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  | Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość rozbudowy modułu o funkcję detekcji nerwów do wykorzystania w zabiegach prowadzonych w znieczuleniu regionalnym | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta z możliwością regulacji min. obrotu i nachylenia oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | Pomiar głębokości uśpienia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | Pomiar głębokości uśpienia metodą Entropii i BIS | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta z możliwością regulacji min. obrotu i nachylenia oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | Pomiar poziomu analgezji | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | Pomiar poziomu analgezji przez ciągłe monitorowanie reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | Pomiar z wykorzystaniem czujnika saturacji oferowanego kardiomonitora bez konieczności stosowania akcesoriów jednorazowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  | Prezentacja wyników pomiarowych na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości znieczulenia w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta z możliwością regulacji min. obrotu i nachylenia oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII |  | Możliwości rozbudowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Prezentacja danych w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | Możliwość rozbudowy o pomiar oksymetrii regionalnej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII |  | Alarmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK TAK TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 800 zdarzeń alarmowych i 350 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV |  | Trendy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone we wbudowaną pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową. Możliwość programowej rozbudowy do przynajmniej 65 godzin | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XV |  | Trendy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | Kalkulator dawek leków | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  | Możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wgrywania licencji, itp. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVI |  | Wymagane monitory, urządzenia/moduły i akcesoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  | Kardiomonitor stacjonarny - 1 szt. Moduł transportowy - 1 szt. EKG - 1 szt. SpO2 - 1 szt. NIBP - 1 szt. Temp x2 – 1 szt. IBP x2 - 1 szt. BIS – 1 szt. Entropia - 1 szt. NMT - 1 szt. PiCCO – 1 szt. S-G – 1 szt. SPI/ANI - 1 szt. | TAK wymienić |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | - wielorazowy przewód do podłączenia 3- elektrod EKG oraz przewód pośredni (jeżeli wymagany) – 2 szt - wielorazowy przewód do podłączenia 6- elektrod EKG – 1 szt. - wielorazowy, elastyczny czujnik SpO2 na palec dla dorosłych oraz przewód pośredni (jeżeli wymagany) – 2 szt. - wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia – 1 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych rozmiar S – 2 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych rozmiar M – 2 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych rozmiar L - 2 szt. - mankiet dla pacjentów otyłych - 5 szt. - wielorazowy czujnik temperatury skóry - 2 szt. - wielorazowy czujnik temperatury głębokiej - 1 szt. - przewód do podłączenia przetwornika ciśnienia - 2 szt. - czujniki pomiarowe pediatryczne i noworodkowe do wszystkich oferowanych modułów pomiarowych | TAK wymienić |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | - czujnik NMT dla pacjentów dorosłych oraz przewód pośredni – 1 szt. - czujnik NMT dla pacjentów pediatrycznych oraz przewód pośredni – 1 szt. - elektroda do stymulacji przy pomiarze NMT - 30 szt. - czujnik pomiarowy głębokości uśpienia - 25 szt. - przewód pośredni do pomiaru głębokości uśpienia - 1 szt. - akcesoria do pomiaru głębokości analgezji - dla 300 pacjentów | TAK wymienić |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | Uchwyty na 10l butlę do zasilania gazowego (O2 i N2O) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVII |  | Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - Instalacja, uruchomienie, szkolenie, dostawa sprzętu w cenie zakupu urządzenia. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie, karta gwarancyjna – przy dostawie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | - Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja producenta udzielona przez wykonawcę ( sprzętu i oprogramowania) wymagana minimum 30 miesięcy obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 4 lata od daty wygaśnięcia gwarancji. |  |  | TAK podać |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia. Jeżeli w czasie instalacji i dostawy sprzętu nie będzie możliwości przeszkolenia użytkownika końcowego – szkolenie zostanie umówione w innym terminie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej, definiujące elektryczny sprzęt medyczny. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpłatne naprawy w okresie trwania gwarancji – w tym koszt przesyłki |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | - Czas reakcji serwisu do 72 h od zgłoszenia awarii |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  |  | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022. Nr 107 poz. 974) - deklaracja CE certyfikat dla wszystkich klas wyrobu medycznego , (wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy np. zestawów komputerowych, oprogramowania systemowego na PC oraz urządzeń peryferyjnych IT) |  |  | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Po upływie okresu gwarancji „pełnej”, orientacyjny koszt rocznej/kwartalnej/miesięcznej* (aktualny na dzień składania ofert) obsługi serwisowej urządzenia wynosi ................*zł. brutto + materiały eksploatacyjne /wymienić jakie i podać koszt - jeśli dotyczy*/ .............................. . |  | Tak, podać koszt |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: Zadanie 4 – Defibrylator – 1 szt.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | Szt. | 1 |  |  |  |  |

| Lp. Kol. Nr 1 |  | PARAMETR WYMAGANY kol. Nr 2 | Wymagalność – kol. Nr 3 |  |  | Kol. Nr 4 Należy potwierdzić wpisując słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3 * (wpisać, podać poniżej w wierszach) |  |  | uwagi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa i typ aparatu, Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number): :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji aparatu : min. 2025, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Defibrylator typ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Aparat z pełną polską wersją językową – oprogramowanie, komunikaty wyświetlane na ekranie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Waga urządzenia z akumulatorem poniżej 7,0 kg | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Wymiary: 30cm x 29cm x 21cm (szerokość x wysokość x głębokość) +/- 2cm razem z akumulatorem bez łyżek defibrylacyjnych i akcesoriów. | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Urządzenie wyposażone w intuicyjne pokrętło do nawigacji, wyboru trybu pracy w zakresie: wyłączony, tryb AED, tryb manualny, stymulacja, monitorowanie (swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy urządzenia – bez konieczności jego wyłączania). Min. 12 przycisków funkcyjnych oraz min. 5 przycisków pomocniczych. | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Wydzielony przycisk zmiany pacjenta (min. 3 grupy pacjentów, noworodek, dziecko, dorosły) | TAK podac |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Wydzielony przycisk zmiany odprowadzenia EKG, amplitudy krzywej EKG, wydruku | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP44 wg IEC529 lub równoważna) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania defibrylatora (nie wymagający od użytkownika włączania urządzenia), możliwość przeprowadzenia pełnego testu manualnego / możliwość wydruku raportu za pomocą wewnętrznej drukarki defibrylatora. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Zintegrowany uchwyt do wieszania na ramę łóżka z zabezpieczeniem przez przypadkowym złożeniem | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy lub równoważny, czas pracy: min. 5 godz. ciągłego monitorowania EKG lub min. 200 defibrylacji z energią 200 J | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Minimum dwa gniazda akumulatorów: możliwość wymiany akumulatora bez przerywania pracy urządzenia (na zasilaniu akumulatorowym oraz na zasilaniu sieciowym) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Zasilanie sieciowe – moduł zasilacza 230V 50 Hz z funkcją ładowania akumulatora | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze lub panelu czołowym oraz na wewnętrznej części akumulatora | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności max. 5,5 godziny | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Defibrylacja manualna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna AED | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Zakres energii 1-360J z możliwością ograniczenia zakresu wyboru energii do 200J | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Min. 22 dostępne poziomy energii defibrylacji | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Czas ładowania do energii 200J ≤ 6 sekund Czas ładowania do energii 360J ≤ 8 sekund | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Możliwość stosowania łyżek wielorazowych do defibrylacji wewnętrznej – łyżki wewnętrzne na wyposażeniu defibrylatora – 1 kpl. Rozmiar łyżek wewnętrznych będących w zestawie: - Wewnętrzna łyżka łopatkowa dla dorosłych, 54 cm2 – 2 szt. - Wewnętrzna łyżka łopatkowa dla dzieci, 32 cm2 – 2 szt. Wewnętrzna łyżka łopatkowa dla dzieci, 16 cm2 – 2 szt. | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Łyżki wewnętrzne autoklawowalne w temperaturze min. 140 stopni C, przez co najmniej 20 min, z ciśnieniem min. 2 bary | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Możliwość przeprowadzenia min. 40 cykli sterylizacji | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Poziom energii wstrząsów przy zastosowaniu łyżek wewnętrznych: Zakres min: 1 do 50J | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | Tryb AED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Automatyczna analiza rytmu serca po naklejeniu elektrod defibrylacyjnych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Uniwersalna para elektrod dla dzieci i dorosłych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Poziom energii wstrząsu od 10 do 360J | TAK podac |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Praca w cyklu analiza/ defibrylacja / uciskanie klatki piersiowej – zgodnie z aktualnymi wytycznymi algorytmu BLS/AED | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Komendy głosowe i komunikaty na ekranie prowadzące przez protokół RKO | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Metronom częstości uciśnięć klatki piersiowej (sygnały akustyczne i wizualne wyświetlane na ekranie defibrylatora) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Możliwość programowania energii 1, 2 i 3 zarówno dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Wykrywanie min.: Migotanie komór o amplitudzie równej 0,2 mV lub większej. Tachykardia komorowa o częstości serca równej 150 bpm lub większej (u dorosłych). Tachykardia komorowa o częstości serca równej. 180 bpm lub większej (u pacjentów pediatrycznych). | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Możliwość podłączenia sensora mierzącego i rejestrującego głębokość i częstotliwość uciśnięć klatki piersiowej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | Moduł EKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Monitorowanie EKG z 3/5/12 odprowadzeń | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Monitorowanie 3/5/12 odprowadzeniowego EKG z prezentacją na ekranie wszystkich 12 odprowadzeni jednocześnie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Wybór dostępnych odprowadzeń: Kabel 3 żyłowy min. I, II lub III Kabel 5 żyłowy min. I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Kabel 10 żyłowy min. I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Wykrywanie przerwy odprowadzenia z sygnalizacją na ekranie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 1-300 /min. | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Rozdzielczość 1 u/min | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Dokładność +/-1 u/min. lub +/- 1%, zależnie od tego która jest większa | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Czas reakcji maksymalnie 10 sekund (dla wszystkich zakresów pomiarowych) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Wzmocnienie sygnału EKG min. AUTO, 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0, 4,0 cm/mV | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Wykrywanie elektrostymulatora | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Tłumienie sygnału współbieżnego 90 dB lub więcej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | Moduł stymulatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Częstość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Szerokość impulsu stymulatora min. 40 msek. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Pomiar oddechu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Podać technikę pomiaru | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Zakres min. od 2 do 120 oddechów/min, prędkość wyświetlania min. 25mm/s | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Rozdzielczość 1 bpm | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Impedancja podstawowa min. 500 do 2000 ohm | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Możliwość wyłączenia fali odprowadzenia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Nadzór bezdechu: min. od 10 do 60 s. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI |  | Moduł pulsoksymetrii SpO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Pomiar SpO2 w technologii Nellcor | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100% | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Zakres pomiaru pulsu min. 20-300/min | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Dokładność pomiaru pulsu 20 do 250/min +/-3 cyfry. Dokładność saturacji SpO2 70 do 100% +/-2 cyfry, noworodki +/-3 cyfry | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Zakres perfuzji 0,03 do 20% | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Czujnik wielorazowy typu klips w komplecie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII |  | Moduł NIBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Zakres pomiarowy przetwornika co najmniej w zakresie od 10 do 300mmHg | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Sposób pomiaru – ręczny, ciągły | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Odstępy w trybie automatycznym w zakresie min. 1-120 min. oraz możliwość zaprogramowania własnych odstępów | TAK opisać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Technika pomiaru: oscylometryczna | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  | Moduł Temperatury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Zakres pomiarowy co najmniej od 0 °C do 50 °C | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Rozdzielczość +/- 0,1 °C | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX |  | Moduł kapnometrii CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Zakres pomiarowy co najmniej w zakresie od 0 do 150mmHg | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Dokładność 0 do 40 mmHg +/-2mmHg odczytu 41 do 70 mmHg +/-5% odczytu 71 do 100mmHg +/-8% odczytu 101 do 150mmHg +/-10% odczytu | TAK podac |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Czas reakcji: w strumieniu bocznym: mniej niż 3s | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Wyrównanie gazu: do wyboru przez użytkownika O2>60% i N2O>50% | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Głośność sygnału: mniej niż 41 dB gdy poziom otaczających dźwięków wynosi 22dB | TAK podac |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | Alarmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Możliwość czasowego zawieszenia z regulacją w zakresie od 30 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Wyświetlanie na ekranie górnych i dolnych progów alarmowych monitorowanych parametrów życiowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI |  | Rejestracja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 8 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 800x600 pixeli | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Prezentacja na ekranie min. 4 kanałów dynamicznych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm z możliwością wydruku min. 3 kanałów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Rejestracja: 12 odprowadzeń: zapis do 100 pozycji danych zapis wykresów EKG zapis wyników analizy EKG zapis daty i godziny analizy EKG zapis danych liczbowych HR/PR, NIBP, SpO2, czynności oddechowej, temperatury, IBP, EtCO2 zapis stanów alarmowych Zdarzenia: zapis do 250 pozycji danych zapis informacji o podanych wstrząsach defibrylacyjnych (liczba, poziom energii, energia dostarczona, impedancja) zapis informacji o kardiostymulacji (tętno stymulowane, prąd stymulacji, praca w trybie asynchronicznym) zapis listy działań klinicznych zapis wykresu EKG na 1 kanale zapis daty i godziny wystąpienia zdarzeń zapis danych liczbowych HR/PR, NIBP, SpO2, czynności oddechowej, temperatury, IBP, EtCO2 zapis stanów alarmowych Przebieg: zapis do 2000 pozycji danych zapis daty i godziny wystąpienia zdarzeń zapis danych liczbowych HR/PR, NIBP, SpO2, czynności oddechowej, temperatury, IBP, EtCO2. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Możliwość rozbudowy o moduł do komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Możliwość rozbudowy o moduł do komunikacji bezprzewodowej LTE | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Możliwość rozbudowy o centralny system monitorowania | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim, przy dostawie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Udostępnienie kodów serwisowych po okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Wyposażenie dodatkowe: - Wózek transportowy – 1 szt. - 12 kpl. uniwersalnych elektrod dorosły/dziecko - 6 mankietów do NIBP – rozmiary mankietów do ustalenia z Zamawiającym - Czujnik dla dorosłych SpO2 Nellcor OxiMax - Czujniki dla dzieci i niemowląt jednorazowego użytku SpO2 Nellcor OxiMax – 2 op. - Papier 30 szt. - Zestaw akcesoriów do pomiaru kapnometrii dla dorosłych i dla dzieci 25 kpl | Tak wymienić |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII |  | Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - Instalacja, uruchomienie, szkolenie, dostawa sprzętu w cenie zakupu urządzenia. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie, karta gwarancyjna – przy dostawie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | - Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja producenta udzielona przez wykonawcę ( sprzętu i oprogramowania) wymagana minimum 36 miesięcy obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 4 lata od daty wygaśnięcia gwarancji. |  |  | TAK podać |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia. Jeżeli w czasie instalacji i dostawy sprzętu nie będzie możliwości przeszkolenia użytkownika końcowego – szkolenie zostanie umówione w innym terminie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej, definiujące elektryczny sprzęt medyczny. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpłatne naprawy w okresie trwania gwarancji – w tym koszt przesyłki |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | - Czas reakcji serwisu do 72 h od zgłoszenia awarii |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  |  | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022. Nr 107 poz. 974) - deklaracja CE certyfikat dla wszystkich klas wyrobu medycznego , (wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy np. zestawów komputerowych, oprogramowania systemowego na PC oraz urządzeń peryferyjnych IT) |  |  | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Po upływie okresu gwarancji „pełnej”, orientacyjny koszt rocznej/kwartalnej/miesięcznej* (aktualny na dzień składania ofert) obsługi serwisowej urządzenia wynosi ................*zł. brutto + materiały eksploatacyjne /wymienić jakie i podać koszt - jeśli dotyczy*/ .............................. . |  | Tak, podać koszt |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: Zadanie 5-  Materac do ogrzewania pacjenta – 1 kpl.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac do ogrzewania pacjenta | Kpl. | 1 |  |  |  |  |

| Lp. kol. Nr 1 |  | PARAMETR WYMAGANY – kol. Nr 2 | Wymagalność – kol. Nr 3 |  |  | Kol. Nr 4. Należy potwierdzić wpisując słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3 * (wpisać, podać poniżej w wierszach) |  |  | uwagi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa i typ aparatu, numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number): :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji : min. 2025, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Materac do ogrzewania pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziału wody lub powietrza oparty na technologii elementów grzewczych wykonanych z elastycznych, polimerów węglowych. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | System wraz z odpowiednim elementem grzewczym przeznaczony do zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | System niewymagający materiałów jednorazowego użytku. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | System złożony ze sterownika oraz elementów grzewczych. | TAK, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | System przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | System przetestowany zgodnie z obowiązującą normą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej IEC / EN 60601-1-2 lub równoważną | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Sterownik/kontroler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Zasilanie sterownika 230V/50HZ | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Zasilanie bateryjne z możliwością pracy przez min. 1,5 godz. niezależnie od zasilania z sieci | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Sterownik z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania dwoma elementami grzewczymi jednocześnie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Dwa niezależne złącza (kanały) do przyłączenia dwóch elementów grzewczych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Każdy kanał z osobną regulacją i kontrolą temperatury | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Wyświetlacz cyfrowy pokazujący temperaturę zadaną (zaprogramowaną) i rzeczywistą (zmierzoną) dla każdego z kanałów niezależnie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Wyświetlacz informujący o alarmach. Wyświetla odpowiedni kod alarmu w sytuacji alarmowej. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Sygnalizacja trybu pracy urządzenia (na wyświetlaczu lub w postaci wskaźnika) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż 32-39ºC (podać zakres) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Krok regulacji temperatury nie większy niż 0,5ºC w całym zakresie regulacji dla każdego z kanałów (podać krok regulacji). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | „Autotest” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony symbol i wyświetlany jest dla danego kanału, w którym wystąpił błąd): - temperatura materaca za wysoka < 41˚C - temperatura materaca za niska - przekroczenie czasu osiągnięcia temperatury zadanej - uszkodzenie/awaria czujnika Uszkodzenia / awaria materaca | TAK opisać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Zabezpieczenie pacjenta i personelu poprzez wyłączenie funkcji grzania w przypadku wykrycia awarii i alarmu o średnim priorytecie. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa ponad 41˚C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Mocowanie sterownika na stojaku do kroplówek lub na medycznej szynie profilowej za pomocą własnych, zintegrowanych ze sterownikiem uchwytów. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Złącze do wyrównywania potencjałów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Czyszczenie i dezynfekcja sterownika i elementów grzewczych ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi (lista środków dezynfekcyjnych zawarta w instrukcji obsługi) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Rozmiar sterownika maks. wys. / szer. / głęb. 31 x 16 x 14cm (+/- 1 cm) | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Masa jednostki sterującej (sterownika) ≤ 2,8 [kg] | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Maksymalny pobór mocy: 170W | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Wyświetlacz typu TFT o przekątnej min. 3,5” ; wymiary min. (szer. 75 x wys. 65 mm) | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | Elementy grzewcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Wielorazowe elementy grzewcze w postaci: koców przykrywających pacjenta, koców podkładowych pod pacjenta, mat, materacy. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Dostępne elementy grzewcze w postaci mat i materacy grzewczych dedykowanych do profilaktyki przeciwodleżynowej na stole operacyjnym | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Dostępne uniwersalne elementy grzewcze używane jako koce przykrywające pacjenta od góry lub jako koce podkładowe pod pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Dostępny koc grzewczy na lub pod pacjenta ogrzewający niezależnie od strony jego ułożenia. Brak wydzielonej tylko jednej strony grzewczej (aktywnej). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Elementy grzewcze, przezierne dla promieni RTG | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Elementy grzewcze zasilane napięciem bezpiecznym ≤ 24V (podać napięcie zasilania) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Ochrona przed wnikaniem płynów min. IPX2 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Czas nagrzania od temp. 23,0°C do 37,0°C max. 10 min. | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Temperatura elementu grzewczego monitorowana przez min. 8 czujników rozmieszczonych na jego powierzchni. | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Długość dodatkowego przewodu przedłużającego łączącego sterownik z elementem grzewczym – minimum 2 m | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Elementy grzewcze jak i pokrowce / osłony elementu grzewczego niezawierające lateksu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Dostępne pokrowce / osłony na elementy grzewcze z mocowaniem do stołu operacyjnego. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Pokrowce na elementy grzewcze z możliwością prania w temp. do 95˚ C i dezynfekcji. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Element grzewczy pokryty tkaniną odporną na krew i płyny | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Element grzewczy posiadający pokrycie zabezpieczające przed przedostaniem się do wewnątrz płynów. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Elementy grzewcze dostarczane w komplecie z przedłużaczem przyłączeniowym o długości minimum 2 m. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | W zestawie z kontrolerem znajduje się mają: - uniwersalny element grzewczy w rozmiarze: 180 x 80 x 3 cm (+/-2mm), w postaci elastycznego koca grzewczego / materaca na lub pod pacjenta dla pacjentów o wzroście powyżej 90 cm, zintegrowany z kocem przewód do podłączenia o dł. 45-50cm, element grzewczy posiadający minimum 8 czujników temperatury, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy o długości 2 m, pokrowiec do elementu grzewczego wyposażony w taśmy mocujące do stołu operacyjnego - 1 kpl. - uniwersalny element grzewczy w postaci elastycznego koca grzewczego na lub materaca pod pacjenta w rozmiarze: 68 x 48 x 3 cm (+/- 2mm) dla pacjentów o wzroście 35 cm - 90 cm, zintegrowany z kocem przewód do podłączenia o dł. min. 45-50cm, element grzewczy posiadający minimum 8 czujników temperatury, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy minimum 2 m, pokrowiec do koca grzewczego wyposażony w elementy mocujące do stołu operacyjnego - 1 kpl. - do każdego materaca pokrowiec ochronny z możliwością dezynfekcji i prania. | Tak wymienić, opisać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - Instalacja, uruchomienie, szkolenie, dostawa sprzętu w cenie zakupu urządzenia. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie, karta gwarancyjna – przy dostawie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | - Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. - Gwarancja producenta udzielona przez wykonawcę ( sprzętu i oprogramowania) wymagana minimum 36 miesięcy obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 4 lata od daty wygaśnięcia gwarancji. |  |  | TAK podać |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia. Jeżeli w czasie instalacji i dostawy sprzętu nie będzie możliwości przeszkolenia użytkownika końcowego – szkolenie zostanie umówione w innym terminie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej, definiujące elektryczny sprzęt medyczny. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpłatne naprawy w okresie trwania gwarancji – w tym koszt przesyłki |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | - Czas reakcji serwisu do 72 h od zgłoszenia awarii |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | - W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  |  | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | - Wyrób dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022. Nr 107 poz. 974) - deklaracja CE certyfikat dla wszystkich klas wyrobu medycznego |  |  | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Po upływie okresu gwarancji „pełnej”, orientacyjny koszt rocznej/kwartalnej/miesięcznej* (aktualny na dzień składania ofert) obsługi serwisowej urządzenia wynosi ................*zł. brutto + materiały eksploatacyjne /wymienić jakie i podać koszt - jeśli dotyczy*/ ........... . |  | Tak, podać koszt |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: Zadanie 6- Lampa typ 1 – 1 kpl.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa typ 1 | kpl. | 1 |  |  |  |  |

| Lp. nr kol. 1 |  | PARAMETR WYMAGANY kol. nr 2 | Wymagalność – kol. Nr 3 |  |  | Kol. Nr 4 Należy potwierdzić wpisując słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3 * (wpisać, podać poniżej w wierszach) |  |  | uwagi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa i typ, numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number): :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji : (min. 2025, urządzenie nowe, nieużywane) ……………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Lampa typ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Zestaw w następującej konfiguracji: Ramię 1: czasza LED z kamerą FHD Ramię 2: czasza LED | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Każda czasza zawieszone na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. System ramion umożliwiający pełen obrót 360 stopni bez blokady - w osi lampy, na połączeniu ramienia horyzontalnego z ramieniem sprężystym, oraz na połączeniu ramienia sprężystego z zawieszeniem kardanowym. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe). Łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 170 [cm] Łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 180 [cm] | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne” i białe „ciepłe”). Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym czasze wyposażone są w kolorowe diody LED (inne niż białe). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Natężenie światła Ec max. z odległości 1m: - czasza główna min. 155 000 lux - czasza satelitarna min. 155 000 lux Białe światło tzw. "endoskopowe", regulowane w zakresie min. 1 – 30% max. Ec | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Czasze wyposażone w system czujników identyfikujących przeszkody w polu operacyjnym, które automatyczne aktywują i dezaktywują poszczególne diody LED by osiągnąć maksymalną bezcieniowość, z możliwością dobrowolnego wyłączania tej funkcji przez użytkownika. System potwierdzony w oryginalnych materiałach producenta. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Natężenie światła po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 98%. Ec max Natężenie światła po przysłonięciu dwiema maskami [%] - min. 45%. Ec max Natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 98%. Ec max Natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu dwoma maskami [%] - min. 45%. Ec max | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 99 Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 99 Współczynnik odwzorowania koloru skóry – R13: ≥ 99 | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 170 [cm] | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Możliwość ustawianie kształtu pola operacyjnego w postaci koła i elipsy. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ilość diod w każdej czaszy min. 95 [szt.] | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Elektroniczna regulacja temperatury barwowej światła min. w 7 krokach zawierająca się w przedziale min. 3000 – 5500 [K]. UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej w pełnym zakresie. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego min. w 7 krokach zawierająca się w przedziale min. 14 [cm] do 35 [cm] UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Możliwość płynnej regulacji średnicy pola w pełnym zakresie. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Elektroniczna regulacja natężenia oświetlenia min. w 7 krokach zawierająca się w przedziale min. 30 – 100% max. Ec | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Możliwość płynnej regulacji natężenia światła w pełnym zakresie. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Podstawowy panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla obu czasz. Panel sterowania posiadający funkcje: min. włącz/wyłącz, regulacja natężenia światła, regulacja średnicy pola światła, regulacja temperatury barwowej, dedykowany przycisk przywołujący wcześniej zdefiniowane ustawienia lampy. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego oraz natężenia światła za pomocą centralnego uchwytu sterującego. Możliwość zaprogramowania w uchwycie innej funkcji - np. zmiany temperatury barwowej. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Pozycjonowanie czaszy wielorazowym, sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. dwoma „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. UWAGA: Nie dopuszcza się uchwytu brudnego w formie relingu jako elementu znacznie utrudniającego codzienne czyszczenie i dezynfekcje. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz]. Czasza zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 28 – 36 VDC | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Stopień ochrony: czasze min. IP 55, system ramion min. IP 30 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Żywotność źródeł światła ≥ 60 000 [godz.] | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. Szyba osłaniająca zespoły diod LED wykonana ze szkła hartowanego. Obudowa czaszy ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. UWAGA: Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz szczelinami. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy segmentami czaszy. Płaska obudowa czaszy o grubości max. 10 [cm]. Wymiary czaszy (długość jej najdłuższego boku) max. 75 [cm]. Obudowa czasz przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym. | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5 [szt.] na każdą z czasz. Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Dodatkowe akcesoria i funkcjonalności - Lampa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Zestaw wyposażony w sterownik wykonany w technologii dotykowej, z ekranem o wielkości min. 5" z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniający sterowanie następującymi parametrami: Sterowanie funkcjami lampy: włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja białego światła endoskopowego; ustawienie kształtu pola w postaci koła lub elipsy; dedykowany przycisk do wywołania wcześniej zapisanych ustawień parametrów świetlnych; możliwość zsynchronizowanego sterowania parametrami świetlnymi (natężenie, średnica, temperatura barwowa) obu czasz; włączenie/wyłączenie redukcji cieni. Sterowanie funkcjami kamery:powiększenie/ pomniejszenie; elektroniczny obrót obrazu o 360 stopni; cyfrowy obrót obrazu o 180 stopni, wyostrzenie obrazu automatycznie i manualnie; jasność automatyczna i manualna; balans bieli (do wyboru: automatyczny, manualny, dostosowany do temperatury barwowej światła); stop klatka; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego powiększenia obrazu kamery; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego oddalenia obrazu kamery. | TAK opisać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Czasza główna wyposażona w kamerę FHD, zainstalowana centralnie w osi czaszy, w miejscu uchwytu sterującego. Minimalne parametry kamery: Sensor obrazu 1/2.8 type „Exmor“ CMOS Ilość pikseli minim. 1920x1080 Obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej: 3.8 mm (szeroki kąt) – 38 mm (tele) Przysłona: 1.8 F – 3.4 F Prędkość migawki: 1 do 1/10,000 s Stosunek sygnału do szumu (dB)>=50 Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9 Automatyczny balans bieli Zoom optyczny – 10x Zoom cyfrowy – 12x Obrót obrazu o 360 stopni (obiektyw kamery płynnie obracany za pomocą silnika krokowego) | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | System transmisji i rejestracji obrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Zintegrowany system prezentacji oraz zarządzania obrazami na sali operacyjnej w postaci dotykowego monitora sterującego 21,5” zainstalowanego na ścianie, pozwalającego na obsługę systemu w oparciu o prosty interfejs użytkownika w postaci czytelnych ikon. Monitor sterujący w technologii dotykowej, z wbudowanym komputerem obsługującym działanie systemu Windows 10 IoT Ent2019 LTSC lub równoważnym. | TAK opisac |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Minimalne parametry monitora sterującego: • ekran dotykowy w technologii pojemnościowej • rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60Hz • proporcje obrazu: 16:9 • kontrast: 1000:1 • jasność: 250 cd/m2 • kąt widzenia: 178° /178° (H/V) • pobór mocy: max. 40W • klasa ochronności panel przedni: IP65 • cały monitor: IPX0 • waga: max. 14 kg • 4 x USB 2.0 • 2 x USB 3.2 • 1 x mic-in (typ. jack 3.5mm) • 1 x line-out (typ. jack 3.5mm) • 1 x HDMI OUT • 2 x RS-232/422/485 • 2 x LAN 1000Mbps • 1 x USB-C 3.2 • 1 x wejście sygnałowe 3G/HD-SDI • 1 x wejście sygnałowe HDMI/DVI • 1 x wejście sygnałowe Component YPbPr • zewnętrzna nagrywarka CD/DVD Monitor przystosowany do pracy w warunkach sali operacyjnej. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Monitor wyposażony w funkcję negatoskopu analogowego. Uruchomienie funkcji negatoskopu po włączeniu dedykowanego przycisku na ekranie (ekran przechodzi w tryb podświetlania na biało). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Monitor wyposażony w funkcję zegara. Po włączeniu dedykowanego przycisku na ekranie, uruchomienie monitora w trybie pełnoekranowym wyświetlającym zegar z aktualną godziną. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Wszystkie pliki i foldery usuwane są z wewnętrznego dysku twardego po każdym wyłączeniu systemu. Przed wyłączeniem możliwość zgrania plików na zewnętrzny nośnik USB / CD / DVD. Wszystkie zarejestrowane pliki video oraz zdjęcia archiwizowane są automatycznie na serwerze typu NAS (dostarczanym wraz z systemem) z możliwością ich wysyłania do wyznaczonej lokalizacji sieciowej. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Wyświetlanie w czasie rzeczywistym obrazu wideo z urządzeń podłączonych do systemu (kamera chirurgiczna umieszczona w lampie, kamera sufitowa, dodatkowe mobilne źródła obrazu) jakość obrazu FHD. Jednoczesne podłączenie min. 3 różnych źródeł obrazu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Typy oraz ilość sygnałów wejściowych: • 1 x 3G/HD-SDI • 1 x HDMI/DVI • 1 x Component YPbPr Typ oraz ilość sygnałów wyjściowych: • 1 x HDMI | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Wyświetlanie na ekranie, w pasku umieszczonym na górze ekranu następujących informacji: - nazwa urządzenia - IP urządzenia - hasło (generowane losowo) do odbioru strumieniowanego sygnału audio-wideo - dane pacjenta (np. imię i nazwisko lub PESEL) - data i godzina Informacje wyświetlanie w trybie „ON TOP” – brak możliwości ich zasłonienia przez inne otwarte okna. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Możliwość rejestracji obrazów video w rozdzielczości minimum 1080p na nośnikach typu USB. | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Możliwość rejestracji obrazów video bez dźwięku. Możliwość wyciszania mikrofonu za pomocą dedykowanego przycisku. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Nagrywanie wykorzystujące kodek typu H.264 oraz pliki wideo w formacie AVI lub MP4 z możliwością odtwarzania na komputerach klasy PC oraz MAC. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Nagrywanie minimum 1-godzinnego materiału w rozdzielczości 1080p nie przekraczające 8GB. | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Dedykowany przycisk dla funkcji „Nagraj” w postaci ikony piktograficznej, służący do uruchomienia oraz zatrzymania nagrywania video. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Dedykowany przycisk dla funkcji „Zdjęcie” w postaci ikony piktograficznej, służący do wykonania zdjęcia z nagrywanego materiału video. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Funkcja umożliwiająca dodawanie komentarzy oraz rysowanie w formie nakładki na wykonanym zdjęciu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Wyświetlanie na ekranie w postaci ikon piktograficznych wskaźnika aktualnego zapełnienia pojemności nośnika podczas rejestracji video. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Możliwość wyświetlania na monitorze informacji o trwającym nagrywaniu video w postaci ikony oraz czerwonej ramki wokół nagrywanego materiału. Informacje te nie znajdą się na materiale wideo. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Możliwość ustawienia sygnału dźwiękowego co min. 1 minutę, informującego użytkownika, iż funkcja nagrywania jest włączona. Możliwość zmiany interwału dźwiękowego. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Wyświetlanie cyfrowych obrazów radiologicznych w formacie DICOM z nośników zewnętrznych USB lub ze szpitalnego systemu PACS. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Wbudowana przeglądarka z licencją na min. 5 lat (możliwość odnowienia licencji po 5 latach). Import obrazów radiologicznych i danych pacjenta, funkcje przeglądania (wybór metody wyświetlania i ilości obrazów, zoom, pomiary itp.) Parametry przeglądarki DICOM: - metody obrazowania: CR, DX, MG, CT, MR, PT, US, XA, NM, SC, SR - obrazy skompresowane: RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000, JPEG LS - wizualizacja serii: serie / obrazy mogą być wyświetlane w trybie okienkowym lub pełnoekranowym (przełączenie na pełny ekran przez podwójne dotknięcie) - przewijanie zdjęć serii za pomocą funkcji multi-touch (1 palec) - płynne powiększanie za pomocą funkcji multi-touch (tryb wielodotykowy - 2 palce) - regulacja jasności i kontrastu za pomocą funkcji multi-touch (tryb wielodotykowy – 3 palce) - orientacja obrazów: serie wyświetlane w orientacji radiologicznej lub chirurgicznej - rekonstrukcje w płaszczyznach ortogonalnych - rekonstrukcja trójwymiarowa z możliwością płynnej edycji wygenerowanego modelu (obrót w każdej płaszczyźnie, powiększenie, usunięcie obszaru, zmiana wysycenia kolorami zależnie od gęstości tkanek) | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Możliwość strumieniowania każdego sygnału podłączonego do systemu w jakości FHD 1080p. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Dedykowany przycisk dla funkcji „Strumieniowanie” w postaci ikony piktograficznej, służący do uruchomienia oraz zatrzymania strumieniowania video. Użytkownik powinien decydować, czy funkcja ta ma być aktywna bądź nie. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Informacja na ekranie informująca użytkownika, iż funkcja strumieniowania jest aktywna. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Wyświetlania strumieniowanego obrazu na komputerach podłączonych do sieci LAN poprzez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Dostęp do strumieniowanego materiału zabezpieczone losowo wygenerowanym hasłem, aktualnie wyświetlanym na ekranie monitora sterującego. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Bezpieczeństwo danych: możliwość ustawienia aby wszyscy pacjenci / serie były automatycznie usuwane z dysku twardego przy wyłączaniu systemu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Bezpieczeństwo danych: system umożliwiający wykonanie kopii bezpieczeństwa finalnych ustawień, w celu ewentualnego ich szybkiego przywrócenia w przypadku awarii. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | Dodatkowe akcesoria i funkcjonalności - System |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Mikrofon bezprzewodowy, nagłowny (odbiornik, nadajnik) Sterowanie czułością mikrofonu z poziomu systemu. Żywotność baterii (czas nieprzerwanej pracy): min. 10 godzin min. 1 x ładowarka do akumulatorów AA (LR6) + pakiet min. 8 zapasowych akumulatorów AA (LR6) dedykowane dla mikrofonów bezprzewodowych. Parametry techniczne systemu bezprzewodowego: Zasięg działania: linia wzroku 100 '(3m) Odbiornik USB: Nadajnik Zasilanie: Dwie baterie alkaliczne AA (LR6) | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Nagłośnienie zainstalowane w suficie w postaci dwóch głośników o następujących minimalnych parametrach technicznych: - membrana polipropylenowa - zrównoważone tweetery kopułkowe PEI - moc szczytowa: mini. 230W - moc ciągła: 40W (RMS) - czułość: minimum 91dB - pasmo przenoszenia: 55Hz – 20kHz - impedancja: 4.0 Ohm | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oferowana lampa ma być dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej Zamawiającego: - wysokość do stropu od posadzki: 4.30m - wysokość do sufitu podwieszanego od posadzki: 3.30m | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI |  | Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - Instalacja, uruchomienie, szkolenie, dostawa sprzętu w cenie zakupu urządzenia. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie, karta gwarancyjna – przy dostawie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | - Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja producenta udzielona przez wykonawcę ( sprzętu i oprogramowania) wymagana minimum 30 miesięcy obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 4 lata od daty wygaśnięcia gwarancji. |  |  | TAK podać |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia. Jeżeli w czasie instalacji i dostawy sprzętu nie będzie możliwości przeszkolenia użytkownika końcowego – szkolenie zostanie umówione w innym terminie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej, definiujące elektryczny sprzęt medyczny. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpłatne naprawy w okresie trwania gwarancji – w tym koszt przesyłki |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | - Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  |  | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Lampa dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022. Nr 107 poz. 974) - deklaracja CE certyfikat dla wszystkich klas wyrobu medycznego , (wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy np. zestawów komputerowych, oprogramowania systemowego na PC oraz urządzeń peryferyjnych IT) |  |  | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Po upływie okresu gwarancji „pełnej”, orientacyjny koszt rocznej/kwartalnej/miesięcznej* (aktualny na dzień składania ofert) obsługi serwisowej urządzenia wynosi ................*zł. brutto + materiały eksploatacyjne /wymienić jakie i podać koszt - jeśli dotyczy*/ .............................. . |  | Tak, podać koszt |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: Zadanie 7 – Lampa typ 2  – 1 kpl..

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa typ 2 | kpl. | 1 |  |  |  |  |

| Lp. kol. Nr 1 |  | PARAMETR WYMAGANY – kol. Nr 2 | Wymagalność – kol. Nr 3 |  |  | Kol. Nr 4. Należy potwierdzić wpisując słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3 * (wpisać, podać poniżej w wierszach) |  |  | uwagi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa i typ, numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number): :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji aparatu : (min. 2025, urządzenie nowe, nieużywane)…………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Lampa typ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Zestaw w następującej konfiguracji: Ramię 1: czasza LED Ramię 2: czasza LED Ramię 3: kamera FHD Ramię 4: monitor FHD 32" | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Każda czasza, kamera i monitor zawieszone na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. System ramion umożliwiający pełen obrót 360 stopni bez blokady (dotyczy czasz i kamery) - w osi lampy, na połączeniu ramienia horyzontalnego z ramieniem sprężystym, oraz na połączeniu ramienia sprężystego z zawieszeniem kardanowym. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe). Łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 170 [cm] Łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 180 [cm] Łączny zasięg kamery (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 200 [cm] Łączny zasięg monitora (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 210 [cm] | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne” i białe „ciepłe”). Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym czasze wyposażone są w kolorowe diody LED (inne niż białe). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Natężenie światła Ec max. z odległości 1m: - czasza główna min. 155 000 lux - czasza satelitarna min. 155 000 lux | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Czasze wyposażone w system czujników identyfikujących przeszkody w polu operacyjnym, które automatyczne aktywują i dezaktywują poszczególne diody LED by osiągnąć maksymalną bezcieniowość. System potwierdzony w oryginalnych materiałach producenta. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Natężenie światła po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 98%. Ec max | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Natężenie światła po przysłonięciu dwiema maskami [%] - min. 45%. Ec max | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 98%. Ec max | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu dwoma maskami [%] - min. 45%. Ec max | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 99 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 99 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Współczynnik odwzorowania koloru skóry – R13: ≥ 99 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 160 [cm] | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Możliwość ustawianie kształtu pola operacyjnego w postaci koła i elipsy. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Ilość diod w każdej czaszy min. 90 [szt.] | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Elektroniczna regulacja temperatury barwowej światła min. w 3 krokach w minimalnym zakresie 3000 – 5500 [K]. UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej w pełnym zakresie. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego zawierająca się w przedziale minimum 14 [cm] do 35 [cm] UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Możliwość płynnej regulacji średnicy pola w pełnym zakresie. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Elektroniczna regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 30 – 100% max. Ec | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Możliwość płynnej regulacji natężenia światła w pełnym zakresie. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Światło tzw. "endoskopowe", regulowane w zakresie min. 1 – 30% max. Ec | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Podstawowy panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla obu czasz. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Podstawowy panel sterowania posiadający funkcje: min. włącz/wyłącz, regulacja natężenia światła, regulacja średnicy pola światła, regulacja temperatury barwowej, dedykowany przycisk przywołujący wcześniej zdefiniowane ustawienia lampy. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego oraz natężenia światła za pomocą centralnego uchwytu sterującego. Możliwość zaprogramowania w uchwycie innej funkcji - np. zmiany temperatury barwowej. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Pozycjonowanie czaszy wielorazowym, sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. dwoma „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. UWAGA: Nie dopuszcza się uchwytu brudnego w formie relingu jako elementu znacznie utrudniającego codzienne czyszczenie i dezynfekcje. | TAK opisać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz] | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Czasza zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 28 – 36 VDC | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Stopień ochrony: czasze min. IP 55, system ramion min. IP 30 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Żywotność źródeł światła ≥ 60 000 [godz.] | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. UWAGA: Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz szczelinami. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Szyba osłaniająca zespoły diod LED wykonana ze szkła hartowanego. Obudowa czaszy ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy segmentami czaszy. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Płaska obudowa czaszy o grubości max. 10 [cm]. Wymiary czaszy (długość jej najdłuższego boku) max. 750 [mm]. | TAK opisać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Obudowa czasz przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Wielorazowe uchwyty sterylizowane – po 5 [szt.] na każdą z czasz, kamerę i monitor. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Dodatkowe akcesoria i funkcjonalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Zestaw wyposażony w sterownik wykonany w technologii dotykowej, z ekranem o wielkości 5" z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniający sterowanie następującymi parametrami: Sterowanie funkcjami lampy: włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja białego światła endoskopowego; ustawienie kształtu pola w postaci koła lub elipsy; dedykowany przycisk do wywołania wcześniej zapisanych ustawień parametrów świetlnych; możliwość zsynchronizowanego sterowania parametrami świetlnymi (natężenie, średnica, temperatura barwowa) obu czasz; włączenie/wyłączenie redukcji cieni. Sterowanie funkcjami kamery: powiększenie/pomniejszenie; elektroniczny obrót obrazu o 360 stopni; cyfrowy obrót obrazu o 180 stopni, wyostrzenie obrazu automatycznie i manualnie; jasność automatyczna i manualna; balans bieli (do wyboru: automatyczny, manualny, dostosowany do temperatury barwowej światła); stop klatka; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego powiększenia obrazu kamery; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego oddalenia obrazu kamery. | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Zestaw wyposażony w kamerę FHD, zainstalowana na trzecim ramieniu, na wspólnej osi z ramionami lamp. Minimalne parametry kamery: Sensor obrazu 1/2.8 type „Exmor“ CMOS Ilość pikseli minimum 1920x1080 Obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej: 3.8 mm (szeroki kąt) – 38 mm (tele) Przysłona: 1.8 F – 3.4 F Prędkość migawki: 1 do 1/10,000 s Stosunek sygnału do szumu (dB)>=50 Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9 Automatyczny balans bieli Zoom optyczny – 10x Zoom cyfrowy – 12x | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Dodatkowy czwarty wysięgnik pod monitor medyczny, zainstalowany na wspólnej osi z ramionami lamp. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Monitor medyczny 32" zamocowany na uchwycie VESA 100x100 / 100x200. Uchwyt monitora wyposażony w osłonę (maskownicę) na przewody i zasilacz. Minimalne parametry monitora: Rozdzielczość minimum 3840 x 2160 pikseli Proporcje obrazu 16:9 Jasność: 700 cd/m2 Kontrast 1350:1 Kat widzenia: 178° / 178° Wejścia sygnałowe: 1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI Wyjścia sygnałowe: 1 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI Waga: max. 13,5 kg | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Ramiona (horyzontalne + sprężyste) monitora wyposażone w okablowanie (sygnał wideo + zasilanie). Należy położyć okablowanie wideo HDMI - HDMI pomiędzy monitorem medycznym, a jednostką sterującą, która zainstalowana jest na ścianie. Na monitorze medycznym musi być możliwość wyświetlania obrazu wideo wybranego z poziomu jednostki sterującej. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Lampa operacyjna wyposażona w moduł komunikacji z systemem integracji posiadanym przez Szpital prod. STORZ OR1. Dostawca lampy operacyjnej winien jest udostępnić protokoły sterowania w celu wdrożenia ich w aktualnie posiadanym systemie integracji. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Oferowana lampa ma być dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej Zamawiającego: - wysokość do stropu od posadzki: 4.30m - wysokość do sufitu podwieszanego od posadzki: 3.30m | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - Instalacja, uruchomienie, szkolenie, dostawa sprzętu w cenie zakupu urządzenia. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie, karta gwarancyjna – przy dostawie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | - Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. - Gwarancja producenta udzielona przez wykonawcę ( sprzętu i oprogramowania) wymagana minimum 30 miesięcy obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 4 lata od daty wygaśnięcia gwarancji. |  |  | TAK podać |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia. Jeżeli w czasie instalacji i dostawy sprzętu nie będzie możliwości przeszkolenia użytkownika końcowego – szkolenie zostanie umówione w innym terminie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej, definiujące elektryczny sprzęt medyczny. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpłatne naprawy w okresie trwania gwarancji – w tym koszt przesyłki |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | - Czas reakcji serwisu do 24 h od zgłoszenia awarii |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | - W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  |  | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | - Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022. Nr 107 poz. 974) - deklaracja CE certyfikat dla wszystkich klas wyrobu medycznego , (wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy np. zestawów komputerowych, oprogramowania systemowego na PC oraz urządzeń peryferyjnych IT) |  |  | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Po upływie okresu gwarancji „pełnej”, orientacyjny koszt rocznej/kwartalnej/miesięcznej* (aktualny na dzień składania ofert) obsługi serwisowej urządzenia wynosi ................*zł. brutto + materiały eksploatacyjne /wymienić jakie i podać koszt - jeśli dotyczy*/ .............................. . |  | Tak, podać koszt |  |  |  |  |  |  |  |

Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia dot. zad. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

- Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta, na etapie oceny i badania ofert: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp.

- Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem do składanej oferty. Dane  z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

- Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego.

- Na dostarczone urządzenia medyczne  wykonawca udzieli:

- gwarancji producenta  i rękojmię w  obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie 
z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. nr 2 po upływie okresu gwarancji

5. Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we  
       wskazanym miejscu Szpitala, prezentację i  szkolenie dla personelu przygotowujące do pracy na 
        urządzeniu. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego montażu    
         urządzenia i prezentacji, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy.

6.Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia 
i pozostałych wymogów, stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia.

7. W kolumnie nr 4 należy potwierdzić wymagane parametry umieszczając słowo „TAK” i zawrzeć opis poprzez podanie oferowanego parametru urządzenia, funkcji, wymiarów itp., zgodnie z wymogiem w kol. Nr 3.   Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania 
w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub podanych opisów lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę 
w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu

8. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model lub numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji oraz  stronę internetową producenta. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu.