    - Załącznik nr 10 do SWZ

    - Załącznik nr 2 do Umowy

Numer postępowania: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-21/UE/2025/DP

Część nr 2- dzierżawa automatycznego systemu do ekstrakcji DNA/RNA wraz z dostawą odczynników do badań PCR

I	ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

TESTÓW REAL TIME PCR

Producent/Kraj (podać): ………………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry i wartości wymagane | Parametr (cecha)/wartość oferowana wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie testy real time pcr od jednego producenta | TAK |  |
| 2. | Testy zwalidowane i kompatybilne na (dzierżawiony) aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych oraz aparat amplifikacj/detekcji metodą real time PCR Slan96 będącego własnością Zamawiającego | TAK |  |
| 3 | Testy w postaci gotowych zestawów odczynnikowych: mastermiks, kontrola wewnętrzna, kontrola pozytywna, kontrola negatywna | TAK |  |
| 4 | W przypadku testów ilościowych standardy ilościowe minimum 4 | TAK |  |
| 5 | Standardy ilościowe skalibrowanych względem międzynarodowego standardu WHO, NIBSC dla ludzkiego wirusa HBV, HCV dla technik amplifikacji kwasów nukleinowych | TAK |  |
| 6 | Czułości analityczna/LoD do ilościowego testu real time pcr HBV ≤ 10 UI/ml | TAK |  |
| 7 | Czułości analityczna/LoD do ilościowego testu real time pcr HCV ≤ 25 UI/ml | TAK |  |
| 8 | Zestaw real time pcr jakościowy do oznaczania rybosomalnego RNA 16S Mycobacterium tuberculosis complex (MTC lub MTBC) z moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego, wydzieliny z nosogardła, wydzieliny z tchawicy, wymazu z nosogardła, surowicy, osocza, plwociny, płynu otrzewnowego, płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego, płynu do płukania jamy ustnej i próbek biopsji tkanek | TAK |  |
| 9 | Zestaw real time pcr jakościowy do oznaczania Mycobacterium tuberculosis complex o czułości analitycznej/LoD ≤ 130 kopi/ml | TAK |  |
| 10 | Zestaw real time pcr jakościowy do oznaczania krztuśca (B. pertussis/parapertussis z genotypowaniem) z o czułości analitycznej/LoD ≤ 1 kopia/reakcje | TAK |  |
| 11 | Zestaw real time pcr jakościowy do oznaczania Pneumocystis jirovecii complex o czułości analitycznej/LoD ≤ 13 kopi/reakcje | TAK |  |
| 12 | Zestaw ekstrakcyjny do wirusowego RNA/DNA z różnych próbek biologicznych (takich jak surowica, osocze, ślina, plwocina, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn owodniowy, mocz, tkanki, łzy, stolec, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, próbek cytologicznych, wymazów z nosogardzieli, wymazów z jamy ustnej i gardła oraz próbek z hodowli komórkowych) | TAK |  |
| 13 | Zestaw ekstrakcyjny do bakteryjnego DNA z próbek biologicznych takich jak surowica, osocze, ślina, plwocina, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn owodniowy, mocz, tkanki, łzy, kał, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, próbki płynnej cytologii, wymazy z nosogardzieli, wymazy z jamy ustnej i gardła oraz próbki z hodowli komórkowych | TAK |  |
| 14 | Wszystkie testy z certyfikatami CE IVD lub IVDR (potwierdzone w załączonej dokumentacji) | TAK |  |
| 15 | Wykonawca zapewni udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań 2 parametrów potwierdzonej certyfikatem | TAK |  |

II	ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

APARATU  DO AUTOMATYCZNEJ EKSTRAKCJI KWASÓW NUKLEINOWYCH Z CERTYFIKATEM CE IVD

Pełna nazwa urządzenia, model (podać): ………………..

Producent (podać): ………………………………….

Rok produkcji  nie starszy niż 2023  (podać): …………………………………

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry i wartości wymagane | Parametr (cecha)/wartość oferowana wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna stacja robocza do izolacji kwasów nukleinowych metodą opartą na kulkach magnetycznych | TAK |  |
| 2. | Izolator kwasów nukleinowych do przenoszenia próbki wykorzystuje system pipet automatycznych ze sterylnymi końcówkami | TAK |  |
| 3 | Zestaw odczynników w postaci zamkniętych kartridży osobnych dla pojedynczej próbki | TAK |  |
| 4 | Kartridże przekłuwane dopiero po instalacji w komorze izolatora i uruchomieniu programu | TAK |  |
| 5 | Wbudowane protokoły do izolacji RNA i DNA DNA/RNA ze wszystkich płynów ustrojowych z różnych próbek biologicznych (surowica, osocze, ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy, plwocina, płyn owodniowy, mocz, tkanki, łzy, kał, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, płynne próbki cytologiczne, wymazy z jamy nosowo-gardłowej, wymazy z jamy ustnej i gardła oraz hodowla komórkowa) oraz z krwi pełnej | TAK |  |
| 6 | Jednoczesna izolacja kwasów nukleinowych z 1-24 próbek, z możliwością izolacji jednej próbki | TAK |  |
| 7 | Objętość próbki klinicznej 100/200/400/600 µl |  |  |
| 8 | Objętość eluatu 60/100/150/200 µl | TAK |  |
| 9 | Wbudowana lampa UV do dekontaminacji blatu roboczego z kontrolowanym czasem pracy. | TAK |  |
| 10 | Zestawy ekstrakcyjne przeznaczone dla : - wirusowego RNA/DNA - bakteryjnego DNA - genomowego DNA z krwi pełnej (objętość 600 µl) |  |  |
| 11 | Aparat z ekranem dotykowym | TAK |  |
| 12 | Certyfikat CE IVDR | TAK |  |
| 13 | Ekstraktor, zestawy ekstrakcyjne i testy real time pcr od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej walidacji i poprawnego wyniku diagnostycznego | TAK |  |
| 14 | Czas przystąpienia do usunięcia awarii analizatora nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia przez użytkownika. W przypadku niesprawności aparatu >24h Wykonawca pokryje koszty wykonania badań w innym Laboratorium, położonym najbliżej siedziby Zamawiającego. W przypadku przedłużającej się awarii Wykonawca zapewni aparat zastępczy o takich samych parametrach technicznych i asortymentowych. | TAK |  |
| 15 | Dostawa analizatora – max. do 42 dni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| 16 | Wykonawca zapewni instalację analizatora, jego uruchomienie oraz szkolenie (3 dni po instalacji) dla personelu Laboratorium w zakresie obsługi aparatu oraz interpretacji uzyskanych wyników, kalibracji i kontroli | TAK |  |
| 17 | Gwarancja przez cały okres trwania umowy dzierżawy – koszt przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pokrywa wykonawca (koszty części zamiennych i dojazd). | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).