### Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 2  do Umowy

Numer postępowania: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-21/UE/2025/DP

### Specyfikacja parametrów technicznych

analizatora z modułem biochemicznym i immunochemicznym

Część nr 1 -Dostawa odczynników i dzierżawa analizatora z modułem biochemicznym i immunochemicznym

Model typ analizatora: ....................................................

Producent: ..............................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganego parametru | Parametry oferowane TAK | Parametry oferowane NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż rok produkcji minimum 2022, w pełni automatyczny ze znakiem CE |  |  |
| 2 | Zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami. Moduł biochemiczny zasadniczy i immunochemiczny obsługiwany przez jedną stację roboczą i sterowany z jednego stanowiska operatora. |  |  |
| 3 | System w pełni automatyczny pracujący w trybie "pacjent po pacjencie". |  |  |
| 4 | Ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku minimum 50, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy. |  |  |
| 5 | Stacja wody i zasilacz UPS jako wyposażenie systemu. |  |  |
| 6 | Wewnętrzne (wbudowane) czytniki kodów kreskowych dla próbek i odczynników. Identyfikowanie przez system: próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych / lub za pomocą technologii RFID. |  |  |
| 7 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału. |  |  |
| 8 | Chłodzenie odczynników na pokładzie systemu w stabilnej temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta. |  |  |
| 9 | Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych. |  |  |
| 10 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek. |  |  |
| 11 | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości z możliwością graficznego przedstawienia kontroli oraz zastosowania reguł Westgarda. |  |  |
| 12 | Podłączenie analizatorów do sieci LIS, skonfigurowanie i dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym wraz z zapewnieniem stacji roboczej, na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 13 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. |  |  |
| 14 | Analizator z oprogramowaniem w języku polskim. |  |  |
| 15 | Odczynniki i kontrole dostarczone z minimum 6 miesięcznym terminem ważności do zużycia. |  |  |
| 16 | Zintegrowany system analityczny – odczynniki, kontrolne i kalibratory oraz analizator tego samego producenta – dla wszystkich oferowanych parametrów |  |  |
| WYMOGI DOTYCZĄCE CZĘŚCI BIOCHEMICZNEJ |  |  |  |
| 17 | Wydajność części biochemicznej (z ISE) nie mniejsza niż 700 ozn./godz. |  |  |
| 18 | Wbudowany moduł ISE minimum Na, K, Cl wykorzystujący jonoselektywne elektrody. |  |  |
| 19 | Analiza w fazie ciekłej. |  |  |
| 20 | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne , monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny. |  |  |
| 21 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR |  |  |
| 22 | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 15 minut. |  |  |
| 23 | Bezkontaktowe, ultradźwiękowe mieszanie odczynników i próbek, zapobiegające kontaminacji. |  |  |
| 24 | Możliwość jednoczesnej dostępności minimum 40 różnych parametrów. |  |  |
| 25 | Materiał kontrolny do codziennej oceny dokładności i precyzji oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach i wszystkie odczynniki gotowe do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez potrzeby dodatkowego, manualnego przygotowania. |  |  |
| WYMOGI DOTYCZĄCE CZĘŚCI IMMUNOCHEMICZNEJ |  |  |  |
| 26 | Możliwości analityczne: markery kardiologiczne, hormony, diagnostyka zakażeń, markery sepsy, immunosupresanty. |  |  |
| 27 | Metoda pomiaru - chemiluminescencja |  |  |
| 28 | Czas uzyskania wyników do 30 minut. |  |  |
| 29 | Możliwość jednoczesnej dostępności co najmniej 25 różnych parametrów. |  |  |
| 30 | Wydajność aparatu minimum 100 oznaczeń na godzinę. |  |  |
| 31 | Zużycie wody nie większe niż 15 L/godzinę. |  |  |
| 32 | Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy. |  |  |
| SERWIS I POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 33 | Czas przystąpienia do usunięcia awarii analizatora nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia przez użytkownika. W przypadku niesprawności aparatu >24h Wykonawca pokryje koszty wykonania badań w innym Laboratorium, położonym najbliżej siedziby Zamawiającego. W przypadku przedłużającej się awarii Wykonawca zapewni aparat zastępczy o takich samych parametrach technicznych i asortymentowych. |  |  |
| 34 | Dostawa analizatora – max. do 42 dni od dnia podpisania umowy |  |  |
| 35 | Wykonawca zapewni instalację analizatora, jego uruchomienie oraz szkolenie (3 dni po instalacji) dla personelu Laboratorium w zakresie obsługi aparatu oraz interpretacji uzyskanych wyników, kalibracji i kontroli |  |  |
| 36 | Gwarancja przez cały okres trwania umowy dzierżawy – koszt przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pokrywa wykonawca (koszty części zamiennych i dojazd). |  |  |
| 37 | Wykonawca zapewni udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań (min. 1 raz w każdym roku trwania umowy) potwierdzonej certyfikatem (Randox lub Labquality) |  |  |
| 38 | Wykonawca zapewni wirówkę laboratoryjną z wirnikiem horyzontalnym 4 x 100ml [max RPM/RCF: 4000rpm/2 504xg] oraz wkładką redukcyjną (8 x fi13,1mm) na probówki 8 x1,6÷7ml do systemów zamkniętych. |  |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

* Proszę zaznaczyć "X" odpowiedź TAK lub NIE

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).