.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 1 – dostawa zestawu sprzętu endoskopowego dla Pracowni Endoskopii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

(dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

(dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zestaw sprzętu endoskopowego. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| Duodenoskop – 2 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Pole Widzenia – min. 100o | Tak, podać |  |  |
| 2 | Kierunek widzenia – min. 15o | Tak, podać |  |  |
| 3 | Głębia Ostrości – min. 5-60mm | Tak, podać |  |  |
| 4 | Średnica zewn. Końcówki – max. 13,5mm | Tak, podać |  |  |
| 5 | Średnica zewn. Sondy – max. 11,3mm | Tak, podać |  |  |
| 6 | Zakres odchylenia końcówki - G:120o D: 90o L:90o P:110o | Tak, podać |  |  |
| 7 | Długość robocza sondy – max. 1240mm | Tak, podać |  |  |
| 8 | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego – max. 4,2mm | Tak, podać |  |  |
| 9 | Końcówka dystalna współpracująca wyłącznie z jednorazowymi nakładkami podczas procedur medycznych. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Układ przeniesienia sił pchających i skrętnych 1:1 na dystalny koniec duodenoskopu, poprawiając ergonomię i responsywność sondy. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Szybkie i bezpieczne zablokowanie krótkiego prowadnika z podwójnym systemem w części dystalnej. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na rękojeści – min. 4. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Wykorzystanie funkcji wąskiego pasma światła w oparciu o filtry optyczne umieszczane w źródle światła toru wizyjnego. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Pełna współpraca z posiadanym torem wizyjnym Evis Exera III, procesorem obrazu oferowanym i pełna współpraca z posiadanym systemem rejestracji badań ENDOBASE. | Tak, podać |  |  |
| 17 | Współpraca z systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i szafą EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | Tak, podać |  |  |
| 19 | Współpraca z oferowanym systemem do insuflacji CO2 i z szczelnymi zaworami woda powietrze przeznaczonymi do insuflacji CO2 oraz butelką bez konieczności stosowania adapterów. | Tak, podać |  |  |
| Kolonoskop typ 1 – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Średnica sondy endoskopowej max 12,8mm. | ≤ 13 mm – 5 pkt. > 13 mm – 0 pkt. Podać |  |  |
| 3 | Średnica końcówki sondy endoskopowej max. 13,2mm. | ≤ 13,3 mm – 5 pkt. > 13,3 mm – 0 pkt. Podać |  |  |
| 4 | Kanał roboczy min. 3,7mm. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Dwustopniowa regulowana głębia ostrości min. 1,5-5,5mm oraz 3-100mm. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Zginanie końcówki endoskopu: Góra: 180°, Dół: 180°, Lewo: 160°, Prawo: 160°. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Ergonomiczna rękojeść ułatwiająca dostęp do przycisków sterujących. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Ilość przycisków do sterowania funkcjami endoskopu i procesora min. 5. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Długość sondy roboczej min. 1680mm. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Maksymalne powiększenia obrazu endoskopowego min. 75 x przy zastosowaniu wybranych monitorów HDTV. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Maksymalne powiększenia obrazu endoskopowego min. 90 x przy zastosowaniu wybranych monitorów 4K. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Funkcja zwiększonej głębi ostrości, łącząca obrazy z bliskiego oraz z dalekiego planu – gwarantująca optymalną ostrość w obrębie całego obrazu. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor). | Tak, podać |  |  |
| 14 | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. | Tak, podać |  |  |
|  | dodatkowy kanał do spłukiwania. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny, nie wymagający zabezpieczających przed zalaniem nasadek. | Tak, podać |  |  |
|  | Pełna współpraca z procesorami oferowanymi. | Tak, podać |  |  |
| 17 | Pełna współpraca z posiadanym systemem rejestracji badań ENDOBASE | Tak, podać |  |  |
| 18 | Współpraca z systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID. | Tak, podać |  |  |
| 19 | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i szafą EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | Tak, podać |  |  |
| 20 | Współpraca z oferowanym systemem do insuflacji CO2 i z szczelnymi zaworami woda powietrze przeznaczonymi do insuflacji CO2 oraz butelką bez konieczności stosowania adapterów. | Tak, podać |  |  |
| 21 | Współpraca z magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów. | Tak, podać |  |  |
| 22 | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu. | Tak, podać |  |  |
| 23 | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. | Tak, podać |  |  |
| 24 | Miejsce dodatkowego zgięcia tuby wziernikowej ułatwiające pokonywanie mocnych zagięć. | Tak, podać |  |  |
| Kolonoskop typ 2 – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Obrazowanie w standardzie HDTV. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Grubość sondy endoskopowej – maks. 12,8mm. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Grubość końcówki sondy endoskopowej – maks. 13,2mm. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Kanał roboczy – max.- 3,7mm. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | Tak, podać |  |  |
| 7 | Pole widzenia – min. 170o | Tak, podać |  |  |
| 8 | Kanał irygacyjny. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora – min. 4szt. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. Sekcja pasywna około segmentu zginalnego ułatwiająca wprowadzanie kolonoskopu do jelita. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Długość sondy roboczej – min. - 1670mm. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Dodatkowy kanał do spłukiwania. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Typ konektora – jednogniazdowy. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i szafą EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | Tak, podać |  |  |
| 17 | Pełna współpraca z systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Pełna współpraca z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym Evis Exera III i oferowanym. | Tak, podać |  |  |
| 19 | Pełna współpraca z posiadanym systemem rejestracji badań ENDOBASE. | Tak, podać |  |  |
| Kolonoskop typ 3 – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Grubość sondy endoskopowej: 10,5mm. | ≤ 11 mm – 5 pkt. > 11 mm – 0 pkt. Podać |  |  |
| 3 | Grubość końcówki sondy endoskopowej: 9,8mm. | ≤ 10 mm – 5 pkt. > 10 mm – 0 pkt. Podać |  |  |
| 4 | Kanał roboczy: 3,2mm. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Zginanie końcówki endoskopu: Góra:210o, Dół:180o, Lewo:160o, Prawo:160o | Tak, podać |  |  |
| 6 | Pole widzenia: 140o | Tak, podać |  |  |
| 7 | Kanał irygacyjny: Water Jet. | TAK |  |  |
| 8 | Ilość przycisków w głowicy endoskopu dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora: 4szt. | TAK |  |  |
| 9 | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu. | TAK |  |  |
| 10 | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy – identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. | TAK |  |  |
| 11 | Długość sondy roboczej: 1680mm. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  |  |
|  | dodatkowy kanał do spłukiwania | TAK |  |  |
| 13 | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | TAK |  |  |
| 14 | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego. | TAK |  |  |
| 15 | Współpraca z systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID. | TAK |  |  |
| 16 | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i szafą EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | TAK |  |  |
| 17 | Pełna współpraca z procesorami oferowanymi i posiadanym przez Zamawiającego EVIS EXERA III | TAK |  |  |
| 18 | Pełna współpraca z posiadanym systemem rejestracji badań ENDOBASE i pełna współpraca z systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID. | TAK |  |  |
| Gastroskop typ 1 – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy – uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Średnica sondy endoskopowej max. 9,6mm. | ≤ 9,7 mm – 5 pkt. > 9,7 mm – 0 pkt. Podać |  |  |
| 3 | Średnica końcówki sondy endoskopowej max. 9,9mm. | ≤ 10 mm – 5 pkt. > 10 mm – 0 pkt. Podać |  |  |
| 4 | Kanał roboczy min. 2,8mm. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Dwustopniowa regulowana głębia ostrości min.: 1,5-5,5mm oraz 3-100mm. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Zginanie końcówki endoskopu: Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100°. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Pole widzenia min. 140°. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Kanał irygacyjny - Water Jet. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Ergonomiczna rękojeść ułatwiająca dostęp do przycisków sterujących. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Ilość przycisków do sterowania funkcjami endoskopu i procesora min. 5. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Długość sondy roboczej min. 1030mm. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Maksymalne powiększenia obrazu endoskopowego min. 85 x przy zastosowaniu wybranych monitorów HDTV. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Maksymalne powiększenia obrazu endoskopowego min. 100 x przy zastosowaniu wybranych monitorów 4K. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Funkcja zwiększonej głębi ostrości, łącząca obrazy z bliskiego oraz z dalekiego planu – gwarantująca optymalną ostrość w obrębie całego obrazu. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor). | Tak, podać |  |  |
| 16 | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego. | Tak, podać |  |  |
| 17 | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny, nie wymagający zabezpieczających przed zalaniem nasadek. | Tak, podać |  |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania | Tak, podać |  |  |
| 19 | Współpraca z oferowanym torem wizyjnym | Tak, podać |  |  |
| 20 | Współpraca z posiadanym systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID. | Tak, podać |  |  |
| 21 | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i szafą EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | Tak, podać |  |  |
| 22 | Współpraca z oferowanym systemem do insuflacji CO2 i z szczelnymi zaworami woda powietrze przeznaczonymi do insuflacji CO2 oraz butelką bez konieczności stosowania adapterów. | Tak, podać |  |  |
| 23 | Pełna współpraca z posiadanym systemem rejestracji procedur endoskopowych ENDOBASE. | Tak, podać |  |  |
| Gastroskop typ 2 – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Obrazowanie w wysokiej rozdzielczości HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Współpracujący z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Współpracujący z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor). | Tak, podać |  |  |
| 4 | Współpracujący z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego, ułatwiającego lokalizację miejsc krwawienia wspomagane min. przez dedykowaną diodę LED (amber). | Tak, podać |  |  |
| 5 | Średnica sondy endoskopowej maks. 9,5mm. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 9,5mm. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Kanał roboczy o średnicy min. 2,8mm. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Głębia ostrości od 2 do 100mm. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Pole widzenia min. 140° | Tak, podać |  |  |
| 10 | Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100° | Tak, podać |  |  |
| 11 | Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1100mm. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Kanał irygacyjny. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Dodatkowy kanał do spłukiwania. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. | Tak, podać |  |  |
| 17 | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i szafą EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | Tak, podać |  |  |
| 18 | Współpraca z systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID. | Tak, podać |  |  |
| 19 | Pełna współpraca z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym Evis Exera III i oferowanym. | Tak, podać |  |  |
| 20 | Pełna współpraca z posiadanym systemem rejestracji badań ENDOBASE. | Tak, podać |  |  |
| Gastroskop typ 3 – 2 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny umieszczony w źródle światła oraz cyfrowy. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Średnica kanału roboczego - 3,7mm. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Średnica zewnętrzna wziernika - 10,9mm. | ≤ 11 mm – 5 pkt. > 11 mm – 0 pkt. Podać |  |  |
| 5 | Średnica końcówki endoskopu - 10,0mm. | ≤ 10,1 mm – 5 pkt. > 10,1 mm – 0 pkt. Podać |  |  |
| 6 | Głębia ostrości: 2-100mm. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Kąt obserwacji 140 stopni. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Kąty zginania końcówki Góra:210o, Dół:90o, Lewo:100o, Prawo:100o | Tak, podać |  |  |
| 9 | Ilość przycisków w głowicy, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4szt. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Kanał irygacyjny - Water Jet. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Dodatkowy kanał do spłukiwania. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Długość robocza - 1030mm. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Pełna współpraca z procesorami oferowanymi i posiadanym EVIS EXERA III. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i szafą EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | Tak, podać |  |  |
| 17 | Współpraca ze zbliżeniowym systemem raportującym poprawność mycia i dezynfekcji – ENDOSKAN. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Współpraca z oferowanym systemem do insuflacji CO2 i z posiadanymi szczelnymi zaworami woda powietrze przeznaczonymi do insuflacji CO2 oraz butelką bez konieczności stosowania adapterów. | Tak, podać |  |  |
| Gastroskop typ 4 – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny umieszczony w źródle światła oraz cyfrowy. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Średnica kanału roboczego – 2,2mm. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Średnica zewnętrzna wziernika – 5,8mm. | ≤ 5,9 mm – 5 pkt. > 5,9 mm – 0 pkt. Podać |  |  |
| 5 | Średnica końcówki endoskopu – 5,4mm. | ≤ 5,4 mm – 5 pkt. > 5,4 mm – 0 pkt. Podać |  |  |
| 6 | Głębia ostrości: 3-100mm. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Kąt obserwacji 140 stopni. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Kąty zginania końcówki Góra:210o, Dół:90o, Lewo:100o, Prawo:100o | Tak, podać |  |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4szt. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Długość robocza - 1100mm. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Pełna współpraca z procesorami oferowanymi i posiadanym przez Zamawiającego EVIS EXERA III. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i szafą EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | Tak, podać |  |  |
| 15 | Współpraca ze zbliżeniowym systemem raportującym poprawność mycia i dezynfekcji – ENDOSKAN. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Pełna współpraca z posiadanym systemem ENDOBASE | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi zestawu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z zestawem). | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie). | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa. | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z zestawem Wykonawca dostarczy paszport techniczny. | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy. |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy zestawu. |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”.  Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw sprzętu endoskopowego | 1 zestaw |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]"

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej