.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 10 – dostawa aparatu USG na potrzeby Poradni Urologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe/punktacja |  | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat USG – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |  |
| Konstrukcja |  |  |  |  |  |
| 1 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | Tak, podać |  |  |  |
| 2 | Przetwornik cyfrowy. | Min. 12-bitowy |  |  |  |
| 3 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | Tak, podać |  |  |  |
| 4 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania. | Min. 5 000 000 |  |  |  |
| 5 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych. | Min. 4 |  |  |  |
| 6 | Dynamika systemu. | Min. 290dB |  |  |  |
| 7 | Tryb ogniskowania na pełnej głębokości obrazowania. | Tryb dostępny na min. 3 głowicach | 3 głowice-0pkt. Powyżej 3-10pkt. |  |  |
| 8 | Monitor OLED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21,5 cali |  |  |  |
| 9 | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo. | Tak, podać |  |  |  |
| 10 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. | Przekątna min. 10 cali |  |  |  |
|  | Obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwia zobrazowanie różnic sztywności badanych struktur. |  |  |  |  |
| 11 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. od 1MHz do 20MHz |  |  |  |
| 12 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop). | Min. 75 000 obrazów | 75 000-0pkt. Powyżej 75 000-10pkt. |  |  |
| 13 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop). | Tak, podać |  |  |  |
| 14 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie. | Tak, podać |  |  |  |
| 15 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode. | Min. 800s |  |  |  |
| 16 | Regulacja głębokości pola obrazowania. | Min. 1-40cm |  |  |  |
| 17 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika. | Min. 70 |  |  |  |
| 18 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy. | Tak, podać |  |  |  |
| 19 | Wbudowany akumulator umożliwiający min. 60 minut pracy bez dostępu do źródła zasilania. | Tak, podać |  |  |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |  |
| 1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | Tak, podać |  |  |  |
| 2 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B. | Min. 3500 obrazów/s | 3500 obrazów/s-0pkt. Powyżej 3500 obrazów/s-10pkt. |  |  |
| 3 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD). | Min. 600 obrazów/s |  |  |  |
| 4 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI. | Min. 1400 obrazów/s |  |  |  |
| 5 | Obrazowanie harmoniczne. | Min. 12 pasm częstotliwości | 12 pasm-0pkt. Powyżej 12 pasm-10pkt. |  |  |
| 6 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD). | Tak, podać |  |  |  |
| 7 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD). | Min.: +/- 4,0 m/s |  |  |  |
| 8 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego. | Min. 0,05-20kHz |  |  |  |
| 9 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy. | Tak, podać |  |  |  |
| 10 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach. | Tak, podać |  |  |  |
| 11 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania). | Tak, podać |  |  |  |
| 12 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki). | Min.: +/- 15,0 m/s |  |  |  |
| 13 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego. | Min. 1,5 do 38kHz |  |  |  |
| 14 | Regulacja bramki dopplerowskiej. | Min. 0,5mm do 20mm |  |  |  |
| 15 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej. | Min. +/- 30o |  |  |  |
| 16 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej. | Min. +/- 80o |  |  |  |
| 17 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie. | Min. +/- 80o |  |  |  |
| 18 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich, min. możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI. | Tak, podać |  |  |  |
| 19 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki). | Tak, podać |  |  |  |
| 20 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound”. | Min. 9 | 9 wiązek - 0pkt. Powyżej 9 wiązek – 10pkt. |  |  |
| 21 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach. | Tak, podać |  |  |  |
| 22 | Zaimplementowana do systemu technologia kognitywna oparta na sztucznej inteligencji (AI) do dokładniejszej wizualizacji granic tkanek, redukcji szumów i artefaktów w szczególności w głęboko położonych narządach. | Tak, podać |  |  |  |
| 23 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD+PWD). | Tak, podać |  |  |  |
| 24 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym. | Tak, podać |  |  |  |
| 25 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych. | Tak, podać |  |  |  |
| 26 | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound”. | Tak, podać |  |  |  |
| 27 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku. | Tak, podać |  |  |  |
| 28 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map. | Tak, podać |  |  |  |
| 29 | Techniki detekcji obrazowania harmonicznego – szerokopasmowe, z inwersją impulsu i filtrowana jednoczesne przestrzenne skanowanie wiązki pod wieloma kątami i różnymi częstotliwościami w czasie rzeczywistym: emisja i odbiór funkcja redukująca szumy w przestrzeniach płynowych i naczyniach, zapewniające precyzyjne obrazowanie ścian naczyń oraz ścian struktur z przestrzeniami płynowymi funkcja pomiaru prędkości propagacji fali poprzecznej. | Tak, podać |  |  |  |
| 30 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. | Tak, podać |  |  |  |
| Archiwizacja obrazów |  |  |  |  |  |
| 1 | Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych SSD o pojemności min. 128 GB. | Tak, podać |  |  |  |
| 2 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB. | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM. | Tak, podać |  |  |  |
| 4 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD. | Tak, podać |  |  |  |
| 5 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | Tak, podać |  |  |  |
| 6 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki. | Tak, podać |  |  |  |
| 7 | Videoprinter czarno-biały. | Tak, podać |  |  |  |
| 8 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive. | Tak, podać |  |  |  |
| 9 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps. | Tak, podać |  |  |  |
| 10 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych tzw. folder sieciowy (network folder). | Tak, podać |  |  |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym. | Min. x 40 |  |  |  |
| 2 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu. | Min. x 20 |  |  |  |
| 3 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie. | Min. 10 |  |  |  |
| 4 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów. | Tak, podać |  |  |  |
| 5 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach. | Tak, podać |  |  |  |
| 6 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. | Tak, podać |  |  |  |
| 7 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie. | Tak, podać |  |  |  |
| 8 | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych - Kardiologicznych - Transkranialnych | Tak, podać |  |  |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |  |  |
| 1 | Głowica Convex, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | Tak, podać typ |  |  |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 1,0 – 6,0MHz |  |  |  |
| 3 | Liczba elementów. | Min. 190 |  |  |  |
| 4 | Kąt skanowania. | Min. 70o |  |  |  |
| 5 | Obrazowanie harmoniczne. | Min. 10 pasm częstotliwości | Powyżej – 5pkt. |  |  |
| 6 | Głowica Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | Tak, podać typ |  |  |  |
| 7 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 1,0 – 5,0MHz |  |  |  |
| 8 | Liczba elementów. | Min. 190 |  |  |  |
| 9 | Kąt skanowania. | Min. 70o |  |  |  |
| 10 | Obrazowanie harmoniczne (HdT, WbT oraz FmT). | Min. 10 pasm częstotliwości | Powyżej – 5pkt. |  |  |
| 11 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | Tak, podać typ |  |  |  |
| 12 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 12,0MHz |  |  |  |
| 13 | Liczba elementów. | Min. 600 |  |  |  |
| 14 | Szerokość pola skanowania. | Max. 40mm |  |  |  |
| 15 | Obrazowanie harmoniczne. | Min. 8 pasm częstotliwości | Powyżej – 5pkt. |  |  |
| 16 | Obrazowanie trapezowe. | Tak, podać |  |  |  |
| 17 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | Tak, podać typ |  |  |  |
| 18 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 5,0 – 18,0MHz |  |  |  |
| 19 | Liczba elementów. | Min. 190 |  |  |  |
| 20 | Szerokość pola skanowania. | Max. 40mm |  |  |  |
| 21 | Obrazowanie harmoniczne. | Min. 8 pasm częstotliwości | Powyżej – 5pkt. |  |  |
| 22 | Obrazowanie trapezowe. | Tak, podać |  |  |  |
| 23 | Tryb linii pomocniczych przydatnych do wkłuć out-of-plane (pionowe linie dzielące ekran na równe części). | Tak, podać |  |  |  |
| 24 | Głowica Endokawitarna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | Tak, podać typ |  |  |  |
| 25 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 3,0 – 9,0MHz |  |  |  |
| 26 | Liczba elementów. | Min. 600 |  |  |  |
| 27 | Kąt skanowania. | Min. 190o |  |  |  |
| 28 | Obrazowanie harmoniczne. | Min. 4 pasma częstotliwości | Powyżej – 5pkt. |  |  |
| Możliwość rozbudowy – opcje (dostępne na dzień składania oferty) |  |  |  |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 180o dla każdej płaszczyzny, promień max. R10mm. | Tak, podać |  |  |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o liniową sondę śródoperacyjną laparoskopową typu giętkiego o szerokości pola skanowania max. 36mm. | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną tzw. radialną o kacie obrazowania 360o, min. 5,0 - 10,0MHz, min. 256 elementów. | Tak, podać |  |  |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie panoramiczne. | Min. 190cm | 190cm-0pkt. 200cm i więcej – 5pkt. |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem). | TAK |  |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie). | TAK |  |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa. | TAK |  |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny. | TAK |  |  |  |
| 7 | Pełna integracja z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala. Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań do i z systemu PACS w standardzie DICOM, pobieranie listy badań pacjentów (worklist) z serwera PACS oraz opisywanie badań w systemie RIS firmy CGM (CLININET). Po stronie Wykonawcy leży także dostarczenie niezbędnych licencji na podłączenie aparatu do systemu PACS firmy CGM. Gwarancja zapewniająca poprawną pracę aparatu z systemem RIS/PACS - 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |  |
| 8 | W przypadku konieczności podłączenia urządzenia medycznego lub komputera sterującego do sieci teleinformatycznej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1. Możliwość pełnej konfiguracji polityk bezpieczeństwa oraz instalacji niezbędnego oprogramowania (w szczególności oprogramowania zabezpieczającego) przez uprawnionych pracowników Zamawiającego – w przypadku, gdy urządzenie wykorzystuje system operacyjny ogólnego przeznaczenia (np. Windows, Linux). 2. Zastosowanie systemu operacyjnego objętego aktualnym wsparciem producenta (aktualizacje bezpieczeństwa, poprawki). 3. W przypadku urządzeń wykorzystujących systemy zamknięte lub dedykowane, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby urządzenie posiadało wbudowane mechanizmy zabezpieczeń zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa (np. kontrola dostępu, szyfrowanie, ochrona przed nieautoryzowanym dostępem) oraz aby możliwa była jego bezpieczna integracja z siecią teleinformatyczną Zamawiającego. | Tak, podać |  |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy. |  |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy aparatu. |  |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. |  |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat USG | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej