.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 11 – dostawa zestawu do endourologii ambulatoryjnej dla Poradni Urologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe |  | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Zestaw do endourologii ambulatoryjnej. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |  |
| - Tor wizyjny endourologiczny 4K z akcesoriami – 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| I.1. Kontroler kamery 4K – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Kontroler kamery spełniający wymogi zabiegów min. Laparoskopii/torakochirurgii, artroskopii, Urologii i Ginekologii Endoskopowej. Posiadający dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych, możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika (min. 30). | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 2 | Rozdzielczość sterownika kamery nie gorsza niż UHD 4K 3840x2160 lub 4096x2160. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 3 | Sterownik kamery współpracujący z min. 6 rodzajami głowic kamery, w tym z głowicami: 3x 1/3”CMOS 4K, 2x 1/3”CMOS ICG, 1x 1/3” CMOS, 3x 1/3” CCD, głowicą pendualną 1x 1/3” CMOS oraz głowicą pendualną PDD 1x 1/3” CMOS. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 4 | Możliwość współpracy sterownika kamery z giętkimi endoskopami z likwidacją efektu Moire oraz współpracy z wideoendoskopami giętkimi, w tym z wideo-cystoskopem oraz wideo URSami jedno i dwukanałowymi. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 5 | Port USB na panelu przednim sterownika kamery, umożliwiający archiwizację bezpośrednio na nośnikach zewnętrznych typu Pendrive lub dysk twardy USB o pojemności co najmniej 2 TB. Możliwość archiwizacji zdjęć JPG / TIFF i filmów MPEG4 - rozdzielczość archiwizacji wideo min. 1920x1080 Full HD. Minimum 3 poziomy jakości formatu wideo do wyboru. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 6 | Obsługa menu (wyświetlanego na ekranie monitora) w pełni w języku polskim – obsługa przy użyciu pilota przewodowego oraz opcjonalnie przy użyciu klawiatury. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 7 | Możliwość sterowania min. czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery - przypisania do każdego przycisku po 2 funkcje i uruchamianie ich przez krótkie i długie przytrzymanie przycisku. Możliwość sterowania 2 funkcjami wybranymi z menu kamery (wyświetlanego na ekranie monitora) za pomocą przycisków na pilocie przewodowym. Możliwość wyświetlania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych na ekranie monitora endoskopowego. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 8 | Ekran dotykowy wielkości minimum 6,5” menu głównego kontrolera kamery z możliwością wykonania następujących funkcji: balans bieli, wybór profilu oraz ustawienie jasności obrazu endoskopowego na monitorze. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 9 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością ich wyświetlania na ekranie monitora operacyjnego. | Tak |  |  |  |
| 10 | Funkcja archiwizacji danych pacjenta (opisy wraz ze zdjęciami) w postaci plików .pdf | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 11 | Funkcja zoom cyfrowy min. x1.5 uzależniona od podłączonej głowicy kamery. Możliwość ustawienia zoomu cyfrowego w minimum 6-stopniowej skali (0-5). | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 12 | Kamera medyczna wyposażona w specjalne tryby pracy, umożliwiające cyfrowe procesy przetwarzania obrazu, służące do efektywnego różnicowania struktur tkankowych, oparte o silne zróżnicowanie kontrastów oraz kolorów (5 różnych trybów z możliwością korzystania z nich w świetle białym tj. wyłączane i włączane za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery, w tym tryb zalecany do wysokokontrastowego obrazowania naczyń krwionośnych). | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 13 | Tryb HDR z możliwością korzystania w świetle białym, włączany/wyłączany za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 14 | Wyjścia video min.: 2x HDMI (3840x2160), 2x 3G-SDI (1920x1080), 2x HDMI (1920x1080). | Tak |  |  |  |
| 15 | Gniazda HDMI umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 16 | Min. 4 gniazda USB z tyłu urządzenia, umożliwiające podłączenie min. klawiatury, pilota. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 17 | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość zmiany ustawienia wyrazistości konturów (ostrości obrazu) w min. 4-stopniowej skali (0-3). | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 18 | Kontroler kamery posiadający możliwość ustawienia przezroczystości wyświetlania menu w min. 5-stopniowej skali. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 19 | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość regulacji nasycenia kolorów w minimum 11-stopniowej skali. | Tak |  |  |  |
| 20 | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość indywidualnej regulacji kolorów obrazu wideo za pomocą cyfrowej palety kolorów. | Tak |  |  |  |
| 21 | Możliwość odbicia obrazu w 3 osiach. | Tak |  |  |  |
| 22 | Możliwość obrazowania fotodynamicznego PDD poprzez doposażenie kontrolera kamery w odpowiednie źródło światła, dedykowaną głowicę kamery, optykę oraz światłowód, w dwóch specjalistycznych trybach: - tryb, w którym po podaniu fotouczulacza, w wyniku oświetlenia wnętrza pęcherza światłem niebieskim tkanka wzbogacona przez fotouczulacz jest widoczna w kolorze czerwonym, - tryb, w którym po podaniu fotouczulacza, w wyniku oświetlenia wnętrza pęcherza światłem niebieskim tkanka wzbogacona przez fotouczulacz jest widoczna we wzmocnionym kolorze intensywnie różowym („magenta”). | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 23 | Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego sterownika kamery. | Tak |  |  |  |
| 24 | Moduł PIP (Picture in Picture = obraz w obrazie) służy do wyświetlania obrazu z drugiego źródła cyfrowego (SDI, HD-SDI, 3G-SDI). | Tak |  |  |  |
| 25 | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. CF. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 26 | Regulacja jasności – automatyczna regulacja przyciemnianie + automatyczna regulacja wzmacnianie. | Tak |  |  |  |
| 27 | Wyrównanie poziomu bieli – zakres temperatury barwowej w przedziale min. 2300K do 7000K. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 28 | W skład zestawu poza kontrolerem 4K znajduje się: pilot przewodowy zdalnego sterowania, pamięć USB 32 GB, Kabel HDMI dł. min 3m. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| I.2. Głowica kamery typ Pendualny – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w technologie min. 1-chip (1x 1/3” CMOS). | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 2 | Głowica kamery wyposażona w maksymalnie 2 przyciski, do każdego przycisku można przypisać po 2 funkcje jednoczasowo. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 3 | Waga głowicy kamery (bez kabla) nie więcej, niż 170g. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 4 | Głowica kamery ze zintegrowanym obiektywem z obrotowym zamknięciem snap-on o ogniskowej 14mm. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 5 | Długość kabla głowicy min 3m. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 6 | Stopień ochrony przed przenikaniem cieczy oznaczony na głowicy kamery – minimum IPX7. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 7 | Głowica kamery z możliwością wychylenia pod dowolnym kątem w zakresie od 0⁰ do 90⁰ lub inne rozwiązanie zapewniające funkcjonalność kąta 0⁰ i 90⁰. | Tak |  |  |  |
| 8 | Ustawianie ostrości obrazu za pomocą dźwigni na głowicy kamery. | Tak |  |  |  |
| 9 | Głowica z możliwością blokady swobodnego obracania zamontowanego endoskopu za pomocą dźwigni mocującej. | Tak |  |  |  |
| 10 | Głowica kamery mogąca być poddawana reprocesowaniu maszynowemu. | Tak |  |  |  |
| 11 | Dostosowana do sterylizacji niskotemperaturowej. | Tak |  |  |  |
| 12 | Ochrona przed porażeniem elektrycznym min. CF. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| I.3. Źródło światła LED – 1 szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Żywotność lampy LED minimum 30000 godzin. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 2 | Temperatura barwowa 6500 K. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 3 | Moc LED min 76W – równoważne źródło światła ksenonowego 180W. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 4 | Możliwość ręcznego sterowania regulacją jasności dostępną z panelu czołowego. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 5 | Automatyczne przyciemnienie gniazda światła po wyjęciu światłowodu. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 6 | Jasność nie gorsza niż 1000 lm. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 7 | Pobór mocy nie więcej niż 120 VA. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 8 | Poziom hałasu nie większy niż 25 dB(A). | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 9 | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. CF. | Tak |  |  |  |
| 10 | zintegrowane pokrętło wybierające gniazdo światłowodowe dla różnych producentów, w tym: Wolf, Storz, Olympus, ACMI. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 11 | Funkcja automatycznego restartu urządzenia po zaniku napięcia poniżej 5 sekund w czasie pracy automatycznie przywracane są zapamiętane ustawienia oraz włącza się ponownie dioda LED. | Tak |  |  |  |
| 12 | Współpraca z oferowanym sterownikiem kamery – możliwość włączania/wyłączania światła LED z poziomu głowicy kamery. | Tak |  |  |  |
| I.4. Generator eklektrochirurgiczny – 1 szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Generator pracujący monopolarnie i bipolarnie. | Tak |  |  |  |
| 2 | Generator elektrochirurgiczny wyposażony w 2 gniazda: gniazdo monopolarne i gniazdo bipolarne. Dodatkowo na panelu przednim generator elektrochirurgiczny wyposażony w przyłącze elektrody neutralnej (przeznaczone dla symetrycznej – prostokątnej – wtyczki zgodnej ze standardem US). | Tak |  |  |  |
| 3 | Gniazdo bipolarne dostosowane do narzędzi w międzynarodowym standardzie. Do gniazda bipolarnego można podłączyć bipolarne przewody przyłączeniowe z bipolarną wtyczką produkcji firmy ErBe oraz przewody przyłączeniowe z wtykami płaskimi US 2-Pin. | Tak |  |  |  |
| 4 | Gniazdo monopolarne z możliwością podłączenia następujących przewodów: - przewód przyłączeniowy z wtyczką 8 mm (wtyczka Bovie) - przewód przyłączeniowy z wtyczką US 3-Pin - przewód narzędzi ze zwykłą wtyczką 4 mm (wtyk bananowy). | Tak |  |  |  |
| 5 | Generator elektrochirurgiczny wyposażony w ekran dotykowy. | Tak |  |  |  |
| 6 | Generator elektrochirurgiczny z możliwością wyboru minimum 6 trybów pracy, w tym resekcja bipolarna, resekcja monopolarna, resekcja monopolarna z małymi resektoskopami, laparoskopia, chirurgia otwarta, inne W każdym trybie pracy możliwość wyboru odpowiedniego profilu. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 7 | Generator elektrochirurgiczny z możliwością tworzenia nowych profili. | Tak |  |  |  |
| 8 | Generator elektrochirurgiczny z funkcją szybkiej zmiany pozwalającej na przełączanie między dwoma wstępnie ustawionymi profilami za pomocą przełącznika nożnego lub ręcznego. | Tak |  |  |  |
| 9 | Generator elektrochirurgiczny wyposażony w funkcję rozpoznawania RFID – gniazdo bipolarne posiadające specjalny moduł, poprzez który rozpoznawane jest narzędzie i zakodowany przewód przyłączeniowy wysokiej częstotliwości. | Tak |  |  |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w czujnik zmierzchu na panelu przednim – automatyczne dostosowanie jasności do warunków panujących na Sali operacyjnej | Tak |  |  |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w: złącze na przełącznik nożny, złącze połączenia wyrównawczego, złącze zasilania z uchwytem bezpieczników, złącze USB, złącze sieci LAN | Tak |  |  |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w możliwość dalszej integracji systemu Sali operacyjnej. | Tak |  |  |  |
| 13 | Ciężar (bez opcjonalnych akcesoriów): Max: 10,2kg. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 14 | Wymiary maksymalne dł. x szer. x wys: 419mm x 300mm x 159mm. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 15 | Moc wyjściowa - maksymalna moc cięcia min. 400 W. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 16 | Moc wyjściowa - maksymalna moc koagulacyjna min. 350 W. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 17 | Kompatybilność elektromagnetyczna EMC wg EN/IEC 60601-1-2. | Tak |  |  |  |
| 18 | Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Część użytkowa typu CF, odporna na defibrylację. | Tak |  |  |  |
| Wyposażenie generatora elektrochirurgicznego |  |  |  |  |  |
| 19 | Przełącznik nożny z dwoma pedałami – pedał prądu coag (niebieski), pedał prądu cut (żółty), przycisk funkcji Toggle (czarny) – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 20 | Elektrody neutralne – 1 opakowanie (50 sztuk). | Tak |  |  |  |
| 21 | Kabel do elektrody neutralnej wielorazowy – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 22 | Kabel przyłączeniowy HF bipolarny do resektoskopu, długość 3 m – 2 szt. | Tak |  |  |  |
| 23 | Kabel przyłączeniowy HF monopolarny do resektoskopu, długość 3 m –2 szt. | Tak |  |  |  |
| I.5. Rejestrator medyczny 4K – 1 szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Możliwość rejestracji obrazu w jakości 4K. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 2 | Możliwość przesyłania obrazów do wewnętrznej sieci szpitalnej DICOM. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| I.6. Monitor medyczny 4K – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Rozdzielczość nie gorsza niż UHD 3840 x 2160. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 2 | Rozmiar nie mniejszy niż 31,5”. | Tak, podać /opisać |  |  |  |
| I.7. Wózek endoskopowy – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Wózek wyposażony w minimum 3 półki, 4 koła jezdne (w tym minimum 2 z blokadą) oraz w niezbędne akcesoria, takie jak: wysięgnik na płyny infuzyjne, uchwyt na głowicę kamery, ramię do monitora. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| I.8. Moduł kontrolera kamery dla cystoskopii giętkiej – 1 komplet |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Sterownik kamery ze zintegrowanym źródłem światła LED. | Tak |  |  |  |
| 2 | Żywotność lampy min 10.000 godzin. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 3 | Możliwość rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów. | Tak |  |  |  |
| 4 | Wbudowany port USB 3.0. | Tak |  |  |  |
| 5 | Specjalny tryb pracy kamery w postaci dedykowanego programu do wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| - Instrumentarium endourologiczne |  |  |  |  |  |
| II.1. Fiberocystoskop – 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| II.1.1 Fiberocystoskop 15CH – 10szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Długość użytkowa 400mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość całkowita nie więcej niż 660mm. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 3 | Kanał roboczy na narzędzie nie mniejszy niż 7,5 Charr. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 4 | Średnica zewnętrzna nie większa niż 15 Charr. | Tak |  |  |  |
| 5 | Kierunek patrzenia 0⁰. | Tak |  |  |  |
| 6 | Średnica końcówki dystalnej nie więcej niż 11 Charr. | Tak |  |  |  |
| 7 | Pochyła i owalna końcówka dystalna. | Tak |  |  |  |
| 8 | Głębia ostrości 3-50mm. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 9 | Zginana kocówka instrumentu minimum: góra: +210°/dół: -150°. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 10 | Dźwignia sterująca z hamulcem postojowym | Tak |  |  |  |
| 11 | Cystoskop optyczny, w pełni zanurzalny w certyfikowanych środkach czyszczących, sterylizacja niskotemperaturowa nadtlenkiem wodoru i LTSF. | Tak |  |  |  |
| 12 | Cystoskop wyposażony w uniwersalny okular, pasujący do głowic kamer światowej klasy producentów bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. | Tak |  |  |  |
| 13 | Cystoskop z możliwością wykorzystywania w diagnostyce fotodynamicznej PDD we współpracy z odpowiednim źródłem światła, dedykowaną głowicą kamery, kontrolerem kamery oraz światłowodem. | Tak |  |  |  |
| II.1.2 Światłowód do dedykowanego resektoskopu – 10 szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość światłowodu min. 2,3m. | Tak |  |  |  |
| 3 | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką. | Tak |  |  |  |
| 4 | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap. | Tak |  |  |  |
| II.1.3 Kosz do mycia i sterylizacji – 10szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Przeznaczenie: sterylizacja w niskiej temperaturze dla giętkich endoskopów, przechowywanie i transport. | Tak |  |  |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 448 x 106 x 288mm. | Tak |  |  |  |
| II.1.4 Nasadka do dedykowanego endoskopu – 10szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Nasadka wyposażona w pierścień mocujący, zawory dopływu i odpływu oraz zawór wprowadzający. | Tak |  |  |  |
| 2 | Nasadka wyposażona w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  |  |  |
| II.1.5 Elastyczne kleszczyki do ciał obcych – 10szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Średnica 5 Charr. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość użytkowa 550mm. | Tak |  |  |  |
| 3 | Długość całkowita 700mm. | Tak |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki elastyczne, nierozkładane, obie bransze ruchome, wielorazowe. | Tak |  |  |  |
| II.1.6 Elastyczne kleszczyki biopsyjne - 10szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Średnica 5 Charr. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość użytkowa 550mm. | Tak |  |  |  |
| 3 | Długość całkowita 700mm. | Tak |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki elastyczne, nierozkładane, obie bransze ruchome, wielorazowe. | Tak |  |  |  |
| II.1.7 Elektroda koagulacyjna punktowa, giętka, wielorazowa – 10szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| II.1.8 Kabel przyłączeniowy HF monopolarny do elektrody koagulacyjnej giętkiej, długość 3m – 10szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| II.2 Cystoskop giętki, sensoryczny – 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| II.2.1 Cystoskop giętki, sensoryczny 16,2Fr – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Długość użytkowa 400mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Średnica płaszcza nie większa niż 16,2Fr /5,4mm. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 3 | Średnica kanału roboczego/irygacyjnego nie mniejsza niż 7,5Fr/2,5mm. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 4 | Kąt widzenia 110⁰. | Tak |  |  |  |
| 5 | Kierunek patrzenia 0⁰. | Tak |  |  |  |
| 6 | Średnica końcówki dystalnej nie więcej niż 11,5Fr. | Tak |  |  |  |
| 7 | Końcówka dystalna atraumatyczna, ścięta, plastikowa. | Tak |  |  |  |
| 8 | Głębia ostrości 3-50mm. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 9 | Zginana kocówka instrumentu minimum: góra: 210°/dół: 210°. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 10 | Dźwignia sterująca z oznaczeniem kierunku zginania góra/dół. | Tak |  |  |  |
| 11 | Stopień ochrony przed przenikaniem cieczy oznaczony bezpośrednio na endoskopie – minimum IPX7. | Tak |  |  |  |
| 12 | Cystoskop sensoryczny, z dystalnym czujnikiem obrazowania. | Tak |  |  |  |
| 13 | Cystoskop z wbudowanym podwójnym złączem irygacyjnym LUER. | Tak |  |  |  |
| 14 | Cystoskop ze zintegrowanym oświetleniem LED - minimum 2 dystalne diody LED. | Tak |  |  |  |
| 15 | Cystoskop wyposażony w dwa programowalne przyciski kamery kontrolujące maksymalnie 4 funkcje. | Tak |  |  |  |
| 16 | Funkcja zoomu cyfrowego dostępna z poziomu cystoskopu – Możliwość ustawienia zoomu cyfrowego w minimum 6-stopniowej skali. | Tak |  |  |  |
| 17 | Cystoskop kompatybilny ze specjalnym trybem obrazowania - cyfrowe filtry obrazowania wyświetlane na ekranie monitora. Filtry służące do efektywnego różnicowania struktur tkankowych oparte o silne zróżnicowanie kontrastów oraz kolorów (5 różnych filtrów z możliwością korzystania z nich tj. wyłączane i włączane za pomocą przycisku na endoskopie). Filtr HDR włączany za pomocą przycisku na endoskopie. | Tak |  |  |  |
| 18 | Automatyczny balans bieli, kontroli światła oraz ostrości. | Tak |  |  |  |
| 19 | Ustawienie kanału roboczego/irygacyjnego w stosunku do obrazu na godzinie 3. | Tak |  |  |  |
| 20 | Obraz ośmiokątny. | Tak |  |  |  |
| 21 | Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt z osiowym przewodem kamery. | Tak |  |  |  |
| 22 | Sterylizacja niskotemperaturowa: STERRAD NX, STERRAD 100 NX, STERRAD 100S, STERIS V-PRO. | Tak |  |  |  |
| II.2.2 Kosz do mycia i sterylizacji – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Przeznaczenie: sterylizacja w niskiej temperaturze dla giętkich endoskopów, przechowywanie i transport. | Tak |  |  |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 448 x 106 x 288mm. | Tak |  |  |  |
| II.2.3 Nasadka do dedykowanego endoskopu – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Nasadka wyposażona w pierścień mocujący, zawory dopływu i odpływu oraz zawór wprowadzający. | Tak |  |  |  |
| 2 | Nasadka wyposażona w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  |  |  |
| II.2.4 Elastyczne kleszczyki do ciał obcych – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Średnica 5 Charr. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość użytkowa 550mm. | Tak |  |  |  |
| 3 | Długość całkowita 700mm. | Tak |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki elastyczne, nierozkładane, obie bransze ruchome, wielorazowe. | Tak |  |  |  |
| II.2.5 Elastyczne kleszczyki biopsyjne – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Średnica 5 Charr. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość użytkowa 550mm. | Tak |  |  |  |
| 3 | Długość całkowita 700mm. | Tak |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki elastyczne, nierozkładane, obie bransze ruchome, wielorazowe. | Tak |  |  |  |
| II.2.6 Elektroda koagulacyjna punktowa, giętka, wielorazowa – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| II.2.7 Kabel przyłączeniowy HF monopolarny do elektrody koagulacyjnej giętkiej, długość 3m – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| II.3 Cystoskop terapeutyczny modułowy 19,5CH/21CH – 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| II.3.1 Optyka endoskopowa do dedykowanego cystoskopu – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Ø zewnętrzna optyki 4mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość robocza optyki 298mm. | Tak |  |  |  |
| 3 | Kierunek patrzenia optyki 0⁰. | Tak |  |  |  |
| 4 | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia oraz kompatybilnego światłowodu. | Tak |  |  |  |
| 5 | Znakowanie data matrix bezpośrednio na optyce. | Tak |  |  |  |
| II.3.2 Optyka endoskopowa do dedykowanego cystoskopu – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Ø zewnętrzna optyki 4mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość robocza optyki 302mm. | Tak |  |  |  |
| 3 | Kierunek patrzenia optyki 70⁰. | Tak |  |  |  |
| 4 | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia oraz kompatybilnego światłowodu. | Tak |  |  |  |
| 5 | Znakowanie data matrix bezpośrednio na optyce. | Tak |  |  |  |
| II.3.3 Optyka endoskopowa do dedykowanego cystoskopu – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Ø zewnętrzna optyki 4mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość robocza optyki 297mm. | Tak |  |  |  |
| 3 | Kierunek patrzenia optyki 12⁰. | Tak |  |  |  |
| 4 | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia oraz kompatybilnego światłowodu. | Tak |  |  |  |
| 5 | Znakowanie data matrix bezpośrednio na optyce. | Tak |  |  |  |
| II.3.4 Światłowód do dedykowanego endoskopu – 4szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość światłowodu min. 2,3m. | Tak |  |  |  |
| 3 | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką. | Tak |  |  |  |
| 4 | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap. | Tak |  |  |  |
| II.3.5 Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Wymiary zewnętrzne kosza: 481 x 54 x 59mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu. | Tak |  |  |  |
| II.3.6 Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów cystoskopu – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 566 x 77 x 266mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty. | Tak |  |  |  |
| II.3.7 Płaszcz cystoskopowy 19,5CH – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Średnica płaszcza 19,5 Charr. | Tak |  |  |  |
| 2 | Znakowanie Data matrix bezpośrednio na płaszczu. | Tak |  |  |  |
| 3 | Płaszcz owalny, koniec dystalny pochyły. | Tak |  |  |  |
| 4 | Przepust do instrumentów 1x7 charr lub 2x5 charr | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 5 | Zawór dopływowy i odpływowy wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  |  |  |
| 6 | Długość płaszcza 231mm. | Tak |  |  |  |
| 7 | Oznaczenie kolorystyczne cystoskopu bezpośrednio na suwaku zapięcia mocującego. | Tak |  |  |  |
| II.3.8 Obturator dla płaszczy cysto-uretroskopowych 19,5CH – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Obturator do dedykowanego płaszcza cystoskopu z kołkiem barwnym. | Tak |  |  |  |
| 2 | Obturator owalny, koniec dystalny zaokrąglony. | Tak |  |  |  |
| II.3.9 Obturator optyczny dla płaszczy cysto-uretroskopowych 19,5CH – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| II.3.10 Płaszcz cystoskopowy 21CH – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Średnica płaszcza 21 Charr. | Tak |  |  |  |
| 2 | Znakowanie Data matrix bezpośrednio na płaszczu. | Tak |  |  |  |
| 3 | Płaszcz owalny, koniec dystalny pochyły. | Tak |  |  |  |
| 4 | Przepust do instrumentów 1x10 charr lub 2x6 charr. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 5 | Zawór dopływowy i odpływowy wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  |  |  |
| 6 | Długość płaszcza 231mm. | Tak |  |  |  |
| 7 | Oznaczenie kolorystyczne cystoskopu bezpośrednio na suwaku zapięcia mocującego. | Tak |  |  |  |
| II.3.11 Obturator dla płaszczy cysto-uretroskopowych 21CH – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Obturator do dedykowanego płaszcza cystoskopu z kołkiem barwnym. | Tak |  |  |  |
| 2 | Obturator owalny, koniec dystalny zaokrąglony. | Tak |  |  |  |
| II.3.12 Obturator optyczny dla płaszczy cysto-uretroskopowych 21CH – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| II.3.13 Adapter do cystoskopu – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Adapter z dwoma zaworami wprowadzającymi oraz zamknięciem bagnetowym. | Tak |  |  |  |
| 2 | Adapter wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  |  |  |
| II.3.14 Elastyczne kleszczyki biopsyjne 5CH – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Długość użytkowa 315mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Średnica 5 charr. | Tak |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki nierozkładane, wielorazowego użytku, obie bransze ruchome. | Tak |  |  |  |
| II.3.15 Elastyczne kleszczyki chwytające 5CH – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Długość użytkowa 315mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Średnica 5 charr. | Tak |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki nierozkładane, wielorazowego użytku, obie bransze ruchome, bransze drobno ząbkowane. | Tak |  |  |  |
| II.3.16 Wkładka do narzędzi optycznych – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| II.3.17 Kleszcze optyczne biopsyjne dla płaszczy cystoskopowych od 19,5 Charr – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| II.3.18 Kleszcze optyczne chwytającedla płaszczy cystoskopowych od 19,5 Charr – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| II.4. Cystoskop kompaktowy – 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| II.4.1 Cystoskop kompaktowy 17CH – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Cystoskop o kompaktowej budowie z prostym okularem oraz atraumatyczną końcówką. | Tak |  |  |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna 17 charr. | Tak |  |  |  |
| 3 | Kanał roboczy na narzędzie do 7 charr. | Tak |  |  |  |
| 4 | Cystoskop wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  |  |  |
| 5 | Długość robocza 224mm. | Tak |  |  |  |
| 6 | Kierunek patrzenia 25⁰. | Tak |  |  |  |
| 7 | Cystoskop wielorazowy, w pełni autoklawowalny w 134⁰C. | Tak |  |  |  |
| 8 | Numeryczne oraz kolorystyczne oznaczenie kierunku patrzenia. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 9 | Numeryczne oraz kolorystyczne oznaczenie kompatybilnego światłowodu. | Tak |  |  |  |
| 10 | Pole widzenia: 98⁰ (mierzone w powietrzu), 69⁰ (mierzone w wodzie). | Tak |  |  |  |
| 11 | Oznaczenie przepustowości kanału roboczego bezpośrednio na endoskopie. | Tak |  |  |  |
| II.4.2 Światłowód do dedykowanego endoskopu – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość światłowodu min. 2,3m. | Tak |  |  |  |
| 3 | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką. | Tak |  |  |  |
| 4 | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap. | Tak |  |  |  |
| II.4.3 Kosz do mycia i sterylizacji – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Przeznaczenie: reprocesowanie mechaniczne, sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie i transport | Tak |  |  |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 451 x 64 x 80mm | Tak |  |  |  |
| II.4.4 Kleszczyki typu aligator 7 Charr – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik. | Tak |  |  |  |
| 2 | Uchwyt z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 3 | Wkład typu aligator z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 7 charr, dł. użytkowa 325mm. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 4 | Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu. | Tak |  |  |  |
| II.4.5 Kleszczyki biopsyjne typu łyżeczka 7 charr – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik. | Tak |  |  |  |
| 2 | Uchwyt z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 3 | Wkład typu łyżeczka z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 7 charr, dł. użytkowa 325-340mm. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 4 | Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu. | Tak |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik. | Tak |  |  |  |
| II.4.6 Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów cystoskopu – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 566 x 77 x 266mm | Tak |  |  |  |
| 2 | Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty. | Tak |  |  |  |
| II.4.7 Elektroda koagulacyjna – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Długość użytkowa 400mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Elektroda koagulacyjna monopolarna, średnica 6 charr. | Tak |  |  |  |
| II.4.8 Kabel do elektrody mono dł. 3m – 2szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| II.5 Uretrotom optyczny – 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| II. 5.1 Optyka endoskopowa do dedykowanego uretrotomu – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Ø zewnętrzna optyki 4mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość robocza optyki 298mm. | Tak |  |  |  |
| 3 | Kierunek patrzenia optyki 0⁰. | Tak |  |  |  |
| 4 | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia. | Tak |  |  |  |
| 5 | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilnego światłowodu. | Tak |  |  |  |
| II.5.2 Światłowód do dedykowanego endoskopu – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość światłowodu min. 2,3m. | Tak |  |  |  |
| 3 | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką. | Tak |  |  |  |
| 4 | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap. | Tak |  |  |  |
| II.5.3 Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Wymiary zewnętrzne kosza: 481 x 54 x 59mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu. | Tak |  |  |  |
| II.5.4 Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów endoskopu – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Wymiary zewnętrzne pojemnika: 466 x 77 x 266mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty. | Tak |  |  |  |
| II.5.5 Element roboczy współpracujący z optyką 4mm -1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Typu pasywnego, uchwyt otwarty. | Tak |  |  |  |
| 2 | Zamknięcie bagnetowe, wielokrotnego użytku. | Tak |  |  |  |
| II.5.6 Płaszcz do uretrotomu – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Średnica płaszcza 20,5 Fr. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość robocza 195 mm, płaszcz owalny, koniec dystalny skośny. | Tak |  |  |  |
| 3 | Płaszcz z płukaniem ciągłym oraz szybkim zamknięciem | Tak |  |  |  |
| 4 | Płaszcz kompatybilny z optykami o Ø 4 mm oraz kierunku patrzenia 0⁰. | Tak |  |  |  |
| 5 | Płaszcz z instrumentowym portem bocznym do wprowadzania cewnika. | Tak |  |  |  |
| 6 | (min. 4 Fr) | Tak |  |  |  |
| 7 | Płaszcz wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  |  |  |
| II. 5.7 Obturator uretrotomu – 1 szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Obturator do uretrotomu 20,5 Fr, kaniulowany. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość robocza 231mm. | Tak |  |  |  |
| 3 | Obturator owalny, koniec dystalny zaokrąglony. | Tak |  |  |  |
| II. 5.8 Płaszcz do uretrotomu – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Długość robocza 187mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Płaszcz otwarty od boku, do umiejscowienia cewnika min. 16Fr. | Tak |  |  |  |
| II. 5.9 Skalpel dedykowany do uretrotomu – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| II. 6 Ureterorenoskop optyczny – 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| II. 6.1 Giętki optyczny ureterorenoskop 2-kanałowy – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Ureterorenoskop wyposażony w okular oraz pierścień ogniskujący. | Tak |  |  |  |
| 2 | Kąt zagięcia 270° w górę, 270° w dół. | Tak |  |  |  |
| 3 | Giętki ureterorenoskop wyposażony w uchwyt z hamulcem do blokowania końcówki instrumentu. | Tak |  |  |  |
| 4 | Długość użytkowa 680mm. | Tak |  |  |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna 9,9charr. | Tak |  |  |  |
| 6 | Kąt patrzenia 85⁰. | Tak |  |  |  |
| 7 | Kierunek patrzenia 0⁰. | Tak |  |  |  |
| 8 | Koniec dystalny Ø 6Fr. | Tak |  |  |  |
| 9 | Ureterorenoskop wyposażony w 2 kanały – kanał roboczy 3,3Fr oraz kanał laserowy 3,3Fr. | Tak |  |  |  |
| 10 | Ureterorenoskop wyposażony w jednostkę sterującą włóknem lasera – sterowanie włóknem za pomocą pierścienia regulacyjnego. | Tak |  |  |  |
| 11 | Znakowanie Data Matrix bezpośrednio na endoskopie. | Tak |  |  |  |
| 12 | Głębia ostrości nie gorsza niż 3-40mm. | Tak |  |  |  |
| 13 | Sterylizacja niskotemperaturowa z użyciem nadtlenku wodoru lub LTSF. | Tak |  |  |  |
| II. 6.2 Światłowód do dedykowanego endoskopu – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5mm. | Tak |  |  |  |
| 2 | Długość światłowodu min. 2,3m. | Tak |  |  |  |
| 3 | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką. | Tak |  |  |  |
| 4 | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap. | Tak |  |  |  |
| II. 6.3 Kosz do mycia i sterylizacji – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Przeznaczenie: sterylizacja w niskiej temperaturze dla giętkich endoskopów, przechowywanie i transport. | Tak |  |  |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 448 x 106 x 288mm. | Tak |  |  |  |
| II. 6.4 Nasadka do dedykowanego endoskopu – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Nasadka wyposażona w pierścień mocujący, zawory dopływu i odpływu oraz zawór wprowadzający. | Tak |  |  |  |
| 2 | Nasadka wyposażona w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  |  |  |
| II. 6.5 Kleszczyki giętkie chwytne – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Kleszczyki giętkie chwytne o średnicy 3Fr oraz długości roboczej 900-940mm. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| II. 6.6 Kleszczyki giętkie biopsyjne – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Kleszczyki giętkie chwytne o średnicy 3Fr oraz długości roboczej 900-940mm. | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| - Automatyczna myjnia endoskopowa |  |  |  |  |  |
| III. 1 Automatyczna myjnia endoskopowa dla jednego endoskopu – 1szt. |  | Tak, podać/opisać |  |  |  |
| 1 | Myjnia przeznaczona do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu. | Tak |  |  |  |
| 2 | Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów w tym m.in. posiadanych. | Tak |  |  |  |
| 3 | Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów. | Tak |  |  |  |
| 4 | Możliwość stosowania środków zarówno wielo- jak i jednorazowego użytku. | Tak |  |  |  |
| 5 | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji. | Tak |  |  |  |
| 6 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym. | Tak |  |  |  |
| 7 | W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów: - faza mycia wstępnego, - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), - faza płukania po myciu, - faza środka dezynfekującego, - faza płukania po dezynfekcji, - faza przedmuchiwania (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu). | Tak |  |  |  |
| 8 | Możliwość dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów w tym min.: mycia, dezynfekcji, przedmuchu w z zakresie min. 0-9h w każdym z przypadków (w zależności od rodzaju stosowanych środków). | Tak |  |  |  |
| 9 | Możliwość zaprogramowania min. 15 indywidualnych programów mycia (np. F1 – F15). | Tak |  |  |  |
| 10 | Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego użytku zarówno czasowa jak i ilościowa (maks. ilość dni) – wymagane obie opcje. | Tak |  |  |  |
| 11 | Dodatkowa niezależna pompa dedykowana do funkcji testowania szczelności mytego endoskopu podczas całego cyklu mycia, utrzymująca i kontrolująca podciśnienie w endoskopie w trakcie całego cyklu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |  |  |
| 12 | Elektroniczny manometr do pomiaru podciśnienia w trakcie cyklu mycia endoskopu wysokiej dokładności. | Tak |  |  |  |
| 13 | Przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej. | Tak |  |  |  |
| 14 | Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów. | Tak |  |  |  |
| 15 | Komunikaty wyświetlane w języku polskim. | Tak |  |  |  |
| 16 | Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą przebieg procesu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |  |  |
| 17 | Zbiornik na środek dezynfekcyjny. | Tak |  |  |  |
| 18 | Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego (kwasoodpornego). | Tak |  |  |  |
| 19 | Zbiorniki na wodę o pojemności min. 10l. | Tak |  |  |  |
| 20 | Zbiorniki na koncentrat detergentu min. 5l. | Tak |  |  |  |
| 21 | System niezależnych pomp dozujących środki do mycia i dezynfekcji. | Tak |  |  |  |
| 22 | Wewnętrzny system uzdatniania wody (dezynfekcji) promieniowaniem UV. | Tak |  |  |  |
| 23 | Urządzenie mobilne, system na kołach, z możliwością blokady każdego z kół. | Tak |  |  |  |
| 24 | Wymiary: szer. max. 445 x gł. max. 735 x wys. max. 1005mm | Tak |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z zestawem). | TAK |  |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie). | TAK |  |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa. | TAK |  |  |  |
| 6 | Wraz z zestawem Wykonawca dostarczy paszport techniczny. | TAK |  |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy. |  |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy zestawu. |  |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. |  |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to  wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia  jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do endourologii ambulatoryjnej | 1 zestaw |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej