.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 12 – dostawa aparatu ESWL na potrzeby Poradni Urologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat ESWL – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
| 1 | System modułowy składający się z m.in. generatora impulsów, aparatu RTG, ultrasonografu, stołu zabiegowego. | Tak, podać |  |  |
| 2 | System z wizualizacją i jednoczesną lokalizacją złogów z użyciem promieniowania RTG oraz obrazowania ultradźwiękowego (aparat USG). | Tak, podać |  |  |
| 3 | Układ lokalizacji złogu pracujący przy izocentrycznym ruchu ramienia C. | Tak, podać |  |  |
| Litotryptor |  |  |  |  |
| 1 | Aparat zapewnia możliwość kruszenia złogów w nerkach i moczowodach. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Alarm wizualny i akustyczny w przypadku kolizji głowicy terapeutycznej ze stołem zabiegowym lub pacjentem. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Elektromagnetyczne źródło fali uderzeniowej. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Ciśnienie w zakresie w ognisku min. 9 – 50MPa. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Zakres efektywnej energii fali kruszącej w ognisku min. 5 – 60mJ. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Gęstość energii w ognisku terapeutycznym min. 0,1 – 0,8mJ/mm2 | Tak, podać |  |  |
| 7 | Zmienna ilości impulsów fali uderzeniowej w zakresie min 60 – 180 uderzeń/minutę, min. 5 ustawień. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Wymiary ogniska max 7x80 mm. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Średnica głowicy aplikacyjnej min 140 mm. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Kąt krzywizny głowicy terapeutycznej min. 50o | Tak, podać |  |  |
| 11 | Głębokość penetracji fali uderzeniowej 0-150 mm. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Pozycjonowanie głowicy kruszącej w trakcie kruszenia pod kontrolą RTG bez konieczności powtórnej kalibracji umożliwiające kruszenie przy położeniu głowicy nad lub pod stołem zabiegowym min. 20 położeń, obrót czaszy w min. 3 osiach. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Laserowa kontrola kalibracji sprzężenia mechanicznego aparatu RTG z litotryptorem względem głowicy terapeutycznej przy położeniu ramienia C pod kątem 0 stopni oraz +- 30 stopni. | Tak, podać |  |  |
| Aparat RTG ramię C |  |  |  |  |
| 1 | Moc generatora min. 5,0kW. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Prąd dla trybów fluoroskopii ciągłej ≥12mA Automatyka parametrów fluoroskopii. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Prąd dla trybów fluoroskopii impulsowej ≥25mA. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Zakres napięć fluoroskopii 40-110kV. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Automatyka doboru parametrów skopii. | Tak, podać |  |  |
| Lampa X-RAY |  |  |  |  |
| 1 | Lampa ze stacjonarną anodą dwuogniskowa. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Totalna filtracja min. 3,3mm Al. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Wielkość mniejszego ogniska max. 0,6mm. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Pojemność cieplna anody min. 50kHU. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Pojemność cieplna kołpaka min. 900kHU. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Szybkość chłodzenia anody min. 37kHU/min. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Kolimator typu IRIS (źrenicowy). | Tak, podać |  |  |
| 8 | Obracalny kolimator dwupłaszczyznowy. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania. | Tak, podać |  |  |
| Wózek z ramieniem C |  |  |  |  |
| 1 | Waga wózka z ramieniem C max. 310kg. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Szerokość wózka ramienia C ≤ 79cm. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Głębokość ramienia C min. 66cm. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Wolna przestrzeń: min. 78cm. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Odległość SID min. 100cm. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20cm. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 44cm. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20°. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ ± 205°. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Zakres ruchu orbitalnego ≥ 120°. | Tak, podać |  |  |
| Wzmacniacz obrazu |  |  |  |  |
| 1 | Płaski panel (CFD) 21cm CMOS. | Tak, podać |  |  |
| Monitor |  |  |  |  |
| 1 | Monitor umieszczone na wózku z ramieniem C. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Monitor 27” dotykowy LCD o rozdzielczości ≥ 1920x1080 pikseli. Jaskrawość ≥ 600cd/m2. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu, widoczny ze wszystkich czterech stron systemu. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie min. 35cm bez ruchu pionowego kolumny. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Kąt widzenia (obrazu min. 176°). | Tak, podać |  |  |
| 6 | Sterujący tablet dotykowy min. 10” o rozdzielczości 1280x800. | Tak, podać |  |  |
| Stół zabiegowy |  |  |  |  |
| 1 | Stół wyposażony w funkcję zmotoryzowanego przesuwu w trzech osiach. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Blat stołu zabiegowego przenikalny dla promieniowania RTG. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Ruchy blatu stołu sterowane elektrycznie lub hydraulicznie w trzech osiach (pionowy, wzdłuż blatu, w poprzek blatu). | Tak, podać |  |  |
| 4 | Zakres ruchu pionowego blatu min. 300mm. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu min. ± 100mm. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Zakres ruchu poprzecznego blatu min. ± 50mm. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążanie stołu min. 180kg. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Minimalna wysokość blatu stołu ≤ 80cm. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Szerokość blatu stołu min. 80cm. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Długość blatu stołu min. 220cm. | Tak, podać |  |  |
| Aparat USG do lokalizacji złogów |  |  |  |  |
| 1 | Zasilanie min. 230V/50Hz. | Tak, podać |  |  |
| 2 | W pełni cyfrowy aparat USG. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Kolorowy monitor LCD min. 15”. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Dysk twardy do archiwizacji obrazów SSD min. 512GB. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Wózek transportowy dedykowany do ultrasonografu. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Głowica typu convex na zewnętrznym ramieniu do trzymania głowicy zapewniające izocentryczny ruch głowicy - obrót w osi pionowej wokół głowicy terapeutycznej min. 250 stopni - obrót wokół osi poziomej min. 70 stopni - przesuw wzdłużny min 100 mm. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Częstotliwość pracy głowicy min 2 – 6MHz. | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |
| 7 | Dla aparatu RTG ramię C wykonawca wykona testy specjalistyczne, odbiorcze, podstawowe aparatu | TAK |  |  |
| 8 | Dla aparatu RTG ramię C wykonawca wykona projekt osłon stałych wraz z zaopiniowaniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego. | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy aparatu |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat ESWL | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej