.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 14 – dostawa aparatu USG do badań tętnic, nerwów i mięśni na potrzeby Poradni Neurologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat USG – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| 1 | Aparat USG klasy premium, stacjonarny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Zaawansowane technologie pozwalająca zmaksymalizować wydajność głowic oraz przyspieszyć pracę aparatu, innowacyjna technologia, która automatycznie koryguje pozycję i kąt bramki Dopplera Kolorowego oraz pozycję bramki próbkującej w stosunku do kierunku naczynia. Technologia wysokiej częstotliwości umożliwiająca obsługę głowic min. 25MHz – zapewniająca zdecydowanie lepszą rozdzielczość obrazu czułe i szybkie tryby dopplerowskie. Platforma oparta na najnowszych technologiach, w tym zaawansowanych algorytmach (A.I.). | Tak, podać |  |  |
| 2 | Aparat stacjonarny na 4 skrętnych kołach z centralnym hamulcem i blokadą kierunku jazdy min. 2 koła, waga max. 120 kg. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Regulacja położenia konsoli na boki min. +/- 45o, możliwość obrotu konsoli o 180o na czas transportu. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 31cm. | <32cm – 0pkt. ≥32cm – 5pkt. Tak, podać |  |  |
| 5 | Aparat wyposażony w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu. Możliwość regulacji położenia wieszaków. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Monitor LED w technologii Dual-Layer o przekątnej min. 23” i rozdzielczości min. 1920x1080. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od konsoli aparatu: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min. 80% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu za pomocą jednego przycisku. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Przegubowe ramię monitora wyposażone w funkcję wspomagania pracy operatora w zaciemnionych warunkach za pomocą lampy umiejscowionej na ramieniu z możliwością regulacji poziomu natężenia światła sterowanej z panelu aparatu. | NIE -0pkt. TAK – 15pkt. Tak/Nie podać |  |  |
| 10 | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 15”, rozdzielczość 1920x1080 z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Możliwość wyświetlania obrazów i klipów na ekranie dotykowym oraz możliwość zduplikowania ekranu głównego na ekranie dotykowym. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym, opcja dostępna w każdym trybie oraz wysuwana, podświetlana fizyczna klawiatura alfanumeryczna możliwością zmiany intensywności podświetlenia min. 3 poziomy. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Min. 4 fizyczne przyciski programowalne umieszczone na konsoli. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych – min. 4 gniazda. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Podświetlanie gniazd głowic umożliwiające podłączanie głowicy do aparatu w zaciemnionych warunkach. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Gniazda głowic nie obrazowych, tzw. „ołówkowych” min. 1. | Tak, podać |  |  |
| 17 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Przetwornik cyfrowy min. 12 bit. | Tak, podać |  |  |
| 19 | Ilość niezależnych cyfrowych kanałów procesowych min. 17 000 000. | Tak, podać |  |  |
| 20 | Dynamika systemu min. 350dB. | Tak, podać |  |  |
| 21 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1 do 25MHz. | Tak, podać |  |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |  |
| 22 | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: - B, B+B, 4B - B+M-Mode - B+CD (Color Doppler) - B+PD (Power Doppler) - B+CD+PWD 6) B+CD+M-Mode | Tak, podać |  |  |
| 23 | Tryb B (2D) | Tak, podać |  |  |
| 24 | Maksymalna głębokość penetracji min. 50cm. | Tak, podać |  |  |
| 25 | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla trybu 2B - min. 6600 Hz. | Tak, podać |  |  |
| 26 | Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC. | Tak, podać |  |  |
| 27 | Zoom obrazu rzeczywistego min. 50x. | Tak, podać |  |  |
| 28 | Funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości). | Tak, podać |  |  |
| 29 | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 8 stref. | Tak, podać |  |  |
| 30 | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu w trybie 2D. | Tak, podać |  |  |
| 31 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza. | Tak, podać |  |  |
| 32 | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji parametrów obrazu 2D. | Tak, podać |  |  |
| 33 | Tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację min 40 parametrów za pomocą max. 3 suwaków | NIE -0pkt. TAK – 15pkt. Tak/Nie podać |  |  |
| 34 | Możliwość ręcznej modyfikacji prędkości wartości dźwięku rozchodzenia się fal ultradźwiękowych poprawiające ogniskowanie w kierunku bocznym. | Tak, podać |  |  |
| 35 | Prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode. | Tak, podać |  |  |
| 36 | Automatyczne ogniskowanie w całej strefie wyświetlanego obrazu. | Tak, podać |  |  |
| 37 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak, podać |  |  |
| 38 | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D+kolor (CD) - min. 840Hz. | ≤840Hz – 0pkt. >840Hz – 5pkt. Tak, podać |  |  |
| 39 | Wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2- 16 MHz. | Tak, podać |  |  |
| 40 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego. | Tak, podać |  |  |
| 41 | Ilość map kolorów min. 16. | Tak, podać |  |  |
| 42 | Funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego. | Tak, podać |  |  |
| 43 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak, podać |  |  |
| 44 | Wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2- 16 MHz. | Tak, podać |  |  |
| 45 | Wielkość bramki PW Doppler min. od 0,5 do 24 mm. | Tak, podać |  |  |
| 46 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 900. | Tak, podać |  |  |
| 47 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej. | Tak, podać |  |  |
| 48 | Funkcja automatycznego doboru korekcji kąta, ugięcia linii bazowej przy uruchamianiu Dopplera Pulsacyjnego. | Tak, podać |  |  |
| 49 | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie, skala, linia bazowa). | Tak, podać |  |  |
| 50 | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie. | Tak, podać |  |  |
| 51 | Automatyczna analiza widma dopplerowskiego. | Tak, podać |  |  |
| 52 | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym z możliwością wyboru cyklu). | Tak, podać |  |  |
| 53 | Funkcja automatycznej optymalizacji pozycji i kąta pola koloru. Dostępna w 2D+CD, 2D+CD+PW. | Tak, podać |  |  |
| 54 | Opcja automatycznego ustawiania pozycji i kąta bramki dopplerowskiej w naczyniu. | Tak, podać |  |  |
| 55 | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów. | Tak, podać |  |  |
| 56 | Obrazowanie do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikro naczyniach pozwalające na obrazowanie bez artefaktów ruchowych. | Tak, podać |  |  |
| 57 | Tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | Tak, podać |  |  |
| 58 | Maksymalna mierzona prędkość w trybie CWD min. 24 m/s. | Tak, podać |  |  |
| 59 | Kolorowy oraz spektralny Doppler Tkankowy. | Tak, podać |  |  |
| 60 | Tryb obrazowania harmonicznego na wszystkich zaoferowanych głowicach. | Tak, podać |  |  |
| 61 | Dynamiczne obrazowanie harmoniczne wysokiej rozdzielczości (inne niż wyszczególnione wyżej) służące do poprawy rozdzielczości i kontrastu obrazu. | Tak, podać |  |  |
| 62 | Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD). | Tak, podać |  |  |
| 63 | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD. | Tak, podać |  |  |
| 64 | Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicach liniowych. | Tak, podać |  |  |
| 65 | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych. | Tak, podać |  |  |
| OPROGRAMOWANIE APARATU |  |  |  |  |
| 66 | Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex. Minimalna długość skanu 60 cm. | Tak, podać |  |  |
| 67 | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu. | Tak, podać |  |  |
| 68 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki). | Tak, podać |  |  |
| 69 | Moduł wzmocnienia wizualizacji igły na ekranie. | Tak, podać |  |  |
| 70 | Moduł umożliwiający wysłanie obrazu z badania na żywo za pomocą sieci do urządzeń zewnętrznych np. tablety, telefony, komputery. | Tak, podać |  |  |
| 71 | Wbudowany moduł edukacyjny pozwalający użytkownikowi uzyskać porady w trakcie badania wyposażony w atlas anatomiczny oraz referencyjne obrazy. | Tak, podać |  |  |
| 72 | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - Naczyniowych - Transkranialnych - Mięśniowo – szkieletowych - Neonatalnych - Pediatrycznych - Małych narządów - Urologicznych - Jamy brzusznej | Tak, podać |  |  |
| 73 | Aplikacja dedykowana do badań piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania piersi. | Tak, podać |  |  |
| 74 | Aplikacja dedykowana do badań tarczycy w trybie B- Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według TI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania tarczycy. | Tak, podać |  |  |
| 75 | Oprogramowanie do badań kardiologicznych, pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable EKG. | Tak, podać |  |  |
| 76 | Tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD). | Tak, podać |  |  |
| 77 | Kolorowy oraz spektralny Doppler Tkankowy. | Tak, podać |  |  |
| 78 | Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych - możliwość ustawienia min. 3 linii prostych w różnych miejscach (linie nie połączone ze sobą). | Tak, podać |  |  |
| 79 | Moduł wykonujący automatyczną detekcję, obrys, segmentację oraz automatycznie wyliczający: objętość lewej komory (w skurczu i rozkurczu) oraz ocenę czynności skurczowej LV frakcję wyrzutową wspomagany algorytmem sztucznej inteligencji. | Tak, podać |  |  |
| 80 | Funkcja elastografii (Shear Wave) pozwalająca wykonać analizę elastyczności badanej tkanki bez konieczności jej mechanicznego odkształcania przy użyciu głowicy. Możliwość ustawienia ilości pomiarów w raporcie max. do 10 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s. Elastografia fali poprzecznej dostępna na głowicy convex, liniowej oraz endocavity. | Tak, podać |  |  |
| FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |  |
| 81 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji. | Tak, podać |  |  |
| 82 | Ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic - min. 400 presetów. | Tak, podać |  |  |
| 83 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów - Cine Loop min. 41 000 obrazów. | Tak, podać |  |  |
| 84 | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania. | Tak, podać |  |  |
| 85 | Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie min.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja. | Tak, podać |  |  |
| 86 | Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika oraz niezależnego konta dla administratora. | Tak, podać |  |  |
| 87 | Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG, TIFF oraz zapis pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych. | Tak, podać |  |  |
| 88 | Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: PDF, XLM, HTML. | Tak, podać |  |  |
| 89 | Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive. | Tak, podać |  |  |
| 90 | System aparatu zainstalowany na wewnętrzny dysku twardym SSD. | Tak/Nie podać |  |  |
| 91 | Pamięć wewnętrzna aparatu przeznaczona do archiwizacji badań - min. 1 TB. | Tak, podać |  |  |
| 92 | Min. 10 portów USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym co najmniej 2 porty USB 3.0 umieszczone bezpośrednio obok siebie na konsoli operatorskiej. | Tak, podać |  |  |
| 93 | Wyjście DisplayPort do podłączenia dodatkowego monitora. | Tak, podać |  |  |
| 94 | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A4, za pomocą dedykowanego fizycznego przycisku umieszczonego na konsoli operatora. | Tak, podać |  |  |
| 95 | Cyfrowa drukarka termiczna (video- printer) czarno-biała. | Tak, podać |  |  |
| 96 | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min. worklist, send, print, raporty strukturalne). | Tak, podać |  |  |
| 97 | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 15 sekund. | Tak, podać |  |  |
| 98 | Czas uruchamiania aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia do stanu gotowości do pracy max. 60 sekund. | Tak, podać |  |  |
| GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |  |
| 99 | Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów. Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-15 MHz; Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 46mm; Praca w trybie 2D min. 6 wybieranych częstotliwości pracy; Praca w trybie II harmonicznej min. 7 wybieranych częstotliwości pracy; Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 8 wybieranych częstotliwości pracy. | Tak, podać |  |  |
| 100 | Głowica liniowa do badań ortopedycznych, reumatologicznych, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-25 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 40mm Praca w trybie 2D min. 6 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 6 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 6 wybieranych częstotliwości pracy | Tak, podać |  |  |
| 101 | Głowica typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkranialnych Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz Pole widzenia min. 90° Praca w trybie 2D min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 4 wybierane częstotliwości pracy | Tak, podać |  |  |
| WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |  |
| 102 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową do badań naczyniowych i małych narządów Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 12-25 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 13mm Praca w trybie 2D min. 6 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 7 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 3 wybierane częstotliwości pracy. | Tak, podać |  |  |
| 103 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu "Hokej" Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 6-25 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) min. 26 mm Praca w trybie 2D min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 6 wybieranych częstotliwości pracy. | Tak, podać |  |  |
| 104 | Możliwość rozbudowy o głowicę laparoskopową Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-13 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 35mm Tryb 2D min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego min. 4 wybierane częstotliwości pracy. | Tak, podać |  |  |
| 105 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową śródoperacyjną Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-13 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 34mm Tryb 2D min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego min. 4 wybierane częstotliwości pracy. | Tak, podać |  |  |
| 106 | Możliwość rozbudowy o moduł wykrywający mikrozwapnienia wzmacniający wizualizację struktur hipoechogenicznymi za pomocą dedykowanej mapy kolorów. | Tak, podać |  |  |
| 107 | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne narzędzie do wyznaczenia i analizy ilościowej krzywej perfuzji oraz hemodynamiki dla trybów CD i Power Doppler (PD). Wyniki wyświetlane w formie graficznej w stosunku czas/intensywność napływu. | Tak, podać |  |  |
| 108 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru kompleksu intima- media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru, przedstawienie wyniku w formie wykresu z zaznaczona linią trendu oraz SD dla pomiaru. | Tak, podać |  |  |
| 109 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny stanu sztywności tętnic (pomiary, raport). Analiza właściwości ścian naczyń krwionośnych. Pomiar miejscowej podatności (sztywności) tętnic z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF). | Tak, podać |  |  |
| 110 | Możliwość rozbudowy o moduł Stress-Echo z możliwością definiowania nazw i ilości etapów, a także zaimplementowania stress-testu farmakologicznego. | Tak, podać |  |  |
| 111 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na stworzenie objętościowego modelu lewej komory (LV), za pomocą obrazów wykonanych w trzech projekcjach w trybie 2D. Bez użycia głowicy wolumetrycznej - globalna i regionalne krzywe objętości - automatyczne wyliczenie parametrów: EDV, ESV, SV, i EF wyświetlenie parametrów „Strain Rate". | Tak, podać |  |  |
| 112 | Możliwość rozbudowy o dedykowane oprogramowanie do badania przepływów wewnątrzsercowych. | Tak, podać |  |  |
| 113 | Możliwość rozbudowy o aplikację umożliwiającą wykonanie kolorowej analizy ilościowej tłumienia tkanek w czasie rzeczywistym na podstawie analizy tłumienia wzdłuż ROI. Oprogramowanie umożliwiające pomiar stłuszczenia wątroby. | Tak, podać |  |  |
| 114 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy ultrasonograficzne w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT, MR lub PET tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na głowicy convex, linia, sektorowej oraz rektalnej. | Tak, podać |  |  |
| 115 | Możliwość rozbudowy o automatyczną klasyfikację guzów piersi (Bi-rads >3) opartą na sztucznej inteligencji. | Tak, podać |  |  |
| 116 | Możliwość rozbudowy o pakiet dedykowany do diagnostyki piersi, umożliwiający wykonanie obrazowania fuzyjnego piersi w czasie rzeczywistym pomiędzy MRI i USG, w oparciu o technologię opartą na modelach 3D wspomagany algorytmem sztucznej inteligencji. | Tak, podać |  |  |
| 117 | Możliwość rozbudowy o zintegrowany podgrzewacz żelu z możliwością ustawienia temperatury. | Tak, podać |  |  |
| 118 | Pełna integracja z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala. Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań do i z systemu PACS w standardzie DICOM, pobieranie listy badań pacjentów (worklist) z serwera PACS oraz opisywanie badań w systemie RIS firmy CGM (CLININET). Po stronie Wykonawcy leży także dostarczenie niezbędnych licencji na podłączenie aparatu do systemu PACS firmy CGM. Gwarancja zapewniająca poprawną pracę aparatu z systemem RIS/PACS - 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |
| 119 | W przypadku konieczności podłączenia urządzenia medycznego lub komputera sterującego do sieci teleinformatycznej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1. Możliwość pełnej konfiguracji polityk bezpieczeństwa oraz instalacji niezbędnego oprogramowania (w szczególności oprogramowania zabezpieczającego) przez uprawnionych pracowników Zamawiającego – w przypadku, gdy urządzenie wykorzystuje system operacyjny ogólnego przeznaczenia (np. Windows, Linux). 2. Zastosowanie systemu operacyjnego objętego aktualnym wsparciem producenta (aktualizacje bezpieczeństwa, poprawki). 3. W przypadku urządzeń wykorzystujących systemy zamknięte lub dedykowane, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby urządzenie posiadało wbudowane mechanizmy zabezpieczeń zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa (np. kontrola dostępu, szyfrowanie, ochrona przed nieautoryzowanym dostępem) oraz aby możliwa była jego bezpieczna integracja z siecią teleinformatyczną Zamawiającego. | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z aparatem Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy aparatu |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat USG do badań tętnic, nerwów i mięśni | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej