.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 15 – dostawa aparatu EMG  na potrzeby Poradni Neurologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

(dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat EMG – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| Podstawowe parametry aparatu |  |  |  |  |
| 1 | - Głowica wzmacniaczy: - Impedancja wejściowa: - > 200 MΩ w trybie różnicowym, - > 1000 MΩ w trybie wspólnym. - Poziom szumów przy zwartym wejściu w paśmie 2 Hz – 10 kHz: 0,4 µVrms. - Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych, CMRR: 124 dB. - Rozdzielczość przetwarzania A/C dla wszystkich sygnałów NCS/EMG/EP: 24 bity. | Tak, podać |  |  |
| 2 | - Stymulator prądowy: - Maksymalne natężenie prądu stymulującego: 100 mA - Czas trwania impulsu stymulującego: 0,05 - 1 ms - Maksymalna częstość stymulacji: 200 Hz | Tak, podać |  |  |
| Budowa aparatu |  |  |  |  |
| 3 | - Wózek o specjalizowanej, metalowej, solidnej budowie, wyposażony w: - Duże ogumowane koła z blokadą w 2 kołach, - Wbudowany w sposób trwały komputer PC, - Wbudowany w sposób trwały w podstawę wózka transformator separujący 230/230V 50Hz, - Wychylno-obrotowe ramię dla głowicy wzmacniaczy i stymulatora prądowego z możliwością zmiany jego lokalizacji (strony wózka), - Integralny, zamontowany trwale, statyw dla monitora LCD z regulacją w pionie, kącie obrotu i kącie nachylenia, - Półkę na jednostkę centralną, - Wysuwaną szufladę na klawiaturę PC, - Możliwość regulacji wysokości półki panelu kontrolnego, szuflady klawiatury i myszy - Półkę dla drukarki, - Kable łączące elementy systemu ukryte wewnątrz wózka, a kabel do głowicy wzmacniaczy wewnątrz ramienia - Pojemnik na akcesoria | Tak, podać |  |  |
| 4 | - Jednostka centralna jednomodułowa, bezpośrednio połączona z komputerem za pomocą kabla USB, z wbudowanym zespołem stymulatorów: prądowym, słuchowym AEP i wzrokowym VEP, wyposażona w: - Panel sterujący, wyposażony w następujące manipulatory i klawisze funkcyjne: - Wskaźnik zasilania i wskaźnik czuwania - 6 kodowanych kolorami przycisków nawigacyjnych oprogramowania - 12 kodowanych kolorami przycisków funkcyjnych oprogramowania - Przyciski regulacji parametrów prezentacji przebiegów (szybkość przesuwu / poziom czułości) - Przycisk stymulacji pojedynczej, przycisk stymulacji powtarzalnej i wskaźnik stymulacji - Pokrętło regulacji intensywności bodźca oraz przycisk resetowania intensywności bodźca - Przyciski zmiany czasu trwania bodźca stymulującego i przyciski zmiany częstości powtarzania bodźców - Pokrętło regulacji głośności dźwięku lub regulacji kursora, przycisk wyciszenia dźwięku, wskaźnik głośności i wskaźnik kursora - Przyciski wyboru krzywej / znacznika / wyzwalacza - Blok klawiatury numerycznej - Zespół gniazd do podłączenia: - Głowicy wzmacniaczy - Elektrody stymulującej lub aktywnej rękojeści stymulującej dla stymulacji prądowej - Monitora VEP i gogli VEP dla stymulacji wzrokowej - Zestawu słuchawkowego AEP dla stymulacji akustycznej - Przełącznika nożnego - Zewnętrznej synchronizacji - Panel umożliwiający obsługę aparatu bez konieczności korzystania z myszy komputerowej | Tak, podać |  |  |
| 5 | - Głowica wejściowa, 4-kanałowa, jednomodułowa, bezpośrednio połączona z aparatem ekranowanym kablem kategorii 5 (Cat5), zgodnym ze standardem LAN, z wtykiem zapobiegającym przypadkowemu wypięciu, zamontowana na ruchomym ramieniu wózka, wyposażona w: - 4 zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP, - 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej, - Klawisz testu impedancji elektrod wraz ze wskaźnikiem LED, - Klawisz wyciszenia głośnika wraz ze wskaźnikiem LED, - Wszystkie gniazda aktywne i referencyjne wyposażone we wskaźniki LED pomiaru impedancji, - Wskaźnik zasilania. | Tak, podać |  |  |
| 6 | - Zaawansowana rękojeść stymulująca z regulacją bodźca wyposażona w: - 3 wymienne końcówki do stymulacji, - Wskaźnik biegunowości i wskaźnik bodźca, - Przycisk zmiany biegunowości, - 2 przyciski konfigurowalne dla każdego typu badania, - Pokrętło regulacji intensywności stymulacji, - Przycisk jednorazowej stymulacji lub włączenia/zatrzymania stymulacji powtarzalnej, - Pokrętło regulacji natężenia bodźca. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Przełącznik nożny, 3 programowalne klawisze. Klasa ochrony IPX1. | Tak, podać |  |  |
| 8 | - System komputerowy aparatu EMG: - Procesor min. Intel Core i5, - Pamięć RAM: 16 GB, - Dysk SSD: 512 GB, - Wbudowana karta sieciowa, - Oprogramowanie: Microsoft Windows 11 Pro lub LTSC z aktualnym wsparciem producenta, Microsoft Word 2021, - Monitor LCD min. 22” zamontowany na integralnym, regulowanym statywie wózka, 7. Fabrycznie nowa drukarka laserowa monochromatyczna: - Funkcje: drukowanie - Technologia laserowa mono - Interfejsy: USB, Ethernet, Wi-Fi, AirPrint - Prędkość druku min. 50 str./min - Czas wydruku pierwszej strony 10 s - Rozdzielczość druku 1200x1200 dpi - Automatyczny druk dwustronny minimum w formacie A4 - Szybkość procesora 800 MHz - Pamięć min. 256 MB - Kompatybilność ze standardami bezpieczeństwa: IPsec, 802.1x, SSL/TLS, SNMPv3 - Ilość podajników w standardzie: 2 - Podajnik papieru na min. 500 arkuszy 75 g/m2 - Gramatura papieru z podajnika standardowego 75-120 g/m2 - Gramatura papieru z podajnika uniwersalnego/tacy bocznej min. 75 - 199 g/m2 - Obsługiwane formaty: A4-A6, niestandardowe w zakresie 77 mm x 215 mm (szerokość) - 127mm x 355mm (długość) - Obsługa tonera na minimum 11 000 stron według normy ISO/IEC 19752 - W zestawie nienaruszająca gwarancji eksploatacja producenta na minimum 6 000 stron według normy ISO/IEC 19752 - Obciążenie miesięczne min. 100 000 str. - Poziom hałasu podczas druku w trybie standardowym maks. 55 dB - Sterowniki dla systemu MS Windows 10 i nowszych - Gwarancja producenta min. 3 lata z serwisem na miejscu typu Brother HLL6210DW. | Tak, podać |  |  |
| Oprogramowanie diagnostyczne |  |  |  |  |
| 9 | - Badania przewodnictwa nerwowego, w tym: - Wskaźnik latencji końcowej (TLI) - Opóźnienie resztkowe (RL) - Łączny wskaźnik czuciowy (CSI) - Połączone przewodnictwo ruchowe i czuciowe (NCS), - Badanie odcinkowe (inching), - Fala F, odruch H, odruch mrugania, - Badanie męczliwości (RNS), RNS wysokiej częstości, - Magnetyczne potencjały wywołane (MEP) – wymaga zewnętrznego stymulatora magnetycznego, - Współczulne odruchy skórne (SSR), - Analiza rytmu zatokowego RR: oddychanie normalne, oddychanie głębokie, wstawanie, Valsalva. - Możliwość rozbudowy o zaawansowane badania przewodnictwa, takie jak: - Testy kolizyjne, - Rozkład prędkości przewodzenia (CVD), - Test potrójnej stymulacji (TST). | Tak, podać |  |  |
|  | - EMG pojedynczego włókna (SFEMG) i Makro EMG, w tym: - Dobrowolny SFEMG, - Stymulowany SFEMG, - Gęstość włókien, - Makro EMG. - EMG igłowe, w tym: - Standardowe EMG igłowe: spoczynkowe, dobrowolne, wysiłkowe, - Analiza pojedynczych jednostek ruchowych MUP, - Analiza wielu jednostek ruchowych Muti-MUP (MMA), - Analiza wysiłkowa IP, w tym: analiza zwrotów (TA), liczba krótkich segmentów (NSS). - Ocena EMG, - EMG wielokanałowe. - Somatosensoryczne potencjały wywołane (SSEP) wraz SSEP wyzwalanym EKG. - Możliwość rozbudowy o potencjały wywołane (EP), takie jak: - Słuchowe potencjały wywołane (AEP) wraz z oceną OHL, - Wzrokowe potencjały wywołane (VEP), - P300 / CNV, - Testy Ganzfelda (EOG / ERG). - Możliwość rozbudowy o badania zaawansowane, takie jak: - MUNIX, - CMAP Scan, - Automatyczna stymulacja, - Analiza drżenia. |  |  |  |
| 10 | - Specjalne funkcje oprogramowania diagnostycznego: - Funkcja umożliwiająca wyświetlanie porównania wielomodalnych wyników badań przewodnictwa obok siebie, w tym wyników poprzednich badań, różnych nerwów, różnych badań (motoryczne, czuciowe, fala F). - Funkcja unikalnego koloru dla każdego przebiegu dostępna w badaniach przewodnictwa ruchowego. - Raportowanie online umożliwiające tworzenie raportów podczas przeprowadzania badań pacjenta, przy użyciu spersonalizowanych, dostosowanych szablonów i opcji dostępnych podczas wprowadzania danych pacjenta, akwizycji oraz przeglądania wyników. - Wbudowany atlas anatomiczny z ilustracjami pomocnymi w pozycjonowaniu elektrod. - Zawiera konfigurowalne wartości referencyjne AANEM dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych, automatycznie dobierane na podstawie wieku, wzrostu, płci i wskaźnika masy ciała pacjenta - Możliwość przeniesienia, przeglądania, analizy, opisu i wydruku badań wykonanych dotychczas użytkowanym aparatem EMG Keypoint. - Możliwość rozbudowy o bramkę i interfejs HL7 umożliwiający integrację aparatu ze szpitalnym system informacyjnym. | Tak, podać |  |  |
| 11 | - Możliwość rozbudowy o zintegrowany aparat USG umożliwiający: - Intuicyjne sterowanie z poziomu stacji roboczej EMG do regulacji obrazu i efektywnego tworzenia raportów. - Wyposażony w głowicę liniową 6-18 MHz, 256 elementów. - Umożliwiający łatwą wymianę głowic i dostępność min. 5 różnych głowic w tym liniowych, convex, hockey. - Obsługującego tryby pracy: B, M, mapowanie przepływu w kolorze CFM, Doppler mocy, Doppler pulsacyjny. | Tak, podać |  |  |
| Akcesoria |  |  |  |  |
| 12 | - Elektrody jednorazowe: - Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, o wymiarach: ø 0,30 x 25 mm o powierzchni czynnej 0,02 mm2, 25 szt., 1 op. - Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, o wymiarach: ø 0,46 x 37 mm o powierzchni czynnej 0,07 mm2, 25 szt., 1 op. - Jednorazowa żelowana elektroda powierzchniowa, powierzchnia czynna 9 x 6 mm, z kablem 8 cm, wtyk TP 0,7 mm, 12 szt., 5 op. | Tak, podać |  |  |
| 13 | - Elektrody wielorazowe: - Elektroda powierzchniowa stymulacyjna bipolarna z odłączanym uchwytem, z wkładkami filcowymi ø 7 mm oddalonymi od siebie o 23 mm, z przewodem ekranowanym 2 m, 1 szt., 2 op. - Elektroda uziemiająca, opaskowa, długość 18,5 cm, szerokość 2 cm, z odłączanym przewodem ze złączem na zatrzask, długość 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm, 1 szt., 1 op. - Elektroda uziemiająca, opaskowa, długość 45 cm, szerokość 2 cm, z odłączanym przewodem ze złączem na zatrzask, długość 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm, 1 szt., 1 op. - Elektroda uziemiająca powierzchniowa metalowa, średnica 32 mm, kabel 1,2 m, 1 szt., 1 op. - Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym 1 m, wtyk DIN, 1 szt., 1 op. - Elektrody powierzchniowe miseczkowe złocone Grass, średnica miseczki 10 mm, otwór 2 mm, kabel w izolacji teflonowej wzmacniany nićmi kevlarowymi długości 122 cm, 10 szt., 1 op. | Tak, podać |  |  |
| 14 | - Przewody do elektrod jednorazowych: - Przewód ekranowany do elektrod igłowych jednorazowych, wtyk DIN / Pogo Pin, 150 cm, 1 szt., 1 op. - Przewód ekranowany do elektrod powierzchniowych jednorazowych, wtyk DIN / 2 x TP 0,7 mm, 2 m, 1 szt., 2 op. | Tak, podać |  |  |
| 15 | - Pasty i żele: - Pasta elektrodowa klejąco-przewodząca Ten20, słoik 228 g, 3 szt., 1 op. - Żel przewodzący do elektrod Signa, tubka 250 g, 1 szt., 1 op. - Pasta ścierna do przygotowania skóry NuPrep, tubka 114 g, 3 szt., 1 op. | Tak, podać |  |  |
| 16 | - Inne: - Opaska mocująca velcro do mocowania elektrod, 55 cm, 3 szt., 1 op. - Taśma samoprzylepna 3M Transpore, szerokość ok. 2,5 cm, rolka ok. 9 m, 12 szt., 1 op. - Taśma pomiarowa winylowa samozwijalna, po jednej stronie centymetry, po drugiej cale, 1 szt., 1 op. | Tak, podać |  |  |
| 17 | - System kompatybilny z posiadanym przez użytkownika systemem EMG możliwe podłączenie do bazy badań użytkownika, wysyłanie badań bez konieczności konwersji. | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z aparatem Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy aparatu |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat EMG | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej