.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 16 – dostawa aparatu EEG  na potrzeby Poradni Neurologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat do badań elektroencefalograficznych wideo EEG ze stanowiskiem do odczytu, analizy i opisu EEG – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| 1 | Głowica wejściowa wzmacniaczy biologicznych do badań EEG. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Głowica wejściowa 87-kanałowa ze wzmacniaczami EEG. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Grubość wzmacniacza max 3 cm, waga max 350 g. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Ilość kanałów w układzie referencyjnym: 40. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Ilość kanałów w układzie bipolarnym: 12 (kanały programowalne na 24 kanały w układzie referencyjnym). | Tak, podać |  |  |
| 6 | Ilość kanałów DC: 16. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Siedem specjalizowanych kanałów do rejestracji: oddechu – 2kanały, chrapania, przepływu powietrza, ciśnienia. pozycji ciała. saturacji/tętna. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Rozdzielczość przetworników A/D na każdy kanał: 24 bit. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Impedancja wejściowa: >= 1GΩ. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych: CMRR >= 106 dB. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Pasmo przenoszenia: 0-1600Hz. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Częstotliwość próbkowania: 4096Hz. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Poziom szumów: ≤ 0,2µVpp. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Rejestracja do 32 kanałów zapisu EEG. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Głowica EEG z komputerem łączy się za pomocą uniwersalnego złącza USB. | Tak, podać |  |  |
| 16 | - Głowica zamontowana na statywie w uchwycie umożliwiającym swobodne wyjęcie głowicy bez konieczności odkręcania mocowań lub użycia narzędzi. | Tak, podać |  |  |
| 17 | - Wyjście sygnałów elektrofizjologicznych z głowicy pacjenta realizowane za pomocą kabla o długości min. 5 metrów. Moduł głowicy pacjenta można odłączyć od systemu bez konieczności odpinania elektrod od pacjenta i wyłączania rejestracji badania. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Moduł bazowy głowicy wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD, przyciski funkcyjne umożliwiające uruchomienie pomiaru impedancji elektrod oraz podświetlenia nocnego głowicy. - Możliwość wprowadzania znaczników zdarzeń do rejestrowanego badania z poziomu modułu bazowego głowicy. | Tak, podać |  |  |
| 19 | - Wymiary głowicy pacjenta: max. (cm): 19x 11 x 3,2 (w x s x g). | Tak, podać |  |  |
| 20 | - Stymulator | Tak, podać |  |  |
| 21 | - Fotostymulator LED zamontowany na statywie. | Tak, podać |  |  |
| 22 | - Regulacja siły błysku wbudowana w ramię fotostymulatora. | Tak, podać |  |  |
| 23 | - Testowy przycisk do wyzwalania błysku wbudowany w ramię fotostymulatora. | Tak, podać |  |  |
| 24 | - Zasięg ramienia fotostymulatora w poziomie min. 120cm. | Tak, podać |  |  |
| 25 | - Cechy wspólne systemu EEG | Tak, podać |  |  |
| 26 | Oprogramowanie specjalistyczne działające w systemie operacyjnym MS Windows 11 Professional - z wykorzystaniem rozproszonej bazy SQL Server. | Tak, podać |  |  |
| 27 | - Przycisk pomiaru oporności wyzwalający pomiar bez użycia komputera, wyświetlanie wyniku na płycie czołowej (diody LED) | Tak, podać |  |  |
| 28 | - Oprogramowanie diagnostyczne jednostki rejestrującej wideo EEG. | Tak, podać |  |  |
| 29 | - Możliwość rozszerzenia o wsparcie zdalnych użytkowników przez system Citrix. | Tak, podać |  |  |
| 30 | - Możliwość rozszerzenia o zaimplementowaną w oprogramowaniu diagnostycznym opcję analizy EEG, która w oparciu o sztuczną inteligencję oceni czy wykonany badanie EEG jest w granicach normy czy posiada cechy wskazujące na patologiczne zmiany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. | Tak, podać |  |  |
| 31 | - Możliwość współpracy z systemami szpitalnymi za pośrednictwem protokołu HL-7. | Tak, podać |  |  |
| 32 | - Podgląd i analiza wcześniejszych fragmentów aktualnie rejestrowanego badania EEG bez konieczności zatrzymywania zapisu. | Tak, podać |  |  |
| 33 | - Automatyczna detekcja iglic i zdarzeń podczas rejestracji badania (on-line) lub w badaniu już zarejestrowanym (off-line). | Tak, podać |  |  |
| 34 | Automatyczna analiza EEG i prezentacja następujących parametrów i trendów: - DSA - Density Spectral Array - Analiza dostępna w czasie rzeczywistym podczas rejestracji badania (on-line) i po badaniu (off-line). | Tak, podać |  |  |
| 35 | Funkcja usuwania samego zapisu wideo z badania video EEG. Funkcja tworzenia odrębnych badań - z zaznaczonego fragmentu badania. | Tak, podać |  |  |
| 36 | - Funkcja monitorowania stanu podłączenia elektrod w czasie rzeczywistym w trakcie rejestracji badania. | Tak, podać |  |  |
| 37 | - Funkcja alarmów wizualnych lub dźwiękowych po wystąpieniu zdarzenia w zapisie EEG. Alarmy generowane na stacji do rejestracji badania oraz na odrębnej stacji do monitorowania/opisu. | Tak, podać |  |  |
| 38 | - Eksport badań do formatu EDF z możliwością automatycznego usuwania danych personalnych pacjenta. Funkcja do eksportu badań do odczytu i analizy EEG na dowolnym komputerze z systemem Windows. | Tak, podać |  |  |
| 39 | - System spełniający wymagania ustawy RODO dotyczące systemów elektronicznych i systemów przechowywania podlegających ochronie danych osobowych i nt. zdrowia. Kompatybilny z usługami katalogowymi Active Directory i szyfrowaniem. | Tak, podać |  |  |
| 40 | - Oprogramowanie diagnostyczne jednostki do przeglądania i analizy zapisów EEG | Tak, podać |  |  |
| 41 | - Wykorzystanie programu MS Word do przygotowania opisów EEG. Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych wzorców opisów automatycznie wypełnianych danymi przez oprogramowanie. | Tak, podać |  |  |
| 42 | Zaimplementowane w oprogramowaniu diagnostycznym, monitorowanie rejestrowanego badania w czasie rzeczywistym na stanowisku do odczytu i analizy z możliwością zdalnej zmiany parametrów rejestrowanego badania. Funkcja alarmów na stanowisku do odczytu i analizy. - Podgląd i analiza wcześniejszych fragmentów aktualnie rejestrowanego badania EEG bez konieczności zatrzymywania zapisu na jednostce rejestrującej. | Tak, podać |  |  |
| 43 | - Automatyczna detekcja iglic i zdarzeń w czasie rzeczywistym podczas rejestracji badania (on-line) i po badaniu (off-line). | Tak, podać |  |  |
| 44 | Automatyczna analiza EEG i prezentacja następujących parametrów i trendów: - DSA - Density Spectral Array - Analiza dostępna w czasie rzeczywistym podczas rejestracji badania (on-line) i po badaniu (off-line). | Tak, podać |  |  |
| 45 | - Jednoczesna praca na wielu bazach danych pacjentów i badań z możliwością podglądu aktualnie rejestrowanego badania. | Tak, podać |  |  |
| 46 | - Konstrukcja mechaniczno-elektryczna jednostki rejestrującej wideo EEG. | Tak, podać |  |  |
| 47 | - Jednostka rejestrująca umieszczona na wózku jezdnym z półkami na monitor, klawiaturę, komputer. | Tak, podać |  |  |
| 48 | - System komputerowy jednostki rejestrującej. | Tak, podać |  |  |
| 49 | Procesor min. Intel i5 2.0 GHz, RAM 16GB, SSD: min. 2TB, Windows 11 Professional 64-bit. | Tak, podać |  |  |
| 50 | - Monitor LCD min. 24” o rozdzielczości min. 1920 x 1080. | Tak, podać |  |  |
| 51 | - System komputerowy jednostki do przeglądania, opisu i analizy EEG. | Tak, podać |  |  |
| 52 | Procesor min. Intel i5 2.0 GHz, RAM 16 GB, SSD: min. 1TB, Windows 11 Professional 64-bit. Oprogramowanie MS Office 2024 H&B. | Tak, podać |  |  |
| 53 | - Monitor LCD min. 27” o rozdzielczości min. 1920 x 1080. | Tak, podać |  |  |
| 54 | Fabrycznie nowa drukarka laserowa monochromatyczna: - Funkcje: drukowanie - Technologia laserowa mono - Interfejsy: USB, Ethernet, Wi-Fi, AirPrint - Prędkość druku min. 50 str./min - Czas wydruku pierwszej strony 10 s - Rozdzielczość druku 1200x1200 dpi - Automatyczny druk dwustronny minimum w formacie A4 - Szybkość procesora 800 MHz - Pamięć min. 256 MB - Kompatybilność ze standardami bezpieczeństwa: IPsec, 802.1x, SSL/TLS, SNMPv3 - Ilość podajników w standardzie: 2 - Podajnik papieru na min. 500 arkuszy 75 g/m2 - Gramatura papieru z podajnika standardowego 75-120 g/m2 - Gramatura papieru z podajnika uniwersalnego/tacy bocznej min. 75 - 199 g/m2 - Obsługiwane formaty: A4-A6, niestandardowe w zakresie 77 mm x 215 mm (szerokość) - 127mm x 355mm (długość) - Obsługa tonera na minimum 11 000 stron według normy ISO/IEC 19752 - W zestawie nienaruszająca gwarancji eksploatacja producenta na minimum 6 000 stron według normy ISO/IEC 19752 - Obciążenie miesięczne min. 100 000 str. - Poziom hałasu podczas druku w trybie standardowym maks. 55 dB - Sterowniki dla systemu MS Windows 10 i nowszych - Gwarancja producenta min. 3 lata z serwisem na miejscu - typu Brother HLL6210DW. | Tak, podać |  |  |
| 55 | - Kamera do rejestracji wideo. | Tak, podać |  |  |
| 56 | - Profesjonalna kamera. Funkcja dzień/noc. Automatyczne ustawienie ostrości. | Tak, podać |  |  |
| 57 | - Możliwość rozbudoway systemu o Video EEG, Holter EEG, Video Holter EEG oraz opcji programowych do ręcznej i automatycznej analizy EEG. | Tak, podać |  |  |
| 58 | - Akcesoria | Tak, podać |  |  |
| 59 | - Uniwersalny silikonowy czepek elektrodowy przystosowany do montażu elektrod mostkowych – 1szt. | Tak, podać |  |  |
| 60 | - Elektroda mostkowa Ag/AgCl – 21szt. | Tak, podać |  |  |
| 61 | - Kable do elektrod mostkowych 1m – 25szt. | Tak, podać |  |  |
| 62 | - Kabel typu snap do elektrod EKG - 2 szt. | Tak, podać |  |  |
| 63 | - Żel peelingujący do przygotowania skóry, 114 g, tubka, 1 szt. | Tak, podać |  |  |
| 64 | - Żel przewodzący do elektrod, 250 g, tubka, 1 szt | Tak, podać |  |  |
| 65 | - Integracja aparatu EEG i stanowiska do odczytu z bazą danych systemu EEG firmy Natus posiadanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z aparatem Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy aparatu |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat EEG | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej