.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 18 – dostawa aparatów RTG dla Pracowni Rentgenodiagnostyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat RTG – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| 1 | Głębokość ramienia ≥ 70cm | ≥73 cm – 5pkt. <73 – 0 pkt. Tak, podać |  |  |
| 2 | Stała odległość SID ≥ 107cm | Tak, podać |  |  |
| 3 | Prześwit ramienia C ≥ 84 | Tak, podać |  |  |
| 4 | Zakres ruchu ramienia ≥ 20cm | Tak, podać |  |  |
| 5 | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥43cm | ≥45 cm – 5pkt. <45 – 0 pkt. Tak, podać |  |  |
| 6 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥145 | Tak, podać |  |  |
| 7 | Zakres rotacji ramienia C (ruch w osi poziomej) ≥ (+/-) 220 | Tak, podać |  |  |
| 8 | Zakres rotacji ramienia C (ruch w osi pionowej/wychylenie) ≥ (+/-) 10 | ≥ (+/-) 12 cm – 5pkt. < (+/-) 12 – 0 pkt. Tak, podać |  |  |
| 9 | Zmotoryzowany ruch w pionie | Tak, podać |  |  |
| 10 | Zabezpieczenie przed najeżdżaniem na leżące przedmioty | Tak, podać |  |  |
| 11 | Blokada kół | Tak, podać |  |  |
| 12 | Hamulce ramienia C dla wszystkich ruchów ramienia oznaczone kolorami i skalami dla ułatwienia | Tak, podać |  |  |
| 13 | Obsługa hamulców elektromagnetycznych (zwolnienie i blokowanie) bezpośrednio z panelu na obudowie | Tak/Nie, podać Tak – 10pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 14 | Uchwyt przy detektorze do ręcznego manipulowania C | Tak, podać |  |  |
| 15 | Panel dotykowy kolorowy o przekątnej min. 12” i rozdzielczości min. 800x600 znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym. | Tak, podać |  |  |
| 16 | - Ręczny włącznik promieniowania z 2 przyciskami (do włączania promieniowania oraz do wymuszania zapisu obrazu w pętli) | Tak, podać |  |  |
| 17 | - Przycisk bezpieczeństwa wyłączający aparat w sytuacji awaryjnej | Tak, podać |  |  |
| 18 | - Szerokość wózka z ramieniem C <=85cm | Tak, podać |  |  |
| 19 | - Waga całego zespołu <+360kg | Tak, podać |  |  |
| - LAMPA I KOLIMATOR |  |  |  |  |
| 20 | - Lampa z anodą wirującą | Tak, podać |  |  |
| 21 | - Lampa 2 ogniskowa | Tak, podać |  |  |
| 22 | - Szybkość wirowania anody 2800 obr/min | Tak, podać |  |  |
| 23 | - Wielkość ogniska małego <=0,3mm | Tak, podać |  |  |
| 24 | - Wielkość ogniska dużego <=0,6 | Tak, podać |  |  |
| 25 | - Pojemność cieplna anody ≥350KhU | Tak, podać |  |  |
| 26 | - Szybkość chłodzenia anody ≥80KhUmin | Tak, podać |  |  |
| 27 | - Pojemność cieplna zespołu lampa/kolimator ≥2500KhU | Tak, podać |  |  |
| 28 | - Kolimator szczelinowy do symetrycznej i asymetrycznej kolimacji | Tak, podać |  |  |
| 29 | - Kolimator prostokątny | Tak, podać |  |  |
| 30 | - Ustawienie kolimatorów z podglądem bez promieniowania | Tak, podać |  |  |
| - GENERATOR |  |  |  |  |
| 31 | - Generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości min 40kHz | Tak, podać |  |  |
| 32 | - Moc generatora zgodnie z normą IEC 60613 min 12kW | Tak, podać |  |  |
| 33 | - Fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min 1-15 p/s | Tak, podać |  |  |
| 34 | - Radiografia cyfrowa | Tak, podać |  |  |
| 35 | - Maksymalne napięcie w trybie radiografii ≥120kV | Tak, podać |  |  |
| 36 | - Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥115mA | Tak, podać |  |  |
| 37 | - Maksymalne natężenie prądu dla radiografii ≥120mA | Tak, podać |  |  |
| 38 | - Automatyczny dobór programów dla fluoroskopii | Tak, podać |  |  |
| - DETEKTOR OBRAZOWY |  |  |  |  |
| 39 | - Wielkość detektora ≥30x30cm | Tak, podać |  |  |
| 40 | - Obraz z detektora wyświetlany na monitorach jako prostokątny (nie ograniczany do koła lub przycinany) | Tak, podać |  |  |
| 41 | - Detektor w technologii IGZO ze scyntylatorem CsI | Tak, podać |  |  |
| 42 | - Liczba pól obrazowych min. 3 | Tak, podać |  |  |
| 43 | - Rozdzielczość min. 2700x2700 | Tak, podać |  |  |
| 44 | - Dynamika obrazu z detektora ≥16Bit | Tak, podać |  |  |
| 45 | - DQE min. 80% | Tak, podać |  |  |
| 46 | - Kratka przeciwrozproszeniowa wyciągana bez użycia narzędzi | Tak, podać |  |  |
| - SYSTEM OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘCI |  |  |  |  |
| 47 | - Liczba pamiętanych obrazów ≥20000 | Tak, podać |  |  |
| 48 | - Funkcja „last image hold” | Tak, podać |  |  |
| 49 | Obraz lustrzany | Tak, podać |  |  |
| 50 | - Obrót obrazu | Tak, podać |  |  |
| 51 | - Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |  |
| 52 | Pomiar odległości i kątów | Tak, podać |  |  |
| 53 | - System wpisywania danych pacjenta | Tak, podać |  |  |
| 54 | - Funkcja nagrywania sekwencji fluoroskopowych | Tak, podać |  |  |
| 55 | - Opcja umożliwiająca zestawienie połączenia z systemem neuronawigacji | Tak/Nie opisać Tak – 20pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 56 | - Minimum 2 monitory TFT o przekątnej ≥19” | Tak, podać |  |  |
| 57 | - Maksymalna luminacja monitorów ≥650 CD/m2 | Tak, podać |  |  |
| 58 | - Wyświetlanie mozaiki min. 16 obrazów | Tak, podać |  |  |
| 59 | - Współczynnik kontrastu ≥900:1 | Tak, podać |  |  |
| 60 | - Możliwość elektrycznej regulacji wysokości monitorów | Tak/Nie, podać Tak – 10pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 61 | - Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku | Tak, podać |  |  |
| 62 | - Wyświetlanie informacji na monitorze głównym o temperaturze lampy oraz kołpaka | Tak/Nie, podać Tak – 10pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| - WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 63 | - Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak, podać |  |  |
| 64 | - Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki | Tak, podać |  |  |
| 65 | - Celownik laserowy | Tak, podać |  |  |
| 66 | - Zintegrowany system UPS | Tak, podać |  |  |
| - DOKUMENTACJA I ARCHIWIZACJA |  |  |  |  |
| 67 | - Interfejs sieciowy Dicom obsługujący: - Dicom Send - Dicom Storage Commitment - Dicom Worklist - MPPS | Tak, podać |  |  |
| 68 | - Pojemność dysku twardego 2TB | Tak, podać |  |  |
| 69 | - Port USB do archiwizacji w formacie DICOM | Tak, podać |  |  |
| 70 | - Pełna integracja z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala. Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań do i z systemu PACS w standardzie DICOM, pobieranie listy badań pacjentów (worklist) z serwera PACS oraz opisywanie badań w systemie RIS firmy CGM (CLININET). Po stronie Wykonawcy leży także dostarczenie niezbędnych licencji na podłączenie aparatu do systemu PACS firmy CGM. Gwarancja zapewniająca poprawną pracę aparatu z systemem RIS/PACS -24 miesiące. | Tak, podać |  |  |
| II | Cyfrowy aparat RTG typ telekomando – 1 szt. - Sprzęt w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| 1 | - Aparat wyposażony w detektor do badań dynamicznych (fluoroskopowych) i radiograficznych | Tak, podać |  |  |
| - GENERATOR RTG |  |  |  |  |
| 2 | - Generator wysokoczęstotliwościowy | Tak, podać |  |  |
| 3 | - Moc generatora wg IEC 601 [kW] ≥65kW | Tak, podać |  |  |
| 4 | - Częstotliwość napięcia anodowego generatora ≥400kHz | Tak, podać |  |  |
| 5 | - Zakres napięć radiografii [kV] min. od 40kV do 150kV | Tak, podać |  |  |
| 6 | - Zakres mAs [mAs] min. od 0,1 mAs do 600 mAs | Tak, podać |  |  |
| 7 | - Minimalny czas ekspozycji [ms] ≤1ms | Tak, podać |  |  |
| 8 | - Zakres napięć dla fluoroskopii w zakresie nie mniejszym niż 50-110 kV | Tak, podać |  |  |
| 9 | - Fluoroskopia pulsacyjna | Tak |  |  |
| 10 | - Liczba dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej min. 4 | Tak, podać |  |  |
| 11 | - Techniki ustawiania parametrów ekspozycji min. technika 1-2-3 punktowa | Tak, podać |  |  |
| 12 | - Zakres napięć fluoroskopii [kV] min. od 40kV do 125kV | Tak, podać |  |  |
| 13 | - Prąd max. fluoroskopii pulsacyjnej [mA] ≥20mA | ≥60mA – 10pkt. <60mA – 0pkt. |  |  |
| 14 | - Zasilanie 3 –fazowe (400V) | Tak |  |  |
| 15 | - Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki | Tak |  |  |
| 16 | - Automatyka zabezpieczenia przed przegrzaniem lampy | Tak |  |  |
| - LAMPA, FILTRY, KOLIMATORY, MIERNIK DAWKI |  |  |  |  |
| 17 | - Wielkość małego ogniska (IEC 60336) ≤0,6 | Tak |  |  |
| 18 | - Moc małego ogniska [kW] (IEC 60613) ≥30kW | Tak |  |  |
| 19 | - Wielkość dużego ogniska (IEC 60336) ≤1,2 | Tak, podać ≤1,0 – 10pkt. >1,0 - 0pkt. |  |  |
| 20 | - Moc dużego ogniska [kW] (IEC 60613) ≥55kW | Tak |  |  |
| 21 | - Filtracja [mm Al] dla 75 kV ≥0,7 mm Al. | Tak |  |  |
| 22 | - Pojemność cieplna anody [kHU] ≥600kHU | Tak |  |  |
| 23 | - Szybkość chłodzenia anody [kHU/min] ≥80kHU/min. | Tak |  |  |
| 24 | - Pojemność cieplna kołpaka z lampą [kHU] ≥1700kHU | Tak |  |  |
| 25 | - Anoda wysokoobrotowa ≥8000obr/min | Tak |  |  |
| 26 | - Kolimator prostokątny | Tak |  |  |
| 27 | - Zakres obrotu kolimatora Min. od +/-45o | Tak |  |  |
| 28 | - Kolimator w pełni zmotoryzowany | Tak |  |  |
| 29 | - Świetlny symulator pola rtg (centrator) | Tak |  |  |
| 30 | - Zintegrowany w kolimatorze miernik dawki | Tak |  |  |
| - ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA |  |  |  |  |
| 31 | - Zakres pochylania [°] min. od +90o do -90o | Tak |  |  |
| 32 | - Wysokość minimalna blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami | Tak |  |  |
| 33 | - Blat stołu płaski | Tak |  |  |
| 34 | - stół z regulacją wysokości i możliwością przechylania w obie strony | Tak |  |  |
| 35 | - Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu [cm] - ≥ +/- 12cm | Tak, podać |  |  |
| 36 | - Silnikowy mechanizm przesuwu poprzecznego blatu stołu ≥ 5cm/sek | Tak, podać |  |  |
| 37 | - Obciążalność blatu ścianki z możliwością pochylania (możliwy ruch) [kg] ≥ 260kg | Tak, podać |  |  |
| 38 | - Odległość minimalna od blatu stołu do podłogi ≥ 50cm | Tak, podać |  |  |
| 39 | - Odległość maksymalna blatu stołu od podłogi ≥100cm | Tak, podać |  |  |
| 40 | - Silnikowy mechanizm przesuwu wzdłużnego kolumny ≥ 20cm/sek | Tak, podać |  |  |
| 41 | - Zakres przesuwu wzdłużnego kolumny ≥ 150cm | Tak, podać |  |  |
| 42 | - Wymiary blatu [cm x cm] ≥ 210cm x 72cm | Tak, podać Szerokość ≥ 80 – 10pkt. < 80 – 0pkt. |  |  |
| 43 | - Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] ≤0.8 mm Al | Tak, podać |  |  |
| 44 | - Obciążalność blatu bez ograniczeń (ruch pionowy/ przechył) ≥200kg | Tak, podać |  |  |
| 45 | - Obciążalność podnóżka pacjenta ≥230kg | Tak, podać |  |  |
| 46 | - Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki | Tak |  |  |
| 47 | - Wszystkie ruchy ścianki silnikowe | Tak |  |  |
| 48 | - Zmotoryzowana zmiana odległości SID [cm] ≥115-150cm | Tak, podać ≥115-150cm -0pkt. ≥115-180cm – 10pkt. |  |  |
| 49 | - Odległość blat stołu-detektor ≤100mm | Tak, podać |  |  |
| 50 | - Projekcje skośne, zakres kątów [°] min. +/-40o | Tak, podać |  |  |
| 51 | - System AEC półprzewodnikowy w ściance, czujnik min. 3 polowy | Tak, podać |  |  |
| 52 | - Akcesoria – uchwyty dla pacjenta min. 2 szt. | Tak, podać |  |  |
| 53 | - Kamera umożliwiająca pozycjonowanie pacjenta bez konieczności próbnego naświetlania | Tak/Nie podać Tak – 10pkt Nie – 0pkt. |  |  |
| 54 | - Akcesoria – podnóżek, który można demontować, 1szt. | Tak, podać |  |  |
| 55 | Wyzwalanie promieniowania w sterowni przyciskiem ręcznym. - Przycisk nożny w gabinecie umożliwiający wykonywanie radiografii i fluoroskopii. | Tak |  |  |
| 56 | - Jeden monitor w pomieszczeniu diagnostycznym | Tak |  |  |
| 57 | - Interkom –komunikacja pomiędzy sterownia a pomieszczeniem diagnostycznym | Tak |  |  |
| 58 | - Uchwyty pacjenta montowane do stołu | Tak |  |  |
| 59 | - Możliwość ustawienia stołu i lampy na kolumnie automatycznie zgodnie z programami anatomicznymi | Tak |  |  |
| - DETEKTOR CYFROWY ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ |  |  |  |  |
| 60 | - Materiał wypełnienia scyntylatora jodek cezu | Tak, podać |  |  |
| 61 | - Wielkość detektora [cm x cm] min. 42cm x 42cm +/-5% | Tak, podać |  |  |
| 62 | - Wielkość pixela [µm] ≤150µm | Tak, podać |  |  |
| 63 | - Głębia obrazu A/D [bit] ≥14 bitów | Tak, podać |  |  |
| 64 | - Rozdzielczość diagnostyczna matrycy ≥2800 x 2800 pikseli | Tak, podać |  |  |
| 65 | - Częstotliwość rejestracji zdjęć 30 zdjęć/s | Tak, podać |  |  |
| - CYFROWY PANEL DETEKCYJNY/SYSTEM BEZPRZEWODOWY WIFI – 1szt. |  |  |  |  |
| 66 | - Wymiary detektora ≤35x43cm | Tak, podać |  |  |
| 67 | - Scyntylator wartość kwantowa dla 0 pl/mm, DQE≥70% | Tak, podać |  |  |
| 68 | - Waga detektora ≤3,8kg | Tak, podać 3,8kg – 0 pkt. <3,8kg – 5pkt. |  |  |
| 69 | - Wymiar powierzchni aktywnej ≥340mmx420mm | Tak, podać |  |  |
| 70 | - Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej ≥3040 x 3040 pikseli | Tak, podać |  |  |
| 71 | - Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.11n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) | Tak, podać |  |  |
| 72 | - Klasa ochronności IP ≥67 | Tak, podać ≥67 – 5pkt. <67 – 0pkt. |  |  |
| 73 | - Możliwość wykonywania badań poza stołem i statywem np. na wózku, łóżku | Tak |  |  |
| 74 | - Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  |  |
| 75 | - Maksymalna wielkość pojedynczego piksela ≤150µm | Tak, podać |  |  |
| 76 | - Rozdzielczość skali szarości ≥14bitów | Tak, podać |  |  |
| 77 | - Ładowanie detektora automatycznie w szufladzie statywu | Tak/Nie Tak – 10pkt. Nie - 0pkt. |  |  |
| 78 | - Ładowanie akumulatorów detektora kablem USB typ C, bez konieczności wyjmowania akumulatora –zasilanie z zewnętrznego zasilacza | tak |  |  |
| 79 | - Detektor z zintegrowaną rączką z obudową | Tak/Nie Tak – 10pkt. Nie - 0pkt. |  |  |
| 80 | - Możliwość pracy na detektorze w stole, statywie płucnym i poza nim tzw. „wolne ekspozycje” | Tak |  |  |
| 81 | - Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki ≥300kg | Tak |  |  |
| - STATYW PŁUCNY |  |  |  |  |
| 82 | - Zakres ruchu w pionie ≥150cm | Tak, podać |  |  |
| 83 | - Minimalna wysokość blatu statywu liczona od podłogi do jego środka ≤38cm | Tak, podać |  |  |
| 84 | - Maksymalna wysokość blatu statywu liczona od podłogi do jego środka ≥170cm | Tak, podać |  |  |
| 85 | - Odległość detektor blat statywu ≤6cm | Tak, podać |  |  |
| 86 | - Ekwiwalent pochłaniania płyty statywu mm Al. ≤0,7mm Al | Tak, podać |  |  |
| 87 | - Automatyczna kontrola ekspozycji -3 polowa | Tak |  |  |
| 88 | - Kratka przeciw rozproszeniowa – podać parametry | Podać parametry |  |  |
| 89 | - Przy zmianie wysokość statywu lampa na zwieszeniu sufitowym śledzi zmianę z zachowaniem synchronizacji | Tak |  |  |
| 90 | - Statyw uchylny do pozycji równoległej do podłogi | Tak |  |  |
| 91 | - Uchwyty boczne do rąk | Tak |  |  |
| - ZAWIESZENIE SUFITOWE Z LAMPĄ |  |  |  |  |
| 92 | - Przesów kolumny teleskopowej w pionie ≥150cm | Tak, podać |  |  |
| 93 | - Zakres rotacji lampy w położeniu poziomym ≥+120o-120 | Tak, podać |  |  |
| 94 | - Zakres rotacji lampy w wokół osi pionowej ≥-330 | Tak, podać |  |  |
| 95 | - Szyny wzdłużne zgodnie z projektem posadowienia aparatu | Tak |  |  |
| 96 | - Szyny poprzeczne zgodnie z projektem posadowienia aparatu | Tak |  |  |
| - KOLIMATOR |  |  |  |  |
| 97 | - Obrotowy kołpak z kolimatorem z przesłonami prostokątnymi i laserem liniowym do osiowania kolimatora z kratką przeciwrozproszeniową | Tak |  |  |
| 98 | - Obrót kolimatora wokół osi wiązki RTG ≥+/-45o | Tak, podać |  |  |
| 99 | - Wskaźnik laserowy ułatwiający centrowanie | Tak |  |  |
| 100 | - Wbudowana miarka odległości SID | Tak |  |  |
| 101 | - Dodatkowe filtry wymienne w zakresie: 1mmAl+0,1 mm Cu, 1mm Al+0,2mm Cu i 2 mm Al lub równoważne | Tak, podać |  |  |
| 102 | - Filtry wbudowane/zintegrowane z kolimatorem. | Tak |  |  |
| 103 | - Każdy filtr opisany w sposób umożliwiający jego natychmiastową identyfikację | Tak |  |  |
| 104 | - Wyświetlanie odległości SID | Tak |  |  |
| 105 | - Oświetlenie pola zdjęciowego zgodne z przepisami | Tak |  |  |
| 106 | - Zintegrowany z kolimatorem miernik dawki (DAP) | Tak |  |  |
| 107 | - Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawienie parametrów ekspozycji: kV/ mAs / wielkość ogniska/ AEC (dopasowujący orientacje obrazu do usytuowania kołpaka) | Tak |  |  |
| 108 | - Miernik wartości dawki ekspozycji DAP (DoseArea Product) zintegrowany z kolimatorem lampy RTG. Wartość dawki zapisywana w tagu DICOM automatycznie i bezpośrednio po wykonanej ekspozycji. Dopuszcza się realizację pomiaru dawki metodą softwareową. | Tak |  |  |
| - LAMPA DO ZAWIESZENIA SUFITOWEGO |  |  |  |  |
| 109 | - Wielkość małego ogniska (IEC 60336) ≤0,6 | Tak, podać |  |  |
| 110 | - Moc małego ogniska [kW] (IEC 60613) ≥35Kw | Tak, podać |  |  |
| 111 | - Wielkość dużego ogniska (IEC 60336) ≤1,0 | Tak, podać |  |  |
| 112 | - Moc dużego ogniska [kW] (IEC 60613) ≥55kW | Tak, podać |  |  |
| 113 | - Automatyka zabezpieczenia przed przegrzaniem lampy | Tak |  |  |
| 114 | - Pojemność cieplna anody [kHU] ≥400kHU | Tak, podać |  |  |
| 115 | - Pojemność cieplna kołpaka z lampą [kHU] ≥1700kHU | Tak, podać |  |  |
| 116 | - Anoda wysokoobrotowa ≥8000 obr/min | Tak, podać |  |  |
| III | Stacja akwizycji – 1 szt. | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| 1 | - Jedno oprogramowanie i stacja akwizycyjna do przetwarzania obrazów uzyskiwanych zarówno na detektorze zintegrowanym w ściance do prześwietleń oraz na detektorze bezprzewodowym | Tak |  |  |
| 2 | - Automatyczne zapisywanie w nagłówku DICOM parametrów ekspozycji wraz z dawką dla wszystkich detektorów | Tak |  |  |
| 3 | - Funkcja LIH oraz pętla fluoroskopowa | Tak |  |  |
| 4 | - Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia | Tak |  |  |
| 5 | - Wybór i konfigurowanie programów anatomicznych | Tak |  |  |
| 6 | - Nagrywarka DVD | Tak |  |  |
| 7 | - Pełna integracja z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala. Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań do i z systemu PACS w standardzie DICOM, pobieranie listy badań pacjentów (worklist) z serwera PACS oraz opisywanie badań w systemie RIS firmy CGM (CLININET). Zamawiający zapewni dostarczenie niezbędnych licencji na podłączenie aparatu do systemu PACS firmy CGM. | Tak |  |  |
| 8 | Obsługa protokołów DICOM - DICOM Send - DICOM Print - DICOM Storeage Commitment - DICOM Worklist - DICOM Query / Retrive | Tak |  |  |
| 9 | Funkcje obróbki obrazu min: - Obrót obrazu - Odbicie lustrzane - Powiększenie - Funkcja ustawiania okna optycznego (zamiana jasności i kontrastu) - Wyświetlanie znaczników oraz komentarzy | Tak, opisać |  |  |
| 10 | - Pomiar odległości i kątów | Tak |  |  |
| 11 | - Analiza zdjęć odrzuconych | Tak, opisać |  |  |
| 12 | - UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak, podać nazwę i typ |  |  |
| 13 | - Konieczność przeprowadzenia ewentualnych zmian niezbędnej infrastruktury celem możliwości instalacji aparatu | Tak |  |  |
| 14 | - Wykonawca wykona testy specjalistyczne, odbiorcze, podstawowe aparatu | Tak |  |  |
| 15 | - Wykonawca wykona projekt osłon stałych wraz z zaopiniowaniem przez Wielkopolski Wojewódzki Państwowy Inspektorat Sanitarny |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z aparatami) | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z aparatami Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy aparatów |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to  oferent jest zobowiązany do potwierdzenia  jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat rtg – ramię C | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| 2 | Cyfrowy aparat RTG | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 i 2 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej