.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 2 – dostawa myjni endoskopowych dla Pracowni Endoskopii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Myjnie endoskopowe – 2 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| 1 | Myjnia-dezynfektor do endoskopów giętkich działająca na bazie środka chemicznego. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Drzwi szklane, otwierane do dołu, z automatycznym domykaniem. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Obudowa oraz komora myjni wykonane ze stali nierdzewnej. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Dezynfekcja endoskopów oparta na kwasie nadoctowym, jednorazowe stosowanie środków chemicznych. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Jednoczesna dekontaminacja 2 endoskopów. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Myjnia wyposażona w kolorowy, dotykowy panel. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Interfejs użytkownika dostępny w języku polskim. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Myjnia wyposażona w 2 ramiona spryskujące. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Myjnia powinna posiadać kosze uniwersalne do układania endoskopów. Kosze powinny być wyciągalne i umożliwiać układanie endoskopu poza komorą myjni. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Wężyki barwione w całości, kolorystyka przypisana do rodzaju złącz. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Oznaczenia adapterów symbolem złącza. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Podłączenie do powietrza sprężonego klasy medycznej, do przedmuchiwania kanałów/suszenia endoskopu. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Waga: do 350kg. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Wymiary maksymalne (Wysokość x Szerokość x Głębokość): 1600mm x 910mm x 780mm. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Myjnia wyposażana w czytniki RFID, pozwalające identyfikować endoskopy, użytkowników oraz środki do mycia i dekontaminacji. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Monitorowanie przepływu w każdym kanale, w tym w kanale elewatora w duodenoskopach. | Tak, podać |  |  |
| 17 | Automatyczne raportowanie użytkownika, endoskopu i środków chemicznych użytych do dekontaminacji. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Możliwość sczytania chipów RFID zintegrowanych w endoskopach serii Exera II, III, X1 firmy Olympus. | Tak, podać |  |  |
| 19 | Możliwość integracji z systemem Endobase firmy Olympus, automatyczne przepisanie danych cyklu dekontaminacji. | Tak, podać |  |  |
| 20 | Kompatybilność myjni z zaoferowanymi endoskopami. | Tak, podać |  |  |
| 21 | Możliwość zapamiętania informacji o 2000 endoskopów, 200 użytkowników. | Tak, podać |  |  |
| 22 | Rozpoczęcie cyklu dekontaminacji po pozytywnym teście szczelności endoskopu. | Tak, podać |  |  |
| 23 | System wydmuchiwania kanałów za pomocą powietrza pod ciśnieniem pomiędzy każdym etapu cyklu. | Tak, podać |  |  |
| 24 | Myjnia wyposażona w zbiorniki buforowe dla wszystkich środków chemicznych wymaganych podczas cyklu. | Tak, podać |  |  |
| 25 | Dezynfekcja wody za pomocą filtru 0.2µm, opcjonalnie możliwość zastosowania dodatkowo filtru endotoksyn. | Tak, podać |  |  |
| 26 | Automatyczny, programowalny dzienny cykl samo-dezynfekcji termicznej. | Tak, podać |  |  |
| 27 | Myjnia powinna posiadać system do przepłukiwania kanałów elewatora endoskopów oraz kanałów do insuflacji. | Tak, podać |  |  |
| 28 | System do przepłukiwania kanałów musi być w stanie wykryć niedrożny kanał elewatora. | Tak, podać |  |  |
| 29 | Automatyczny system monitorowania dozowania środków w celu zapewnienia powtarzalności procesu dekontaminacji. | Tak, podać |  |  |
| 30 | Wielopoziomowa identyfikacja kanistrów poprzez kolor samego kanistra, chip RFID oraz blokady mechaniczne. | Tak, podać |  |  |
| 31 | Ochrona przed zastosowaniem przeterminowanych środków chemicznych. | Tak, podać |  |  |
| 32 | Myjnia wyposażona w port RJ45, z możliwością zdalnego dostępu na potrzeby serwisu. | Tak, podać |  |  |
| 33 | W zestawie zmiękczacz wody wraz z jednym opakowaniem handlowym soli tabletkowanej (25kg) | Tak, podać |  |  |
| 34 | W zestawie po jednym opakowaniu zbiorczym płynów kompatybilnych z zaoferowaną myjnią. | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniami). | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie). | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa. | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny. | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy. |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy urządzeń. |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”.  Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Myjnie endoskopowe | 2 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej