.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 20 – dostawa zestawu do testów wysiłkowych i systemu holterowskiego dla Poradni Kardiologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe/punktacja | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zestaw do testów wysiłkowych – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| Opis i wyposażenie systemu |  |  |  |  |
| 1 | System składający się z oprogramowania medycznego, modułów pomiarowych (2 szt.) i urządzeń do wymuszenia wysiłku, zgodnie z poniższym opisem parametrów technicznych. System w całości ma umożliwiać jednoczesne prowadzenie badań wysiłkowych na dwóch osobnych stanowiskach sterujących oraz instalację bazy danych na serwerze do współużytkowania na co najmniej dwóch stanowiskach badań wysiłkowych: - stress echo z ergometrem poziomym i bezprzewodowym modułem EKG, - stress ekg z bieżnią ruchomą i przewodowym modułem EKG oraz automatycznym pomiarem ciśnienia tętniczego | Tak, podać |  |  |
| 2 | Oprogramowanie medyczne sterujące wykonywaniem badań w języku polskim, każde zainstalowane na własnej stacji roboczej o parametrach, co najmniej: - komputer z procesorem osiągającym w teście Pass Mark CPU wynik min. 15 000 pkt. - pamięć RAM komputera min. 32 GB, - pamięć dyskowa min. 500GB - system operacyjny Windows 11 Pro lub nowszy gwarantujący poprawność działania oprogramowania, - drukarka laserowa z funkcją automatycznego druku dwustronnego, - monitor co najmniej 24” i rozdzielczości min. 1900 x 1200 px. wraz z wbudowanymi głośnikami lub listwą głośnikową podwieszoną, - kamerę internetową z mikrofonem współpracującą z systemem w zakresie komunikacji internetowej akcesoria komputerowe i przewody połączeniowe, | Tak, podać |  |  |
| 3 | Wózki jezdne medyczne (2 szt.), każdy mieszczący moduły pomiarowe i stację roboczą do sterowania badaniem wysiłkowym, wyposażone w transformator separujący zgodnie z wymaganiami IEC 60601-1 oraz co najmniej w: - półkę na drukarkę zestawu - półkę na komputer sterujący - kolumnę z mocowaniem monitora komputerowego zestawu - blat roboczy o rozmiarze min. 50 x 40 cm - centralny wyłącznik elektryczny - ukrytą w obudowie listę elektryczną - cztery koła jezdne obrotowe w tym dwa z blokadą ruchu | Tak, podać |  |  |
| 4 | Wymienny moduł do rejestracji sygnału EKG podczas spoczynku oraz wysiłku dla każdej stacji sterującej, możliwy do użycia z dowolną stacją sterującą bez potrzeby rekonfiguracji oprogramowania lub stacji i z akcesoriami co najmniej: - 10-elektrodowy przewód pacjenta o długości maks. 1,2 m, w ilości min. 1 szt. - futerał z paskiem biodrowym, w ilości min. 1 szt. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Bieżnia diagnostyczna z możliwością podłączenia do dowolnej stacji sterującej zestawu (1 szt.) | Tak, podać |  |  |
| 6 | Ergometr poziomy przeznaczony do badań stress echo z możliwością podłączenia do dowolnej stacji sterującej zestawu (1 szt.) | Tak, podać |  |  |
| Baza danych systemu |  |  |  |  |
| 7 | Baza danych oparta o rozwiązanie zgodne ze standardem MS SQL. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Baza danych gotowa do zainstalowania na zewnętrznym urządzeniu serwerowym, tj. poza stacją roboczą z zestawu. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Dostęp do bazy danych z oprogramowania zainstalowanego na stacji roboczej zestawu oraz co najmniej dwóch dodatkowych stanowisk roboczych sieciowych jednocześnie. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Oprogramowanie zawierające kartotekę pacjentów i badań, wykonywanie badań spoczynkowych oraz wysiłkowych z możliwością rozbudowy o moduł ergospirometrii. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Konta użytkowników z możliwością ustawienia dostępu do wybranych funkcji systemu co najmniej w zakresie wykonywania badania oraz wprowadzania ustawień programu | Tak, podać |  |  |
| 12 | Zarządzanie dostępem do bazy danych z kontrolera domeny lokalnej co najmniej LDAP | Tak, podać |  |  |
| OPROGRAMOWANIE DO REJESTRACJI SYGNAŁU EKG |  |  |  |  |
| 13 | Ciągły zapis 12-kanałowego EKG z modułu pacjenta w układzie standardowym lub Cabrera z możliwością wybrania prezentacji w formacie co najmniej: - 2 zestawy po 6 odprowadzeń na ekranie 1 zestaw 12 odprowadzeń na ekranie | Tak, podać |  |  |
| 14 | Wykrywanie impulsów stymulatora pracy serca na wszystkich lub wskazanych odprowadzeniach EKG. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Wykrywanie braku połączenia elektrody z pacjentem w czasie rejestracji sygnału EKG | Tak, podać |  |  |
| 16 | Ocena jakości podłączenia elektrod przed uruchomieniem badania wysiłkowego poprzez co najmniej: - pomiar impedancji każdego odprowadzenia, - pomiar poziomu zakłóceń każdego odprowadzenia, bieżący obraz EKG | Tak, podać |  |  |
| 17 | Filtrowanie rejestrowanego sygnału EKG co najmniej w zakresie: - stabilizacji linii izoelektrycznej, - zakłóceń częstotliwości sieciowej 50 Hz, zakłóceń ruchowych i mięśniowych 25 Hz i 40 Hz. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Wykonywanie zapisu EKG spoczynkowego 10 sekundowego wraz z automatycznymi pomiarami w trybie automatycznym lub ręcznym | Tak, podać |  |  |
| 19 | Wykonywanie zapisu EKG wysiłkowego zgodnie z zaprogramowanym protokołem badania z ustaleniem co najmniej sposobu prezentacji EKG, używanym urządzeniem wysiłkowym, parametrami alarmów ST oraz wyliczeniem docelowego HR dla badania | Tak, podać |  |  |
| 20 | Wyznaczenie bieżącej średniej zespołu QRS (tzw. mediana) dla każdego odprowadzenia rejestrowanego sygnału EKG z możliwością co najmniej: - prezentacji wszystkich median razem z bieżącym zapisem EKG dla min. 6 odprowadzeń, - nałożenia mediany na uśrednienie wyznaczone jako referencyjne, - pomiar bieżącej wartości położenia i nachylenia odcinka ST, zmiany punktu pomiaru położenia odcinka ST w stosunku do punktu J. | Tak, podać Jednoczesna prezentacja 12 uśrednień i 12 odprowadzeń EKG – 10pkt. |  |  |
| 21 | Przeglądanie zarejestrowanego wcześniej zapisu EKG, podczas wykonywania badania wysiłkowego, z możliwością drukowania wybranych fragmentów zapisu wcześniejszego. | Tak, podać |  |  |
| 22 | Prezentacja bieżących parametrów badania, co najmniej: - HR bieżący i docelowy oraz %HR docelowego, - wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, - czas badania i obciążenia wysiłkiem, - parametry obciążenia (prędkość i nachylenie lub prędkość obrotowa i moc), wyliczone wartości parametrów ekwiwalentów oceny metabolicznej METs i RPP | Tak, podać |  |  |
| 23 | Wartość parametru METs wyliczana automatycznie na podstawie parametrów zadanego obciążenia, na podstawie algorytmu ACSM, co najmniej jako: - wartość stała dla zadanego obciążenia wartość narastająca dla zadanego obciążenia w ustalonym okresie czasu, w zakresie od wartości wyjściowej do docelowej zgodnej z zadanym obciążeniem | Tak, podać |  |  |
| 24 | Automatyczny pomiar położenia odcinka ST w stosunku do linii izoelektrycznej oraz nachylenia ST, dla wszystkich wskazanych odprowadzeń EKG. | Tak, podać |  |  |
| 25 | Automatyczne programy obciążenia oraz możliwość ręcznej kontroli parametrów obciążenia odpowiednio do używanego urządzenia wysiłkowego, co najmniej: - protokół ze skokowym przyrostem obciążenia, - protokół z liniowym przyrostem obciążenia tzw. RAMP, - gotowe typowe protokoły obciążenia w tym co najmniej Bruce, Bruce zmodyfikowany, Naughton, Naughton zmodyfikowany, Balke, Dubowy, USAF/SAM, - programowanie dodatkowych protokołów z wybranym sposobem przyrostu obciążenia oraz liczbą etapów obciążenia, bieżąca korekta protokołu obciążenia bezpośrednio przed uruchomieniem badania wysiłkowego, w zakresie początkowych i docelowych wartości obciążenia. | Tak, podać Bieżące oprogramowanie obciążenia z graficzną ilustracją krzywej obciążenia – 10pkt. |  |  |
| 26 | Drukowanie EKG w czasie trwania badania oraz po jego zakończeniu, dla każdego wskazanego momentu rejestracji, co najmniej jako: - bieżący obraz 10-sekundowego elektrokardiogramu w układach: 2 zestawy po 6 odprowadzeń na stronie poziomo, 1 zestaw 12 odprowadzeń na stronie pionowo - uśrednione zespoły QRS, ciągły zapis elektrokardiogramu w odcinkach dłuższych niż 10 s, tzw. długa taśma, w układzie 3 odprowadzeń na wiersz strony. | Tak, podać |  |  |
| 27 | Automatyczne zapisywanie wyników badania zawierających co najmniej: - tabelaryczne podsumowanie okresów obciążenia i osiągniętych wartości parametrów HR, METs, SBP, DBP, liczby VE - wykonany program obciążenia z podaniem czasu trwania obciążenia i badania, - wybrane obrazy 10-sekundowych elektrokardiogramów, zestawienie uśrednionych zespołów QRS wraz z pomiarami ST. | Tak, podać |  |  |
| 28 | Sterowanie bieżniami i ergometrami wysiłkowymi co najmniej: - ergometrem poziomym w zakresie regulacji obciążenia - ergometrem rowerowym w zakresie regulacji obciążenia - bieżnią diagnostyczną w zakresie regulacji prędkości i nachylenia pasa ruchomego | Tak, podać |  |  |
| 29 | Sterowanie bieżniami i ergometrami wysiłkowymi różnych producentów, co najmniej: - ergometrem poziomym w zakresie regulacji obciążenia, - ergometrem rowerowym w zakresie regulacji obciążenia, - bieżnią diagnostyczną w zakresie regulacji prędkości i nachylenia pasa ruchomego | Tak, podać |  |  |
| 30 | Współpraca z ergometrem rowerowym posiadanym przez Zamawiającego model Ergoselect prod. Ergoline. | Tak, podać |  |  |
| Rejestracja sygnału EKG |  |  |  |  |
| 31 | Rejestracja zapisu EKG wykonywana przez moduł pacjenta zintegrowany z oprogramowaniem do rejestracji sygnału EKG | Tak, podać |  |  |
| 32 | Moduł z komunikacją cyfrową ze stacją roboczą zestawu i oprogramowaniem. | Tak, podać Dla zestawu sterującego stress echo komunikacja bezprzewodowa – 10pkt. |  |  |
| 33 | Moduł pacjenta mocowany na pasku biodrowym z wymiennym 10-elektrodowym przewodem pacjenta | Tak, podać |  |  |
| 34 | Moduł pacjenta z częścią aplikacyjną typu CF i z układem zabezpieczającym wzmacniacze EKG przed uszkodzeniem od wyładowania defibrylatora | Tak, podać |  |  |
| 35 | Częstość próbkowania każdego kanału rejestrowanego sygnału EKG co najmniej 8000 Hz. | Tak, podać |  |  |
| 36 | Pasmo częstotliwościowe rejestrowanego sygnału EKG co najmniej 0,05 - 150 Hz | Tak, podać |  |  |
| 37 | Rozdzielczość przetworzonego sygnału EKG 1 𝜇V lub wartość niższa | Tak, podać |  |  |
| 38 | Współczynnik tłumienia IMRR powyżej 120 dB | Tak, podać |  |  |
| 39 | Moduł z sygnalizacją wizualną stanu włączenia oraz stanu podłączenia do oprogramowania sterującego | Tak, podać |  |  |
| 40 | Moduł o wymiarach nie większych niż 120 mm x 70 mm x 30 mm i wadze nie większej niż 180 g | Tak, podać |  |  |
| Pomiar NIBP |  |  |  |  |
| 41 | Automatyczny nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego dla każdego stanowiska wysiłkowego zintegrowany z oprogramowaniem do rejestracji EKG, co najmniej z: - automatycznym bezpośrednim przesyłaniem wyników pomiaru z aparatu do oprogramowania: co najmniej SBP i DBP, automatycznym uruchamianiem pomiaru wg. ustalonych w oprogramowaniu interwałów czasowych lub na żądanie | Tak, podać |  |  |
| 42 | Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego z wymiennego mankietu metodą osłuchową z użyciem mikrofonu wbudowanego w mankiet pomiarowy. | Tak, podać |  |  |
| 43 | Prezentacja wyników każdego pomiaru ciśnienia na module wykonującym niezależnie od przesyłania wyników do oprogramowania | Tak, podać |  |  |
| 44 | Dla stanowiska z bieżnią diagnostyczną pomiar ciśnienia w fazie wysiłku metodą osłuchową bramkowany dodatkowo sygnałem EKG z modułu EKG, bez konieczności używania dodatkowych elektrod i przewodów pacjenta. | Tak, podać |  |  |
| Bieżnia diagnostyczna |  |  |  |  |
| 45 | Nośność pasa bieżni co najmniej 200 kg | Tak, podać |  |  |
| 46 | Prędkość pasa bieżni regulowana co najmniej w zakresie od 0.8 do 19 km/h | Tak, podać |  |  |
| 47 | Nachylenie bieżni regulowane co najmniej w zakresie od 0% do 20% | Tak, podać |  |  |
| 48 | Wymiary pasa ruchomego bieżni co najmniej 150 cm na 50 cm | Tak, podać |  |  |
| 49 | Wysokość pasa ruchomego nad podłożem nie więcej niż 24 cm | Tak, podać |  |  |
| 50 | Relingi boczne długości co najmniej do połowy długości pasa ruchomego bieżni i nie dłuższe niż 3/4 długości pasa | Tak, podać |  |  |
| 51 | Reling przedni nie zawierający wyłączników i przycisków | Tak, podać |  |  |
| 52 | Natychmiastowe wyłączanie bieżni przyciskiem awaryjnego zatrzymania | Tak, podać |  |  |
| 53 | Bezpośrednie sterowanie obciążeniem z oprogramowania do rejestracji EKG poprzez komunikację RS232 lub USB | Tak, podać |  |  |
| 54 | Zasilanie sieciowe 240V jednofazowe maks. 16A | Tak, podać |  |  |
| Ergometr poziomy |  |  |  |  |
| 55 | Nośność leża co najmniej 200 kg | Tak, podać |  |  |
| 56 | Obciążenie regulowane elektromagnetycznie w zakresie co najmniej od 10 do 450 W | Tak, podać |  |  |
| 57 | Odległość rotora ergometru do siodełka pacjenta regulowana elektrycznie co najmniej w zakresie 25 cm | Tak, podać |  |  |
| 58 | Nachylenie płaszczyzny leżanki względem długiej osi poziomej regulowane elektrycznie co najmniej w zakresie co najmniej od 0 do 35 st. | Tak, podać |  |  |
| 59 | Obrót płaszczyzny leżanki względem długiej osi regulowane elektrycznie co najmniej w zakresie co najmniej od 0 do 35 st. | Tak, podać |  |  |
| 60 | Pilot sterujący co najmniej nachyleniem i obrotem leża leżanki | Tak, podać |  |  |
| 61 | Wymiary leża leżanki co najmniej 200 cm długości na 60 cm szerokości | Tak, podać |  |  |
| 62 | Masa własna leżanki co najmniej 240 kg zapewniająca stabilność leża podczas badani wysiłkowego | Tak, podać |  |  |
| 63 | Rotor ergometru chowany na płasko z leżem leżanki umożliwiający używanie leżanki do innych procedur diagnostycznych | Tak, podać |  |  |
| 64 | Odchylane wycięcie leża na wysokości klatki piersiowej badanego umożliwiające przyłożenie głowicy USG bez obracania pacjenta na bok | Tak, podać |  |  |
| 65 | Uchwyt regulowany zapewniający odwiedzenie prawej ręki podczas badania | Tak, podać |  |  |
| 66 | Regulowane zapewniający odwiedzenie prawej ręki podczas badania | Tak, podać |  |  |
| 67 | Regulowane elementy dociskowe zabezpieczające badanego przed zsunięciem się z leża przy uniesieniu i obrocie | Tak, podać |  |  |
| 68 | Paski zaciskowe na pedałach zabezpieczające przed wysunięciem stóp badanego | Tak, podać |  |  |
| 69 | Awaryjne opuszczanie leża do pozycji poziomej w przypadku utraty zasilania | Tak, podać Elektryczne lub pneumatyczne – 10pkt. |  |  |
| 70 | Autonomiczny moduł sterujący zawierający wbudowane protokoły obciążenia wysiłkiem i wyświetlacz LCD | Tak, podać |  |  |
| 71 | Sterowanie ze stacji sterującej przewodowe co najmniej RS232 i USB lub bezprzewodowe | Tak, podać Bezprzewodowe – 10pkt. |  |  |
| 72 | Wbudowana funkcja automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego sterowana autonomicznie na ergometrze lub poprzez zestaw sterujący | Tak, podać |  |  |
| 73 | Zasilanie sieciowe 240V jednofazowe maks. 16A | Tak, podać |  |  |
| II | Zestaw do testów wysiłkowych – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| Parametry techniczne i funkcjonalne rejestratorów holterowskich EKG wielofunkcyjnych – 2szt. |  |  |  |  |
| 1 | Ciągła rejestracja rzeczywistego sygnału EKG z elektrod | Tak, podać |  |  |
| 2 | Ciągła rejestracja 3 kanałowego EKG | Min. 7 dni/Podać |  |  |
| 3 | Ciągła rejestracja 12 kanałowego EKG | Min. 2 dni/Podać |  |  |
| 4 | Klasyfikacja bezpieczeństwa części aplikacyjnej rejestratora wg. PN EN 60601 | Min. BF/Podać |  |  |
| 5 | Rozdzielczość amplitudowa rejestrowanego sygnału | Min. 12 bit/Podać |  |  |
| 6 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG | Min. 4 kHz/Podać |  |  |
| 7 | Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego CMRR | Min. 80 dB dla częstotliwości co najmniej 20 Hz i 60 Hz/Podać |  |  |
| 8 | Detekcja impulsów implantowanego stymulatora serca dla unipolarnego i bipolarnego typu stymulacji i z obu jam serca | Tak, podać |  |  |
| 9 | Kryteria rozróżniania impulsów stymulacji w zakresie amplitudy impulsu | Min. zakres od 2 mV do 200 mV Podać |  |  |
| 10 | Kryteria rozróżniania impulsów stymulacji w zakresie czasu trwania impulsu | Min. zakres od 0.1 ms do 2 ms Podać |  |  |
| 11 | Kompaktowa obudowa rejestratora przystosowana do czyszczenia i dezynfekcji na mokro różnymi środkami | Tak, podać |  |  |
| 12 | Kształt obudowy wykonany bez elementów ruchomych i wymiennych oraz powierzchnia obudowy bez zagłębień i wklęsłości utrudniających czyszczenie i dezynfekcję | Tak, podać |  |  |
| 13 | Klasa wykonania obudowy wg. standardu szczelności | Min. IP67/Podać |  |  |
| 14 | Odporność rejestratora na upadek swobodny z wysokości min. 1 m zgodnie z normą IEC PN 60601 | Tak, podać |  |  |
| 15 | Masa rejestratora z przewodem pacjenta, gotowego do badania | Maks. 90g/Podać |  |  |
| 16 | Wymienny przewód pacjenta z automatycznym rozpoznawaniem trybu zapisu przez rejestrator | Tak, podać |  |  |
| 17 | Różne konfiguracje przewodów pacjenta (ilość elektrod) | Tak, podać |  |  |
| 18 | Rejestracja 3 kanałowego EKG z maks. 4 elektrod | Tak, podać |  |  |
| 19 | Rejestracja 12 kanałowego EKG z 10 elektrod | Tak, podać |  |  |
| 20 | Rejestracja z jednoczęściowego plastra elektrodowego tzw. patch, co najmniej 2 kanały EKG | Tak – 10pkt. Podać |  |  |
| 21 | Zasilanie na cały okres rejestracji dla dowolnego trybu pracy bez wymiany baterii lub ładowania akumulatora | Tak, podać |  |  |
| 22 | Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania przed uruchomieniem rejestracji | Tak, podać |  |  |
| 23 | Interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 24 | Wbudowana pamięć nieulotna dla całego okresu rejestracji EKG | 16GB lub więcej – 10pkt. Podać |  |  |
| 25 | Standardowe złącze komunikacyjne USB wbudowane w rejestrator, do programowania i odczytu danych niewymagające używania dodatkowych adapterów i czytników | USB-C- 10pkt. Podać |  |  |
| III | Wyposażenie dla rejestratorów holterowskich EKG wielofunkcyjnych – dla całego pakietu |  |  |  |
| 26 | Przewód pacjenta 3-elektrodowy standardowy | Tak, 2 szt. |  |  |
| 27 | Przewód pacjenta 3-elektrodowy krótki | Tak, 2 szt. |  |  |
| 28 | Przewód pacjenta 10-elektrodowy (12 kanałów) IEC | Tak, 2 szt. |  |  |
| IV | Parametry techniczne i funkcjonalne rejestratora holterowskiego RR – 5szt.; rok produkcji nie wcześniej niż 01/2025r., sprzęt fabrycznie nowy, wersja najnowsza | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| 1 | Ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi z mankietów naramiennych metodą oscylometryczną | Tak, podać |  |  |
| 2 | Algorytm pomiaru wyposażony w filtr artefaktów i czynności oddechowej pacjenta | Tak, podać |  |  |
| 3 | Klasyfikacja bezpieczeństwa części aplikacyjnej rejestratora wg. PN EN 60601-1 | Min. BF/Podać |  |  |
| 4 | Rejestrator przeznaczony do pomiaru ciśnienia dla dorosłych i dzieci | Tak, podać |  |  |
| 5 | Rejestrator posiadający walidacje do używania | Tak, wg ESH IP 2010 i BSH klasa A/A/Podać |  |  |
| 6 | Czas pomiaru | 5 dni lub więcej – 10pkt./Podać |  |  |
| 7 | Liczba pomiarów w pojedynczym badaniu | Min. 250/Podać |  |  |
| 8 | Czas trwania pojedynczego oznaczenia ciśnienia | Maks. 60 s/Podać |  |  |
| 9 | Maksymalny czas pomiaru związany z napełnieniem mankietu pomiarowego ograniczony zabezpieczeniem w rejestratorze | Maks. 180 s/Podać |  |  |
| 10 | Adaptacyjne sterowanie ciśnieniem okluzji w kolejnych pomiarach w badaniu, odpowiednio do wartości wyznaczonych wcześniej | Tak, podać |  |  |
| 11 | Automatyczne powtórzenie nieudanego pomiaru | Tak, podać |  |  |
| 12 | Oznaczenie dla każdego pomiaru ciśnienia wartości ciśnienia skurczowego (SBP), rozkurczowego (DBP), średniego ciśnienia tętniczego (MAP) oraz wartości pulsu (PR) | Tak, podać |  |  |
| 13 | Zakres pomiarowy dla ciśnienia skurczowego (SBP) | Min. od 60 do 260 mmHg/Podać |  |  |
| 14 | Zakres pomiarowy dla ciśnienia rozkurczowego (DBP) | Min. od 30 do 200 mmHg/Podać |  |  |
| 15 | Zakres pomiarowy dla średniego ciśnienia tętniczego (MAP) | Min. od 40 do 230 mmHg/Podać |  |  |
| 16 | Zakres pomiarowy dla wartości pulsu (PR) | Min. od 40 do 180 bpm/Podać |  |  |
| 17 | Błąd pomiaru i wyznaczenia wartości ciśnień (SBP, DBP, MAP) | +/- 5 mmHg/Podać |  |  |
| 18 | Błąd pomiaru i wyznaczenia wartości pulsu (PR) | +/- 1 bpm/Podać |  |  |
| 19 | Programowane okresy pomiarowe pozwalające na określenie interwału pomiędzy kolejnymi pomiarami ciśnienia | Min. 4/Podać |  |  |
| 20 | Możliwość ustawienia rejestratora na kolejne badanie w tym ustawienia min. 2 dowolnych okresów pomiarowych, bezpośrednio na rejestratorze (bez udziału komputera) | Tak, podać |  |  |
| 21 | Możliwość wyłączenia wyświetlania wartości pomiarów w czasie badania | Tak, podać |  |  |
| 22 | Możliwość włączenia lub wyłączenia dla dowolnego okresu pomiarowego ostrzeżenia dźwiękowego o rozpoczynającym się pomiarze | Tak, podać |  |  |
| 23 | Interwały pomiędzy pomiarami ustawiane dla okresów pomiarowych niezależnie | Tak, podać |  |  |
| 24 | Najkrótszy interwał pomiędzy pomiarami możliwy do ustawienia | 5 min/Podać |  |  |
| 25 | Najdłuższy interwał pomiędzy pomiarami możliwy do ustawienia | 120 min/Podać |  |  |
| 26 | Pamięć nieulotna pomiarów | Min. 250 pomiarów/Podać |  |  |
| 27 | Obudowa możliwa do czyszczenia i dezynfekcji | Tak, podać |  |  |
| 28 | Klasa szczelności gotowego do pracy rejestratora z futerałem i mankietem | Min. IP22/Podać |  |  |
| 29 | Rozmiar rejestratora | Maks. 110mm x 30mm x 80mm/Podać |  |  |
| 30 | Waga rejestratora | Maks. 250 g/Podać |  |  |
| 31 | Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne | Maks. 2 ogniwa typu AA lub AAA/Podać |  |  |
| 32 | Pomiar ciśnienia przy wykorzystaniu mankietów naramiennych w rozmiarach dla dorosłych i dzieci | Min. 4 rozmiary mankietów, podać dostępne rozmiary mankietów |  |  |
| 33 | Najmniejszy obwód ramienia pacjenta objęty mankietem przeznaczonym dla rejestratora | Min. 12 cm/Podać |  |  |
| 34 | Największy obwód ramienia pacjenta objęty mankietem przeznaczonym dla rejestratora | Min. 50 cm/Podać |  |  |
| 35 | Mankiety wielokrotnego użycia z mocowaniem na rzep i konstrukcją umożliwiającą samodzielne zamocowanie na ramieniu przez pacjenta | Tak, podać |  |  |
| 36 | Metalowa szybko-złączka zatrzaskowa łącząca przewód mankietu z rejestratorem | Tak, podać |  |  |
| 37 | Różne rodzaje materiału rękawa mankietów przeznaczonych dla rejestratora | Tak, podać |  |  |
| 38 | Dostępne mankiety przeznaczone dla jednego pacjenta (nie przeznaczone do czyszczenia) | Tak, podać |  |  |
| 39 | Standardowe złącze komunikacyjne USB wbudowane w rejestrator, do programowania i odczytu danych niewymagające używania dodatkowych adapterów i czytników | Tak, podać typ |  |  |
| 40 | Czas odczytu całego badania z pamięci rejestratora do komputera | Maks. 60 s/Podać |  |  |
| V | Wyposażenie dodatkowe dla rejestratorów holterowskich RR – dla całego punktu IV |  |  |  |
| 41 | Mankiet w rozmiarze ok. 18 - 26 cm (+/- 3 cm) | Tak, 5 szt. |  |  |
| 42 | Mankiet w rozmiarze ok. 24 - 32 cm (+/- 3 cm) | Tak, 5 szt. |  |  |
| 43 | Mankiet w rozmiarze ok. 32 - 42 cm (+/- 3 cm) | Tak, 5 szt. |  |  |
| 44 | Pokrowiec wielorazowy na rejestrator | Tak, 6 szt. |  |  |
| 45 | Flizelinowe podkładki pod mankiet pomiarowy | Tak, 100 szt. |  |  |
| VI | Parametry techniczne i funkcjonalne oprogramowania do badań kardiologicznych w zakresie pomiaru ciśnienia tętniczego i EKG - 1 stacja robocza; rok produkcji nie wcześniej niż 01/2025r., sprzęt fabrycznie nowy, wersja najnowsza | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| 1 | Program działający w systemie Windows 11 lub nowszym | Tak, podać |  |  |
| 2 | Opisywanie wyników wszystkich rodzajów badań i zatwierdzanie raportów na dowolnej stacji bez konieczności otwierania badania do edycji | Tak, podać |  |  |
| 3 | Wczytywanie zapisów z rejestratorów | Tak, podać |  |  |
| 4 | Nazwa i typ rejestratorów obsługiwanych przez program | Podać |  |  |
| 5 | Detekcja zespołów QRS | Tak, podać |  |  |
| 6 | Automatyczna klasyfikacja pobudzeń do podstawowych rodzajów morfologii | Tak, podać |  |  |
| 7 | Podstawowe rodzaje morfologii: N (normalne), S (nadkomorowe), V (komorowe), X (artefakty). | Tak, podać |  |  |
| 8 | Algorytm analizy automatycznej jest zoptymalizowany pod kątem analiz wielodobowych | Tak, podać |  |  |
| 9 | Analiza i raportowanie do 14 dni ciągłego zapisu EKG bez konieczności dzielenia na mniejsze fragmenty | Tak/Nie |  |  |
| 10 | Automatyczne rozpoznawanie arytmii na podstawie detekcji i klasyfikacji morfologii oraz pomiaru czasów sprzężeń RR. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Automatyczne rozpoznawanie bradykardii (kryteria min. liczby pobudzeń i maks. rytmu zdarzenia). | Tak, podać |  |  |
| 12 | Automatyczne rozpoznawanie tachykardii (kryteria min. liczby pobudzeń i min. rytmu zdarzenia). | Tak, podać |  |  |
| 13 | Automatyczne rozpoznawanie częstoskurczu nadkomorowego (kryteria min. liczby pobudzeń i min. rytmu zdarzenia, min. rytm dla zakończenia epizodu). | Tak/Nie |  |  |
| 14 | Automatyczne rozpoznawanie wolnego rytmu komorowego (kryteria min. liczby pobudzeń). | Tak, podać |  |  |
| 15 | Automatyczne rozpoznawanie częstoskurczu komorowego (kryteria min. liczby pobudzeń i min. rytmu zdarzenia). | Tak, podać |  |  |
| 16 | Automatyczne rozpoznawanie bigeminii komorowej (kryterium liczba cykli) | Tak, podać |  |  |
| 17 | Automatyczne rozpoznawanie trigeminii komorowej (kryterium liczba cykli) | Tak, podać |  |  |
| 18 | Automatyczne rozpoznawanie pojedynczej arytmii nadkomorowej | Tak, podać |  |  |
| 19 | Automatyczne rozpoznawanie napadów migotania przedsionków. | Tak, podać |  |  |
| 20 | Automatyczne anulowanie arytmii nadkomorowej i 2RR w obszarach oznaczonych jako migotanie przedsionków. | Tak, podać |  |  |
| 21 | Ręczne oznaczanie arytmii każdego rodzaju w zapisie EKG. | Tak, podać |  |  |
| 22 | Automatyczne rozpoznawanie pobudzeń wystymulowanych | Tak, podać |  |  |
| 23 | Wydruk arytmii w postaci przykładów do raportu. | Tak, podać |  |  |
| 24 | Prezentacja osi czasu badania z oznaczeniem początku i końca analizy oraz bieżącego momentu edycji. | Tak, podać |  |  |
| 25 | Zmiana położenia edycji na podstawie widoków EKG, osi czasu lub wartości czasu wprowadzanej numerycznie. | Tak, podać |  |  |
| 26 | Stronicowanie z możliwością ustalenia dowolnych kanałów zapisu oraz zakresu czasu na ekranie. | Tak, podać |  |  |
| 27 | Trend częstości występowania wszystkich rodzajów arytmii w całym badaniu z podsumowaniem. | Tak, podać |  |  |
| 28 | Edycja zapisu w trybie podglądu EKG w formie przykładu EKG z jednoczesnym widokiem kontekstu EKG (min. 1 min. zapisu) lub tabelą arytmii, listą arytmii, trendem HR. | Tak, podać |  |  |
| 29 | Ekrany programy skalowane lub automatycznie wykorzystujące dostępną wielkość monitora bez ręcznego manipulowania oknami programu. | Tak/Nie |  |  |
| 30 | Ikony i funkcje są zgrupowane w intuicyjnym układzie dostosowanym do przebiegu pracy | Tak, podać |  |  |
| 31 | Ocena prawdopodobieństwa występowania obturacyjnego bezdechu sennego z szacowanym indeksem AHI dla badania i trendem prawdopodobieństwa wystąpień. | Tak, podać |  |  |
| 32 | Ocena badania wielodobowego zawiera pełne wyniki analizy ST, HRV, odcinka QT | Tak, podać |  |  |
| 33 | 4-punktowa analiza ST z rozszerzonymi kryteriami AHI i indeksem niedotlenienia, 7-dniowa ocena niedokrwienia z prezentacją w trybie nakładania i dynamiczną zmianą punktów pomiarowych | Tak, podać |  |  |
| 34 | 12-odprowadzeniowa ocena z grupowaniem oraz mapowanie położenia odcinka ST | Tak, podać |  |  |
| 35 | Analiza HRV - podstawowa ocena zmienności rytmu serca parametrami statystycznymi w dziedzinie czasu | Tak, podać |  |  |
| 36 | Analiza HRV - analiza zmienności w dziedzinie czasu i częstotliwości. | Tak, podać |  |  |
| 37 | Analiza QT - trend i pomiary odcinka QT z możliwością korekcji, różne formuły korekcji (Bazett, Fridericia, Hodges), analiza odcinka QT z szybką metodą histogramowej edycji. | Tak, podać |  |  |
| 38 | Raporty zawierające przykłady EKG różnych skalach wydruku. | Tak, podać |  |  |
| 39 | Ocena i raport zawierają wszystkie szczegóły arytmii i zaburzeń przewodzenia całego okresu rejestracji | Tak, podać |  |  |
| 40 | Moduł oceny analizy wyników pomiarów z ambulatoryjnej rejestracji ciśnienia tętniczego. | Tak, podać |  |  |
| 41 | Ocena ciśnienia tętniczego z automatycznym wyliczeniem średnich wartości dobowych dla SBP, DBP, MAP, PR oraz wartości spadku nocnego i ładunku ciśnienia w odniesieniu do wartości referencyjnych | Tak, podać |  |  |
| 42 | Ocena ciśnienia tętniczego z prezentacją profilu dobowego ciśnień i pełnej tabeli wszystkich pomiarów | Tak, podać |  |  |
| 43 | Ocena ciśnienia tętniczego z automatycznym odrzuceniem pomiarów błędnych wg zadanych kryteriów co najmniej zakresu wartości | Tak, podać |  |  |
| 44 | Ocena ciśnienia tętniczego z ustawianym okresem spoczynku i czuwania na podstawie danych z aparatu lub ręcznie | Tak, podać |  |  |
| 45 | Interfejs oprogramowania do analizy EKG w języku polskim. | Tak, podać |  |  |
| 46 | Licencja w postaci kodu programowego (bez nośników USB wymagających zamontowania na stacji roboczej) instalowana na serwerze Zamawiającego. | Tak, podać |  |  |
| 47 | Licencja bez ograniczeń czasu używania lub ilości analiz, możliwa do wykorzystania na dowolnym stanowisku | Tak, podać |  |  |
| 48 | Oprogramowanie zainstalowane na stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny MS Windows 11 w wersji Pro PL lub nowszym, jednostkę komputerową z procesorem Intel Utlra 7 lub równoważnym, pamięcią RAM co najmniej 32 GB, dwoma monitorami co najmniej 24 cale (rozdz. min. 1900 x 1200 px) i drukarkę laserową z automatycznym drukiem dwustronnym | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniami). | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie). | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa. | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy paszport techniczny. | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na cały system wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy. |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy urządzeń. |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”.  Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III:  OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do testów wysiłkowych | 1 |  |  |  | ……..% |  |
| 2 | Zestaw systemu holterowskiego | 1 |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 i 2 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej