.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 23 – dostawa aparatu rezonansu magnetycznego dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe |  | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat rezonansu magnetycznego – 1 szt. Aparat wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |  |
| Magnes |  |  |  |  |  |
| 1 | Indukcja pola magnetycznego B0 | ≥1,5T Tak, podać wartość |  |  |  |
| 2 | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej | ≤0,0 l/rok Tak, podać wartość |  |  |  |
| 4 | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie X/Y | ≤ 2,5m Tak, podać wartość |  |  |  |
| 5 | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi Z | ≤ 4,0m Tak, podać wartość |  |  |  |
| 6 | Homogeniczność pola magnetycznego w małej kuli o średnicy 10 cm; wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych w kuli DSV (Diameter Spherical Volume) | ≤ 0,02ppm Tak, podać wartość |  |  |  |
| 7 | Homogeniczność pola magnetycznego w dużej kuli o średnicy 30 cm; wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych w kuli DSV (Diameter Spherical Volume) | ≤ 0,2ppm Tak, podać wartość |  |  |  |
| 8 | Podstawowa korekcja liniowych niehomogeniczności pola magnetycznego pierwszego rzędu | Tak, podać |  |  |  |
| 9 | Zaawansowana korekcja nieliniowych niehomogeniczności pola magnetycznego wyższego rzędu, typu 2nd Order Shim lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak/Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0pkt. Tak – 2pkt. |  |  |
| System gradientowy |  |  |  |  |  |
| 10 | Maksymalna amplituda wektorowa gradientu min. 76 mT/m Nie dopuszcza się podawania wartości dla parametrów definiowanych przez producentów subiektywnie jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp. | Tak, podać wartość | = 76mT/m – 0pkt. > 76mT/m – 2 pkt. |  |  |
| 11 | Maksymalna szybkość narastania wektora gradientów (slew rate) dla amplitudy zaoferowanej w punkcie powyżej Nie dopuszcza się podawania wartości dla parametrów definiowanych przez producentów subiektywnie jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp. | ≥ 346 T/m/s Tak, podać wartość |  |  |  |
| 12 | Wartości maksymalnej amplitudy gradientów i maksymalnej szybkości narastania gradientów podane w punktach powyżej osiągane jednocześnie | Tak, podać |  |  |  |
| System RF – tor nadawczy |  |  |  |  |  |
| 13 | Moc wyjściowa nadajnika lub nadajników | ≥ 25 kW; podać wartość | = 25 – 0 pkt. > 25 kW – 2 pkt. |  |  |
| 14 | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt |  |  |
| System RF – tor odbiorczy |  |  |  |  |  |
| 15 | Maksymalna liczba kanałów, możliwa liczba elementów obrazujących podłączonych do skanera (badania z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 128; podać wartość | = 128-200 – 0 pkt. > 200 – 6 pkt. |  |  |
| 16 | - Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą | ≥ 160 dB; podać wartość |  |  |  |
| 17 | - Rozdzielczość odbiornika | ≥ 16 bit; podać wartość |  |  |  |
| 18 | - Szerokość pasma przenoszenia | ≥ 1 MHz; podać wartość |  |  |  |
| 19 | - Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| - CEWKI |  |  |  |  |  |
| 20 | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak; podać nazwę cewki |  |  |  |
| 21 | - Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca min. 20 elementów obrazujących, z możliwością zmiany kąt ułożenia głowy pacjenta w przynajmniej 3 pozycjach, jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki |  |  |  |
| 22 | - Cewka do badań głowy i szyi zaoferowana powyżej, wyposażona w zintegrowany system dodatkowych uzwojeń strojących, służący do redukcji lokalnych niejednorodności pola B0 w obszarze szyjnym, spowodowanych obecnością pacjenta w aparacie (technologia BioMatrix Coil-Shim lub zgodnie nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |  |
| 23 | Cewka do badań głowy i szyi zaoferowana powyżej, wykonana w technologii bezpośredniego podłączania, to jest bez konieczności łączenia jej z aparatem za pomocą kabli (technologia Direct-Connect lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |  |
| 24 | - Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 32 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  |  |  |
| 25 | Cewka do badań kręgosłupa zaoferowana powyżej, wyposażona w zintegrowane czujniki służące do rejestracji krzywej oddechu dla wypracowania sygnałów synchronizujących sekwencje bramkowane oddechowo (technologia BioMatrix Respiratory Sensors lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |  |
| 26 | - Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 52 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  |  |  |
| 27 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań tułowia w zakresie min. 38 cm w osi Z (np. klatka piersiowa, w tym serce, jama brzuszna lub miednica), posiadająca min. 18 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak, min. 2 szt.; podać liczbę cewek, ich nazwy oraz liczbę elementów obrazujących i zakres pokrycia w osi Z dla każdej z nich |  |  |  |
| 28 | - Cewka (lub element zestawu cewek) do badań tułowia zaoferowana powyżej, wyposażona w zintegrowany czujnik służący do rejestracji ruchu serca dla wypracowania sygnałów synchronizujących sekwencje bramkowane akcją serca (technologia BioMatrix Beat Sensor lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |  |
| 29 | Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; Podać nazwy cewek oraz wymiary i liczbę elementów obrazujących każdej z nich | = 16 – 0 pkt. > 16 – 2 pkt. |  |  |
| 30 | - Zestaw dedykowanych akcesoriów dla cewek elastycznych, do stabilizacji badanych obszarów anatomicznych (np. staw skokowy, staw kolanowy, bark, nadgarstek) | Tak |  |  |  |
| 31 | Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do badań małych obszarów anatomicznych, każda posiadająca w badanym obszarze min. 4 elementy obrazujące jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących |  |  |  |
| 32 | - Cewka wielokanałowa nadawczo-odbiorcza typu matrycowego przeznaczona do badań stawu kolanowego, posiadająca min. 16 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; Podać nazwę cewki | = 16 – 0 pkt. > 16 – 2 pkt. |  |  |
| 33 | - Cewka dedykowana, wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do jednoczesnego badań kończyn dolnych, posiadająca min. 32 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; Podać nazwę cewki | = 32 – 0 pkt. > 32 – 2 pkt. |  |  |
| - Pozycjonowanie i nadzór pacjenta |  |  |  |  |  |
| 34 | Mobilny stół pacjenta, całkowicie odłączany od aparatu, umożliwiający łatwą i szybką ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia - Stół bez lub z napędem elektrycznym wspomagającym poruszanie się z pacjentem | Tak; Podać Stół z dodatkowym napędem elektrycznym | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 35 | - Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym | ≥ 227 kg; podać wartość | =227-249kg–0pkt. ≥250 kg – 2 pkt. |  |  |
| 36 | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 200 cm; podać wartość |  |  |  |
| 37 | - Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak |  |  |  |
| 38 | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z ciągłym (nie krokowym) przesuwem stołu pacjenta podczas akwizycji danych, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |  |
| 39 | - System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | Tak |  |  |  |
| 40 | - Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak |  |  |  |
| 41 | - Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu | ≥ 70 cm; podać wartość |  |  |  |
| 42 | - Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak |  |  |  |
| 43 | - Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak |  |  |  |
| 44 | - Minimum jeden kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry wyświetlający podstawowe informacje o badaniu, takie jak dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | Tak |  |  |  |
| 45 | Minimum jeden kolorowy tablet dotykowy zintegrowany z obudową gantry wyświetlający podstawowe informacje o badaniu oraz umożliwiający dotykową obsługę funkcji aparatu MR | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę i liczbę tabletów | 1 szt. – 1 pkt. 2 szt. – 2 pkt. |  |  |
| 46 | - Centrator laserowy | Tak |  |  |  |
| 47 | - Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry oraz monitor przy konsoli operatorskiej | Tak |  |  |  |
| 48 | - Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak |  |  |  |
| 49 | - Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak |  |  |  |
| 50 | - Zestaw poduszek próżniowych do pozycjonowania przy różnych typach badań | Tak Podać nazwę | Poduszki podłączane do pompy powietrza w stole – 2 pkt Poduszki z zewnętrznym systemem pompowania – 0 pkt |  |  |
| Aplikacje kliniczne |  |  |  |  |  |
| Badania neurologiczne |  |  |  |  |  |
| 51 | - Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  |  |  |
| 52 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 53 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - (Brain Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |  |  |
| 54 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - automatyczne pozycjonowania i ułożenia zestawów warstw w badaniu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych - automatyczne określenie obszaru saturacji - automatyczna detekcją położenia kręgów i krążków międzykręgowych - automatyczna numeracja kręgów - (my Exam Spine Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |  |
| 55 | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 56 | Dedykowany, zwalidowany klinicznie protokół, który umożliwia zautomatyzowane przeprowadzanie badania w obszarze mózgowia, pozwalając na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie jego powtarzalności, zawierający sekwencje T1 sag GRE, T2 tra TSE i TSE FLAIR, tra EPI Diffusion i T2 * tra EPI-GRE (GOBrain i GOBrain+) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę produktu oraz wskazać ośrodek, który dokonał jego walidacji klinicznej | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt |  |  |
| 57 | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 58 | - Pakiet specjalistycznych aplikacji do wykonywania i oceny badań funkcjonalnych mózgu | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| Obrazowanie dyfuzji (DWI) |  |  |  |  |  |
| 59 | - DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |  |  |
| 60 | - DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  |
| 61 | - Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 62 | - Technika DWI wspierająca obrazowanie w regionach o dużej niejednorodności pola B0, np. w obszarze ucha środkowego z powodu przejścia z powietrza do tkanki; technika akwizycji nie realizowana w oparciu o sekwencję EPI; możliwość pracy w połączeniu z technikami obrazowania równoległego (BLADE Diffusion, BLADE-DWI lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |  |  |
| Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |  |  |  |  |  |
| 63 | - DTI w oparciu o pomiary dyfuzji kierunkowej (DTI, MDDW lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 64 | - Maksymalna liczba kierunków DTI | ≥ 250; podać wartość |  |  |  |
| 65 | Pomiary dyfuzji kierunkowej z różnymi wartościami współczynnika b w DTI | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 66 | Obrazowanie spektrum dyfuzji (DSI- Diffusion Spectrum Imaging) | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 67 | - Maksymalna liczba kierunków DSI ≥ 500; | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| - Obrazowanie perfuzji (PWI) |  |  |  |  |  |
| 68 | - PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |  |  |
| 69 | - Automatyczne generowanie map GBP, PBP i TTP na konsoli operatora podczas badań PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 70 | Bezkontrastowa perfuzja mózgu ASL (Arterial Spin Labeling) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| Badania funkcjonalne MR (fMRI) |  |  |  |  |  |
| 71 | Badania funkcjonalne mózgu (fMRI) w oparciu o techniki BOLD | Tak, Podać nazwę |  |  |  |
| Spektroskopia protonowa (1H MRS) |  |  |  |  |  |
| 72 | Badania 1H MRS w oparciu o technikę pojedynczego woksela (SVS, Single-Voxel Spectroscopy lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 73 | Badania 1H MRS w oparciu o technikę przesunięcia chemicznego 2D (2D CSI, 2D Chemical Shift Imaging lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 74 | Badania 1H MRS w oparciu o technikę przesunięcia chemicznego 3D (3D CSI, 3D Chemical Shift Imaging lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| - Angiografia MR bez kontrastu |  |  |  |  |  |
| 75 | Badania non-ceMRA bazujące na technice Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak |  |  |  |
| 76 | Badania non-ceMRA bazujące na technice Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak |  |  |  |
| 77 | - Badania typu non-ceMRA bazujące na technice innego typu niż ToF i PC, przeznaczone do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną – typu INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak Podać |  |  |  |
| 78 | - Badania typu non-ceMRA bazujące na technice innego typu niż ToF i PC, przeznaczone do obrazowania naczyń obwodowych z wysoką rozdzielczością przestrzenną, wykorzystujące mechanizm tzw. quiscent interval in steady state – typu QISS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |  |
| Angiografia MR z kontrastem (ceMRA) |  |  |  |  |  |
| 79 | Dynamiczne badania ceMRA 3D | Tak |  |  |  |
| 80 | - Dynamiczne badania ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) podczas obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nomenklatury producenta (podać nazwę oferowanego rozwiązania) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 81 | - Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| Badania w obszarze tułowia |  |  |  |  |  |
| 82 | - Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |  |
| 83 | - Cholangiografia MR | Tak |  |  |  |
| 84 | - Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |  |
| 85 | - Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu „in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only” (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 86 | - Bardzo szybka sekwencja obrazowania 4D o wysokiej rozdzielczości, np. do wielo tętniczego obrazowania wątroby, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy zapewniającą wysoką rozdzielczość przestrzenną ≤ 2 mm × 2 mm × 3 mm oraz wysoką rozdzielczość czasową – z akwizycją zestawów danych 3D co ≤ 5 sekund (TWIST-VIBE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  |
| 87 | - Niewrażliwa na ruch sekwencja wykorzystująca trajektorię gwiazdowego wypełniania przestrzeni k, umożliwiająca obrazowanie obszarów takich jak jama brzuszna, głowa, szyja, kręgosłup, klatka piersiowa i miednica w trybie swobodnego oddychania, u pacjentów bez możliwości wstrzymywania oddechu (STAR-VIBE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  |
| 88 | Technika umożliwiająca przeprowadzanie dynamicznych badań jamy brzusznej, ze wzmocnieniem kontrastowym, podczas swobodnego oddychania, oparta o akwizycję wykonywaną sposób ciągły, z radialnym schematem wypełniania przestrzeni k, zapewniającym odporność na ruch oraz o rekonstrukcję przeprowadzaną przy użyciu iteracyjnego algorytmu przyspieszającego - (Compressed Sensing GRASP VIBE, CS GRASP VIBE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 89 | Pakiet do obrazowania dyfuzji w zawężonym polu widzenia do oceny lokalnych zmian patologicznych, umożliwiający obrazowanie dyfuzyjne, za pomocą sekwencji EPI, małych, „powiększonych” obszarów zainteresowania, przy jednoczesnym eliminowaniu sygnału z otaczającej tkanki i minimalizacji artefaktów pochodzących od metalowych implantów - (np.: ZOOMit PRO lub zgodnie z nazewnictwem producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| Badania układu kostno-stawowego |  |  |  |  |  |
| 90 | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak |  |  |  |
| 91 | Badania barku | Tak |  |  |  |
| 92 | Badania nadgarstka | Tak |  |  |  |
| 93 | Badania stawu kolanowego | Tak |  |  |  |
| 94 | Badania stawu skokowego | Tak |  |  |  |
| 95 | - Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań dużych stawów (bark, kolano, biodro) w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (Large Joint Assist lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |  |  |
| 96 | - Sekwencja 3D typu FSE (Fast Spin Echo) / TSE (Turbo Spin Echo) pozwalająca na akwizycję izotropową 3D i uzyskanie w postprocessingu rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości (SPACE, VISTA, CUBE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 97 | - Obrazowanie kości na bazie akwizycji typu ZTE / UTE (Zero TE / Ultrashort TE), to jest z parametrem TE ≤ 70 µs (oZTEo, PETRA lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| Badania serca (CMR) |  |  |  |  |  |
| 98 | Podstawowe protokoły do badań CMR | Tak |  |  |  |
| 99 | Obrazowanie morfologii w badaniach CMR | Tak |  |  |  |
| 100 | Dark Blood Imaging – badania CMR z tłumieniem sygnału krwi | Tak |  |  |  |
| 101 | First-Pass Perfusion – perfuzja pierwszego przejścia środka kontrastowego | Tak |  |  |  |
| 102 | Delayed Enhancement 2D – ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D | Tak |  |  |  |
| - 103 | Delayed Enhancement 3D – ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 3D | Tak |  |  |  |
| 104 | - Obrazowanie tętnic wieńcowych (SSFP Whole Heart Coronary, 3D Whole Heart, 3D Heart lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 105 | Nawigator kardiologiczny z bramkowaniem w oparciu o monitorowanie ruchu przepony | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 106 | - Sekwencje do oceny ilościowej przepływów w sercu i naczyniach | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 107 | - Mapowanie ilościowe tkanki mięśnia sercowego, z barwną prezentacją parametrycznych map T1, T2 i T2* | Tak, Podać nazwę |  |  |  |
| 108 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań serca w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - automatyczne lokalizowanie 5-ciu punktów orientacyjnych serca, - w pełni automatyczny proces planowania dwu-, trzy- i czterokomorowego, w krótkiej osi, z określonymi orientacjami zastawek, - zautomatyzowana lokalizacja widoków w osi krótkiej, | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę i producenta | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 109 | - Sekwencja kardiologiczna wykorzystująca technikę szerokopasmową do znaczącej redukcji artefaktów susceptybilności u pacjentów z wszczepialnymi urządzeniami elektronicznymi serca oraz metalowymi implantami, umożliwiająca optymalne wygaszenie sygnału mięśnia sercowego w obrazowaniu późnego wzmocnienia gadolinowego bez zwiększania czasu badania | Tak/ Nie Jeśli tak podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 110 | Przyspieszone obrazowanie funkcji serca w oparciu o sekwencję z rekonstrukcją iteracyjną, pozwalające na badania przy pojedynczym wstrzymaniu oddechu – u pacjentów z ograniczoną możliwością wstrzymania oddechu lub z arytmią, prezentacja wyników w czasie rzeczywistym w pętli filmowej typu cine | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| Techniki redukcji czasu skanowania i poprawy jakości obrazu |  |  |  |  |  |
| Obrazowanie równoległe |  |  |  |  |  |
| 111 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) | Tak |  |  |  |
| 112 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, ARC lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  |
| 113 | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 9; Podać wartość | = 9-15 – 0 pkt. ≥ 16 – 2 pkt. |  |  |
| Techniki redukcji artefaktów |  |  |  |  |  |
| 114 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller MB lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 115 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller MB lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 116 | - Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3MB lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 117 | - Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 118 | - Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 119 | - Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze tułowia pozwalający na detekcję i korekcja artefaktów oddechowych w dwóch kierunkach jednocześnie (tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 120 | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  |  |  |
| 121 | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  |  |  |
| Nowoczesne techniki korekty obrazu i redukcji czasu akwizycji |  |  |  |  |  |
| 122 | - Technika umożliwiająca korektę homogeniczności pola w wielokrokowych badaniach obszarów rozległych (np. całego tułowia), realizowana przez shimowanie każdej warstwy z osobna (a nie całej objętości danego kroku) i poprawiająca jakość obrazowania oraz eliminująca artefakty (np. tzw. artefakt połamanego kręgosłupa) w obrazowaniu DWI i TSE/FSE (technika Slice-Adjust) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt |  |  |
| 123 | - Technika służąca do znacznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej i dyfuzyjnej w badaniach DWI polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z pod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą (Simultaneous Multi-Slice, SMS-DWI, HyperBand lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 124 | - Technika służąca do znacznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej w sekwencjach typu TSE/FSE polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z pod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą z możliwością wykorzystania co najmniej w badaniach głowy, kręgosłupa, stawów oraz piersi (Simultaneous Multi-Slice TSE, SMS-TSE, lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli Tak, podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |  |
| 125 | - Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji w objętościowych sekwencjach izotropowych w oparciu o próbkowanie macierzy rzadkich, z możliwością uzyskania typowych kontrastów m.in. T1,T2 oraz PD (Compressed Sensing SPACE, CS SPACE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  |  |  |
| 126 | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji w sekwencjach do angiografii bezkontrastowej typu ToF w oparciu o próbkowanie macierzy rzadkich (Compressed Sensing ToF, CS TOF lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  |  |  |
| 127 | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji w badaniach z implantami metalowymi w oparciu o próbkowanie macierzy rzadkich (Compressed Sensing SEMAC, CS SEMAC lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  |  |  |
| 128 | Inteligentna metoda rekonstrukcji w celu zwiększenia SNR, pozwalająca na wykrywanie i usuwanie szumów w sposób zoptymalizowany dla pojedynczego skanu, adresując przestrzennie zmieniający się szum w konkretnej akwizycji; metoda poprawy SNR w celu przełożenia tego efektu na poprawę jakości obrazu, przy wyższej rozdzielczości lub na wyższą wydajność poprzez zmniejszenie liczby uśrednień lub zwiększenie współczynnika przyspieszenia skanowania; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Spin Echo (SE) i Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) - (Deep Resolve Gain lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 129 | Inteligentna metoda rekonstrukcji oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia, przeszkoloną na dużej ilości danych, która poprawia jakość obrazu poprzez zwiększenie ostrości i redukcję artefaktów Gibbsa, występujących wokół ostrych krawędzi i która pozwala zrekonstruować ostre obrazy o wysokiej rozdzielczości na bazie danych o niskiej rozdzielczości; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Spin Echo (SE) i Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) - (Deep Resolve Sharp lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak / Nie; Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |  |
| 130 | Inteligentna metoda rekonstrukcji oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia, przeszkoloną na dużej ilości danych, która pozwala skracać czas akwizycji; zaprojektowana do rekonstrukcji obrazów pozbawionych szumu, w oparciu o dane zebrane retrospektywnie z bardzo dużym przyspieszeniem; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) - (Deep Resolve Boost lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| Sekwencje obrazujące |  |  |  |  |  |
| 131 | Spin Echo (SE) | Tak |  |  |  |
| 132 | Inversion Recovery (IR) | Tak |  |  |  |
| 133 | Gradient Echo (GRE) | Tak |  |  |  |
| 134 | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |  |
| 135 | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |  |
| 136 | - 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  |
| 137 | - Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  |
| 138 | - 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  |
| 139 | - 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  |
| 140 | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  |
| 141 | Turbo Spin Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 142 | Multi-Shot | Tak |  |  |  |
| 143 | - Single-Shot | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 144 | - Turbo IR | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 145 | - Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 146 | - Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only” (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 147 | - Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 148 | - Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (typu 3D DESS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 149 | - Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI, Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| Parametry skanowania |  |  |  |  |  |
| Parametry pola widzenia (FoV) |  |  |  |  |  |
| 150 | - Maksymalne FoV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y | ≥ 50 cm; podać wartość |  |  |  |
| 151 | Maksymalne FoV w osi podłużnej Z (statycznie, bez przesuwu stołu pacjenta) | ≥ 50 cm; podać wartość |  |  |  |
| 152 | Maksymalne FoV w osi podłużnej Z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 200 cm; podać wartość |  |  |  |
| 153 | - Minimalne FoV | ≤ 1,0 cm; podać wartość | = 1 cm – 0 pkt. < 1 cm – 2 pkt |  |  |
| Parametry obrazowania |  |  |  |  |  |
| 154 | - Matryca akwizycyjna bez interpolacji | ≥ 1024 x 1024; podać rozmiar |  |  |  |
| 155 | - Min. grubość warstwy dla skanów 2D | ≤ 0,1 mm; podać wartość | = 0,1 cm – 0 pkt. < 0,1 cm – 2 pkt |  |  |
| 156 | - Min. grubość warstwy dla skanów 3D | ≤ 0,1 mm; podać wartość | = 0,1 cm – 0 pkt. < 0,1 cm – 2 pkt. |  |  |
| System komputerowy |  |  |  |  |  |
| Rekonstruktor obrazowy |  |  |  |  |  |
| 157 | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024; podać wartość |  |  |  |
| 158 | - Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | ≥ 40 000 obrazów/s; podać wartość |  |  |  |
| 159 | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  |  |  |
| 160 | Moduł zegara automatycznie włączającego aparat o ustalonej przez użytkownika porze, skracający czas oczekiwania na uruchomienie aparatu | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |  |
| Konsola operatora - sprzęt |  |  |  |  |  |
| 161 | - Pojemność HD dla obrazów | ≥ 70 GB; podać wartość |  |  |  |
| 162 | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak |  |  |  |
| 163 | Monitor LCD / TFT | Tak |  |  |  |
| 164 | - Przekątna monitora | ≥ 19”; podać wartość |  |  |  |
| 165 | - Matryca monitora | ≥ 1280x1024; podać rozmiar |  |  |  |
| 166 | Stanowisko operatora dwumonitorowe (parametry obu monitorów – jw.) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |  |
| 167 | UPS | Tak |  |  |  |
| Konsola operatora - oprogramowanie |  |  |  |  |  |
| 168 | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  |  |  |
| 169 | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak |  |  |  |
| 170 | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak |  |  |  |
| 171 | Rekonstrukcje 3D SSD | Tak |  |  |  |
| 172 | - Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 173 | - Oprogramowanie do przeglądu i opracowania wyników badań spektroskopowych SVS i 2D/3D CSI (Spectroscopy Evaluation, SAGE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  |
| 174 | - Oprogramowanie umożliwiające całkowicie zdalne przejęcie pracy na stanowisku operatora z poziomu komputera podłączonego do sieci teleinformatycznej pracowni za pomocą bezpiecznego połączenia VPN | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Tak - 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| Konsola operatora – praca w sieci |  |  |  |  |  |
| 175 | DICOM 3.0 – Send / Receive | Tak |  |  |  |
| 176 | DICOM 3.0 – Query / Retrieve | Tak |  |  |  |
| 177 | DICOM 3.0 – Print | Tak |  |  |  |
| 178 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |  |  |
| 179 | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak |  |  |  |
| Wielomodalny serwer aplikacyjny |  |  |  |  |  |
| 180 | Dostawa nowego serwera aplikacyjnego lub adaptacja/wykorzystanie serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia poniżej podanych wymagań sprzętowych. - W przypadku wyboru adaptacji/wykorzystania istniejącego, funkcjonującego u Zamawiającego serwera aplikacyjnego możliwość wykorzystania licencji aplikacji CT posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do poniżej wymaganych (opisanych) ilości licencji. | Tak, podać |  |  |  |
| 181 | Minimalne wymagania sprzętowe dla serwera aplikacyjnego: - min. 1 procesor, min. 2,7 GHz, min. 10-rdzeniowy, - pamięć RAM: min. 192 GB, - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej, - pojemność macierzy dla danych obrazowych w oparciu o dyski SSD: min. 10 TB, - redundantne zasilanie, - obsługa minimum 10 jednoczesnych użytkowników. | Tak, podać parametry |  |  |  |
| 182 | 6 stanowisk lekarskich, każde wyposażone w: - 2 kolorowe monitory diagnostyczne do badań CT/MR, każdy o przekątnej min. 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2,3 MP, - 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2MP, - komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SSD 1TB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 11 Pro, napęd DVD. - Możliwość zainstalowania na stacjach programu RIS i PACS posiadanego przez Zamawiającego. | Tak, podać parametry |  |  |  |
| 183 | - Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN. | Tak |  |  |  |
| 184 | - Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak |  |  |  |
| 185 | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min.: - ilość poprzednich badań, - typ/modalność poprzednich badań, - zakres daty poprzednich badań. | Tak / Nie Jeżeli tak | Tak- 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 186 | - Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix) i modernizacje oprogramowania diagnostycznego (upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | Tak |  |  |  |
| 187 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive, - Basic Print, - Retrieve, - Storage – commitment. | Tak |  |  |  |
| Aplikacje podstawowe |  |  |  |  |  |
| 188 | - Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak |  |  |  |
| 189 | Funkcjonalności do oceny badań: - pomiary geometryczne (min. długość, kąt, pole powierzchni), - pomiary analityczne (min. pomiar gęstości HU, histogramy), - elementy manipulacji obrazem (min. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak |  |  |  |
| 190 | - Prezentacje Cine. | Tak |  |  |  |
| 191 | - Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych MR i CT. Możliwość wykonania badań porównawczych. |  |  |  |  |
| 192 | - Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. | Tak |  |  |  |
| 193 | Ocena badań MR: serii morfologicznych, dynamicznych, map perfuzyjnych. - Automatyczna rejestracja/synchronizacja serii MR z badaniami CT. | Tak |  |  |  |
| 194 | - Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR. | Tak |  |  |  |
| 195 | - Rekonstrukcje 3D MIP. | Tak |  |  |  |
| 196 | - Rekonstrukcje 3D VRT z predefiniowaną paletą ustawień dla rekonstrukcji VRT, uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne | Tak |  |  |  |
| 197 | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: - automatyczną rejestrację załadowanych serii badań, - automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty, - automatyczną synchronizację wyświetlanych serii badania niezależnie od grubości warstw, - synchroniczne wyświetlanie do 4 serii badania. | Tak / Nie Jeżeli tak | Tak- 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 198 | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: - oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, - rozpraszanie/pochłanianie fotonów, - algorytmy numeryczne Monte Carlo. | Tak / Nie Jeżeli tak | Tak- 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 199 | - Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak |  |  |  |
| 200 | - Jednoczesna prezentacja i odczyt danych obrazowych CT, MR, RTG, XA, PET, SPECT, USG. | Tak |  |  |  |
| 201 | - Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET. | Tak |  |  |  |
| 202 | - Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR. | Tak |  |  |  |
| 203 | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów) skojarzone z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna z możliwością: - szybkiego przełączania pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania, - indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania, - automatycznego dopasowania układów wyświetlania do liczby oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych, - automatycznego załadowania obrazów w predefiniowane segmenty. | Tak |  |  |  |
| 204 | - Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. | Tak / Nie Jeżeli tak | Tak- 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 205 | Narzędzia opracowywania badań MR, w tym min.: - wykresy time-intensity dla badań z kontrastem - operacje na obrazach MR: subtrakcja obrazów, średnia arytmetyczna, dodawanie, - filtr obrazów MR, - elastyczna korekcja artefaktów ruchowych. | Tak |  |  |  |
| 206 | Oprogramowanie do łączenia wielu obrazów w jeden widok na potrzeby przeglądania skanów np. całego ciała, angiografii MR czy całego kręgosłupa. - Dopuszcza się zaoferowanie funkcjonalności łączenia realizowanej przez aparat MR. | Tak |  |  |  |
| 207 | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: - wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - automatyczną segmentację płuc, serca, aorty. | Tak |  |  |  |
| 208 | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. - Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. | Tak / Nie Jeżeli tak | Tak- 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 209 | - Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania. | Tak |  |  |  |
| Aplikacje zaawansowane |  |  |  |  |  |
| 210 | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji mózgu umożliwiające automatyczną kalkulację i prezentację w kolorze mam parametrycznych min.: - relCBF (relative Cerebral Blood Flow), - relCBV (relative Cerebral Blood Volume), - relMTT (relative Mean Transit Time), - TTP (Time To Peak), - TMax (Time to Maximum). - - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |  |
| 211 | Oprogramowanie do analizy badań DTI (min. FA (Fractional Anisotropy), RD (Radial Diffusivity), AD (Axial Diffusivity)) z możliwością wyznaczania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji w 3D - - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |  |
| 212 | Automatyczna traktografia całego mózgowia - - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |  |
| 213 | Oprogramowanie do oceny badań spektroskopii MR umożliwiające: - automatyczne przetwarzanie wyników spektroskopii SVS (Single Voxel Spectroscopy) i CSI (Chemical Shift Imaging) 2D i 3D, - eksport danych i wyników - - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |  |
| 214 | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1, - raportowanie zgodne z PIRADS v2, - dedykowany raport zawierający: - listę znalezisk, pomiarów, zdjęć, - czytelną wizualizację adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji - - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak / Nie Jeżeli tak | Tak- 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 215 | Rozszerzone funkcjonalności do oceny badań prostaty: - automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty, - eksport konturów RTSS na potrzeby wykonywania biopsji prostaty do aparatów USG z możliwością fuzji - - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak / Nie Jeżeli tak | Tak- 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 216 | Automatyczna detekcja i klasyfikacja zmian w prostacie wraz ze wstępnym automatycznym wypełnianiem raportu zgodnie z PIRADS v2.1 - - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak / Nie Jeżeli tak | Tak- 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 217 | Oprogramowanie do oceny badań MR piersi zawierające dedykowany workflow umożliwiający: - jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, serii dynamicznych z kontrastem, - ustandaryzowane raportowanie BIRADS - - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak / Nie Jeżeli tak | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 218 | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała, wyposażone w: - dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów, - mechanizmy trójwymiarowej segmentacji zmian, wyznaczania objętości, inne niż typowe segmentacje VOI w oparciu o kulę/elipsę, - dokonywanie analizy wolumetrycznej guzów, węzłów chłonnych i zmian przerzutowych, a także innych zmian nieonkologicznych lub obiektów o odpowiednim kontraście w stosunku do otaczającej tkanki - ocenę progresji zmian zgodnie z RECIST - - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |  |
| 219 | Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierające dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: - czynnościowych (funkcjonalnych), - dynamicznych, - obrazów charakterystyki tkanki, - danych przepływu oraz narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego - - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak |  |  |  |
| 220 | Oprogramowanie do analizy badań serca MR z możliwością automatycznego obliczania parametrów funkcjonalnych lewej i prawej komory serca, w tym min.: - frakcji wyrzutowej (EF), - objętości wyrzutowej (SV), - objętości końcowoskurczowej (ESV), - objętości końcoworozkurczowej (EDV), - masy mięśnia sercowego - - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |  |
| 221 | Oprogramowanie do analizy przepływów w MR umożliwiające: - segmentację naczyń jednym kliknięciem myszy, - kodowanie kolorem i wyświetlanie prędkości przepływu - obliczanie parametrów przepływu - - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |  |
| 222 | Oprogramowanie do analizy badań perfuzji serca MR z możliwością półautomatycznego obliczania parametrów perfuzji mięśnia sercowego - - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |  |
| 223 | Oprogramowanie do oceny struktury naczyniowej w badaniach MR z: - rozwinięciem wzdłuż linii centralnej naczynia, - pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia, - wyznaczaniem stopnia stenozy - - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |  |
| 224 | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT o poniższych funkcjonalnościach: - automatyczna segmentacja i prezentacja w 3D zmian w narządach miąższowych, w tym w wątrobie oraz węzłach chłonnych wraz z automatycznym pomiarem zmiany (min. średnicy, gęstości i objętości), - ocena badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiająca segmentację zmian ogniskowych w 3D w płucach wraz z możliwością ręcznej korekty i automatyczne wyznaczanie parametrów (min. średnicy, gęstości i objętości), - porównywanie wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie wraz z synchronizacją przestrzenną, - oprogramowanie do automatycznej detekcji i oceny guzków płuc wraz z oceną trendów wzrostu (typu CAD), - raportowanie RECIST, WHO i TNM - - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak / Nie Jeżeli tak | Tak- 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 225 | Dedykowane oprogramowanie do analizy badań udarowych CT umożliwiające: - analizę badań perfuzji mózgowia, w tym obliczanie map parametrycznych rBF, rBV, MMT i TTP - analizę badań natywnych głowy z automatycznym określeniem oceny w skali ASPECTS - - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak / Nie Jeżeli tak | Tak- 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 226 | Oprogramowanie do oceny badań kardiologicznych/naczyniowych CT o poniższych funkcjonalnościach: - ocena zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score, - ocena tętnic wieńcowych w tym automatyczne wyodrębnianie (segmentacja) mięśnia serca, rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiaru przekroju, pola i średnicy światła naczynia i automatyczny pomiar stopnia stenozy - ocena parametrów czynnościowych lewej oraz prawej komory serca z pomiarem min.: objętości skurczowej, rozkurczowej, wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, grubości ściany i kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17-segmentowego diagramu AHA - ocena tętnic obwodowych, w tym identyfikacja i izolacja zakontrastowanego naczynia, automatyczne wyznaczanie linii centralnych i etykietowanie głównych naczyń, rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiary średnicy pola przekroju i automatyczne wyznaczanie stenozy - - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak / Nie Jeżeli tak | Tak- 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 227 | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: - raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS, - raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR, - predefiniowane szablony. | Tak / Nie Jeżeli tak | Tak- 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 228 | Dedykowane oprogramowanie do analizy badań serca w MR- jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |  |  |  |
| 229 | Przeglądanie badań MR serca w trybie 2D, z opcją wyświetlania w trybie kinematograficznym (cine), prezentacja linii referencyjnych | Tak |  |  |  |
| 230 | Możliwość pomiaru odległości i pola powierzchni zaznaczonego segmentu | Tak |  |  |  |
| 231 | Dedykowane do różnych typów patologii serca presety wyświetlania badań serca | Tak |  |  |  |
| 232 | Możliwość importu badań MR serca z CD/DVD z innych nośników danych | Tak |  |  |  |
| 233 | Centralna baza danych dla badań, wykonanych analiz badań i raportów | Tak |  |  |  |
| 234 | Możliwość konfiguracji systemu z centralną bazą danych i dostępem do nich z klientów sieciowych. | Tak |  |  |  |
| 235 | Możliwość konfiguracji systemu jako pojedyncza stacja robocza jak również z serwerem licencji i licencjami pływającymi. | Tak |  |  |  |
| 236 | Możliwość instalacji nieograniczonej ilości klientów sieciowych. | Tak |  |  |  |
| 237 | Wsparcie dla JPEG2000 | Tak |  |  |  |
| 238 | Funkcja preprocessingu badań kardiologicznych polegających na automatycznym rozpoznaniu i obrysowaniu konturów lewej i prawej komory serca w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego. | Tak |  |  |  |
| 239 | Zoptymalizowana praca, możliwość uruchomienia kilku specjalistycznych modułów w jednym czasie | Tak |  |  |  |
| 240 | Możliwość załadowania w tle poprzednich badań pacjenta do porównania | Tak |  |  |  |
| 241 | Możliwość archiwizacji wyników, raportów, obrysów/konturów serca do systemu PACS | Tak |  |  |  |
| 242 | Możliwość importowania uprzednio wykonanych obrysów/konturów serca | Tak |  |  |  |
| 243 | Raportowanie wyników, z możliwością konfiguracji raportu | Tak |  |  |  |
| 244 | Raport zawiera dane wszystkich pomiarów, wykonane zdjęcia/stopklatki oraz komentarze. | Tak |  |  |  |
| 245 | Możliwość zapisania raportu w formacie PDF oraz jako plik tekstowy, jak również XML i JSON. | Tak |  |  |  |
| 246 | Możliwość zapisania DICOM SR dla pomiarów funkcyjnych prawej i lewej komory | Tak |  |  |  |
| 247 | Możliwość tworzenia kont użytkowników w celu logowania do własnych profili. | Tak |  |  |  |
| 248 | Opcja eksportu filmów w formacie .MPEG lub .AVI | Tak |  |  |  |
| 249 | Analiza funkcyjna lewej i prawej komory serca | Tak |  |  |  |
| 250 | Analiza funkcji serca (metoda Simpsona) w osi krótkiej lub przekrojach poprzecznych | Tak |  |  |  |
| 251 | Automatyczna analiza funkcji lewej (LV) i prawej (RV) komory serca na obrazach w osi krótkiej (SAX) z wykorzystaniem konturów generowanych metodami głębokiego uczenia oraz automatycznej detekcji serii. | Tak |  |  |  |
| 252 | Detekcja brzegów lewej i prawej komory serca w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego. | Tak |  |  |  |
| 253 | Półautomatyczna detekcja konturów wsierdzia prawej komory serca | Tak |  |  |  |
| 254 | Automatyczne wykluczanie obrazów w krótkiej osi na podstawie informacji w osi długiej | Tak |  |  |  |
| 255 | Ocena parametrów objętościowych i funkcji lewej i prawej komory na podstawie zestawu przekrojów w osi krótkiej serca (EDV, ESV, SV, %EF, CO, CI) | Tak |  |  |  |
| 256 | Automatyczna detekcja mięśni brodawkowatych i trabekulacji lewej komory | Tak |  |  |  |
| 257 | Zaawansowana ilościowa analiza późnego kontrastowania (zwłóknień) miokardium lewej komory z możliwością dopasowania punktu odcięcia detekcji zwłóknień na podstawie ilości odchyleń standardowych, automatyczna detekcja blizny, możliwość ilościowej oceny transmuralności blizny, obszaru no-reflow, automatyczny transfer konturów | Tak |  |  |  |
| 258 | Możliwość prezentowania wyników analiz pod postacią 16 segmentowego diagramu AHA | Tak |  |  |  |
| 259 | Szczegółowa ocena funkcji regionalnej lewej komory (grubość miokardium, kurczliwość regionalna, grubienie skurczowe) | Tak |  |  |  |
| 260 | Możliwość ilościowej oceny strefy obrzęku i obszaru uratowanego miokardium | Tak |  |  |  |
| 261 | Zaawansowana analiza perfuzji pierwszego przejścia w badaniach spoczynkowych i wysiłkowych (adenozyna/dipirydamol), ocena krzywych wzmocnienia w każdym segmencie lewej komory lub zdefiniowanym obszarze przez użytkownika | Tak |  |  |  |
| 262 | Analiza porównawcza kolejnych faz badania wysiłkowego po podaniu dobutaminy | Tak |  |  |  |
| 263 | Analiza obrazów T2* | Tak |  |  |  |
| 264 | Pakiet do T1-mapingu – możliwość wyliczenia czasów T1 w oparciu o obrazy uzyskane przy pomocy sekwencji typu MOLLI/Look Locker lub równoważnych, prezentacja map T1 w kolorze | Tak |  |  |  |
| 265 | Pakiet oprogramowania do liczenia przepływów w badaniach MR | Tak |  |  |  |
| 266 | Opcja kodowania kolorami w celu wizualizacji prędkości przepływów | Tak |  |  |  |
| 267 | Kalkulacja przepływu CSF | Tak |  |  |  |
| 268 | Obliczanie maksymalnego ciśnienia oraz gradientu średniego ciśnienia skurczowego. | Tak |  |  |  |
| 269 | Automatyczna detekcja konturów oraz możliwość kopiowania konturów na inne warstwy. | Tak |  |  |  |
| 270 | Pakiet udostępnia różne metody korekcji artefaktów dla przepływów jak np.: “Stationary Flow Fit” oraz “Phantom Correction” | Tak |  |  |  |
| 271 | Moduł obrazowania 3D dla badań angiograficznych MR oraz TK, MPR, MIP, slab MIP, VR oraz CPR | Tak |  |  |  |
| 272 | Funkcja izolowania niestandardowej objętości, podwójny pomiar odległości | Tak |  |  |  |
| 273 | Obliczanie odkształceń lewej komory serca w osi długiej i krótkiej w oparciu o dane z obrazów SSFP | Tak |  |  |  |
| 274 | Obliczanie globalnych parametrów odkształceń ścian lewej komory serca: GLS, GCS oraz GRS | Tak |  |  |  |
| 275 | Obliczanie delty rotacji | Tak |  |  |  |
| 276 | Obliczanie parametrów odkształceń dla 16 segmentowego diagram AHA: odkształcenie, częstotliwość odkształcania, szybkość | Tak |  |  |  |
| 277 | Generowanie wyników dla nasierdzia, śródsierdzia i wsierdzia | Tak |  |  |  |
| 278 | Możliwość wykorzystania konturów wygenerowanych w module QMass do obliczania odkształceń w module QStrain | Tak |  |  |  |
| 279 | Obliczanie odkształceń RV w projekcji 4 komorowej w oparciu o dane z obrazów SSFP | Tak |  |  |  |
| 280 | Obliczanie globalnych parametrów odkształceń ścian Prawej Komory: GLS, Frakcyjna zmiana powierzchni | Tak |  |  |  |
| 281 | Obliczanie parametrów odkształceń segmentów Prawej Komory (przegroda oraz wolna ściana: Odkształcenie, częstotliwość odkształceń, szybkość) | Tak |  |  |  |
| 282 | Obliczanie odkształceń w projekcji przedsionkowej dwukomorowej w oparciu o dane z obrazów SSFP | Tak |  |  |  |
| 283 | Generowanie szczegółowych wyników oraz ich eksport do MS-Excel | Tak |  |  |  |
| 284 | Ilościowa ocena stopnia przeciążenia żelazem w mięśniu sercowym z wykorzystaniem analizy parametru relaksacji T2. | Tak |  |  |  |
| 285 | Szybka ilościowa ocena czasu relaksacji T2 i T2 oraz odpowiadających im stałych szybkości zaniku sygnału. | Tak |  |  |  |
| 286 | Automatyczna kwantyfikacja odkształceń (strain) lewej komory (LV), prawej komory (RV), lewego przedsionka (LA) i prawego przedsionka (RA) z wykorzystaniem detekcji konturów opartej na głębokim uczeniu oraz automatycznej detekcji serii. | Tak |  |  |  |
| 287 | Kwantyfikacja przemieszczenia dośrodkowego (InwD) oraz wskaźnika przemieszczenia dośrodkowego (InwInd), umożliwiająca obiektywną ocenę dysfunkcji regionalnej. | Tak |  |  |  |
| 288 | Prezentacja krzywych relaksacji lub zaniku sygnału. | Tak |  |  |  |
| 289 | Automatyczna korekcja artefaktów ruchowych dla obrazów T1 przed- i po-kontrastowych. | Tak |  |  |  |
| 290 | Wyniki w modelu 16-segmentowym są częścią raportu w formacie XML oraz JSON | Tak |  |  |  |
| 291 | Analiza (HDF) do oceny wewnątrzkomorowych gradientów ciśnienia (IVPG), stanowiących globalny parametr opisujący funkcję lewej komory (LV) | Tak |  |  |  |
| 292 | Obliczanie nieinwazyjnych pętli PV na podstawie rutynowych projekcji koniuszkowych | Tak |  |  |  |
| 293 | Tworzenie map parametrycznych dla T1, T2 i ECV | Tak |  |  |  |
| 294 | Kompleksowe wyniki dla segmentów mięśnia sercowego przedstawiane w postaci wykresu typu bullseye oraz maksymalnie 4 ROI zdefiniowanych przez użytkownika na przekrój. | Tak |  |  |  |
| 295 | Prezentacja krzywych relaksacji lub zaniku sygnału | Tak |  |  |  |
| 296 | Korejestracja map T1 natywnych (przed kontrastem) i po-kontrastowych | Tak |  |  |  |
| 297 | Zapisywanie map w formacie DICOM oraz wyników do MS Excel | Tak |  |  |  |
| 298 | Kwantyfikacja przemieszczenia dośrodkowego (InwD) oraz wskaźnika przemieszczenia dośrodkowego (InwInd), umożliwiająca obiektywną ocenę dysfunkcji regionalnej | Tak |  |  |  |
| 299 | Generowanie wyników dla warstwy wsierdziowej (endo), środkowej (mid) i nasierdziowej (epi) w module analizy odkształceń przestrzennych | Tak |  |  |  |
| 300 | Kwantyfikacja 16-segmentowych parametrów odkształcenia wg AHA: strain, strain rate, prędkości i przemieszczenia | Tak |  |  |  |
| 301 | Kwantyfikacja zmiany rotacji (delta rotation) | Tak |  |  |  |
| 302 | Kwantyfikacja globalnego odkształcenia podłużnego, promieniowego i obwodowego oraz analiza regionalna | Tak |  |  |  |
| Wyposażenie pracowni |  |  |  |  |  |
| 303 | Zestaw fabrycznych fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  |  |  |
| 304 | Wstrzykiwacz dwugłowicowy automatyczny środka kontrastowego przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | Tak |  |  |  |
| 305 | - Monitor do pomiaru ciśnienia z mankietem | Tak |  |  |  |
| 306 | - Niemagnetyczna leżanka | Tak |  |  |  |
| 307 | - Niemagnetyczny wózek | Tak |  |  |  |
| Wymagania uzupełniające |  |  |  |  |  |
| 308 | - Dostawa fabrycznie nowego rezonansu magnetycznego gotowego do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji, oprócz materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |  |
| 309 | - Uzupełnienie helu w magnesie aparatu MR do poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji zawarte w cenie aparatu | Tak |  |  |  |
| 310 | - Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatu. | Tak |  |  |  |
| 311 | - Przekazanie wytycznych instalacyjno-montażowych urządzenia wraz z wyposażeniem | Tak |  |  |  |
| 312 | - Pomiar pola magnetycznego po wykonaniu instalacji i uruchomieniu | Tak |  |  |  |
| 313 | - Uruchomienie urządzenia MR | Tak |  |  |  |
| 314 | - Montaż urządzenia MR | Tak |  |  |  |
| 315 | - Wykonanie wentylacji w obszarze klatki Faradaya | Tak |  |  |  |
| 316 | - Podłączenie MR do zasilania | Tak |  |  |  |
| 317 | - Dostawa i montaż systemu interkomowego | Tak |  |  |  |
| 318 | - Wielobranżowa adaptacja pomieszczeń spełniająca wymogi obowiązuących przepisów i umożliwiająca podłączenie aparatu oraz użytkowanie pracowni |  |  |  |  |
| 319 | - Dostawa lub modernizacja klatki Faradaya (z uwzględnieniem niezbędnej instalacji) | Tak |  |  |  |
| 320 | - Demontaż i utylizacja starego aparatu MR znajdującego się w modernizowanej pracowni | Tak |  |  |  |
| 321 | - Pełna integracja z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala. Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań do i z systemu PACS w standardzie DICOM, pobieranie listy badań pacjentów (worklist) z serwera PACS oraz opisywanie badań w systemie RIS firmy CGM (CLININET). Zamawiający zapewni dostarczenie niezbędnych licencji na podłączenie aparatu do systemu PACS firmy CGM. | Tak |  |  |  |
| 322 | - Transport urządzenia do docelowych pomieszczeń, zabezpieczenie drogi transportowej z wcześniejszym uzgodnieniem (bez wykonania otworów transportowych) | Tak |  |  |  |
| 323 | - Sprzęt musi być w możliwie najwyższej klasie energooszczędności i wykonany z materiałów podlegający recyklingowi | Tak |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy, techników w wymiarze min. 15 dni w terminie uzgodnionym z użytkownikiem. Przeszkolenie personelu technicznego z zakresu podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji w wymiarze 1 dnia w terminie uzgodnionym z użytkownikiem. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |  |
| 2 | W przypadku usterki czas reakcji na zgłoszenie do 12 godzin (w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia; czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy do 24 godzin. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki. |  |  |  |  |
| 3 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu gwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu gwarancyjnego. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. |  |  |  |  |
| 4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i autoryzowany serwis pogwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu pogwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu pogwarancyjnego. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. |  |  |  |  |
| 5 | Wykonawca gwarantuje możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku nr telefonu i e-mail. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Podać |  |  |  |
| 6 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) bez konieczności użycia części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). |  |  |  |  |
| 7 | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą i na warunkach Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN. Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego. |  |  |  |  |
| 8 | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancji o czas przerwy w eksploatacji wynosi 5 dni. |  |  |  |  |
| 9 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od dostawy aparatu dla aparatury medycznej oraz 5 lat dla pozostałych urządzeń objętych umową. |  |  |  |  |
| 10 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. |  |  |  |  |
| 11 | Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy |  |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rezonans magnetyczny | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej