.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 26 – dostawa aparatu do echokardiografii dla Poradni Kardiochirurgicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat do echokardiografii– 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |  |
| 1 | Aparat i głowice fabrycznie nowe | Tak, podać |  |  |  |
| 2 | Aparat mobilny na wózku jezdnym | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe 230V ± 10% 50 Hz | Tak, podać |  |  |  |
| 4 | Wbudowany układ podtrzymania zasilania umożliwiający przemieszczenie aparatu pomiędzy pomieszczeniami bez konieczności jego wyłączania. Czas podtrzymania minimum 30 minut. | Tak, podać |  |  |  |
| 5 | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy | Tak, podać |  |  |  |
| 6 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | Tak, podać |  |  |  |
| 7 | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 900.000 | Tak, podać |  |  |  |
| 8 | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED o rozdzielczości min. 1920x1080 | Tak, podać |  |  |  |
| 9 | Przekątna ekranu min. 21" | Tak, podać |  |  |  |
| 10 | Monitor z możliwością regulacji w min. trzech płaszczyznach | Tak, podać |  |  |  |
| 11 | Ekran dotykowy min. 10 cali z przyciskami funkcyjnymi (w tym programowalnymi) | Tak, podać |  |  |  |
| 12 | Klawiatura alfanumeryczna z fizycznymi klawiszami | Tak, podać |  |  |  |
| 13 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia, minimum 6 punktowa, z fizycznymi suwakami do regulacji (wyklucza się aparaty z wirtualnymi regulatorami na ekranie dotykowym). | Tak, podać |  |  |  |
| 14 | Ilość aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic USG min. 4 | Tak, podać |  |  |  |
| 15 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak, podać |  |  |  |
| 16 | Ciężar konsoli max. 70 kg | Tak, podać |  |  |  |
| 17 | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) min. 1,5-18 MHz | Tak, podać |  |  |  |
| 18 | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 2–40,0cm | Tak, podać |  |  |  |
| 19 | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych 2D (tzw. Cineloop) oraz dla prezentacji Dopplera | Tak, podać |  |  |  |
| 20 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 20 000 obrazów | Tak, podać |  |  |  |
| 21 | Moduł EKG. Prezentacja na ekranie przebiegu ekg, kabel 3-elektrodowy na jednorazowe elektrody samoprzylepne, możliwość wyboru jednego z trzech odprowadzeń. | Tak, podać |  |  |  |
| 22 | System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG - baza danych pacjentów i obrazów - dysk HDD min. 800GB - możliwość exportu archiwum na zewnętrzne dyski USB | Tak, podać pojemność wbudowanego dysku |  |  |  |
| 23 | Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach USB, obsługa formatów: JPEG, DICOM | Tak, podać |  |  |  |
| 24 | Cyfrowa drukarka termiczna (videoprinter), monochromatyczna | Tak, podać |  |  |  |
| 25 | Interfejs sieciowy DICOM | Tak, podać |  |  |  |
| 26 | Pełna integracja z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala. Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań do i z systemu PACS w standardzie DICOM, pobieranie listy badań pacjentów (worklist) z serwera PACS oraz opisywanie badań w systemie RIS firmy CGM (CLININET). Po stronie Wykonawcy leży także dostarczenie niezbędnych licencji na podłączenie aparatu do systemu PACS firmy CGM. Gwarancja zapewniająca poprawną pracę aparatu z systemem RIS/PACS - 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |  |
| 27 | W przypadku konieczności podłączenia urządzenia medycznego lub komputera sterującego do sieci teleinformatycznej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1. Możliwość pełnej konfiguracji polityk bezpieczeństwa oraz instalacji niezbędnego oprogramowania (w szczególności oprogramowania zabezpieczającego) przez uprawnionych pracowników Zamawiającego – w przypadku, gdy urządzenie wykorzystuje system operacyjny ogólnego przeznaczenia (np. Windows, Linux). 2. Zastosowanie systemu operacyjnego objętego aktualnym wsparciem producenta (aktualizacje bezpieczeństwa, poprawki). 3. W przypadku urządzeń wykorzystujących systemy zamknięte lub dedykowane, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby urządzenie posiadało wbudowane mechanizmy zabezpieczeń zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa (np. kontrola dostępu, szyfrowanie, ochrona przed nieautoryzowanym dostępem) oraz aby możliwa była jego bezpieczna integracja z siecią teleinformatyczną Zamawiającego. | Tak, podać |  |  |  |
| Obrazowanie |  |  |  |  |  |
| 1 | Obrazowanie w trybie 2D (B-mode) | Tak, podać |  |  |  |
| 2 | Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate" z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora min. 800 obrazów/sek | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Obrazowanie w technice II harmonicznej | Tak, podać |  |  |  |
| 4 | Redukcja szumów, plamek i obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków | Tak, podać |  |  |  |
| 5 | Obrazowanie w trybie M-mode i anatomiczny M-mode | Tak, podać |  |  |  |
| 6 | Możliwość wprowadzenia prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z archiwum | Tak, podać |  |  |  |
| 7 | Obrazowanie w trybie kolor M-mode | Tak, podać |  |  |  |
| 8 | Możliwość wprowadzenia prezentacji kolor M-mode na pętlach obrazowych w trybie kolor doppler odtwarzanych z archiwum | Tak, podać |  |  |  |
| 9 | Obrazowanie w trybie spektralnego dopplera pulsacyjnego (PWD) | Tak, podać |  |  |  |
| 10 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym min. 10 m/s | Tak, podać |  |  |  |
| 11 | Automatyczna optymalizacja spektrum (wzmocnienie, skala, linii bazowa) przy pomocy jednego przycisku | Tak, podać |  |  |  |
| 12 | Możliwość zmiany korekcji kąta na obrazach spektrum zapisanych na twardym dysku | Tak, podać |  |  |  |
| 13 | Obrazowanie w trybie CWD - doppler ciągły (na zaoferowanej głowicy sektorowej) | Tak, podać |  |  |  |
| 14 | Możliwość regulacji linii bazowej CWD na zatrzymanych lub odtwarzanych z archiwum obrazach spektrum | Tak, podać |  |  |  |
| 15 | Obrazowanie w trybie CD - doppler kolorowy | Tak, podać |  |  |  |
| 16 | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w dopplerze kolorowym (bez zjawiska aliasingu) min. 3,5 m/s | Tak, podać |  |  |  |
| 17 | Max FrameRate dla dopplera kolorowego min. 150 obraz/s | Tak, podać |  |  |  |
| 18 | Pamięć dynamiczna dla trybu Mmode lub D-mode min. 600s | Tak, podać |  |  |  |
| 19 | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru niezależnie od wzmocnienia B (2D) obrazów z pamięci CINE i odtwarzanych z archiwum. | Tak, podać |  |  |  |
| 20 | Możliwość regulacji linii bazowej koloru na obrazach z pamięci CINE i odtwarzanych z archiwum. | Tak, podać |  |  |  |
| 21 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | Tak, podać |  |  |  |
| 22 | Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | Tak, podać |  |  |  |
| 23 | Możliwość wyłączenia obrazowania w trybie kolorowego dopplera tkankowego na obrazach odtwarzanych z archiwum. | Tak, podać |  |  |  |
| 24 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | Tak, podać |  |  |  |
| 25 | Tryby mieszane: Duplex-Mode (np. B/CD, B/PWD) i Triplex-Mode (np. B/CD/PWD) ze wszystkich zaoferowanych głowic. | Tak, podać |  |  |  |
| 26 | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | Tak, podać |  |  |  |
| Głowice: |  |  |  |  |  |
| 1 | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych przezklatkowych u pacjentów dorosłych o konstrukcji matrycowej, wykonana w technologii spolaryzowanego, pojedynczego kryształu (np. Pure Cristal, Single Cristal) | Tak, podać typ głowicy |  |  |  |
| 1a | Ilość kryształów min. 230 | Tak, podać |  |  |  |
| 1b | Zakres częstotliwości pracy głowicy sektorowej obejmujący przedział 1,5-4,0 MHz | Tak, podać |  |  |  |
| 1c | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą – min. 3 częstotliwości | Tak, podać |  |  |  |
| 1d | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego – min. 3 częstotliwości | Tak, podać |  |  |  |
| 1e | Maksymalny kąt pola skanowania głowicy sektorowej min. 115° | Tak, podać |  |  |  |
| 2 | Głowica convex do badań przez powłoki jamy brzusznej | Tak, podać typ głowicy |  |  |  |
| 2a | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział 2,0 – 4,5 MHz. | Tak, podać |  |  |  |
| 2b | Ilość elementów: minimum 192 kryształy. | Tak, podać |  |  |  |
| 2c | Kąt obrazowania w trybie B minimum 70° | Tak, podać |  |  |  |
| 2d | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | Tak, podać |  |  |  |
| 2e | Obrazowanie harmoniczne | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Głowica liniowa o wysokiej rozdzielczości | Tak, podać typ głowicy |  |  |  |
| 3a | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. od 5,0 do 12,0 MHz | Tak, podać |  |  |  |
| 3b | Ilości elementów piezoelektrycznych - min. 192 kryształów | Tak, podać |  |  |  |
| 3c | Szerokości czoła z zakresu 38 mm ±5% | Tak, podać |  |  |  |
| 3d | Obrazowanie harmoniczne | Tak, podać |  |  |  |
| 3e | Obrazowanie trapezowe | Tak, podać |  |  |  |
| Oprogramowanie pomiarowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Pakiet obliczeniowy do badań dopplerowskich naczyniowych (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym, na zatrzymanych obrazach lub obrazach z pamięci) i automatyczne wyznaczenie minimum PS, ED, PI, RI) | TAK |  |  |  |
| 2 | Automatyczny pomiar IMT – automatyczny obrys Intima Media i automatyczne wyznaczenie wartości IMT | TAK |  |  |  |
| 3 | Pakiet pomiarowo - obliczeniowy dla badań echa serca (frakcja wyrzutowa, rzut serca, MVA, Qp/Qs, E/E’, PV AccT, MR dp/dt) | TAK |  |  |  |
| 4 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (min. promień, ERO) | TAK |  |  |  |
| 5 | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczanie wartości w pomiarach dopplerowskich kardiologicznych | TAK |  |  |  |
| 5a | Przepływ przez zastawkę mitralną: MV Vmax, MV VTI, MV max PG, MV E/A ratio, MV DecTime, LVOT VTI, HR | TAK |  |  |  |
| 5b | Przepływ przez zastawkę aortalną: AV Vmax, AV max PG, AV mean PG AV VTI. | TAK |  |  |  |
| 5c | Przepływ przez zastawkę płucną: RVOT VTI, PV Vmax | TAK |  |  |  |
| 6 | Raporty z badania kardiologicznego i naczyniowego | TAK |  |  |  |
| 7 | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK |  |  |  |
| 8 | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. |  |  |  |  |
| 9 | Możliwość wydruku raportu na drukarce komputerowej. | TAK |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy aparatu |  |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA  CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat do echokardiografii | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej