.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 27 – dostawa aparatu USG na potrzeby Poradni Urazowo-Ortopedycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat USG – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| 1 | Przewoźny aparat ultrasonograficzny z panelem dotykowym | Tak, podać |  |  |
| 2 | Zasilanie jednofazowe 230V AC Pobór prądu < 10A | Tak, podać |  |  |
| 3 | Zestaw o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe min. 1 z nich | Tak, podać |  |  |
| 4 | Monitor kolorowy LED lub LCD o przekątnej ekranu min. 23” | Tak, podać |  |  |
| 5 | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania oraz regulacja pochyłu i obrotu | Tak, podać |  |  |
| 6 | Ciężar konsoli < 75 kg | Tak, podać |  |  |
| 7 | Ilość gniazd głowic obrazowych wbudowanych w aparat przełączanych elektronicznie min. 4 | Tak, podać |  |  |
| 8 | Ekran dotykowy wspomagający obsługę aparatu z o przekątnej min 10” | Tak, podać |  |  |
| 9 | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań, dostępna na panelu dotykowym lub wysuwana spod pulpitu | Tak, podać |  |  |
| 10 | Dynamika systemu ≥ 400 dB | Tak, podać |  |  |
| 11 | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥ 1.000.000 | Tak, podać |  |  |
| 12 | Wewnętrzny dysk stały SSD o pojemności min. 500 GB | Tak, podać |  |  |
| 13 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu wynikający z zakresów możliwych do podłączenia głowic obrazowych co najmniej 2.0 MHz do 20.0 MHz | Tak, podać |  |  |
| 14 | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | Tak, podać |  |  |
| 15 | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. 2 cm - 46 cm | Tak, podać |  |  |
| 16 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 stref | Tak, podać |  |  |
| 17 | Obrazowanie harmoniczne | Tak, podać |  |  |
| 18 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 3000 obrazów na sek. | Tak, podać |  |  |
| 19 | Min. 12-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |  |
| 20 | Min. 12-stopniowe powiększenie obrazu zamrożonego | Tak, podać |  |  |
| 21 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D oraz w pw-doppler przy pomocy jednego przycisku (m. in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu, ustawienie skali i linii bazowej spektrum) | Tak, podać |  |  |
| 22 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D np. SonoCT, SieClear, CrossBeam, Ibeam lub równoważny | Tak, podać |  |  |
| 23 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, Xres, DTCA lub równoważny | Tak, podać |  |  |
| 24 | Obrazowanie w trybie Kolor Doppler | Tak, podać |  |  |
| 25 | Funkcja wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach odtwarzanych z pamięci CINE i z archiwum | Tak, podać |  |  |
| 26 | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia B i kolor doppler na obrazach z pamięci CINE i z archiwum aparatu | Tak, podać |  |  |
| 27 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | Tak, podać |  |  |
| 28 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak, podać |  |  |
| 29 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną pw-D | Tak, podać |  |  |
| 30 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1- 16 mm | Tak, podać |  |  |
| 31 | Maksymalna mierzona prędkość w trybie pw-D przy zerowym kącie korekcji minimum 8 m/s | Tak, podać |  |  |
| 32 | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 89°: na żywo, na obrazie zatrzymanym i na obrazie odtwarzanym z archiwum na dysku | Tak, podać |  |  |
| 33 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta w trybie dopplera spektralnego na obrazie odtwarzanym z pamięci CINE i z archiwum na dysku | Tak, podać |  |  |
| 34 | Duplex i triplex w czasie rzeczywistym (B+Kolor+pw-D) | Tak, podać |  |  |
| 35 | Doppler spektralny z falą ciągłą cw-D | Tak, podać |  |  |
| 36 | Maksymalna mierzona prędkość w Dopplerze ciągłym przy zerowym Kącie korekcji minimum 10,0 m/s | Tak, podać |  |  |
| Oprogramowanie pomiarowe |  |  |  |  |
| 37 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Tak, podać |  |  |
| 38 | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak, podać |  |  |
| 39 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | Tak, podać |  |  |
| 40 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu, minimum PS, ED, PI, RI, HR, Volume Flow | Tak, podać |  |  |
| 41 | Pakiet oprogramowania echokardiograficznego minimum: wymiary serca i EF z obrazów 2D, wymiary serca i EF z prezentacji M, MVA i dp/dt w trybie doppler | Tak, podać |  |  |
| 42 | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cineloop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak, podać |  |  |
| 43 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | Tak, podać |  |  |
| 44 | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: BMP, JPG, AVI. | Tak, podać |  |  |
| 45 | Raport z badania echokardiograficznego | Tak, podać |  |  |
| 46 | Głowica convex do badań jamy brzusznej | Tak, podać typ głowicy |  |  |
| 47 | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. PureWave, Single Crystal), szerokopasmowa o zakresie częstotliwości obejmującym przedział 2 – 6 MHz | Tak, podać |  |  |
| 48 | Liczba kryształów min. 190 | Tak, podać |  |  |
| 49 | Kąt pola widzenia głowicy min. 70° | Tak, podać |  |  |
| 50 | Obrazowanie harmoniczne – min. 6 par częstotliwości harmonicznych | Tak, podać |  |  |
| 51 | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) - min. 6 | Tak, podać |  |  |
| 52 | Głowica liniowa | Tak, podać typ głowicy |  |  |
| 53 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości obejmującym przedział 5,0 – 12,0 MHz | Tak, podać |  |  |
| 54 | Liczba kryształów min. 190 | Tak, podać |  |  |
| 55 | Szerokość pola widzenia głowicy z zakresu 37-40 mm | Tak, podać |  |  |
| 56 | Obrazowanie harmoniczne – min. 3 pary częstotliwości harmonicznych | Tak, podać |  |  |
| 57 | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) - min. 4 | Tak, podać |  |  |
| 58 | Kąt ugięcia wiązki w trybie kolor doppler i pw-doppler minimum ±20° | Tak, podać |  |  |
| 59 | Obrazowanie trapezowe | Tak, podać |  |  |
| 60 | Wbudowane minimum 4 przyciski do sterowania niektórymi funkcjami aparatu | Tak, podać |  |  |
| 61 | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych | Tak, podać typ głowicy |  |  |
| 62 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości obejmującym przedział 2,0 – 4,5 MHz | Tak, podać |  |  |
| 63 | Kąt pola widzenia głowicy minimum 115° | Tak, podać |  |  |
| 64 | Obrazowanie harmoniczne – min. 4 pary częstotliwości harmonicznych | Tak, podać |  |  |
| 65 | Praca w trybach: B (2D), M-mode, PW-doppler, CW-doppler, kolor doppler | Tak, podać |  |  |
| 66 | Głowica liniowa typu „kij hokejowy” | Tak, podać typ głowicy |  |  |
| 67 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości obejmującym przedział 5,0 – 15 MHz | Tak, podać |  |  |
| 68 | Liczba kryształów piezoelektrycznych minimum 165 | Tak, podać |  |  |
| 69 | Szerokość pola widzenia głowicy z zakresu 25 mm +/- 5% | Tak, podać |  |  |
| 70 | Obrazowanie harmoniczne – min. 3 pary częstotliwości harmonicznych | Tak, podać |  |  |
| 72 | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) - min. 3 | Tak, podać |  |  |
| 72 | Kąt ugięcia wiązki w trybie kolor doppler i pw-doppler minimum ±20° | Tak, podać |  |  |
| 73 | Obrazowanie trapezowe | Tak, podać |  |  |
| 74 | Głębokość pola obrazowania minimum 8 cm | Tak, podać |  |  |
| 75 | Możliwość rozbudowy | Tak |  |  |
| 76 | Funkcja Auto IMT (Intima Media Thickness) – automatyczny obrys kompleksu Intima Media i automatyczne wyznaczenie wartości IMT | Tak, podać |  |  |
| 77 | Obrazowanie panoramiczne. Długość skanu min. 50 cm | Tak, podać |  |  |
| 78 | Obrazowanie wolnych przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera – niezależne od kąta padania wiązki ultradźwiękowej, oparte na śledzeniu „plamek” (speckle tracking) | Tak, podać |  |  |
| 79 | Oprogramowanie do biopsji, poprawiające wizualizację czubka igły | Tak, podać |  |  |
| 80 | Moduł elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej i convexowej; wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie elastografii wyświetlany na ekranie | Tak, podać |  |  |
| 81 | Elastografia fali poprzecznej (Shear Wave), ze wskaźnikiem jakości pomiaru, dostępna na oferowanych głowicach convex i liniowej | Tak, podać |  |  |
| 82 | Moduł pomiarowy do obiektywnej (parametrycznej) oceny stłuszczenia wątroby | Tak, podać |  |  |
| 83 | Głowica mikroconvex o zakresie częstotliwości obejmującym przedział 4,0 – 10,0 MHz, kąt pola widzenia minimum 130°, minimum 125 kryształów, promień krzywizny z zakresu 10-12 mm | Tak, podać typ głowicy i parametry |  |  |
| 84 | Głowica elektroniczna transrektalna dwupłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) od 6,0 do 10 MHz i kącie obrazowania min. 2x130° | Tak, podać typ głowicy i parametry |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z aparatem Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |
| 7 | Pełna integracja z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala. Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań do i z systemu PACS w standardzie DICOM, pobieranie listy badań pacjentów (worklist) z serwera PACS. Po stronie Wykonawcy leży także dostarczenie niezbędnych licencji na podłączenie aparatu do systemu PACS firmy CGM. Gwarancja zapewniająca poprawną pracę aparatu z systemem RIS/PACS - 24 miesiące. | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy aparatu |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat USG | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej