.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 28 – dostawa audiotympanometru na potrzeby Poradni Laryngologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Audiotympanometr – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| Tympanometria |  |  |  |  |
| 1 | Podatność: Zakres: 0.1 do 8.0 ml | Tak, podać |  |  |
| 2 | Częstotliwość sondy 226Hz | Tak, podać |  |  |
| 3 | Tympanometria 226 Hz) oraz Tymp 678, 800 & 1000Hz | Tak, podać |  |  |
| 4 | Tympanometria w zakresie ciśnienia od + 300 daPa do – 600 daPa | Tak, podać |  |  |
| 5 | Sonda wyposażona w diodę sygnalizującą szczelność i prawidłowe dopasowanie | Tak, podać |  |  |
| 6 | Możliwość programowania ciśnienia początkowego i końcowego badania | Tak, podać |  |  |
| 7 | Możliwość regulacji prędkości pompowania powietrza | Tak, podać |  |  |
| 8 | Testy trąbki słuchowej – ETF 1, ETF 2, ETF3 | Tak, podać |  |  |
| Odruchy strzemiączkowe |  |  |  |  |
| 9 | Badanie Ipsi, dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 3000 i 4000 Hz. Ipsi hp, ipsi lp, ipsi wb | Tak, podać |  |  |
| 10 | Kontrlateralne dla częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz, kontra WB, kontra LP, kontra HP | Tak, podać |  |  |
| 11 | Możliwość ustawienia poziomu start i poziomu stop dla natężenia bodźca w badaniu odruchu | Tak, podać |  |  |
| 12 | Maksymalna wartość sygnału | Tak, podać |  |  |
| 13 | Dla badania ipsi lateralnego – 120 dB | Tak, podać |  |  |
| 14 | Dla badania kontralateralnego – 120 dB |  |  |  |
| 15 | Test zanikania odruchów- Decay |  |  |  |
| 16 | Wyniki testu Decay w formie graficznej i procentowo | Tak, podać |  |  |
| 17 | Latencja odruchu | Tak, podać |  |  |
| Audiometria |  |  |  |  |
| 1 | Audiometria powietrzna | Tak, podać |  |  |
| 2 | Częstotliwość sygnału: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Możliwość zmiany częstotliwości modulacji od 0 do 25Hz | Tak, podać |  |  |
| 4 | Możliwość prezentacji lewego i prawego audiogramu na jednym wykresie | Tak, podać |  |  |
| 5 | Możliwość regulacji poziomu modulacji od 0 do 25% | Tak, podać |  |  |
| 6 | Możliwość regulacji zmiany natężenia przy zmianie częstotliwości od 5 do 40db ze skokiem co 5dB | Tak, podać |  |  |
| 7 | Audiometria kostna | Tak, podać |  |  |
| 8 | Częstotliwość sygnału: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Audiometria słowna | Tak, podać |  |  |
| 10 | Automatyczny licznik dla audiometrii słownej [%] | Tak, podać |  |  |
| 11 | Możliwość rejestrowania min 4 krzywy słownych | Tak, podać |  |  |
| 12 | Maskowania szumem wąskopasmowym (NB) lub białym szumem (WN) | Tak, podać |  |  |
| 13 | Maskowanie max 100 dB | Tak, podać |  |  |
| 14 | Funkcja maskowania synchronicznego | Tak, podać |  |  |
| 15 | Testy dla audiometrii słownej w wewnętrznej pamięci urządzenia | Tak, podać |  |  |
| PRÓBY/TESTY |  |  |  |  |
| 1 | Test ABLB | Tak, podać |  |  |
| 2 | Test Stengera | Tak, podać |  |  |
| 3 | Test SISI | Tak, podać |  |  |
| 4 | Automatyczny test wartości progowej - Hughson Westlake | Tak, podać |  |  |
| 5 | Weber | Tak, podać |  |  |
| 6 | Szybka mowa w szumie (QuickSIN), możliwość rozbudowy możliwości diagnostycznych | Tak, podać |  |  |
| APARAT |  |  |  |  |
| 1 | Wbudowany kolorowy wyświetlacz graficzny LCD min. 10 cali o rozdzielczości 1024x600 | Tak, podać |  |  |
| 2 | Możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza | Tak, podać |  |  |
| 3 | Możliwość regulacji jasności diod przycisków aparatu | Tak, podać |  |  |
| 4 | Możliwość korzystania z zewnętrznej drukarki podłączonej za pomocą portu USB do aparatu | Tak, podać |  |  |
| 5 | Możliwość podłączenia do komputera, celem archiwizacji danych i wydruku badania | Tak, podać |  |  |
| 6 | Integracja z bazą danych NOAH, OtoAccess. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Audiometr i Tympanometr w jednym urządzeniu | Tak, podać |  |  |
| 8 | Waga aparatu max. 3,5 kg | Tak, podać |  |  |
| 9 | Wymiary minimalne 9 x 33 x 44 cm | Tak, podać |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw słuchawek audiometrycznych – 1 kpl. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Oprogramowanie (w j. polskim) do łączenia z komputerem | Tak, podać |  |  |
| 3 | Przetwornik kostny – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Przycisk pacjenta – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Sonda tympanometryczna – kliniczna- 1 szt, diagnostyczna- 1 szt. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Zestaw końcówek dousznych jednorazowych – 1 kpl. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Kompatybilna drukarka laserowa kolorowa 1 szt. | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy aparatu |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Audiotympanometr | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej