.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                              Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 3 – dostawa szaf do endoskopów dla Pracowni Endoskopii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Szafy do endoskopów – 2 szt. Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025r., nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| Szafa endoskopowa susząco - przechowująca |  |  |  |  |
| 1 | Automatyczne suszenie i przechowywanie endoskopów. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Automatyczna kontrola i monitorowanie procesu suszenia i przechowywania. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Programowanie czasu suszenia i przechowywania. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Badania mikrobiologiczne skuteczności szafy wykonane z użyciem medycznych endoskopów giętkich. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Wymiary szafy max.: szerokość: 1300mm, głębokość: 500mm, wysokość: 2300mm | Tak, podać |  |  |
| 7 | Waga max: 200kg. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Głębokość komory suszenia, umożliwiająca łatwe ułożenie endoskopów, min.: 350mm. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Pojemność komory suszenia, umożliwiająca poprawne ułożenie endoskopów, min.: 0,65m3 | Tak, podać |  |  |
| 10 | Utrzymywanie nadciśnienia wewnątrz komory suszenia. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Szerokość miejsca na endoskop min. 80mm w celu łatwego zawieszania endoskopów. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Liczba miejsc na endoskopy min: 8. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o dodatkową komorę pasywną pracującą na wspólnej części sterującej na min. 4 endoskopy. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Przechowywanie endoskopów w pozycji pionowej. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Monitorowany przepływ powietrza przez każdy endoskop. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Programowanie czasu suszenia. | Tak, podać |  |  |
| 17 | Suszenie do min. 120 minut. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Zasilanie 230 V. | Tak, podać |  |  |
| 19 | Podłączenie do sieci jednofazowej L1, N, PE. | Tak, podać |  |  |
| 20 | Podłączenie do sieci komputerowej LAN RJ45. | Tak, podać |  |  |
| 21 | Maksymalny pobór mocy 250 wat, w celu ograniczenia ciepła wydzielanego do pomieszczenia, w którym znajduje się szafa. | Tak, podać |  |  |
| 22 | Podłączenie do sprężonego powietrza klasy medycznej punkt rosy - 43oC, ciśnienie 3-8 barów. | Tak, podać |  |  |
| 23 | Podłączenie do powietrza medycznego za pomocą szybkozłączki lub za pomocą zaworu z gwintem. | Tak, podać |  |  |
| 24 | Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze 100 l/min. | Tak, podać |  |  |
| 25 | Filtr HEPA min. 0,3µ. | Tak, podać |  |  |
| 26 | Klasa filtra min. H13. | Tak, podać |  |  |
| 27 | Konstrukcja bez agregatu w celu ograniczenia hałasu oraz wydzielania ciepła do pracowni. | Tak, podać |  |  |
| 28 | Szafa bezobsługowa, nie wymaga od użytkownika czynności serwisowych np. opróżniania skroplin. | Tak, podać |  |  |
| 29 | Czytnik RFID do identyfikacji osoby obsługującej i endoskopu w celu śledzenia drogi endoskopów w procesie przygotowania ich do ponownego użycia. | Tak, podać |  |  |
| 30 | Czytnik RFID szafy kompatybilny z chipami RFID posiadanych i oferowanych endoskopów. | Tak, podać |  |  |
| 31 | Przeszklone drzwi umożliwiające wgląd do szafy bez jej otwierania. | Tak, podać |  |  |
| 32 | Oświetlenie wewnętrzne komory. | Tak, podać |  |  |
| 33 | Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi. | Tak, podać |  |  |
| 34 | System podświetlania wiszących endoskopów różnymi kolorami w zależności od stanu endoskopu: endoskop w stanie suszenia (niebieski), endoskop w stanie przechowywania (zielony), endoskop przekroczonym czasem przechowywania (czerwony). | Tak, podać |  |  |
| 35 | Panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD. | Tak, podać |  |  |
| 36 | Panel sterowania pokazujący wykorzystany czas przechowywania oraz czas pozostały. | Tak, podać |  |  |
| 37 | Wyświetlanie wartości nadciśnienia. | Tak, podać |  |  |
| 38 | Wyświetlanie wartości temperatury. | Tak, podać |  |  |
| 39 | Wyświetlanie wartości wilgotności względnej. | Tak, podać |  |  |
| 40 | Wyświetlanie godziny i daty. | Tak, podać |  |  |
| 41 | Alarm otwartych drzwi. | Tak, podać |  |  |
| 42 | Alarm braku nadciśnienia. | Tak, podać |  |  |
| 43 | Alarm braku przepływu powietrza. | Tak, podać |  |  |
| 44 | Alarm awarii zasilania. | Tak, podać |  |  |
| 45 | Alarm przekroczonego czasu przechowywania. | Tak, podać |  |  |
| 46 | Alarm przekroczonej temperatury maksymalnej. | Tak, podać |  |  |
| 47 | Dostęp do szafy po sczytaniu personalnej karty chipowej. | Tak, podać |  |  |
| 48 | Dostęp serwisowy do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania przez szufladę znajdującą się obok szafy, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminacje. | Tak, podać |  |  |
| 49 | Dokumentacja procesu w posiadanym systemie dokumentacji badań ENDOBASE z funkcją programowania adnotacji o zdezynfekowanym endoskopie na raporcie badania pacjenta. Informacje z chipów endoskopów (typ, model, nr seryjny) pozyskiwane automatycznie po sczytaniu bez konieczności wyboru manualnego. | Tak, podać |  |  |
| 50 | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem dokumentacji badań ENDOBASE. | Tak, podać |  |  |
| 51 | W zestawie adaptery do podłączenia posiadanych przez Zamawiającego endoskopów produkcji Olympus: duodenoskopy, gastroskopy, kolonoskopy, echoendoskopy. | Tak, podać |  |  |
| 52 | Raport z przeprowadzonych badań potwierdzających czystość mikrobiologiczną, dla minimum 10 dniowego okresu przechowywania endoskopów. | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniami). | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie). | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa. | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny. | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy. |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy urządzeń. |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szafy endoskopowe | 2 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej