.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 4 – dostawa zestawu toru wizyjnego dla Pracowni Endoskopii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zestaw toru wizyjnego. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| Procesor wideo – 2 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Dedykowany do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Obrazowanie auto-fluorescencyjne. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Dotykowy panel sterujący. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów lub miniatury wykonanych zdjęć widoczne na monitorze głównym bez konieczności ich przywołania. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Główne wyjście wideo 4K (typ: 12G-SDI, min. 1 szt.). | Tak, podać |  |  |
| 12 | Pomocnicze wyjścia wideo: typ: 3G-SDI, Composite – min. po 1 szt. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: typ: SDI, min. 1 szt. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Pomocnicze wejścia wideo: typ: SDI, Y/C – min. po 1 szt. | Tak, podać |  |  |
| 15 | możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: UHD 4K, HDTV, SDTV. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Zapis ustawień dla min. 10 użytkowników. | Tak, podać |  |  |
| 17 | Regulacji koloru, min. 8 poziomów. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Automatyczna kontrola wzmocnienia kiedy dystalny koniec endoskopów jest oddalony od obserwowanych obiektów. | Tak, podać |  |  |
| 19 | Minimum 2 stopniowa regulacja kontrastu. | Tak, podać |  |  |
| 20 | Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji. | Tak, podać |  |  |
| 21 | Regulacja jasności min. 15 stopniowa. | Tak, podać |  |  |
| 22 | Minimum trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy. | Tak, podać |  |  |
| 23 | Funkcja poprawy obrazu min. 8 stopniowa w 2 trybach: tryb wzory i kontury oraz tryb drobniejsze części struktury. | Tak, podać |  |  |
| 24 | Elektroniczne powiększenie: 3x, małe, średnie, duże. | Tak, podać |  |  |
| 25 | Funkcja PIP, POP. | Tak, podać |  |  |
| 26 | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | Tak, podać |  |  |
| 27 | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania. | Tak, podać |  |  |
| 28 | Współpraca z systemem magnetycznego pozycjonowania endoskopów. | Tak, podać |  |  |
| 29 | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia. | Tak, podać |  |  |
| 30 | Format zapisu obrazów min.: TIFF, JPEG. | Tak, podać |  |  |
| 31 | Pamięć wewnętrzna. | Tak, podać |  |  |
| 32 | Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia. | Tak, podać |  |  |
| 33 | Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła/uwidocznienie krwawienia. | Tak, podać |  |  |
| 34 | Wbudowana pompa insuflacyjna. | Tak, podać |  |  |
| 35 | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza. | Tak, podać |  |  |
| 36 | Min. 4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka. | Tak, podać |  |  |
| 37 | W zestawie: butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo typu 12G-SDI 1 szt. | Tak, podać |  |  |
| 38 | Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop min. 4, panel dotykowy – min. 3 podstawowe + min. 10 indywidualnych. | Tak, podać |  |  |
| 39 | Odłączanie i podłączanie endoskopu bez potrzeby wyłączania zasilania. | Tak, podać |  |  |
| 40 | Pełna współpraca z oferowanymi endoskopami. | Tak, podać |  |  |
| 41 | Przystosowany do pełnej współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem ENDOBASE. | Tak, podać |  |  |
| 42 | Pełna współpraca z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami produkcji Olympus wybranych serii i oferowanymi. | Tak, podać |  |  |
| 43 | Kompatybilność z wózkiem endoskopowym oferowanym. | Tak, podać |  |  |
| Monitor – 2 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Monitor medyczny. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Przekątna ekranu: min. 32”. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Technologia panelu: LCD. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Podświetlenie: LED. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Rozdzielczość min: 3840 × 2160. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Proporcje ekranu: 16:9. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Jasność: min. 450 cd/m2 | Tak, podać |  |  |
| 8 | Kąt widzenia min. Poziom / pion: 178°/ 178° | Tak, podać |  |  |
| 9 | Kontrast min.1000:1 | Tak, podać |  |  |
| 10 | Wejścia sygnału 4K: min. typu 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 | Tak, podać |  |  |
| 11 | Wyjścia sygnału 4K: min. typu 12G-SDI ×2 | Tak, podać |  |  |
| 12 | Wejścia sygnału 2K: min. typu 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 lub 4x3G-SDI, 1 x DVI | Tak, podać |  |  |
| 13 | Wyjścia sygnału 2K: min. typu 3G-SDI ×1 | Tak, podać |  |  |
| 14 | Funkcja klonowania zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K | Tak, podać |  |  |
| 16 | Wbudowany zasilacz monitora. | Tak, podać |  |  |
| 17 | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) | Tak, podać |  |  |
| Pompa płucząca – 2 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, produkcji Olympus, które są w posiadaniu Zamawiającego. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Wyświetlacz LED wskazujący aktualną moc pompy. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Sterowanie za pomocą sterownika nożnego jak i możliwe sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu przez posiadane przez Zamawiającego procesory prod. Olympus (Evis Exera). | Tak, podać |  |  |
| 6 | Funkcja "trybu gotowości", w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - wyłączenie po max. 20 sekundach ciągłej pracy. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Regulacja mocy przepływu – min. 8 stopni. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Pojemnik na wodę min. 2 litry, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Koryto na zbiornik z wodą, zintegrowane z pompą. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Wymiary umożliwiające instalację na wózku endoskopowym oferowanym. | Tak, podać |  |  |
| Ssak endoskopowy z dedykowanymi pojemnikami i filtrami – 2 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Płynna regulacja mocy ssania. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Maksymalne podciśnienie do -95kPa. | Tak, podać |  |  |
| 3 | 3 poziomy prędkości 40l/min., 50l/min., 60l/min. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Pokrętło sterujące tempem zwiększania podciśnienia. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem; zabezpieczenie przed przelaniem. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Możliwość montażu na wózku endoskopowym. | Tak, podać |  |  |
| Insuflator CO2 – 2 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Regulowany system podawania gazu poprzez odpowiednie dreny. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu). | Tak, podać |  |  |
| 4 | Butelka woda-gaz kompatybilna ze źródłem światła CLV-190 EVIS EXERAIII i endoskopami różnych serii olympus posiadanymi przez Zamawiającego bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów umożliwiając insuflację CO2 | Tak, podać |  |  |
| 5 | Zawór woda/gaz uniemożliwiający wydostawanie się CO2 poza obieg kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami produkcji Olympus (kolonoskopy, gastroskopy, duodenoskopy). | Tak, podać |  |  |
| 6 | Możliwa współpraca i sterowanie przez procesory oferowane i posiadany EVIS EXERA III. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Maksymalne ciśnienie 45 kPa. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Zasilanie z możliwością bezpośredniego podłączenia do wózka endoskopowego poprzez gniazdo: 230 V. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Rozmiary umożliwiające ustawienie na wózku endoskopowym max: szer.125X głęb. 300X wys.150 | Tak, podać |  |  |
| 10 | Waga max. 6 kg | Tak, podać |  |  |
| Wózek endoskopowy – 2 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół o średnicy min. 120mm. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Wieszak na min. dwa endoskopy. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Umieszczenie wieszaka z lewej lub prawej strony wózka. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie również poza obrysem wózka. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Transformator separujący umożliwiający podłączenie min. 12 urządzeń. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Min. 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Dodatkowe minimalne wyposażenie: uchwyt na butlę CO2, pojemnik na akcesoria, uchwyt na dwa pojemniki ssaka, uchwyt na dren do płukania. | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy zestawu |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty.

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw toru wizyjnego | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej