.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 5 – dostawa zestawu usg endoskopowego wraz z pełnym wyposażeniem dla Pracowni Endoskopii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zestaw usg endoskopowego. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| Ultrasonograf mobilny – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Ultrasonograf mobilny. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Możliwość współpracy z sondami EUS o skanowaniu: Sektorowym (Liniowym). | Tak, podać |  |  |
| 3 | Możliwość współpracy z sondami typu EBUS. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Możliwość stosowania głowic pozaustrojowych. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Współpraca z częstotliwościami: 3.5, 7.5,10 MHz. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Pomiary: odległość, powierzchnia, kąt, objętość, prędkość, objętość przepływu, Doppler. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Funkcje obrazowania: Różnicowe THI (D-THI). | Tak, podać |  |  |
| 8 | Full Focus. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Ultraszybkie i precyzyjne kształtowanie wiązki w celu poprawy głębi i szczegółowości obrazu. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Różnicowe (dyferencjacyjne) obrazowanie harmoniczne - nieliniowa technika obrazowania, poprzez transmisję impulsu o podwójnej częstotliwości. Odbierane echa obejmują składowe (sumy i różnice) dwóch transmitowanych impulsów, jak również a także ich odpowiedzi harmoniczne. Zapewnia lepszą rozdzielczość przy większych zakresach głębokości (>10 cm). Co skutkuje lepszą rozdzielczością przestrzenną, jednorodnością i jakością obrazu w pobliżu w porównaniu ze standardowym obrazowaniem w trybie B lub THI. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Elastografia fali poprzecznej (SHEARWAVE) w konweksowym EUS. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Elastografia odkształceniowa. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Obrazowanie mikronaczyniowe. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Możliwość generowania i wyświetlania trójwymiarowych danych obrazowych (dane wolumeryczne) poprzez wykorzystanie obrazów z pamięci Cine z rekonstrukcji przy użyciu konweksowej głowicy echoendoskopu. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Monitor: 4K 21.6” monitor, Rozdzielczość: 3840 x 2160 px., Kontrast: 1000000:1 | Tak, podać |  |  |
| 16 | Wyjścia: DVI, S-Video, HDMI, kompozytowe, SDI. | Tak, podać |  |  |
| 17 | Zapis: CD-R, DVD, USB, zewnętrzny dysk twardy, czytnik kodów kreskowych. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Port do sieci LAN. | Tak, podać |  |  |
| 19 | Zarządzanie obrazem: Zapis nieruchomych obrazów, klipów filmowych, pamięć Cine, DICOM. | Tak, podać |  |  |
| 20 | Ustawienie wysokości centrali poprzez wbudowany silnik (góra/dół). | Tak, podać |  |  |
| 21 | Rozmiar: Szerokość: 631mm, Wysokość: 1177-1757mm, Głębokość: 969-1069mm. | Tak, podać |  |  |
| 22 | Współpraca z oferowanym endoskopem EUS. | Tak, podać |  |  |
| 23 | Współpraca z posiadanymi endoskopami EUS typu GF-UCT180. | Tak, podać |  |  |
| Gastroskop ultrasonograficzny o skanowaniu liniowym – 2 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Rodzaj obrazu wideo - Chip typu CCD. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Pole Widzenia wideo - 100°. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Kierunek widzenia - Boczny 55o. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Głębia ostrości w zakresie od 3 do 100mm. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki - 14,6mm. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna sondy - 12,6mm. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Zakres odchylenia końcówki - Góra: 130o, Dół: 90o, Prawo: 90o, Lewo: 90o. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Długość robocza sondy - 1250mm. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego - 3,7mm. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora: 4 przyciski. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła, między innymi poprzez fizyczne wycięcie widma pasma czerwonego, poprzez umieszczenie filtra optycznego w źródle światła. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Funkcja Kontrastowania Echo Harmonicznego z funkcją wykrywania sygnałów szerokopasmowych. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Zakres skanowania endoskopu ultrasonograficznego – liniowe 180o . | Tak, podać |  |  |
| 14 | Podłączenie endoskopu zarówno do zewnętrznych central ultrasonograficznych jak i małych central modułowych mieszczących się na wózku endoskopowym. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Pełna współpraca z myjnią do endoskopów ETD posiadaną przez Zamawiającego poprzez chip RFID do sczytywania informacji o endoskopie przez system ENDOSKAN posiadany przez Zamawiającego, monitorujący i raportujący poprawność procesów mycia i dezynfekcji. Współpraca z posiadaną przez Zamawiającego szafą do suszenia i przechowywania endoskopów model EDC. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Funkcje ultrasonograficzne : B-mode, M-mode, D-mode, Flow-mode, Powerflow-mode. | Tak, podać |  |  |
| 17 | Częstotliwości pracy endoskopu ultrasonograficznego między innymi: 5 / 6 / 7,5 / 10 MHz. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Odłączany od endoskopu przewód łączący endoskop z USG. | Tak, podać |  |  |
| 19 | Pełna współpraca z torem wizyjnym Evis Exera III, posiadanym przez Zamawiającego i oferowanym. | Tak, podać |  |  |
| 20 | Przewód łączący endoskop z centralą USG. | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy zestawu |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw usg endoskopowego wraz z wyposażeniem | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej