.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 6 – dostawa aparatu USG na potrzeby Poradni Okulistycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat USG – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
| 1 | Aparat umożliwiający diagnostykę przedniego i tylnego odcinka oka. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Urządzenie mobilne na stoliku z kółkami. | Tak, podać |  |  |
| Jednostka centralna |  |  |  |  |
| 1 | Wyświetlacz zgodny z punktem 14 normy DICOM. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Min. 3 funkcyjny przełącznik nożny. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Brak ograniczeń w liczbie badań danego pacjenta. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Min. 5 portów USB, wyjście HDMI oraz Ethernet. | Tak, podać |  |  |
| 5 | System operacyjny Windows 11, Dysk HDD min. 1TB, SSD 128Gb, RAM 16Gb. | Tak, podać |  |  |
| Tryb typu B |  |  |  |  |
| 1 | Wyświetlanie dwóch różnych badań jednocześnie. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Wzmocnienie regulowane od 20 do 110dB. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Wzmocnienie czasowe (TGC) regulowane od 0 do 30dB. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Edytowanie obrazu w zakresie: filtry (algorytm oraz kolor), suwmiarka, obszary, kąty, markery, uwagi. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Sekwencje zapisanych obrazów min. 400 klatek. | Tak, podać |  |  |
| Sonda B o częstotliwości 20MHz |  |  |  |  |
| 1 | Sonda oparta na min. 5 przetwornikach/pierścieniach. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Kąt obrazowania min. 50°. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Rozdzielczość osiowa min. 80μm. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Rozdzielczość poprzeczna min. 200μm. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Częstotliwość wyświetlania klatek do 16Hz. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Akcelerometr lokalizujący ustawienie głowicy. | Tak, podać |  |  |
| Sonda B o częstotliwości 15MHz |  |  |  |  |
| 1 | Rozdzielczość osiowa min. 115μm. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Rozdzielczość poprzeczna min. 400μm. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Częstotliwość wyświetlania klatek do 16Hz. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Akcelerometr lokalizujący ustawienie głowicy. | Tak, podać |  |  |
| 11MHz Sonda A do Biometrii |  |  |  |  |
| 1 | Wzmocnienie regulowane od 20 do 110dB. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Wzmocnienie czasowe (TGC) od 0 do 30dB. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Średnica końcówki: 7mm. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Rozdzielczość: 0,04mm. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Głębokość badania 40/80 mm dla 2048 pkt. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Wbudowane rozpoznawanie wzorów: Phakic, Dense/Long, Aphakic, PMMA, Acrylic, silikon do oczu z pseudofakią. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Wzory do kalkulacji: SRK-T, SRK 2, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Pooperacyjna kalkulacja refrakcyjna, keratometria pooperacyjna i przedoperacyjna. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Wbudowane w program formuły do kalkulacji IOL u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki: regresji Shammas’a, regresji Rosa, podwójnej K/SRK-T (formuła dr Aramberri), metoda soczewek kontaktowych, history derived (dla pacjentów ze znaną refrakcją przedoperacyjną), refraction derived (dla pacjentów z nieznaną refrakcją przedoperacyjną). | Tak, podać |  |  |
| 50MHz sonda elektromagnetyczna UBM ze skanowaniem liniowym |  |  |  |  |
| 1 | Liniowy ruch przetwornika min. 16mm. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Rozdzielczość osiowa 35μm. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Rozdzielczość poprzeczna 60μm. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Akcelerometr lokalizujący ustawienie głowicy. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Oprogramowanie STS – przydatne przy planowaniu operacji zaćmy i implantacji soczewek ICL. | Tak, podać |  |  |
| Przenośny bezprzewodowy pachymetr |  |  |  |  |
| 1 | Zakres pomiaru Od 150 do 1200μm. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Dokładność ± 5μm. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Częstotliwość 30MHz (wyjście przetwornika). | Tak, podać |  |  |
| Dodatkowe wyposażenie |  |  |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowa drukarka laserowa monochromatyczna: - Funkcje: drukowanie - Technologia laserowa mono - Interfejsy: USB, Ethernet, Wi-Fi, AirPrint - Prędkość druku min. 50 str./min - Czas wydruku pierwszej strony 10 s - Rozdzielczość druku 1200x1200 dpi - Automatyczny druk dwustronny minimum w formacie A4 - Szybkość procesora 800 MHz - Pamięć min. 256 MB - Kompatybilność ze standardami bezpieczeństwa: IPsec, 802.1x, SSL/TLS, SNMPv3 - Ilość podajników w standardzie: 2 - Podajnik papieru na min. 500 arkuszy 75 g/m2 - Gramatura papieru z podajnika standardowego 75-120 g/m2 - Gramatura papieru z podajnika uniwersalnego/tacy bocznej min. 75 - 199 g/m2 - Obsługiwane formaty: A4-A6, niestandardowe w zakresie 77 mm x 215 mm (szerokość) - 127mm x 355mm (długość) - Obsługa tonera na minimum 11 000 stron według normy ISO/IEC 19752 - W zestawie nienaruszająca gwarancji eksploatacja producenta na minimum 6 000 stron według normy ISO/IEC 19752 - Obciążenie miesięczne min. 100 000 str. - Poziom hałasu podczas druku w trybie standardowym maks. 55 dB - Sterowniki dla systemu MS Windows 10 i nowszych - Gwarancja producenta min. 3 lata z serwisem na miejscu typu Brother HLL6210DW. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Pełna integracja z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala. Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań do i z systemu PACS w standardzie DICOM, pobieranie listy badań pacjentów (worklist) z serwera PACS. Po stronie Wykonawcy leży także dostarczenie niezbędnych licencji na podłączenie aparatu do systemu PACS firmy CGM. Gwarancja zapewniająca poprawną pracę aparatu z systemem RIS/PACS - 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Dedykowane stanowisko jezdne. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Przystawka do pomiaru immersyjnego dla dorosłych oraz dzieci. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Kieliszek dla sondy liniowej UBM w rozmiarze 14,16,18mm. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Jednorazowe ramki do sondy UBM 100szt. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Jednorazowe kapturki foliowe do sondy UBM50 szt. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Oprogramowanie DICOM. | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy aparatu |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat USG | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej