.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 9 – dostawa autorefraktokeratometru i lampy szczelinowej z tonometrem na potrzeby Poradni Okulistycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Autorefraktokeratometr – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| 1 | Wszystkie ruchy główne głowicy sterowane joystickiem. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Kolorowy ekran ciekłokrystaliczny z możliwością regulacji kontrastu 8,5”. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Funkcja pomiaru auto start i manualnie. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Minimalna średnica źrenicy 2 mm. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Możliwość pomiaru średnicy rogówki, źrenicy lub soczewek kontaktowych. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Zakres pomiaru refrakcji sfery od -25D do +22D z dokładnością 0,12D i 0,25D. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Zakres pomiaru cylindra od -10D do +10D z dokładnością 0,12D i 0,25D. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Pomiar osi cylindra od 0 do 180 stopni, co 1 i 5 stopni. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Możliwość przedstawienia wyniku dla soczewki oddalonej (pomiar od jej tylnej powierzchni) od szczytu rogówki (VD) w odległości 0mm, 12.00mm, 13.75mm. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Pojedynczy pomiar refrakcji realizowany poprzez skanowanie układu optycznego oka wiązką w kształcie okręgu, w obszarze większym niż wielkość kołowa wiązki, fizyczne uśrednienie pojedynczego wyniku w obszarze pomiarowym. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Rozluźnianie akomodacji badanego poprzez ruch optotypu. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Możliwość natychmiastowego podglądu wyników. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Funkcja szybkich pomiarów, realizowana poprzez wyłączenie procedury rozluźnienia akomodacji po pierwszym pomiarze. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Możliwość pomiarów keratometrycznych. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Keratometria peryferyjna: Umożliwia dokładne dopasowanie soczewek kontaktowych i diagnozę nieregularnego astygmatyzmu. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Zakres pomiaru mocy rogówki od 67,5D do 33,75D. | Tak, podać |  |  |
| 17 | Zakres pomiaru mocy astygmatyzmu rogówki od -10D do +10D. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Pomiar osi astygmatyzmu rogówki od 0 do 180 stopni co 1 stopień. | Tak, podać |  |  |
| 19 | Zwiększona widoczność zmętnień soczewki wewnątrzgałkowej dzięki specjalistycznemu oświetleniu. | Tak, podać |  |  |
| 20 | Funkcja pomiaru oka z soczewką wszczepioną (IOL). | Tak, podać |  |  |
| 21 | Manualna regulacja podbródka. | Tak, podać |  |  |
| 22 | Przesyłanie danych do komputerów przez interfejs RS-232 lub USB. | Tak, podać |  |  |
| 23 | Wbudowana drukarka, umożliwiająca bezpośredni wydruk dokonanych pomiarów. | Tak, podać |  |  |
| 24 | Na wyposażeniu stolik podnoszony elektronicznie z blatem na jedno urządzenie. | Tak, podać |  |  |
| II | Lampa szczelinowa z tonometrem – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| 1 | Lampa szczelinowa w układzie typu Zeiss. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Długość szczeliny 1 – 14mm. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Szerokość szczeliny od 0 –14mm (regulowana płynnie). | Tak, podać |  |  |
| 4 | Wysokość szczeliny: 14; 10; 5; 1; 0,2mm. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Filtry: błękit kobaltowy, bezczerwienny, amber i absorbujący ciepło. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Powiększenie: 6,3x, 10x, 16x, 25x, 40x. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Okulary o powiększeniu 12,5x. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Rotacja szczeliny: 00 – 1800 regulowana płynnie. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Płynna regulacja natężenia światła potencjometrem umieszczonym w bezpośrednim sąsiedztwie joysticka, tak by obsługa joysticka oraz potencjometru mogła być wykonywana jedną ręką. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Ramię nośne mikroskopu posiadające kanał do prowadzenia przewodów -umożliwiających poprowadzenie przewodów przystawki rejestratora obrazu wewnątrz korpusu ramienia nośnego mikroskopu, tak by przewody nie przeszkadzały podczas pracy przy urządzeniu. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Odległość od oka pacjenta/powierzchni pryzmy: 90mm. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Regulacja PD: 55- 78mm. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Oświetlenie halogenowe. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Podstawa pod lampę szczelinową zintegrowaną z podbródkiem. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Lampa szczelinowa wyposażona w tonometr aplanacyjny. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Na wyposażeniu stolik podnoszony elektronicznie z blatem na dwa urządzenia. | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniami) | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy urządzeń |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Autorefraktokeratometr | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| 2 | Lampa szczelinowa z tonometrem | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 i 2 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej