OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nabiurkowy skaningowy mikroskop elektronowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa urządzenia: Nabiurkowy skaningowy mikroskop elektronowy

- Krótki opis urządzenia: Aparatura naukowo-badawcza fabrycznie nowa

- Kod CPV: 38540000-2

- Opis urządzenia przez parametry / specyfika techniczna

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Cyfrowy mikroskop modułowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| Lp. | Wymagania zamawiającego | Oferowany parametr |
|  |  | Wypełnia Wykonawca |
|  | Budowa: kompaktowy, nabiurkowy mikroskop o masie nieprzekraczającej 75 kg. |  |
|  | System obejmuje wszystkie niezbędne połączenia i elementy zapewniające pełną funkcjonalność urządzenia. |  |
|  | Wyposażony w działo elektronowe z emisją polową (FEG). Wymagane 2 zapasowe katody |  |
|  | Posiada port USB umożliwiający zapis zdjęć |  |
|  | Zapewnia możliwość podłączenia do sieci komputerowej, zapis zdjęć na dowolnym komputerze w sieci oraz zdalne sterowanie funkcjami |  |
|  | Czas uzyskania obrazu elektronowego od momentu umieszczenia preparatu w komorze wynosi maksymalnie 30 sekund. |  |
|  | Mikroskop powinien umożliwiać badanie preparatów w niskiej próżni |  |
|  | Zintegrowany czterosegmentowy detektor do bezpośredniej detekcji elektronów wstecznie rozproszonych BSE, z trybami full, topograficznym A i B |  |
|  | Wyposażony w detektor elektronów wtórnych SE. |  |
|  | Umożliwia pracę przy napięciu przyspieszającym w zakresie od 1 kV do 20 kV, z regulacją co 0,1 kV. |  |
|  | Zdolność rozdzielcza wynosi 10 nm przy napięciu przyspieszającym 3 kV oraz <2 nm przy napięciu 20 kV |  |
|  | Wyposażony w kolorowy monitor LCD |  |
|  | System zapewnia cyfrowy zapis obrazów mikroskopowych o rozdzielczości do 7680x4800 pikseli |  |
|  | Umożliwia uzyskiwanie obrazów elektronowych w zakresie powiększeń do 2 000 000x |  |
|  | Zapewnia dodatkowy zoom cyfrowy obrazów elektronowych do 12x |  |
|  | Całkowicie zmotoryzowane przesuwy preparatu X i Y, sterowane z głównego interfejsu graficznego, zintegrowane z obrazem z kamery CCD; automatyczne przesunięcie preparatu w miejsce wskazane na obrazie optycznym |  |
|  | Możliwość wykonywania kolorowych zdjęć optycznych z kamery CCD |  |
|  | System sterowania mikroskopem wyposażony w funkcje automatycznego ustawiania ostrości, jasności i kontrastu |  |
|  | System sterowania wyposażony w funkcję automatycznej korekcji astygmatyzmu |  |
|  | Bezolejowy układ próżniowy, całkowicie automatyczny w obsłudze |  |
|  | Wymagany uchwyt STEM, z możliwością obsługi standardowych siatek TEM o średnicy 3 mm (mocowanie na zacisk). |  |
|  | Uchwyt powinien umożliwiać obrazowanie w trybach BF, DF oraz HAADF, z rozdzielczością poniżej 1 nm i czasem przygotowania próbki do obrazowania krótszym niż 40 sekund. Umożliwia badanie preparatów w wysokiej i niskiej próżni |  |
|  | Zintegrowany spektrometr EDS do mikroanalizy pierwiastkowej, zamontowany w obudowie mikroskopu |  |
|  | Spektrometr EDS z obszarem aktywnym minimum 25 mm² i rozdzielczością 132 eV dla linii MnK-alfa |  |
|  | Oprogramowanie spektrometru umożliwia analizę punktową, obszarową, liniową oraz mapowanie EDS, mapowanie fazowe. Możliwość włączenia live EDS podczas obrazowania |  |
|  | System musi obejmować oprogramowanie do rekonstrukcji 3D powierzchni próbki. W pakiecie możliwość wyznaczania chropowatości powierzchni Sa oraz z profili Ra i Rz |  |
|  | System musi obejmować oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania i analizy cząstek. Wyznaczanie parametrów rozmiaru i kształtu cząstek w postaci średniej arytmetycznej, mediany oraz dowolnych fraktyli. Nanoszenie danych na histogramy i wykresy punktowe |  |
|  | System musi obejmować oprogramowanie umożliwiające automatyczny pomiar i analizę mikrowłókien oraz nanowłókien w zakresie od 50 nm do 50 µm, z generowaniem statystyk i histogramów rozkładu średnic włókien oraz możliwością eksportu danych (XML, JPG, TIFF). |  |
|  | Wymagany zasilacz awaryjny (UPS): Urządzenie zapewniające nieprzerwane zasilanie stanowiska mikroskopowego, umożliwiające co najmniej 15 minut pracy przy pełnym obciążeniu. UPS powinien posiadać funkcję automatycznego ładowania, ochronę przeciwprzepięciową oraz stabilizację napięcia. |  |
|  | W zestawie: 500 stolików mikroskopowych, 500 krążków węglowych, 2 taśmy węglowe dwustronne, pęseta do stolików, 10 pudełek na próbki, 4 pudełka na siatki TEM oraz klej węglowy do mocowania preparatów |  |
|  | Termin gwarancji 24 miesiące + kontrakt serwisowy po ustaniu okresu gwarancji |  |
|  | Termin realizacji do 4 miesięcy od daty podpisania umowy |  |
|  | Licencja na oprogramowanie jest: a) dla Oprogramowania Narzędziowego: bezterminowa, ze wsparciem technicznym, z prawem aktualizacji b) dla Oprogramowania Systemowego: bezterminowa, ze wsparciem technicznym, z prawem aktualizacji |  |
| Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia oraz oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie oferowane parametry.

- Ilość: 1 szt.

- Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, ul. Łukasiewicza 7/9, 50-370 Wrocław, budynek B-5, pok. L 6.2.

- Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie 
i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że Sprzęt będzie zapakowany w jednostkowe bezzwrotne opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu, a po zrealizowanej dostawie zobowiązany jest zabrania i recyklingu pustych opakowań zabezpieczających.

W przypadku zamówień, których przedmiot obejmuje dostawę towarów, wykonawcy są zobowiązani do zapewnienia, aby towary dostarczone lub usługi świadczone w ramach realizacji zamówienia i pochodzące z państwa trzeciego odpowiadały nie więcej niż 50 % całkowitej wartości zamówienia. W związku z tym ponad 50 % towarów wykorzystywanych w ramach realizacji zamówień na dostawy towarów musi pochodzić z Unii lub z państwa trzeciego, będącego stroną umów międzynarodowych. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia narzuconymi przez regulacje IZM - zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Pochodzenie towarów ustalone zostanie na podstawie zapisów art. 60 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 269, str. 1 z późn. zm.) ustanawiające unijny kodeks celny.

1. Towar całkowicie uzyskany w danym kraju lub na danym terytorium uznawany jest za pochodzący z tego kraju lub terytorium.

2. Towar, w produkcję którego zaangażowane są więcej niż jeden kraj lub więcej niż jedno terytorium, uznaje się za pochodzący z kraju lub terytorium, w którym towar ten został poddany ostatniemu istotnemu, ekonomicznie uzasadnionemu przetwarzaniu lub obróbce, w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu, co spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.