- Zadanie nr 1. Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

- Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY ŁÓŻKA |  |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nie będący przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny, gotowy do użycia; rok produkcji min. 2025 | TAK (podać) |  |  |
| 2 | Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra lub w innej technologii antybakteryjnej (w częściach tworzywowych i lakierze) | TAK (podać) |  |  |
| 3 | Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm | TAK (podać) |  |  |
| 4 | Długość łóżka max. 2300 mm | TAK (podać) |  |  |
| 5 | Leże z możliwością przedłużenia o min. 200 mm od długości bazowej | TAK (podać) |  |  |
| 6 | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  |  |
| 7 | Konstrukcja łóżka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C i umożliwiających uzyskanie przechyłu bocznego w celu zastosowania terapii ułożeniowej | TAK |  |  |
| 8 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |  |
| 9 | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |  |
| 10 | Minimalna wysokość leża od podłogi: 490 mm (±20 mm) - wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK (podać) |  |  |
| 11 | Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 850 mm - wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK (podać) |  |  |
| 12 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do min. 70° | TAK (podać) |  |  |
| 13 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15° (±5°) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu) | TAK (podać) |  |  |
| 14 | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 15° (±5°) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu) | TAK (podać) |  |  |
| 15 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do min. 40º | TAK (podać) |  |  |
| 16 | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda | TAK |  |  |
| 17 | Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie - ze względów bezpieczeństwa regulacja dostępna tylko z panelu centralnego | TAK (podać) |  | Przechył 20° - 0 pkt. Przechył > 20° - 10 pkt. |
| 18 | Możliwość przechyłów leża po 25° (±3°) w lewo i prawo | TAK (podać) |  |  |
| 19 | Automatyczna dezaktywacja dostępu do funkcji przechyłów bocznych w przypadku opuszczenia choćby jednej z poręczy bocznych (system czujników w poręczach) | TAK |  |  |
| 20 | Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leża dla kąta przechyłu bocznego wynoszącego 0° w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu bocznego do drugiego | TAK |  |  |
| 21 | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 110 mm | TAK (podać) |  | 110 mm – 0 pkt. > 110 mm – 10 pkt. |
| 22 | Funkcja autoregresji segmentu uda min. 80 mm | TAK (podać) |  | 80 mm – 0 pkt. > 80 mm – 10 pkt. |
| 23 | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od strony nóg pacjenta – w wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta | TAK |  |  |
| 24 | Centralny panel sterujący wyposażony we wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik ładowania akumulatora łóżka | TAK |  |  |
| 25 | Przyciski funkcyjne centralnego panelu sterującego podświetlane | TAK |  |  |
| 26 | Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami łóżka: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - funkcja autokontur - regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja pozycji anty-Trendelenburga - regulacja przechyłów bocznych - pozycja „krzesła kardiologicznego” - pozycja CPR - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera | TAK |  |  |
| 27 | Pozycja „krzesła kardiologicznego” uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK |  |  |
| 28 | Pozycja CPR uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK |  |  |
| 29 | Pozycja antyszokowa uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK |  |  |
| 30 | Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji do badań na wysokości dostosowanej do wykonywanego zabiegu, czynności pielęgnacyjnych lub badania, poprzez wybór funkcji „do badań” na panelu dotykowym oraz przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (góra lub dół). | TAK |  |  |
| 31 | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. napisem STOP – po jego naciśnięciu natychmiastowo blokowany jest cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (centralny panel sterujący, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych). | TAK |  |  |
| 32 | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. ikoną zamkniętej kłódki, blokujący cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) za wyjątkiem tzw. „funkcji ratujących życie” dostępnych tylko z centralnego panelu sterującego: - pozycja CPR - pozycja antyszokowa | TAK |  |  |
| 33 | Centralny panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania elektrycznych funkcji łóżka. | TAK |  |  |
| 34 | Elektryczne funkcje łóżka regulowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - funkcja autokontur | TAK |  |  |
| 35 | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą paneli w poręczach bocznych, dostępnych od strony pacjenta i personelu: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur oraz tylko od strony personelu: - regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja pozycji anty-Trendelenburga Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu możliwe po świadomym naciśnięciu, na panelu, przycisku uruchamiającego dostępność funkcji | TAK |  |  |
| 36 | Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego | TAK |  |  |
| 37 | Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą | TAK |  |  |
| 38 | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka | TAK |  |  |
| 39 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów lub z inną technologią antybakteryjną. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK (podać) |  | Nanotechnologia srebra – 10 pkt. Inna technologia antybakteryjna – 0 pkt. |
| 40 | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |  |
| 41 | Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców i nóg | TAK |  |  |
| 42 | Układ jezdny z czterema kołami o średnicy min. 150 mm | TAK (podać) |  |  |
| 43 | Dźwignie hamulca centralnej blokady kół umieszczone w czterech narożach ramy podwozia łóżka | TAK |  |  |
| 44 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |  |
| 45 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów lub innej technologii antybakteryjnej, z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK (podać) |  | Nanotechnologia srebra – 10 pkt. Inna technologia antybakteryjna – 0 pkt. |
| 46 | Szczyty z możliwością blokady przed ich przypadkowym wyjęciem na czas przetaczania łóżka, blokady dostępne w każdym rogu. Szczyt od strony głowy posiada duże wycięcie w centralnej części, które umożliwia obsługę pacjenta przy zajęciu pozycji za łóżkiem – np. do regulacji maski pacjenta, intubacji, poprawy umiejscowienia przewodów wokół twarzy pacjenta czy dla umożliwienia akcji resuscytacyjnej bez demontażu szczytu. | TAK |  |  |
| 47 | Rama leża wyposażona w poziomicę | TAK |  |  |
| 48 | Rama leża wyposażona w 4 krążki odbojowe | TAK |  |  |
| 49 | Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na płyny infuzyjne | TAK |  |  |
| 50 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |  |
| 51 | Poręcze boczne dzielone, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów lub innej technologii antybakteryjnej, dzielone. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK (podać) |  | Nanotechnologia srebra – 10 pkt. Inna technologia antybakteryjna – 0 pkt. |
| 52 | Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia | TAK |  |  |
| 53 | Dwie poręcze w oparciu pleców z panelami sterującymi. Po opuszczeniu poręczy bocznych, z boku leża znajduje się miejsce do umieszczenia w oparciu pleców (pod okolicą klatki piersiowej pacjenta) tacy RTG – czynność ta powinna być możliwa do wykonania bez podnoszenia oparcia pleców. | TAK |  |  |
| 54 | Poręcze zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | TAK |  |  |
| 55 | Łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących, obowiązujących aktów prawnych: - DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, - zharmonizowanej z powyższą dyrektywą normy PN-EN 45501:2015-05 lub równoważnej, - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ze zmianami. | TAK |  |  |
| 56 | Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany. | TAK |  |  |
| 57 | Dane techniczne systemu ważącego: - działka odczytowa: 0,1 kg - dokładność pomiaru: 0,1 kg - maksymalne obciążenie: 250 kg Klasa dokładności: III | TAK |  |  |
| 58 | Funkcje sytemu ważącego: - tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku, - wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku, - przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi, - funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru, - wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia, - wskaźnik stabilności pomiaru masy, - wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta, - wskazanie przeciążenia wagi, - zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia | TAK |  |  |
| 59 | Udźwig łóżka min. 250 kg | TAK (podać) |  |  |
| 60 | Elementy wyposażenia łóżka: - wieszak kroplówki - uchwyt ręki - uchwyt na kaczkę - uchwyt na basen - tunel z tacą na kasetę RTG pod segmentem oparcia pleców - sterownik nożny do regulowania dwóch funkcji, umieszczony z dwóch stron łóżka - materac przeciwodleżynowy opisany poniżej | TAK |  |  |
| 61 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |  |
| 62 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
| 63 | Materac bezpośrednio na leże łóżka, składający się z minimum 20 komór powietrznych o wysokości 10 cm wykonanych z poliuretanu z podkładem piankowym o grubości 6 cm | TAK (podać) |  |  |
| 64 | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg | TAK |  |  |
| 65 | Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka | TAK |  |  |
| 66 | Rozmiar materaca 85x200 cm | TAK |  |  |
| 67 | Wysokość 16 cm | TAK |  |  |
| 68 | Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego | TAK |  |  |
| 69 | Wskaźnik odłączenia zaworu CPR na panelu pompy | TAK |  |  |
| 70 | Obniżona sekcja pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze | TAK |  |  |
| 71 | Możliwość wymiany pojedynczych komór | TAK |  |  |
| 72 | Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania |  |  |  |
| 73 | System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/kardiologicznej | TAK |  |  |
| 74 | Pompa wyposażona w funkcję minimum 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez pompę zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się pod obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn. | TAK (podać) |  |  |
| 75 | Minimum 4 tryby pracy: - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy - komory napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy pulsacyjny – komory nie opróżniają się całkowicie, tylko minimalnie, naprzemiennie zmienia się w nich ciśnienie zapewniając efekt fali – tryb specjalnie dostosowany dla pacjentów wrażliwych z problem bólu - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy - tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min. | TAK (podać) |  |  |
| 76 | Komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia (cykl 1:3) | TAK |  |  |
| 77 | Tryb transportowy realizowany poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy | TAK |  |  |
| 78 | Cyfrowa pompa z technologią autoregulacji o maksymalnych wymiarach 120x300x200 mm | TAK (podać) |  |  |
| 79 | Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 20 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201:2010 lub równoważnej) | TAK (podać) |  |  |
| 80 | Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o zakończeniu deflacji – po wybraniu tej funkcji pompa usuwa powietrze z materaca, co ułatwia przygotowanie materaca do dezynfekcji, przechowywania lub przemieszczenia | TAK |  |  |
| 81 | Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42 | TAK (podać) |  |  |
| 82 | Maksymalna waga pompy 3 kg | TAK (podać) |  |  |
| 83 | Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 230V-240V 50Hz | TAK |  |  |
| 84 | Wbudowany filtr powietrza | TAK |  |  |
| 85 | Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte elastycznym tworzywem z regulacją rozstawu, oraz minimum 4 elastyczne nóżki zapewniające pełną stabilizację i amortyzację wibracji | TAK (podać) |  |  |
| 86 | Panel sterowania pompy w całości pokryty elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Nie dopuszcza się wmontowanych wyświetlaczy LCD narażonych na uszkodzenia i zarysowania | TAK |  |  |
| 87 | Przyciski zintegrowane z elastycznym, silikonowym panelem zabezpieczającym urządzenie w przypadku zalania | TAK |  |  |
| 88 | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji | TAK |  |  |
| 89 | Możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem | TAK |  |  |
| 90 | Funkcja blokady panelu sterowania pompy zabezpieczająca przed przypadkową zmianą ustawień | TAK |  |  |
| 91 | System recyrkulacji - przepompowania powietrza miedzy komorami materaca, kontrolowany przez pompę, zapewniający odpowiedni mikroklimat oraz stałą i komfortową temperaturę, zapobiegający wychłodzeniu pacjenta oraz poprzez swoją konstrukcje redukujący zużycie energii. | TAK |  |  |
| 92 | W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza | TAK |  |  |
| 93 | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca. | TAK |  |  |
| 94 | Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie | TAK (podać) |  |  |
| 95 | Możliwość opcjonalnego stosowania z pompą materaca w formie nakładki o wysokości komór 10 cm, w której komory opróżniają się na przemian co trzecia, przeznaczonej do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg - pompa automatycznie rozpoznaje rodzaj podłączanego materaca i automatycznie dobiera parametry pracy | TAK |  |  |
| 96 | Pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców przeciwodleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio na leże łóżka, min.: - materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność terapeutyczna do 250 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co druga (cykl 1:2) - materac w formie nakładki, skuteczność terapeutyczna do 200 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia (cykl 1:3) - materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność terapeutyczna do 220 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian druga (cykl 1:2) - materac w formie nakładki, skuteczność terapeutyczna do 160 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian trzecia (cykl 1:3) | TAK |  |  |
| II | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny | TAK |  |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (podać) |  | Parametr punktowany zgodnie z zapisami SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert |
| 3 | Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące okresowych przeglądów technicznych określonych przez producenta i dostawcę | TAK |  |  |
| 4 | Gwarancyjne okresowe przeglądy techniczne autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego | TAK (podać wymaganą przez producenta częstotliwość przeglądów) |  |  |
| 5 | Częstotliwość okresowych przeglądów technicznych po okresie gwarancji | TAK (podać) |  | < 12 miesięcy – 0 pkt. ≥ 12 miesięcy – 10 pkt. |
| 6 | Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego) | TAK (podać dane serwisu: adres, tel./fax, e-mail) |  |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy: max. 72 godziny | TAK (podać) |  |  |
| 8 | Czas usunięcia awarii: max. 7 dni roboczych | TAK (podać) |  |  |
| 9 | W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | TAK |  |  |
| 10 | Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 8 lat od daty dostawy | TAK (podać) |  |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz ze sprzętem medycznym) | TAK |  |  |
| 12 | Uruchomienie sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu medycznego | TAK |  |  |
| 13 | Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 14 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 15 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 16 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| L. p. | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym | 5 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

- Zadanie nr 2. Łóżko elektryczne z materacem - 13 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

- Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY ŁÓŻKA |  |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nie będący przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny, gotowy do użycia; rok produkcji min. 2025 | TAK (podać) |  |  |
| 2 | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) | TAK |  |  |
| 3 | Zasilanie 230V~ 50/60Hz Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 | TAK |  |  |
| 4 | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm | TAK (podać) |  |  |
| 5 | Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm. Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind. | TAK (podać) |  |  |
| 6 | Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach min. 2000 x 850 mm | TAK (podać) |  |  |
| 7 | Wydłużenie leża min. 300 mm | TAK (podać) |  | 300 mm – 0 pkt. ≥ 310 mm – 10 pkt. |
| 8 | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: - zmiana wysokości leża, - pochylenie oparcia pleców, - pochylenie segmentu udowego, - funkcja autokontur | TAK |  |  |
| 9 | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  |  |
| 10 | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej | TAK |  |  |
| 11 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |  |
| 12 | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |  |
| 13 | Minimalna wysokość leża od podłogi 370 mm ± 20 mm - wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK (podać) |  |  |
| 14 | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm - wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK (podać) |  |  |
| 15 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3° | TAK (podać) |  |  |
| 16 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 16o ± 3°. | TAK (podać) |  |  |
| 17 | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17o ± 3°. | TAK (podać) |  |  |
| 18 | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 3° oraz segmentu uda do 40o ± 3° | TAK (podać) |  |  |
| 19 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o do 40o ± 3° | TAK (podać) |  |  |
| 20 | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm | TAK (podać) |  |  |
| 21 | System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 150 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. | TAK (podać) |  | 150 mm – 0 pkt. ≥ 160 mm – 10 pkt. |
| 22 | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu). Panel z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej. | TAK |  |  |
| 23 | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego) - pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże) - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) | TAK |  |  |
| 24 | Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta: - ruch oparcia pleców do 300 oraz maksymalne podniesienie leża - podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg Każda powyższa pozycja uzyskiwania ze specjalnie oznaczonego przycisku. | TAK |  |  |
| 25 | Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga | TAK |  |  |
| 26 | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach. | TAK |  |  |
| 27 | Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR). | TAK |  |  |
| 28 | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  |  |
| 29 | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | TAK |  |  |
| 30 | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | TAK |  |  |
| 31 | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką. | TAK |  |  |
| 32 | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | TAK |  |  |
| 33 | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | TAK |  |  |
| 34 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów lub innej technologii antybakteryjnej. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK (podać) |  | Nanotechnologia srebra – 10 pkt. Inna technologia antybakteryjna – 0 pkt. |
| 35 | Ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG | TAK |  |  |
| 36 | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. | TAK |  |  |
| 37 | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) | TAK (podać) |  |  |
| 38 | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |  |
| 39 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |  |
| 40 | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | TAK (podać) |  |  |
| 41 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | TAK |  |  |
| 42 | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | TAK |  |  |
| 43 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |  |
| 44 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 270 kg | TAK (podać) |  | 270 kg – 0 pkt. ≥ 280 kg – 10 pkt. |
| 45 | Materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. | TAK |  |  |
| 46 | Wieszak kroplówki – 1 szt. | TAK |  |  |
| 47 | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do dostawy) | TAK |  |  |
| 48 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
| II | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny | TAK |  |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (podać) |  | Parametr punktowany zgodnie z zapisami SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert |
| 3 | Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące okresowych przeglądów technicznych określonych przez producenta i dostawcę | TAK |  |  |
| 4 | Gwarancyjne okresowe przeglądy techniczne autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego | TAK (podać wymaganą przez producenta częstotliwość przeglądów) |  |  |
| 5 | Częstotliwość okresowych przeglądów technicznych po okresie gwarancji | TAK (podać) |  | < 12 miesięcy – 0 pkt. ≥ 12 miesięcy – 10 pkt. |
| 6 | Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego) | TAK (podać dane serwisu: adres, tel./fax, e-mail) |  |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy: max. 72 godziny | TAK (podać) |  |  |
| 8 | Czas usunięcia awarii: max. 7 dni roboczych | TAK (podać) |  |  |
| 9 | W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | TAK |  |  |
| 10 | Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 8 lat od daty dostawy | TAK (podać) |  |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz ze sprzętem medycznym) | TAK |  |  |
| 12 | Uruchomienie sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu medycznego | TAK |  |  |
| 13 | Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 14 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 15 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 16 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| L. p. | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko elektryczne z materacem | 13 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

- Zadanie nr 3. System monitorowania funkcji życiowych pacjenta – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

- Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nie będący przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny, gotowy do użycia; rok produkcji min. 2025 | TAK (podać) |  |  |
| 2 | System składający się z: - monitor przyłóżkowy z kardiomonitorem transportowym – 5 szt. - kardiomonitor mobilny – 2 szt. - nadajniki telemetryczne – 3 szt. - stacja centralnego monitorowania – 1 szt. | TAK |  |  |
| II | Monitor przyłóżkowy z kardiomonitorem transportowym – 5 szt. |  |  |  |
| 1 | Nazwa produktu | TAK (podać) |  |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | TAK (podać) |  |  |
| 3 | Producent | TAK (podać) |  |  |
| 4 | Kardiomonitor wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 6 cali, rozdzielczości min. 1000x400 i szerokim kącie obserwacji, pozwalający na prezentację krzywych pomiarowych i odczytów, przeznaczony do monitorowania i rejestracji wielu parametrów fizjologicznych oraz generowania związanych z nimi alarmów. | TAK (podać) |  | > 6 cali – 5 pkt. |
| 5 | Budowa i zasilanie Element transportowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin. Automatyczne ładowanie akumulatora po zadokowaniu w stacji dokującej bądź niezależnie (połączenie na kablu). Bateria litowo-jonowa o pojemności min. 2000mAh oraz z wskaźnikiem naładowania. Masa elementu transportowego nie większa niż 1,6 kg. Wysoka odporność na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki (z min. 1 metra). | TAK (podać) |  | Waga <1,5 kg – 5 pkt. |
| 6 | Element transportowy o podwyższonej odporności na czyszczenie środkami chemicznymi stosowanymi w placówkach medycznych. Wymagane zaświadczenie producenta sprzętu dotyczącego możliwości użycia w trakcie czyszczenia popularnych środków czyszczących używanych w placówkach medycznych. | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość wykorzystania odłączanego elementu jako kardiomonitora transportowego, z funkcjami pomiaru co najmniej: - EKG, HR, ST/QT/Qtc, analiza zaburzeń pracy serca - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia NBP - Saturacja SPO2 Masimo Rainbow SET (możliwość rozbudowy poprzez aktualizację oprogramowania dla modułów transportowych o dodatkowe pomiary hemoglobiny w tym. SpCO, SpMet, SpHb, SpOC, PVI) lub FAST lub Nellcor - Pomiar temperatury 1 kanał - Pomiar IBP 1 kanał + wyjście synchronizacji syg. IBP/EKG | TAK (podać) |  |  |
| 8 | Prezentacja danych Wyświetlanie jednocześnie wartości liczbowych i min. 3 krzywych dynamicznych (możliwość rozbudowy do 5) na wbudowanym ekranie LCD TFT. Ekran dotykowy w technologii pojemnościowej Corning® Gorilla Glass® Antibacterial (lub w wyższej technologii), wykonany w technologii minimalizującej ryzyko przenoszenia infekcji. Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków (możliwość tworzenia własnych profili – min. 20 profili). | TAK (podać) |  |  |
| 9 | Obsługa Obsługa za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie), wszystkie przyciski obsługi dostępne na ekranie dotykowym. Moduł wyposażony w czujnik oświetlenia automatycznie dostosowujący poziom podświetlenia ekranu. Autorotacja ekranu względem położenia. Pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu również po zadokowaniu w monitorze przyłóżkowym. Możliwość konfiguracji ekranów z prezentacją danych wg wytycznych Użytkownika z zapisem min. 20 takich konfiguracji. Możliwość dowolnej konfiguracji przycisków szybkiej obsługi (możliwość konfiguracji różnych zestawów przycisków względem różnych zaprogramowanych ekranów). | TAK (podać) |  |  |
| 10 | EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG. Jednoczesne wyświetlenie zapisu EKG 12 odprowadzeń z max. 5-6 elektrod. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-170 odd/min. Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu. Ręcznie regulowany próg detekcji oddechów. Możliwość wyboru odprowadzenia wykorzystywanego do zliczania oddechów. Pomiar uniesienia odcinka ST/STE w zakresie od -20 do + 20 mm. Funkcja mapy ST/STE umożliwiająca graficzne wyświetlanie danych odcinka ST z zaznaczeniem odchyleń w formie kolorystycznej. Pomiar długości odcinka QT i wartości QTc. Rozpoznawanie zaburzeń rytmu w tym co najmniej migotania komór, przedsionków, tachykardii, bradykardii, asystolii. | TAK (podać) |  |  |
| 11 | SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Technologia eliminacji artefaktów o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi: Masimo Rainbow SET lub FAST lub Nellcor. Zakres pomiarowy tętna min. 30-240 /min. Wyświetlanie indeksu perfuzji oraz krzywej pletyzmograficznej. Możliwość pomiaru w transporcie wraz z innymi parametrami jak EKG, NIBP, IBP oraz temperatura. | TAK (podać) |  |  |
| 12 | NIBP Pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mmHg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mmHg. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund. Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 24 godzin. Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto. Funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. | TAK (podać) |  |  |
| 13 | Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK |  |  |
| 14 | Temperatura Pomiar w zakresie min. 0-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. Możliwość stosowania czujników jednorazowych. | TAK (podać) |  |  |
| 15 | Kapnografia – możliwość doposażenia Pomiar w technologii umożliwiającej monitorowanie pacjentów zaintubowanych oraz niezaintubowanych (Microstream lub Respironics). Moduł przenoszony pomiędzy kardiomonitorami z możliwością pracy w transporcie razem z monitorem transportowym. | TAK |  |  |
| 16 | Inne parametry Automatyczny zapis danych pacjenta w pamięci urządzenia – pamięć min. 48 godzin trendów i wyników pomiaru. | TAK (podać) |  |  |
| 17 | Alarmy Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres od 1 do 10 minut oraz na stałe. Możliwość wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami krzywych dynamicznych (min. 4 krzywe). Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. | TAK (podać) |  |  |
| 18 | Stacja dokująca kardiomonitora umożliwiająca jego zasilanie elektryczne z gniazda 230V, umożliwiające zawieszenie na ramie lub szynie, wyposażone w min. 1 port LAN. | TAK (podać) |  |  |
| 19 | Na wyposażeniu każdego zaoferowanego systemu monitorowania muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - przewód wielorazowy EKG 3- lub 5- żyłowy z kompletem odprowadzeń 1 szt. - czujnik SpO2 wielorazowy dla dorosłych - przewód do NIBP 1 szt. - mankiety NIBP wielorazowe dla dorosłych 3 różne rozmiary - wielorazowy sensor temperatury (wewnętrznej lub zewnętrznej) 1 szt. | TAK |  |  |
| 20 | Dodatkowe funkcje i wyposażenie |  |  |  |
| 20.1 | Możliwość wykorzystania elementu transportowego jako moduł pomiarowy w kardiomonitorze stacjonarnym, który potem można doposażyć w moduły obsługiwane z ekranu monitora głównego tj. NMT, BIS, aEEG, O3, SedLine, podwójny pomiar saturacji. | TAK |  |  |
| 20.2 | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. | TAK |  |  |
| 20.3 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania. Możliwość generowania różnych typów raportów (min. 5 typów) z możliwością przypisania dedykowanych przycisków do drukowania umieszczonych na pasku skrótów. | TAK |  |  |
| 20.4 | Możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk na czas transportu z pacjentem. | TAK |  |  |
| 20.5 | Możliwość tworzenia własnych ekranów z rozmieszczeniem wszystkich elementów wg zaleceń Użytkownika. Pełna dowolność konfiguracji krzywych i parametrów cyfrowych. Możliwość dodawania zegarów, stoperów, histogramów, trendów słupkowych. | TAK |  |  |
| 21 | Monitor przyłóżkowy / komputer medyczny AIO |  |  |  |
| 21.1 | Każde stanowisko wyposażone w komputer typu all-in-one wyposażony w dotykowy ekran typu LCD IPS o przekątnej min. 20’. Aktywne wyświetlanie danych z kardiomonitora na ekranie z zachowaniem pełnej funkcjonalności, sterowanie monitorem i modułem transportowym. Wyświetlanie wszystkich aplikacji szpitalnych oraz programu szpitalnego HIS. | TAK (podać) |  | >20’ - 5 pkt. |
| 21.2 | Urządzenie zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i możliwość regulacji położenia w min. 3 kierunkach. Mocowanie w standardzie VESA 75mm oraz 100mm. | TAK (podać) |  | Mocowanie wspierane gazowo: TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 21.3 | Komputer zintegrowany musi spełniać poniższe parametry: - cicha bezgłośna praca bez użycia wewnętrznych wentylatorów - procesor min. czterordzeniowy min. 4.0 GHz w architekturze x86 zaprojektowany do pracy w komputerach bez wentylatorowych - pamięć operacyjna zainstalowana: min. 16GB DDR4 - dysk twardy: min. SSD 250GB NVME - system operacyjny typu Windows 10 IoT Ent. 64bity PL (lub równoważny) - klasa szczelności min. IPX1 dla całego komputera oraz min. IP65 dla panelu przedniego Wbudowane min. złącza: 4x USB min. 3.0 2x LAN Gigabit Ethernet 1x RS232 1x HDMI - moduł TPM 2.0 | TAK (podać) |  |  |
| 21.4 | Wybór różnych formatów prezentacji danych niezależnie od formatu wybranego w podłączonym module transportowym lub kardiomonitorze. Wyświetlanie monitoringu pacjenta i uruchamianie aplikacji firm trzecich w tym samym czasie z wyborem podziału ekranu. Możliwość podłączenia dodatkowego niezależnego ekranu. | TAK |  |  |
| 21.5 | Drukowanie na lokalnej i sieciowej drukarce zgodnej ze specyfikacją HP Universal Printer Driver. Drukowanie do pdf oraz drukowanie do plików graficznych. Możliwość zdefiniowania przycisku szybkiej obsługi do drukowania jednym kliknięciem wybranego przez Użytkownika raportu na wybranej przez użytkownika drukarce. | TAK |  |  |
| 21.6 | Komunikacja ze szpitalnym systemem danych, podgląd badań i innych plików z równoczesnym monitorowaniem pacjenta. Instalacja aplikacji firm trzecich z dostępem do danych z monitorowania pacjenta. Baza z SQL z funkcją exportu do plików zgodnych z formatem xlsx. | TAK |  |  |
| 21.7 | Możliwość komunikacji ze szpitalnym systemem danych. Możliwość podglądu badań i innych plików z równoczesnym monitorowaniem pacjenta. | TAK |  |  |
| 21.8 | Możliwość instalacji aplikacji firm trzecich z dostępem do danych z monitorowania pacjenta. Baza z SQL z funkcją exportu do plików zgodnych z Microsoft Excel (pakiet Office jest opcjonalny). | TAK |  |  |
| III | Kardiomonitor mobilny – 2 szt. |  |  |  |
| 1 | Nazwa produktu | TAK (podać) |  |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | TAK (podać) |  |  |
| 3 | Producent | TAK (podać) |  |  |
| 4 | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i zapewniające automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez metalowe złącza elektroniczne (styki elektryczne). | TAK |  |  |
| 5 | Monitor wyposażony w tryb pracy dla dorosłych, dzieci i noworodków. Podczas przełączania pomiędzy poszczególnymi trybami monitor automatycznie dostosowuje granice alarmowe do danej grupy wiekowej. Przełączanie poszczególnych trybów monitorowania: dorosły, dziecko, noworodek nie wymaga konieczności wyłączania lub restartowania monitora. | TAK |  |  |
| 6 | Monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru następujących parametrów, przy czym poszczególne pomiary realizowane są przy pomocy modułów pomiarowych, sterowanych z ekranu dotykowego monitora (ilości wymaganych parametrów opisane w dalszej części): - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/QT/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2 Masimo Rainbow SET lub FAST lub Nellcor - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura 1 kanał - ciśnienie krwi metodą inwazyjną z 2 kanałów. | TAK |  |  |
| 7 | Monitor wyposażony w ekran kolorowy typ TFT o przekątnej min. 9 cali (rozdzielczość min. 800 x 400), zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami (ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Sterowanie wyłącznie poprzez ekran dotykowy monitora i modułu transportowego. | TAK (podać) |  |  |
| 8 | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | TAK |  |  |
| 9 | Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia, monitor oraz moduły pomiarowe bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów. | TAK |  |  |
| 10 | System stabilnego i bezpiecznego mocowania monitora na stanowisku monitorowania. | TAK |  |  |
| 11 | Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów, pozwalające na ciągłą pracę w temperaturze otoczenia 35 stopni C. | TAK |  |  |
| 12 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz. | TAK |  |  |
| 13 | Kardiomonitor wyposażony w moduł komunikacji bezprzewodowej umożliwiający komunikację dwukierunkową ze stacją centralnego monitorowania w ramach oddziału. | TAK |  |  |
| 14 | Monitor wyposażony w moduł transportowy o maksymalnej wadze ≤1,6 kg, który pozwala na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG, SpO2, NIBP, temperatury i 2 kanałów IBP zarówno stacjonarnie jak i podczas transportu pacjenta. Zasilanie sieciowe oraz zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin pracy (przy monitorowaniu EKG, SpO2, NIBP co 15 min.). Akumulator wymienny przez użytkownika, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi i wzywania serwisu. Akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 2000mAh ze wskaźnikiem naładowania. | TAK (podać) |  | <1,5 kg – 5 pkt. |
| 15 | Moduł transportowy odporny na wstrząsy, uderzenia i upadki z wysokości min. 1,0 m. Wysoki stopień ochrony IP modułu transportowego zabezpieczający przed ciałami stałymi i wnikaniem wody na poziomie min. IP32. Moduł wyposażony w rączkę do przenoszenia. | TAK (podać) |  |  |
| 16 | Moduł transportowy dostosowany do pracy w orientacji zarówno pionowej jak i poziomej, a ekran automatycznie dostosowuje się do wybranego ustawienia. Moduł transportowy wyposażony w czujnik światła, który pozwala na automatyczną regulację poziomu jasności ekranu w zależności od natężenia światła otoczenia. | TAK/NIE (podać) |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 17 | Moduł transportowy musi umożliwiać przeniesienie danych pacjenta pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (dane osobowe, ustawione poziomy alarmów, trendy parametrów z ostatnich min. 8 godzin). | TAK (podać) |  |  |
| 18 | Moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz pojemnościowy >6” z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie). | TAK (podać) |  |  |
| 19 | Monitor wyświetla jednocześnie wszystkie dane numeryczne mierzonych parametrów oraz przynajmniej 5 różnych krzywych dynamicznych. | TAK (podać) |  |  |
| 20 | Funkcja tworzenia, zapisywania i łatwego przywołania własnych układów ekranu do różnych typów przypadków (min. 20 zapamiętywanych ekranów). | TAK (podać) |  |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe min. 2 porty USB do podłączenia zewnętrznych urządzeń takich jak: klawiatura, mysz itp. | TAK (podać) |  |  |
| 22 | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich min. 48 godzin. Możliwość ustawienia różnych rozdzielczości trendów w tym co najmniej trend o rozdzielczości 1 min. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. | TAK (podać) |  |  |
| 23 | Historia zdarzeń min. 50 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi. | TAK (podać) |  |  |
| 24 | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. | TAK |  |  |
| 25 | Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. | TAK (podać) |  |  |
| 26 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. | TAK |  |  |
| 27 | Czasowe wyciszenie alarmów. Ustawiany czas wyciszania do min. 10 minut. | TAK (podać) |  |  |
| 28 | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. Wyłączanie alarmów dla pojedynczych pomiarów. | TAK |  |  |
| 29 | Pomiar EKG |  |  |  |
| 29.1 | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 20 do 350 [ud./min.] z dokładnością 1%. | TAK (podać) |  |  |
| 29.2 | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie. Zakres pomiaru minimum od -20 mm do +20 mm. | TAK (podać) |  |  |
| 29.3 | Analiza odcinka ST, QT/QTc we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG. | TAK |  |  |
| 29.4 | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. | TAK/NIE (podać) |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 29.5 | Analiza odcinka QT i QTc dostępna jako parametr z ustawianymi progami alarmów i trendami. | TAK |  |  |
| 29.6 | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. Klasyfikacja minimum 25 różnych rodzajów zaburzeń rytmu wraz z alarmami, w tym: wykrywanie migotania przedsionków. | TAK (podać) |  |  |
| 29.7 | Analogowe wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK |  |  |
| 29.8 | Monitor umożliwia obserwację rekonstruowanych 12 odprowadzeń EKG z 5-ciu i 6-ciu elektrod rejestrujących oraz monitorowanie rzeczywistych 12 odprowadzeń EKG w jakości diagnostycznej (z przewodu 10-żyłowego). | TAK |  |  |
| 30 | Pomiar respiracji metodą impedancji |  |  |  |
| 30.1 | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu. | TAK |  |  |
| 30.2 | Minimalny zakres 0-170 odd/min. Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd/min przynajmniej +/-1 odd/min. Możliwość ręcznej regulacji progu detekcji oddechów. | TAK (podać) |  |  |
| 31 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |  |
| 31.1 | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 minuty do 24 godzin. Tryb sekwencyjnych pomiarów z możliwością ustawiania 4 sekwencji. Funkcja stazy – utrzymania ciśnienia w mankiecie. | TAK/NIE (podać) |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 31.2 | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. Wyświetlanie ostatnich wyników pomiarowych na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK |  |  |
| 31.3 | Min. zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg. | TAK (podać) |  |  |
| 32 | Pomiar saturacji SPO2 |  |  |  |
| 32.1 | Pomiar saturacji SpO2 i pletyzmografii – technologia Masimo Rainbow SET lub FAST lub Nellcor. | TAK (podać) |  |  |
| 32.2 | Zakres pomiarowy SpO2 min. do 0 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. | TAK (podać) |  |  |
| 32.3 | Pomiar tętna w zakresie min. od 30 do 240 ud./min. | TAK (podać) |  |  |
| 32.4 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik perfuzji prezentowany w formie cyfrowej. | TAK |  |  |
| 32.5 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiający ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej. | TAK |  |  |
| 33 | Pomiar temperatury |  |  |  |
| 33.1 | Pomiar temperatury 1-kanałowy, zakres pomiarowy min. 0 – 45°C. | TAK (podać) |  |  |
| 33.2 | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C. | TAK (podać) |  |  |
| 34 | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |  |
| 34.1 | Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +360 mmHg. Do 2 kanałów pomiarowych. | TAK (podać) |  |  |
| 34.2 | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. | TAK |  |  |
| 34.3 | Pomiar pulsu w zakresie min. 30-350 ud/min. | TAK (podać) |  |  |
| 34.4 | Pomiar ciśnienia perfuzji mózgowej (CPP) i zmienności ciśnienia tętna (PPV). | TAK |  |  |
| 34.5 | Możliwość przyszłej rozbudowy wszystkich monitorów o co najmniej następujące parametry pomiarowe z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora: - Drugi pomiar temperatury - Kapnografia Microstream - Rzut serca Picco / C.O. 3-ci i 4-ty pomiar ciśnienia inwazyjnego | TAK |  |  |
| 35 | Moduł/funkcja lub zewnętrzne urządzenie do pomiaru kapnografii pacjentów zaintubowanych oraz niezaintubowanych (Microstream lub Respironics) oraz wykonywania 12-odprowadzeniowego badania EKG - 1 szt. dla całej dostawy | TAK (podać) |  |  |
| 36 | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji - możliwość rozbudowy o aplikację typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów. | TAK/NIE (podać) |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 36.1 | Każdy kardiomonitor wyposażony wózek jezdny wyposażony w kosz na akcesoria. | TAK |  |  |
| 37 | Na wyposażeniu zaoferowanego monitora muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - 1x wielorazowy przewód główny EKG 3 lub 5/6-odpr. + odprowadzenia wielorazowe - 1x wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi - 1x zestaw wielorazowych mankietów dla dorosłych (3 rozmiary) - 1x czujnik saturacji dla dorosłych/dzieci wielorazowy - 1x czujnik temperatury wielorazowy. | TAK |  |  |
| V | Nadajnik telemetryczny – 3 szt. |  |  |  |
| 1 | Nazwa produktu | TAK (podać) |  |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | TAK (podać) |  |  |
| 3 | Producent | TAK (podać) |  |  |
| 4 | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | TAK |  |  |
| 5 | Nadajniki komunikują się poprzez sieć wifi posiadaną przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 6 | Nadajnik cyfrowy EKG pracujący w czasie rzeczywistym. Antena nadawcza ukryta wewnątrz nadajnika lub rolę anteny nadawczej pełni ekranowanie przewodu EKG. Wodoodporność min. IPX7 i odporność na wstrząsy. Masa nadajnika z zasilaniem max. 300g. | TAK (podać) |  |  |
| 7 | Niezależny tryb monitorowania – nawet poza zasięgiem anten oraz automatyczne łączenie się z siecią po powrocie w zasięg anten. Kontrola podłączenia elektrod wyświetlana na ekranie. | TAK |  |  |
| 8 | Alternatywne zasilanie nadajnika bateriami powszechnego użytku i akumulatorem. Możliwość wymiany baterii przez użytkownika. Nadajnik wyposażony we wskaźnik stanu baterii i stanu podłączenia elektrod. Czas ciągłej pracy nadajnika przy monitorowaniu EKG min. 24 godziny. | TAK (podać) |  |  |
| 9 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 2,6”. | TAK (podać) |  |  |
| 10 | Min. 5 formatów prezentacji danych na ekranie. Wybór orientacji ekranu oraz automatyczny tryb uśpienia oszczędzający energię (monitoring pacjenta przy wygaszonym ekranie kolorowym). | TAK |  |  |
| 11 | Pomiar EKG |  |  |  |
| 11.1 | Wyświetlanie na ekranie centrali monitorującej minimum 2 krzywych EKG jednocześnie. Analiza odcinka ST, QT/QTc z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych dostępna w centrali monitorującej. | TAK (podać) |  |  |
| 11.2 | Możliwość monitorowania 3-, 5- i 6- odprowadzeniowego EKG oraz 12 odprowadzeniowego EKG z przewodów 5- i 6- żyłowych. | TAK |  |  |
| 11.3 | Wieloodprowadzeniowe monitorowanie odcinka ST/arytmii. | TAK |  |  |
| 12 | Akcesoria oraz wyposażenie dla wszystkich nadajników: - 1x opakowanie ochronne dla nadajnika do noszenia na szyi przez pacjenta (min. 40 szt. w opakowaniu) - 6x akumulator - 1x ładowarka do akumulatorów - 3x zestaw kabli 5 lub 6-odprowadzeniowych. | TAK (podać) |  |  |
| 12 | Nadajnik wyposażony w moduł komunikacji bezprzewodowej umożliwiający komunikację ze stacją centralnego monitorowania w ramach oddziału wewnętrznego. Dostawa i montaż kompleksowej infrastruktury po stronie Wykonawcy. | TAK |  |  |
| VI | Stacja centralnego monitorowania – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Nazwa produktu | TAK (podać) |  |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | TAK (podać) |  |  |
| 3 | Producent | TAK (podać) |  |  |
| 4 | System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii. | TAK (podać) |  |  |
| 5 | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 32). | TAK (podać) |  |  |
| 6 | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na dwóch kolorowych ekranach typu LCD TFT, każdy o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD lub jeden kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 27” i rozdzielczości Full HD | TAK (podać) |  |  |
| 7 | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów oraz nadajników telemetrycznych - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie). | TAK |  |  |
| 9 | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego. | TAK |  |  |
| 11 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK |  |  |
| 12 | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | TAK |  |  |
| 13 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | TAK |  |  |
| 14 | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK/NIE (podać) |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 15 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | TAK (podać) |  |  |
| 16 | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. | TAK (podać) |  |  |
| 17 | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec). | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). | TAK |  |  |
| 19 | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii. | TAK |  |  |
| 20 | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 5 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | TAK (podać) |  | >6 dni - 5 pkt. |
| 21 | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | TAK |  |  |
| 22 | Oprogramowanie centrali w języku polskim. | TAK |  |  |
| 23 | Możliwość doposażenia w funkcjonalność autoryzowanego dostępu w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu. | TAK |  |  |
| 24 | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7. | TAK |  |  |
| 25 | Drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu w formacie A4. | TAK |  |  |
| 26 | Zasilacz awaryjny typu UPS. | TAK |  |  |
| 27 | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności licencji dla systemu umożliwiających elastyczną regulację przypisanych licencji pomiędzy centralami, które są podpięte pod jeden serwer wymiany danych. Możliwość przepisywania pacjentów pomiędzy centralami oraz oddziałami z zachowaniem ciągłości danych. Możliwość udostępniania przeglądów specjalistycznych typu raport 12-EKG celem wykonania konsultacji np. kardiologicznych. Możliwość podglądu jednego pacjenta na kilku różnych centralach i kilku różnych kardiomonitorach. | TAK |  |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy oferowanych kardiomonitorów oraz nadajników telemetrycznych o funkcjonalność integracji danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólno-szpitalnym HIS. Zakres danych będących przedmiotem integracji: - integracja w zakresie ruchu chorych (ADT) z odsyłaniem wyników razem z krzywą EKG - współpraca dwukierunkowa systemu z systemem HIS wg protokołu HL7 (integracja HL7 min. dla modułu zapytań (QRY), raportowania (ORU)) - odczyt kodów paskowych z ID pacjenta z kodu kreskowego szpitalnego systemu identyfikacji pacjentów oraz import danych pacjenta z systemu HIS (ADT) bezpośrednio do systemu monitorowania. | TAK |  |  |
| VII | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny | TAK |  |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (podać) |  | Parametr punktowany zgodnie z zapisami SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert |
| 3 | Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące okresowych przeglądów technicznych określonych przez producenta i dostawcę | TAK |  |  |
| 4 | Gwarancyjne okresowe przeglądy techniczne autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego | TAK (podać wymaganą przez producenta częstotliwość przeglądów) |  |  |
| 5 | Częstotliwość okresowych przeglądów technicznych po okresie gwarancji | TAK (podać) |  | < 12 miesięcy – 0 pkt. ≥ 12 miesięcy – 10 pkt. |
| 6 | Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego) | TAK (podać dane serwisu: adres, tel./fax, e-mail) |  |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy: max. 72 godziny | TAK (podać) |  |  |
| 8 | Czas usunięcia awarii: max. 7 dni roboczych | TAK (podać) |  |  |
| 9 | W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | TAK |  |  |
| 10 | Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 8 lat od daty dostawy | TAK (podać) |  |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz ze sprzętem medycznym) | TAK |  |  |
| 12 | Uruchomienie sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu medycznego | TAK |  |  |
| 13 | Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 14 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 15 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 16 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| L. p. | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System monitorowania funkcji życiowych pacjenta | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

- Zadanie nr 4. Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

- Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nie będący przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny, gotowy do użycia; rok produkcji min. 2025 | TAK (podać) |  |  |
| 2 | Pięcioszufladowy wózek reanimacyjny, szuflady samoczynnie domykane poprzez automatycznie powracające prowadnice z łożyskami kulkowymi | TAK (podać) |  | Szuflady samoczynnie domykane – 5 pkt. |
| 3 | Wymiary szuflad max.: - 570 x 400 x 80 mm – 3 szt. - 570 x 400 x 160 mm – 1 szt. - 570 x 400 x 240 mm – 1 szt. | TAK (podać) |  |  |
| 4 | Wózek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |  |
| 5 | Wózek wyposażony w aluminiowy zderzak i uchwyt do prowadzenia | TAK |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie wszystkich szuflad za pomocą centralnego zamka na klucz | TAK |  |  |
| 7 | Blat roboczy wykonany z tworzywa ABS | TAK |  |  |
| 8 | Wózek wyposażony w dodatkowy blat roboczy | TAK (podać) |  | Blat automatycznie wysuwany – 5 pkt. |
| 9 | Koła przeciwpyłowe, w tym min. trzy koła z blokadą i jedno kółko kierunkowe | TAK |  |  |
| 10 | Instalowanie akcesoriów na dowolnej wysokości za pomocą uchwytu akcesoriów | TAK |  |  |
| 11 | Wózek wyposażony min. w regulowany wieszak na płyny infuzyjne, obrotową podstawę pod defibrylator, płytę umożliwiającą przeprowadzenie RKO, uchwyt na butlę z tlenem, uchwyt na zużyte materiały – m. in. Igły, strzykawki, probówki | TAK (podać) |  |  |
| 12 | Wymiary max.: - szer. 700 mm - gł. 520 mm - wys. 1.010 mm - wys. bez kół: 880 mm | TAK (podać) |  |  |
| II | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny | TAK |  |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (podać) |  | Parametr punktowany zgodnie z zapisami SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert |
| 3 | Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące okresowych przeglądów technicznych określonych przez producenta i dostawcę | TAK |  |  |
| 4 | Gwarancyjne okresowe przeglądy techniczne autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego | TAK (podać wymaganą przez producenta częstotliwość przeglądów) |  |  |
| 5 | Częstotliwość okresowych przeglądów technicznych po okresie gwarancji | TAK (podać) |  | < 12 miesięcy – 0 pkt. ≥ 12 miesięcy – 10 pkt. |
| 6 | Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego) | TAK (podać dane serwisu: adres, tel./fax, e-mail) |  |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy: max. 72 godziny | TAK (podać) |  |  |
| 8 | Czas usunięcia awarii: max. 7 dni roboczych | TAK (podać) |  |  |
| 9 | W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | TAK |  |  |
| 10 | Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 8 lat od daty dostawy | TAK (podać) |  |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz ze sprzętem medycznym) | TAK |  |  |
| 12 | Uruchomienie sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu medycznego | TAK |  |  |
| 13 | Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 14 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 15 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 16 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek reanimacyjny | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy