.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

zakup aparatów RTG na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe |  | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |  |
| GENERATOR RTG |  |  |  |  |  |
| 1 | Moc maksymalna | ≥ 40 kW | Bez oceny |  |  |
| 2 | Maksymalne napięcie w radiografii | ≥ 150 kV | Bez oceny |  |  |
| 3 | Minimalne napięcie dla radiografii | ≤ 40 kV | Bez oceny |  |  |
| 4 | Maksymalna wartość nastaw mAs | ≤ 500 mAs | Bez oceny |  |  |
| 5 | Minimalna wartość nastaw mAs | ≤ 0,1 mAs | Bez oceny |  |  |
| 6 | Maksymalna wartość nastaw mA | ≥ 400 mA | Bez oceny |  |  |
| 7 | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms | Bez oceny |  |  |
| 8 | Najdłuższy czas ekspozycji | ≥ 10 s | Bez oceny |  |  |
| 9 | Wymagane zasilanie 1 – faz./220/240V~ | TAK | Bez oceny |  |  |
| LAMPA RTG |  |  |  |  |  |
| 10 | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6 mm | Bez oceny |  |  |
| 11 | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2 mm | Bez oceny |  |  |
| 12 | Pojemność cieplna anody | ≥ 280 kHU, | Bez oceny |  |  |
| 13 | Obroty anody | ≥ 3000 obr/min | Bez oceny |  |  |
| 14 | Moc ogniska małego | Min. 17 kW | Bez oceny |  |  |
| 15 | Moc ogniska dużego | Min. 40 kW | Bez oceny |  |  |
| KOLIMATOR AUTOMATYCZNY |  |  |  |  |  |
| 16 | - W pełni automatyczny | TAK | Bez oceny |  |  |
| 17 | Automatyczny dobór filtrów w zależności od wybranego programu APR. - 0 mm Al - 1 mm Al + 0.1 mm Cu - 1 mm Al + 0.2 mm Cu - 2 mm Al | TAK | Bez oceny |  |  |
| 18 | - Miernik dawki pochłoniętej DAP | TAK | Wbudowany w kolimator 10pkt. Montowany pod kolimatorem 0pkt |  |  |
| 19 | - Z doborem optycznym odległości SID i laserowym pozycjonerem | TAK | Bez oceny |  |  |
| 20 | - Kamera podglądu pacjenta | TAK | Bez oceny |  |  |
| Monitor dotykowy na obudowie kołpaka |  |  |  |  |  |
| 21 | - Monitor dotykowy | Min. 10” | Bez oceny |  |  |
| 22 | - Kontrola obsługi generatora | TAK | Bez oceny |  |  |
| 23 | - Funkcjonalność obsługi kolimatora | TAK | Bez oceny |  |  |
| 24 | - Wyświetlanie obrazu kontrolnego typu “Preview” | TAK | Bez oceny |  |  |
| Wymiary aparatu |  |  |  |  |  |
| 25 | - Długość | ≤ 130 cm | Bez oceny |  |  |
| 26 | - Szerokość | ≤ 58 cm | Bez oceny |  |  |
| Kolumna wspomagana silnikowo |  |  |  |  |  |
| 27 | - Wspomaganie silnikowe w celu zmniejszyć siły potrzebnej do wykonywania ruchów w górę/w dół głowicy lampy | TAK | Bez oceny |  |  |
| 28 | - Wielofunkcyjny uchwyt służący do obsługi pracy kolumny | Tak, opisać | Bez oceny |  |  |
| Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 29 | - Wymiary detektora | ≤ 460x460x15 mm | Bez oceny |  |  |
| 30 | - Typ detektora bez warstwy szklanej | Tak | Bez oceny |  |  |
| 31 | - Elastyczny scyntylator Csl | Tak | Bez oceny |  |  |
| 32 | - Wartość kwantowa dla 0 pl/mm | DQE ≥70% | Bez oceny |  |  |
| 33 | - Ilość wyjmowanych akumulatorów | Min. 1 | 1 - 0 pkt >1- 5 pkt |  |  |
| 34 | - Waga detektora z jednym akumulatorem | ≤3,0 kg | 3,0 kg -0pkt <3,0 kg-5 pkt |  |  |
| 35 | - Waga detektora ze wszystkimi akumulatorami (min. 2 w slocie) | ≤3,20 kg | 3,20 kg -0pkt <3,20 kg-5 pkt |  |  |
| 36 | - Wymiar powierzchni aktywnej | ≥ 43 cm x 43 cm | Bez oceny |  |  |
| 37 | - Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej | ≥ 4300 x 4300 pikseli | Bez oceny |  |  |
| 38 | - Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.11n/ac (2,4 GHz/5 GHz) | Podać | Bez oceny |  |  |
| 39 | - Klasa ochronności IP | ≥IP 67 | Bez oceny |  |  |
| 40 | - Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak | Bez oceny |  |  |
| 41 | - Automatyczne wykrywanie promieniowania jonizującego (AED) | Tak | Bez oceny |  |  |
| 42 | - Maksymalna wielkość pojedynczego piksela | ≤ 100 µm | =100 µm – 0 pkt. <100 µm – 10 pkt |  |  |
| 43 | - Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 5.0 lp/mm | Bez oceny |  |  |
| 44 | - Rozdzielczość skali szarości | ≥ 16 bitów | Bez oceny |  |  |
| 45 | - Czas cyklu max 5 sekund | Tak | Bez oceny |  |  |
| 46 | - Zakres energetyczny | 40-150 kV | Bez oceny |  |  |
| 47 | - Ilość akumulatorów w zestawie min. 2 szt. | 2 szt. | Bez oceny |  |  |
| 48 | - Ładowanie akumulatorów detektora- dedykowana ładowarka przystosowana do umieszczenia detektora bez konieczności wyjmowania akumulatorów | TAK | Bez oceny |  |  |
| 49 | Ładowanie akumulatorów detektora kablem USB typ C, bez konieczności wyjmowania akumulatora –zasilanie z zewnętrznego zasilacza | TAK | Bez oceny |  |  |
| 50 | - Ładowanie detektora w kieszeni aparatu | TAK | Bez oceny |  |  |
| 51 | - Konfigurowanie detektora z minimum 5 tagami NFC stacji akwizycji | Tak | Bez oceny |  |  |
| 52 | Pojemność nominalna 1 akumulatora | ≥ 3400 mAh | Bez oceny |  |  |
| 53 | - Ładowanie akumulatora do pojemności 70% w ciągu 1 godziny przy użyciu zasilacza/ładowarki akumulatora/dedykowanej podstawki | Tak | Bez oceny |  |  |
| 54 | - Ładowanie akumulatora do pojemności 100% w ciągu maks. 2 godzin przy użyciu zasilacza/ładowarki akumulatora/dedykowanej podstawki | Tak | Bez oceny |  |  |
| 55 | - Czas pracy na jednym akumulatorze | ≥ 7 godzin | Bez oceny |  |  |
| 56 | - Tryb czuwania na jednym akumulatorze | ≥ 8 godzin | Bez oceny |  |  |
| 57 | - Czas pracy na min. 2 zainstalowanych akumulatorach | ≥ 15 godzin | Bez oceny |  |  |
| 58 | - Tryb czuwania na min. 2 zainstalowanych akumulatorach | ≥ 16 godzin | Bez oceny |  |  |
| 59 | - Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 300 kg | 300-399,9 kg- 0 pkt ≥ 400 kg- 10 pkt |  |  |
| 60 | - Max punktowe obciążenie detektora (na powierzchni o średnicy 40 mm) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 150 kg | 150-199,9 kg- 0 pkt ≥ 200 kg- 10 pkt |  |  |
| 61 | - Wytrzymałość detektora na upadek z wysokości min. 120cm | Tak, 120 cm | Bez oceny |  |  |
| Zespół napędowy |  |  |  |  |  |
| 63 | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy umożliwiający - zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | TAK | Bez oceny |  |  |
| 64 | - Standardowy czas ładowania akumulatorów zasilających | Max 6 h | Bez oceny |  |  |
| 65 | - Szybki czas ładowania akumulatorów zasilających | Max. 5 h | Bez oceny |  |  |
| 66 | - Zdolność pokonywania wzniesień- min 15% | TAK | Pokonywanie podjazdów do 16 %-0 pkt Powyżej 16%- 10 pkt |  |  |
| 67 | - Czas ciągłej jazdy bez ładowania akumulatora | ≥ 4 godziny | Bez oceny |  |  |
| 68 | - Prędkość max. w ruchu zmotoryzowanym | ≥ 1,0 m/s | Bez oceny |  |  |
| 69 | - Prędkość jazdy | ≥ 3,8 km/h | Bez oceny |  |  |
| 70 | - Zestaw akumulatorów w komplecie z aparatem (dla generatora i zespołu jezdnego) | TAK | Bez oceny |  |  |
| 71 | - Ilość silników niezależnych | ≥ 2 | Bez oceny |  |  |
| 72 | - Jazda w przód i tył | Tak | Bez oceny |  |  |
| Wyposażenie, inne cechy |  |  |  |  |  |
| 73 | - Zintegrowany zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji na kablu | TAK | Bez oceny |  |  |
| 74 | - Zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji w postaci bezprzewodowego pilota zasilanego z akumulatora ładowanego w wbudowanej ładowarce w aparacie rtg. z funkcją informacji o statusie przygotowania lampy i wyzwolonej ekspozycji w postaci kolorowego podświetlenia. Informacja zsynchronizowana pilota i podświetlenia na obudowie aparatu rtg. Pilot z zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem | TAK | Bez oceny |  |  |
| 75 | Funkcja precyzyjnego pozycjonowania aparatu przy łóżku pacjenta przyciskami na obudowie lampy rtg. Co najmniej następujące możliwości motorycznego pozycjonowania; - -do tyłu w prawo; do tyłu w lewo; do przodu w prawo; do przodu w lewo | TAK | Bez oceny |  |  |
| 76 | - Zabezpieczenie numeryczne aparatu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione | TAK | Bez oceny |  |  |
| Sterowania aparatem RTG z oprogramowaniem do obróbki zdjęć – 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 1 | - Producent | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 2 | - Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 3 | - Monitor dotykowy, min. 21”, wbudowany w aparat. | Tak | 21”-0 pkt >21” -10 pkt |  |  |
| 4 | - Monitor dotykowy z funkcjonalnością zmiany kąta ustawienia | Tak | Bez oceny |  |  |
| 5 | - Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia | Tak | Bez oceny |  |  |
| 6 | - Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (panel i oprogramowanie do obróbki zdjęć wyświetlane na jednym monitorze) | Tak | Bez oceny |  |  |
| 7 | - Konsola przygotowana do obsługi detektorów | ≥2 szt. | Bez oceny |  |  |
| 8 | - Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora | Tak | Bez oceny |  |  |
| 9 | - Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia bezprzewodowego | Tak | Bez oceny |  |  |
| 10 | - Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze | Tak | Bez oceny |  |  |
| 11 | - System obsługujący detektory bezprzewodowe, przewodowe | Tak | Bez oceny |  |  |
| 12 | - System obsługujący mieszane konfiguracje detektorów (przewodowe/bezprzewodowe) | Tak | Bez oceny |  |  |
| 13 | - Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak | Bez oceny |  |  |
| 14 | - Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak | Bez oceny |  |  |
| 15 | - Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak | Bez oceny |  |  |
| 16 | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległość detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiększenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 17 | - Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego detektora który wygenerował obraz | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 18 | - Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak, załączyć certyfikat wyrobu medycznego | Bez oceny |  |  |
| 19 | - Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 20 | - Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 21 | - Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 22 | - Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 23 | - Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 24 | - Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 2 systemów/adresów Pacs, kompozycja wydruków | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 25 | - Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 26 | - Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 27 | - Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 28 | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta/obraz zidentyfikowany - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 29 | - Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 30 | - Nagrywanie na zewnętrznym nośniku obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 31 | - Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 32 | - Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 33 | - Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 34 | - Funkcjonalność umożliwiająca przypisanie instruktażowego obrazu pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badań | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Tak – 50 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 35 | - Możliwość wprowadzenia min 1800 rodzajów różnych ekspozycji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 36 | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 ) -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym - - Eksport parametrow obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 37 | - Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 38 | - Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 39 | - Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 40 | - Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 41 | - Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 42 | - Możliwość naniesienia znacznika czasu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 43 | - Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyświetlenie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 44 | - Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 45 | - Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 46 | - Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 47 | - Oprogramowanie stacji do wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 48 | - Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 49 | - Oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 50 | - Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 51 | - Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min następujące poziomy dawki: zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 52 | - Możliwość wygenerowania i eksportu raportu poziomów dawki co najmniej w formacie XML | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 53 | - Automatyczna wygenerowanie na stacji kopi ekspozycji do wykonania po odrzuceniu poprzedniej ekspozycji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 54 | - Przy odrzuceniu ekspozycji konieczność podania powodu odrzucenia | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 55 | - Możliwość wygenerowania i eksportu raportu badan odrzuconych i powtórzonych co najmniej w formacie XML | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 56 | - Możliwość definiowania dat wygenerowania raportu badan odrzuconych i powtórzonych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 57 | - Dedykowane oprogramowanie optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla badań noworodków i wcześniaków | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 58 | - Możliwość innego domyślnego ustawienia zestawu parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badan pediatrycznych i dla badań dorosłych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 59 | Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i pakietu radiologia ogólna), z możliwością wyboru przez operatora która wersja obrazu zostanie wysłana do Pacsa - radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) - jama brzuszna /jama brzuszna pediatria - klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna - kościec /kościec pediatria - kościec (projekcja osiowa) /kościec (projekcja osiowa- pediatria Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki jednym kliknięciem | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 60 | - Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 61 | - Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 62 | - Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 63 | - Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 64 | Możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach : - na rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z uwidocznieniem tendencji (wzrost, spadek dawki w osi czasu ) -na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wzrost, spadek dawki w osi czasu ) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 65 | Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn.: Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 66 | Oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla: do wyboru użytkownika różnych grup wiekowych lub grup wagowych (do wyboru podział na co najmniej 5 grup w zakresie wieku 0-17+ lat oraz na co najmniej 4 grupy wagowe w zakresie 0-44+ kg | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 67 | - Wizualizacja cewników– algorytm obróbki tworzący kopię obrazów z przetworzeniem obrazu dedykowanym do wizualizacji cewników | Tak/Nie Jeśli tak- podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 68 | - Możliwość naniesienia na obraz kratki o znanym i konfigurowalnym wymiarze okienka-dla pomiarów i ocen ortopedycznych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 69 | - Możliwość wyboru kołowego obszaru zainteresowania/kolimacji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 70 | - Płynny obrót obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 71 | - Możliwość aktywizacji trybu pełnoekranowego | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 72 | - Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 73 | - Funkcja eksportu dowolnych obrazów Dicom z dowolnych badań dowolnych pacjentów wraz z przeglądarka Dicom- do wskazanego katalogu eksportu, tj. z użyciem ścieżki lokalnej lub na pendrive lub na nagrywarkę CD/DVD | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 74 | Automatyczne ustawienie na monitorze we właściwej orientacji diagnostycznej obrazu badanego obszaru anatomicznego -co najmniej dla następujących obszarów anatomicznych : - klatka piersiowa - podbrzusze - dłonie - stopy - ramię - przedramię - kręgosłup szyjny - kręgosłup lędźwiowy - kręgosłup piersiowy - miednica - kolana - łokieć - biodro - kończyny dolne - czaszka | Tak | Bez oceny |  |  |
| 75 | - Podgląd pacjenta na żywo z perspektywy pozycjonowania źródła promieniowania lampy rentgenowskiej | Tak | Bez oceny |  |  |
| 76 | - Oprogramowanie przedstawiające położenie pacjenta w momencie ekspozycji w celu zapewnienia informacji kontekstowych podczas raportowania i możliwości wyjaśnienia przez radiologa wątpliwości dotyczących min. obecności ciała obcego, sprawdzenia ułożenia pacjenta, sprawdzenia stanu tkanek miękkich lub śladów przemocy wobec diagnozowanego pacjenta. | Tak/Nie | Tak – 40pkt Nie – 0pkt |  |  |
| 77 | Dedykowane oprogramowanie do wykonywania prześwietleń klatki piersiowej dokonujące strukturalnej analizy i poprawy jakości prześwietleń wykonywanych bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej (funkcję fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej przejmuje kratka witualna) oraz gwarantującej otrzymywanie radiogramów o wysokiej jakości diagnostycznej w formacie DICOM i RAW (Nativ). Algorytm zgodny z kryteriami europejskiej dyrektywy EUR 16260 EN, umożliwia rozróżnienie drobnych detali zmian patologicznych w obrębie klatki piersiowej. Ma zastosowanie szczególnie do: - diagnostyki zapalenia płuc, - diagnostyki zmian nowotworowych, - diagnostyki chorób śródmiąższowych, - podejrzenia odmy opłucnowej lub niedodmy - oceny przed zabiegami chirurgicznymi. - Wspomaga procedurę diagnostyczną związaną z wykrywaniem zmian patologicznych charakterystycznych dla COVID-19." | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego | Bez oceny |  |  |
| 78 | - Oprogramowanie DR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta na wezwanie Zamawiającego potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net | Bez oceny |  |  |
| 79 | - Oprogramowanie DR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIb lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIb stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty na wezwanie Zamawiającego | Bez oceny |  |  |
| 80 | Oprogramowanie stacji akwizycyjnej umożliwiające generowanie raportu dawki spełniającego zapisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych. Informacje, są zamieszczane w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych w podziale na: 1) płeć; - 2) wiek, z uwzględnieniem osób do 16. roku życia oraz osób powyżej 16. roku życia | Tak | Bez oceny |  |  |
| 81 | Pełna integracja z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala. Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań do i z systemu PACS w standardzie DICOM, pobieranie listy badań pacjentów (worklist) z serwera PACS oraz opisywanie badań w systemie RIS firmy CGM (CLININET). Po stronie Wykonawcy leży także dostarczenie niezbędnych licencji na podłączenie aparatu do systemu PACS firmy CGM. Gwarancja zapewniająca poprawną pracę aparatu z systemem RIS/PACS - 24 miesiące. | Tak | Bez oceny |  |  |
| II; Aparat RTG ramię C– 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty.; TAK podać nazwę/model/producenta. | Aparat RTG ramię C– 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |  |
| 1 | - Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 2 | - Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) > 67 cm | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 3 | - Odległość SID >103 cm | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 4 | - Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C >20 cm | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 5 | - Zakres ruchu pionowego ramienia C > 41 cm | Tak | Bez oceny |  |  |
| 6 | - Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 7 | - Zakres ruchu orbitalnego ramienia C > 160° | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 8 | - Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) > ±220° | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 9 | - Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 10 | - Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) > 80 cm | Tak | Bez oceny |  |  |
| 11 | - Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak | Bez oceny |  |  |
| 12 | - Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak | Bez oceny |  |  |
| 13 | - Blokada kół | Tak | Bez oceny |  |  |
| 14 | - Ręczny włącznik promieniowania | Tak | Bez oceny |  |  |
| 15 | - Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat | Tak | Bez oceny |  |  |
| 16 | - Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak | Bez oceny |  |  |
| 17 | - Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym | Tak | Bez oceny |  |  |
| 18 | - Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego |  | Bez oceny |  |  |
| 19 | - Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów . | Tak, opisać | Bez oceny |  |  |
| 20 | - Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów. | Tak, opisać | Bez oceny |  |  |
| 21 | - Sygnalizacja promieniowania na wózku z monitorami oraz na monitorach kolorowych do sterowania aparatem | Tak | Bez oceny |  |  |
| 22 | - Szerokość wózka z ramieniem C max. 85cm | Tak | Bez oceny |  |  |
| GENERATOR |  |  |  |  |  |
| 23 | - Generator wysokiej częstotliwości min. 40kHz, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami, typu monoblok, nie dopuszcza się technologii splitblock | Tak | Bez oceny |  |  |
| 24 | - Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25pulsów/s | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 25 | - Moc generatora RTG min. 25kW (dla 100kV) | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 26 | - Tryby fluoroskopii | Tak | Bez oceny |  |  |
| 27 | - Tryby radiografii w tym radiografia cyfrowa | Tak | Bez oceny |  |  |
| 28 | - Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120kV | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 29 | - Zakres prądów dla trybów fluoroskopii pulsacyjnej min. 1,5 do 240mA | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 30 | - Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 240mA | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 31 | - Automatyczny dobór poziomu dawki | Tak | Bez oceny |  |  |
| 32 | - Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50% | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| LAMPA I KOLIMATORY |  |  |  |  |  |
| 33 | - Lampa z wirującą anodą, podać szybkość wirowania anody | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 34 | - Lampa 2-ogniskowa | Tak | Bez oceny |  |  |
| 35 | - Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 36 | - Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 37 | - Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna, kolimator działający dynamicznie, domykanie za pomocą przesuwania palcem po ekranie dotykowym | Tak | Bez oceny |  |  |
| 38 | - Kolimator typu Irys | Tak | Bez oceny |  |  |
| 39 | - Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak | Bez oceny |  |  |
| 40 | - Pojemność cieplna anody > 350kHU | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 41 | - Pojemność cieplna kołpaka > 8000kHU | Tak, podać | Maksymalna wartość oferowanego parametru 20 pkt. Minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt. |  |  |
| 42 | - Prędkość chłodzenia anody >80kHU/min | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 43 | - Prędkość chłodzenia kołpaka >100kHU/min | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 44 | - System automatycznie redukujący częstotliwość pulsów/s w przypadku przegrzania się aparatu oraz powrotu do początkowej częstotliwości w przypadku osiągnięcia optymalnej temperatury | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |  |  |
| 45 | - Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu detektora i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |  |  |
| 46 | - System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | Tak | Bez oceny |  |  |
| 47 | - Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym | Tak | Bez oceny |  |  |
| PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU (FLAT DETECTOR – FD) |  |  |  |  |  |
| 48 | - Wymiary pola obrazowania min. 300mm x 300mm | Tak, podać | Maksymalna wartość oferowanego parametru 20 pkt. Minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt.reszta proporcjonalnie |  |  |
| 49 | - Skala szarości detektora min. 14bit | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 50 | - Kratka przeciwrozproszeniowa min. 70lini/cm | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 51 | - Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora | Tak | Bez oceny |  |  |
| 52 | - Matryca detektora min. 2000x2000 pikseli | Tak, podać | Maksymalna wartość oferowanego parametru 20 pkt. Minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt. reszta proporcjonalnie |  |  |
| 53 | - Trzy pola detektora obrazu | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 54 | - Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | Tak | Bez oceny |  |  |
| SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |  |  |  |
| 55 | - Ilość obrazów w pamięci 100 000 obrazów | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 56 | - Funkcja „Last Image Hold” | Tak | Bez oceny |  |  |
| 57 | - Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii) | Tak | Bez oceny |  |  |
| 58 | - Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | Tak, opisać | Bez oceny |  |  |
| 59 | - Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 16 obrazów | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 60 | - Obraz lustrzany | Tak | Bez oceny |  |  |
| 61 | - Regulacja kontrastu | Tak | Bez oceny |  |  |
| 62 | - System nanoszenia opisów | Tak | Bez oceny |  |  |
| 63 | - System wpisywania danych pacjenta | Tak | Bez oceny |  |  |
| 64 | - System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak | Bez oceny |  |  |
| 65 | - Dodatkowy dedykowany program anatomiczny do procedur z zakresu endoskopii | Tak | Bez oceny |  |  |
| 66 | - Funkcja generowania raportu dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, | Tak | Bez oceny |  |  |
| WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |  |  |  |
| 67 | - Ilość monitorów 2 | Tak | Bez oceny |  |  |
| 68 | - Monitory LCD przekątna min. 19” każdy rozdzielczość min 1280 x 1024 pikseli | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 69 | - Luminacja monitorów min. 950cd/m2 | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 70 | - Contrast Ratio min. 950:1 | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| 71 | - Sygnalizacja włączonego promieniowania na pulpitach sterowania i na monitorach głównych | Tak | Bez oceny |  |  |
| 72 | - Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak | Bez oceny |  |  |
| 73 | - Wysięgnik na monitor umożliwiający regulację wysokości w pionie | Tak | Wysięgnik umożliwiający regulację odległości monitorów od podstawy wózka monitorowego o minimum 70cm oraz regulację położenia monitorów wokół osi pionowej wózka - 20 pkt Brak regulacji - 0 pkt. |  |  |
| 74 | - Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚ | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
| FUNKCJE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 75 | - Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | Tak | Bez oceny |  |  |
| 76 | - Drukarka na papier termoczuły wbudowana w podstawę wózka monitorowego | Tak | Bez oceny |  |  |
| 77 | - Dwa wyjścia SDI lub DVI do podłączenia dodatkowej pary monitorów | Tak | Bez oceny |  |  |
| 78 | - Programowalny, bezprzewodowy manipulator nożny, min. 3 przyciskowy, niewymagający ładowania, z osłoną metalową | Tak | Bez oceny |  |  |
| 79 | - Możliwość ustawienia i zmiany początkowego presetu aparatu, który będzie uruchamiany jako pierwszy z każdym uruchomieniem aparatu (możliwość zmiany w ramach presetu min. program anatomiczny, rodzaj skopi, ustawienia odbicia lustrzanego) | Tak | Bez oceny |  |  |
| 80 | - Protokół wykonania testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych przez autoryzowany serwis lub laboratorium | Tak | Bez oceny |  |  |
| 81 | - Menu obsługi ramienia C w języku polskim | Tak | Bez oceny |  |  |
| 82 | - Pełna integracja z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala. Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań do i z systemu PACS w standardzie DICOM, pobieranie listy badań pacjentów (worklist) z serwera PACS oraz opisywanie badań w systemie RIS firmy CGM (CLININET). Po stronie Wykonawcy leży także dostarczenie niezbędnych licencji na podłączenie aparatu do systemu PACS firmy CGM. Gwarancja zapewniająca poprawną pracę aparatu z systemem RIS/PACS - 24 miesiące. | Tak | Bez oceny |  |  |
| 83 | - Wykonawca wykona testy specjalistyczne, odbiorcze, podstawowe aparatu | Tak | Bez oceny |  |  |
| 84 | - Wykonawca wykona projekt osłon stałych wraz z zaopiniowaniem przez Wielkopolski Wojewódzki Państwowy Inspektorat Sanitarny | Tak | Bez oceny |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 84 | - Fartuchy z kryzą 10szt. Rozmiary do wyboru przez zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |  |
| 85 | - Stojak na fartuchy-1szt. | Tak | Bez oceny |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z aparatami) | TAK |  |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |  |
| 6 | Wraz z aparatami Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy aparatów |  |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to  oferent jest zobowiązany do potwierdzenia  jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 grudnia 2025r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat RTG przyłóżkowy | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| 3 | Mobilny aparat RTG ramię C | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 do 2 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej