| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W pełni automatyczna linia hematologiczna składająca się z 6 modułów połączonych jednym podajnikiem, z oprogramowaniem zarządzającym pracą modułów w oparciu o system reguł skonfigurowanych na potrzeby Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. W tym zarządzanie zleceniami, pacjentami, archiwizacja zleceń, podgląd, połączenie z LIS: (1) trzy moduły analityczne do wykonywania morfologii krwi obwodowej (2) moduł wykonujący rozmazy (3) moduł do cyfrowej analizy rozmazu (4) moduł przechowujący i zarządzający transportem materiałów kontrolnych oraz do czyszczących. | Tak |  |
| 1.1 | Moduły wykonujące morfologię krwi obwodowej: - analizatory nowe, nie starsze niż 2025 - praca w systemie zamkniętym i otwartym - podajnik z systemem mieszania, z możliwością załadowania minimum 100 próbek oczekujących na oznaczenie - praca podajnika z probówkami w systemie zamkniętych różnych producentów - wydajność w trybie CBC+DIFF minimum 250 oznaczeń na godzinę - możliwość wykonywania badań w różnych trybach pracy bez potrzeby sortowania próbek - minimum 30 parametrów krwi obwodowej - metoda rozdziału WBC -cytomeria przepływowa z wykorzystaniem światła lasera - możliwość powtórzenia próbki w kanale pomiarowym, który służy o czułej i swoistej analizy komórek patologicznych - minimum 2 moduły - możliwość oznaczenia hematopoetycznych komórek progenitorowych w zmobilizowanej krwi pełnej (jako parametr diagnostyczny)- minimum 1 moduł - oznaczenie frakcji niedojrzałych granulocytów w każdym oznaczeniu DIFF wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych w stosunku do ogólnej liczby WBC - osobny tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów - oznaczanie płytek metodą optyczną i retikulocytów wraz podziałem wg ich stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocytach, oznaczenie różnicy stopnia hemoglobinizacji między retikulocytami i erytrocytami - minimum 2 moduły - osobny tryb pomiaru płynów z jam ciała – minimum 1 moduł - zakresy liniowości bez rozcieńczenia próbki dla : WBC minimum do 400 x103/ul RBC minimum do 8 x106/ul PLT minimum do 4000 x103/ul HCT minimum do 70% - erytroblasty oznaczane w każdej próbce, zarówno w trybie CBC jak i CBC+5DIFF, wraz z automatyczną korektą WBC - możliwość pomiaru płytek krwi metodą fluorescencyjną (parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku pacjenta) jako niezależny pomiar od pomiaru płytek metodą optyczną z jednoczesnym pomiarem frakcji niedojrzałych płytek (%) i (#) - minimum 1 moduł - wykonywanie parametrów stanu zapalnego – reaktywne limfocyty i limfocyty produkujące przeciwciała (parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku pacjenta) - identyfikacja próbek po kodach kreskowych - jeden rodzaj materiału kontrolnego dla parametrów morfologii krwi obwodowej wraz z retikulocytami, erytroblastami i hematopoetycznymi komórkami progenitorowymi - możliwość wpięcia do kontroli międzynarodowej producenta analizatora w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej - flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie - identyfikacja odczynników na podstawie kodu kreskowego i/lub chipów - monitorowanie zużycia odczynników w aparacie -oprogramowanie modułu wyposażone w bazę danych pacjentów i danych kontroli | Tak, podać pełną nazwę, rok produkcji oraz producenta |  |
| 1.2 | Moduł do automatycznego przygotowania rozmazów krwi: - nowy lub używany nie starszy niż 2021 (po przeglądzie) - podajnik z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych i osobny tryb manualny do mikroprobówek - automatyczny proces aspiracji z probówek w zamkniętym systemie - sporządzanie rozmazu na szkiełku i barwienie metodą May-Grunwalda i Giemsy - możliwość pracy w trybie ciągłym - możliwość wykonania próbek pilnych - wydajność min 30 rozmazów na godzinę - możliwość samego barwienia rozmazów dla preparatów wykonanych manualnie i wykonanie samego rozmazu bez barwienia - rozmaz krwi wykonywany w oparciu o hematokryt, którego wartość pobierana jest przez oprogramowanie z wcześniej wykonanej morfologii | Tak, podać pełną nazwę, rok produkcji oraz producenta |  |
| 1.3 | Moduł do cyfrowej analizy rozmazu krwi obwodowej: - nowy lub używany nie starszy niż 2021 (po przeglądzie) - zautomatyzowana weryfikacja rozmazów krwi z kamerą i mikroskopem - analizator z własnym atlasem hematologicznym jako źródłem odniesienia z możliwością jego rozbudowy - stosowane powiększenia: 10x do lokalizacji komórek, 50x do oceny erytrocytów, 100x do analizy leukocytów -wstępna analiza klasyfikująca komórki -prezentacja wyników w postaci: zdjęć, wartości liczbowych, udziału procentowego komórek, nasilenia występowania patologii | Tak, podać pełną nazwę, rok produkcji oraz producenta |  |
| 1.4 | Moduł przechowujący i zarządzający transportem materiałów kontrolnych oraz do czyszczących: -możliwość dostosowania cyklów czyszczenia poszczególnych modułów niezależnie od siebie | Tak, proszę podać nazwę, rok produkcji oraz producenta |  |
| 2. | Zewnętrzny zasilacz awaryjny UPS podtrzymujący pracę linii przez minimalnie 20 min., serwisowanie UPS po stronie Wykonawcy | Tak |  |
| 3. | Dwukierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratoryjnym systemem informatycznym (firma Asseco) | Tak |  |
| 4. | W kwocie zaoferowanego Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: − dostarczenia opisu interfejsu pozwalającego na podłączenie wszystkich aparatu do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (Asseco) − podłączenia aparatów do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego − wykonywania w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, minimum 2 x w roku), obejmujących: dojazd, pracę inżyniera, wszystkie części zużywalne i zamienne − serwisowania aparatów przez cały okres dzierżawy obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisu, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria (np. wężyki, przewody odczynnikowe, igły, zawory, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora) związane z bieżącą pracą oferowanego aparatów. | Tak. Wykonawca wraz z dzierżawą analizatora dostarczy bezpłatnie protokół transmisji danych w formie elektronicznej i/lub pisemnej |  |
| 5. | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii do 24 godzin w dni robocze. | Tak |  |
| 6. | Bezpośredni kontakt do inżynierów serwisu w godzinach 8-16 w dni robocze | Tak, podać ilość punktów serwisowych oraz dane kontaktowe serwisantów |  |
| 7. | W dni wolne od pracy wsparcie telefoniczne w godzinach dyżuru. | Tak, podać dane kontaktowe |  |
| 8. | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. | Tak, podać formę przekazania zgłoszenia |  |
| 9. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu w okresie obowiązywania umowy – wymiana aparatu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 10. | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w czasie trwania umowy | Tak |  |
| 11. | Bezpłatne szkolenia użytkowników z zakresu obsługi linii oraz interpretacji wyników (min. 2 szkolenia) w miejscu instalacji linii. | Tak |  |
| 12. | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego | Tak |  |
| 13. | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w zakresie oferowanych oznaczeń: Rbc, parametry czerwonokrwinkowe, Plt, Wbc minimum 12 razy na rok Rozdział Diff, retikulocyty minimum 4 razy na rok | Tak |  |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z aparatem | Tak |  |
| 15. | W przypadku konieczności dostosowania ilości stanowisk roboczych do możliwości lokalowych, dostarczenie monitora minimum 34 cale z możliwością podłączenia dwóch komputerów i dzielenia obrazu | Tak |  |
| 16 | Urządzenia zgodne z Rozporządzeniem 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR) bądź z Dyrektywą Rady 98/79/WE (IVDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) oraz stosownymi oświadczeniami Wykonawcy (jeśli są wymagane). | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

___________________________________________                                                                                                                                                        Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy                         lub pełnomocnika