**Załącznik nr 1-11 do SWZ**

**Grupa 11: Videorektoskop diagnostyczny - 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametr oceniany |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 | TAK, podać | Bez punktacji |
|  | Typ/model, producent, kraj | podać | Bez punktacji |
|  | Zestaw zawiera:  - źródło światła LED (3000K) z wbudowanym procesorem obrazu  - elektroniczna regulacja światła 5 – 100%  - czas pracy LED 10 000 godz.  - światłowód 1,8 m, śr. 4,8 mm  - kamera FULL HD do przechwytywania obrazu na ekran monitora, podgląd kamery  - zasilanie 110 – 240V; 50 – 60 Hz  - głowica rektoskopowa, światłowodowa  - głowica anoskopowa umożliwiająca jednoczesne wprowadzenie  igły lekarskiej kanałem roboczym i podgląd tej czynności,  śr. 25 mm, dł. robocza 25 mm, kanał do igły lekarskiej  o dł. 80 mm  - łącznik kątowy, adapter kątowy umożliwiający podgląd  wprowadzonych szczypiec biopsyjnych na ekran monitora  - regulacja kąta obrotu 360º  - podwójny przełącznik nożny do zmiany formy zapisu (zdjęcia/wideo)  - dedykowany wózek komputerowy z uchwytem na kamerę  - uchwyt, pompka powietrza | Tak, podać | Bez punktacji |
|  | Komputer, monitor 24” FULL HD, klawiatura, mysz bezprzewodowa | Tak, podać | Bez punktacji |
|  | Szczypce biopsyjne | Tak | Bez punktacji |
|  | Software pozwalający udokumentować zabieg w postaci zdjęć i filmów | Tak | Bez punktacji |
|  | Baza danych pacjentów | Tak | Bez punktacji |
|  | Inne: |  |  |
|  | Oznakowanie CE | Tak | Bez punktacji |
|  | Wyrób medyczny | Tak | Bez punktacji |
|  | Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące na cały zestaw | TAK  (podać w Formularzu ofertowym) | 24 miesięcy –  0 pkt  36 miesięcy –  5 pkt |
|  | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy. | TAK,  podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych | Bez punktacji |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK | Bez punktacji |