## Formularz cenowy-cz. 1
Załącznik nr 7 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Część nr 1
Lp. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto | Stawka podatku VAT (liczba całkowita) | Wartość łączna brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Echokardiograf | szt | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Echokardiograf mobilny | szt | 1 |  | 0 |  | 0
3 | System do badań wysiłkowych | szt | 1 |  | 0 |  | 0
Razem - (liczba) |  | X |  |  | 0 | X | 0
Zamawiający prosi o załączenie formularza również w wersji edytowalnej.

## Szczeg. opis przd. zam.-cz. 1
Załącznik nr 7A do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 1
I. | Echokardiograf - 1 szt.
Lp. | Wymagane warunki | Wartość wymagana | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, gdzie wymagane podać)
1 | Model/typ. | TAK, podać
2 | Producent. | TAK, podać
3 | Fabrycznie nowy. | TAK
4 | Rok produkcji min. 2025. | TAK, podać
5 | Aparat stacjonarny na kołach z układem blokowania kół. | TAK
6 | Zasilanie sieciowe 220-240V. | TAK
7 | Minimalny zakres częstotliwości pracy aparatu od 1,5 do 18 MHz. | TAK, podać
8 | Maksymalna głębokość obrazowania min. 46 cm. | TAK, podać
9 | Częstotliwość odświeżania obrazu (framerate) min. 6000 fps, w obrazowaniu 2D. | TAK, podać ≥ 6000 - 10 pkt. < 6000 - 0 pkt.
10 | Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk ) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. | TAK
11 | Powiększenie obrazu minimum 8x w stosunku do jego rzeczywistej wielkości. | TAK, podać
12 | Niezależne gniazda do podłączenia głowic obrazowych, min. 4 . | TAK
13 | Gniazdo do podłączenia głowicy ołówkowej „ślepego” Dopplera cw. | TAK
14 | Monitor wysokiej rozdzielczości, typu OLED lub HDU o minimalnej przekątnej 21” oraz minimalnej rozdzielczość 1920x1080 pikseli, ponadto: 1) możliwość obrotu monitora względem klawiatury, 2) możliwość pochylenia monitora, 3) możliwość zmiany położenia monitora w poziomie. | TAK, podać
15 | Konsola operatora – pulpit z możliwością wysuwania i blokady ustawionego położenia oraz regulacji wysokości w zakresie min. 40 cm, wspomaganej elektrycznie | TAK
16 | Możliwość obrotu konsoli wraz z monitorem z blokadą ustawionego położenia | TAK
17 | Wbudowany ekran dotykowy do sterowania aparatem, min 12”. | TAK
TRYBY OBRAZOWANIA I PREZENTACJI
18 | Tryb 2D. | TAK
19 | Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem. | TAK
20 | Tryb 2D+M, M-mode. | TAK
21 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym. | TAK
22 | Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu. | TAK
23 | M-mode prowadzony dowolną linią krzywą prowadzona przez operatora, współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
24 | Kolor M-mode | TAK
25 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D). | TAK
26 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie min.10 m/s. | TAK, podać
27 | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem. | TAK
28 | Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem. | TAK
29 | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum. | TAK
30 | Zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od 0° do ± 87°. | TAK, podać
31 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD). | TAK
32 | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) sterowalny pod kontrolą obrazu 2D. | TAK
33 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie min. 12,5 m/s. | TAK, podać
34 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +CWD). | TAK
35 | Kolor Doppler. | TAK
36 | Obrazowanie Kolor Doppler w technice 4D. | TAK
37 | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i koloru na obrazach odtwarzanych z dysku. | TAK
38 | Power Doppler. | TAK
39 | Tkankowy Doppler spektralny. | TAK
40 | Kolorowy Doppler tkankowy. | TAK
41 | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i StrainRate). | TAK
42 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera. | TAK
43 | Obrazowanie trójwymiarowe serca w ruchu z głowicy przezprzełykowej 4D. | TAK
44 | Obrazowanie wielopłaszczyznowe serca w czasie rzeczywistym z głowic 4D, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie. | TAK
45 | Obrazowanie w czasie rzeczywistym pełnej objętości serca z jednego cyklu pracy serca. Min. 140 obj/s. | TAK, podać ≥ 140 – 10 pkt. <140 - 0 pkt.
46 | Obrazowanie tomograficzne serca, minimum 9 warstw jednocześnie. | TAK
47 | Obrazowanie przepływów w naczyniach bez użycia techniki dopplerowskiej. Technika oparta na niedopplerowskiej metodzie eliminującej artefakty Dopplera. | TAK, podać
48 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta. | TAK
49 | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy. | TAK
OPROGRAMOWANIE POMIAROWE WRAZ Z PAKIETEM OBLICZENIOWYM I RAPORTAMI
50 | Pomiary ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia. | TAK
51 | Pomiary kardiologiczne min. 1) w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO 2) w prezentacji M: EF, CO. | TAK
52 | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej na obrazach 2D. | TAK
53 | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego min. MVA, VTI, Qp/Qs, PS, ED, PI, RI. | TAK
54 | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED. | TAK
55 | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA. | TAK
56 | Raport z badania kardiologicznego. | TAK
57 | Raport z badania naczyniowego. | TAK
58 | Możliwość załączenia obrazów do raportu. | TAK
59 | Oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, Strain i Strainrate wybranych punktów mięśnia sercowego. | TAK
60 | Pakiet do analizy automatycznej funkcji skurczowej lewej komory w 2D-strain z wykresem polarnym minimum 17-sto segmentowym i analiza frakcji wyrzutowej. | TAK
61 | Oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej z opcją modyfikacji protokołu Zapamiętanie nastaw aparatu z fazy spoczynkowej w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołanie w następnych fazach dla każdej z projekcji Możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz Synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy. | TAK
62 | Automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej LV w technologii 2D-Strain. | TAK
63 | Oprogramowanie do analizy typu strain dla LV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckletracking”. | TAK
64 | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznania i pomiaru grubości przegrody, lewej komory i grubości ściany tylnej w trybie 2D w maksymalnie 3 ruchach. | TAK
65 | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznania kształtu spektrum dopplerowskiego. | TAK
66 | Automatyczne rozpoznanie spektrum zapisu przepływów w sercu (rozpoznanie zastawki) i wyznaczenie charakterystyki liczbowej. | TAK
GŁOWICE
67 | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych, wykonana w technice wielorzędowej o zakresie częstotliwości min. 1,6 – 4,0 MHz | TAK, podać typ i zakres częstotliwości
68 | Głębokość obrazowania min. 30 cm. | TAK, podać
69 | Kąt pola obrazowania min.118º. | TAK, podać
70 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-Dopplera (triplex). | TAK
71 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-Dopplera (triplex). | TAK
72 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, minimum 4 pary częstotliwości harmonicznych. | TAK, podać częstotliwości
73 | Ilość kryształów tworzących obraz min. 240. | TAK, podać
74 | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów | TAK, podać typ
75 | Częstotliwość pracy min. 3 - 10 MHz | TAK
76 | Długość płaszczyzny skanowania min. 42 mm | TAK
77 | Ilość kryształów tworzących obraz min. 190 | TAK
78 | Głowica przezprzełykowa dla dorosłych obrazująca 2D, 3/4D | TAK, podać typ
79 | Zakres częstotliwości obrazowania min. 3,5 - 7,5 MHz. | TAK
80 | Ilość kryształów tworzących obraz min. 2400. | TAK, podać
81 | Zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania ze skokiem co 1° w zakresie kąta od 0° do 180°. | TAK
82 | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie. | TAK, podać
ARCHIWIZACJA OBRAZU
83 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D min. 10000 obrazów. | TAK, podać
84 | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler min.5000 obrazów. | TAK, podać
85 | Funkcje postprocessingu na zatrzymanych obrazach/pętlach. Wymagane minimum: 1) B-mode- wzmocnienie, mapy skali szarości; 2) M-mode – wzmocnienie, skala czasu; 3) ColorDoppler, - wzmocnienie, linia bazowa 4) PW Doppler – wzmocnienie, linia bazowa, oś czasu; 5) CW Doppler – wzmocnienie, linia bazowa, oś czasu. | TAK
86 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 1 TB. | TAK, podać
87 | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu. | TAK
88 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach jpeg i avi na pamięciach typu USB Pendrive. | TAK
89 | Interfejs sieciowy DICOM | TAK
MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY
90 | Możliwość rozbudowy o moduł do automatycznego modelowania trójwymiarowego prawej komory serca z analizą ilościową frakcji wyrzutowej RV, indeksowanych objętości EDV, ESV, TAPSE, FAC. | TAK
91 | Możliwość rozbudowy o możliwość regulacji położenia i głębokości źródła światła na obrazach 3D. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
92 | Możliwość rozbudowy o funkcję ustawienia znaczników w renderowanej bryle 3D. | TAK
93 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową dla dzieci obrazującą 2D/3D/4D. Głowica wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. Ilość elementów min. 2000, zakres częstotliwości min. 4-8MHz. | TAK podać model
94 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową przezklatkową, elektroniczną, wieloczęstotliwościową do badań kardiologicznych, wykonaną w technice matrycowej do badań w technice 3D w czasie rzeczywistym Zakres częstotliwości pracy w trybie 2D min. 2,0-4,0 MHz Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler Kąt pola obrazowania min. 90º Ilość kryształów tworzących obraz min. 5000. | TAK podać model
95 | Możliwość rozbudowy aparatu o zewnętrzną stację z możliwościami obróbki eksportowanych obrazów z aparatu min. Dodatkowe funkcjonalności oprogramowania zewnętrznej stacji roboczej: 1) zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja); 2) zmiana zakresu dynamiki B-mode; 3) regulacja prędkości odtwarzania pętli; 4) regulacja wzmocnienia B-mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego; 5) wyłączenie trybu Dopplera kolorowego na obrazie B-mode / Doppler kolorowy; 6) ustawienie kąta korekcji przepływu dla Dopplera pulsacyjnego i Dopplera ciągłego; 7) zmiana rozdzielczości czasowej zapisu M-mode i Dopplera spektralnego (skala czasu); 8) przetworzenie zapisanych pętli B -mode na zapis M-mode i anatomiczny M-mode; 9) wykonanie wszystkich pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych w tym: PISA, Qp/Qs, EF 10) oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, Strain i StrainRate wybranych punktów mięśnia sercowego. 11) obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice SpeckleTracking (śledzenia plamek) 12) oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej na obrazach 2D. | TAK
96 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK
DODATKOWO
97 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać
98 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi w uzgodnionych terminach z Zamawiającym. | TAK
99 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania napraw i przeglądów (przy dostawie). | TAK
100 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. | TAK
101 | Dostępność do części przez okres min. 10 lat. | TAK
102 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK
103 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK
104 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max 24 godziny w dni robocze (liczone od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagany czas usunięcia usterki max 5 dni od zgłoszenia. | TAK
105 | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty (w tym na zakończenie gwarancji). | TAK
II. | Echokardiograf mobilny - 1 szt.
Lp. | Wymagane warunki | Wartość wymagana | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, gdzie wymagane podać)
1 | Model/typ. | TAK, podać
2 | Producent. | TAK, podać
3 | Fabrycznie nowy. | TAK
4 | Rok produkcji min. 2025. | TAK, podać
5 | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50 Hz. | TAK
6 | Głośność pracy aparatu Max. 35 dB. | TAK, podać
7 | Technologia całkowicie cyfrowa łącznie z układem formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej (tzw. beamformer). | TAK
8 | Waga max. 65 kg. | TAK, podać
9 | Możliwość zmiany wysokości konsoli. | TAK
10 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min.od 1 MHz do 20 MHz. | TAK, podać
11 | Ilość aktywnych uniwersalnych jednakowych gniazd dla głowic USG - 4. | TAK
12 | Wspomagający ekran dotykowy powyżej 10”. | TAK, podać
13 | Maksymalna głębokość penetracji min. 31 cm. | TAK, podać
14 | Monitor LCD rozdzielczość min. 1200x1000. | TAK, podać
15 | Przekątna ekranu min. 21” (cali). | TAK, podać
16 | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw. Cineloop) dla prezentacji Dopplera. | TAK
17 | Liczba obrazów w „Cineloop" dla prezentacji 2D min. 15000. | TAK, podać
18 | Moduł EKG. | TAK
19 | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy przystosowany do elektrod samoprzylepnych. | TAK
20 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta. | TAK
21 | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler. | TAK
22 | Automatyczna optymalizacja obrazu (wzmocnienia, PRF, linii bazowej) przy pomocy jednego przycisku. | TAK
23 | Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic USG, tzw. „presety”. | TAK
24 | System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG 1) baza danych pacjentów 2) możliwość reanalizy badań 3) dysk twardy o pojemności co najmniej 500GB. | TAK, podać
25 | Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach, obsługa formatów: AVI, JPEG. | TAK
26 | Dostępne funkcje przetwarzania na obrazach zatrzymanych i z archiwum: 2D: 1) wzmocnienie 2) dynamika 3) zmiany map PWD/CWD: 1) wzmocnienie 2) przesunięcie linii bazowej 3) wzmocnienie 4) zmiana skali czasu Color Doppler: 1) przesunięcie linii bazowej 2) inwersja 3) zmiana mapy koloru (z wł/wył mapy turbulentnej). | TAK
27 | Min 6 fizycznych suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC. | TAK, podać
28 | Cyfrowa drukarka termiczna (video - printer) czarno-biała. | TAK
29 | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie 2D B-mode. | TAK
30 | Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate" z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora min. 900 obrazów/sek. | TAK, podać
31 | Dynamika systemu min. 400 dB | TAK, podać ≥ 400 - 10 pkt. < 400 - 0 pkt.
32 | Anatomiczny M-mode „na żywo” oraz z zatrzymanych i pochodzących z archiwum pętli 2D. | TAK
33 | Obrazowania i prezentacja w trybie spektralnym (PWD) - Doppler Pulsacyjny Spektralny. | TAK
34 | Pamięć CINE dla Dopplera PW min. 500 sek. | TAK, podać
35 | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF). | TAK
36 | Wielkość bramki Dopplerowskiej w zakresie min.od 1 do 12 mm. | TAK, podać
37 | Możliwość przesunięcia linii bazowej, zmiany skali czasu, korekty kąta przepływu na zatrzymanym spektrum oraz na spektrum z archiwum. | TAK
38 | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S, D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum oraz po zamrożeniu obrazu. | TAK, podać
39 | CW Doppler z rejestrowana prędkością > 23m/s. | TAK, podać
40 | Obrazowanie w trybie CD - Doppler kolorowy. | TAK
41 | Spektralny i kolorowy Doppler Tkankowy. | TAK
42 | Maksymalny kąt ugięcia pola Dopplera kolorowego dla głowicy liniowej ± 20°. | TAK, podać
43 | Max Framerate dla Dopplera Kolorowego min. 150 obrazów/s. | TAK, podać
44 | Power Doppler. | TAK
45 | Tryby mieszane: Duplex-Mode (B/CD, B/PWD) i Triplex-Mode (B/CD/PWD) ze wszystkich zaoferowanych głowic. | TAK
46 | Obrazowanie II harmoniczną. | TAK
47 | Zoom wysokiej rozdzielczości, bez utraty jakości obrazu. | TAK
48 | Redukcja szumów, plamek i obrazowanie skrzyżowanych ultradźwięków. | TAK
49 | Pakiet pomiarowo - obliczeniowy dla badań: brzusznych, małych narządów, naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, urologicznych, ginekologiczno – położniczych, kardiologicznych. | TAK
GŁOWICE
50 | Sonda sektorowa wykonana w technologii matrycowej o zakresie częstotliwości min. 1,5-4,5 MHz. | TAK, podać typ i zakres częstotliwości
51 | Max. kąt obrazowania sondy sektorowej min. 120 stopni. | TAK, podać
52 | Min. 240 elementy piezoelektryczne. | TAK, podać
53 | Sonda liniowa do badań naczyniowych. | TAK, podać typ
54 | Zakres częstotliwości min. 2-10 MHz. | TAK, podać
55 | Min. 190 elementów piezoelektrycznych. | TAK, podać
56 | Sonda convex do badań jamy brzusznej, naczyniowych. | TAK, podać typ
57 | Zakres częstotliwości min. 1-5 MHz. | TAK, podać
58 | Min. 190 elementów piezoelektrycznych. | TAK, podać
MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY
59 | Możliwość rozbudowy o sondę przezprzełykową dla dzieci. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
60 | Możliwość rozbudowy o sondę przezprzełykową dla dorosłych. | TAK
61 | Możliwość rozbudowy o sondę kardiologiczna pediatryczna o zakresie częstotliwości min. 3-8 MHz oraz kardiologiczna neonatologiczna o zakresie częstotliwości min. 5-12 Mhz. | TAK
62 | Możliwość rozbudowy o programowalną sondę liniową pracującą w zakresie ponad 5-10 MHz, posiadającą 4 programowalne przyciski do sterowania funkcjami aparatu. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
63 | Możliwość rozbudowy systemu o opcję automatycznych pomiarów dla trybu 2D oraz Dopplera spektralnego. | TAK
64 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowejlewej komory. Podsumowanie w postaci wykresu „Bull-Eye” 18 segmentów. | TAK
65 | Możliwość rozbudowy o automatyczną analizę frakcji wyrzutowej lewej komory dla 2 i 4 jamowej projekcji. | TAK
66 | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania przepływów w 2D za pomocą technik nie dopplerowskich w celu wizualizacji ścian. | TAK
67 | Możliwość rozbudowy systemu o opcję anatomicznego M-Mode z możliwością przeprowadzenia linią krzywą. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
68 | Aparat wyposażony w moduł do zdalnej diagnostyki, opcja pozwalająca na zdalny serwis oprogramowania, wykonanie testów oraz zdalną korekcję parametrów obrazu. | TAK
69 | Wbudowana bateria podtrzymująca napięcie na czas transportu. Minimalny czas podtrzymania napięcia 20 min., umożliwiająca restart systemu w czasie mniejszym niż 10 sek. | TAK
DODATKOWO
70 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać
71 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi w uzgodnionych terminach z Zamawiającym. | TAK
72 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania napraw i przeglądów (przy dostawie). | TAK
73 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. | TAK
74 | Dostępność do części przez okres min. 10 lat. | TAK
75 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK
76 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK
77 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max 24 godziny w dni robocze (liczone od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagany czas usunięcia usterki max 5 dni od zgłoszenia. | TAK
78 | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty (w tym na zakończenie gwarancji). | TAK
III. | System do badań wysiłkowych - 1 szt.
Lp. | Wymagane warunki | Wartość wymagana | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, gdzie wymagane podać)
1 | Model/typ. | TAK, podać
2 | Producent. | TAK, podać
3 | Fabrycznie nowy. | TAK
4 | Rok produkcji min. 2025. | TAK, podać
5 | Oprogramowanie sterujące kompatybilne i współpracujące z Windows 10/11. | TAK
6 | System zainstalowany na dostosowanym komputerze PC z monitorem 24 cale i drukarką laserową. | TAK
7 | Możliwość przyporządkowania różnych funkcji klawiszom funkcyjnym (F1-F12) klawiatury komputerowej. | TAK
8 | Wydruki raportów podczas testów. | TAK
9 | Wydruki raportów po zakończonym teście. | TAK
10 | Wydruki w czasie rzeczywistym. | TAK
11 | Wydruk na standardowym papierze A4. | TAK
12 | Wydruk z prędkością co najmniej 25/50 mm/s. | TAK, podać
13 | Wbudowana baza danych pacjentów i badań. | TAK
14 | Cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora. | TAK
15 | Sygnał analogowy zamieniany na cyfrowy w module akwizycji. | TAK
16 | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET. | TAK
17 | Możliwy odczyt sygnału z 10 i 14 odprowadzeń. | TAK
18 | Zmiana punktów pomiarowych w trakcie trwania badania, w czasie rzeczywistym na uśrednieniach QRS. | TAK
19 | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta w module akwizycji danych składających się modułu oraz przewodów multi-link – min. 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów (odprowadzeń). | TAK, podać
20 | Próbkowanie sygnału minimum 8 000 próbek/s/kanał. | TAK, podać
21 | Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 Hz. | TAK
22 | Filtracja FRF lub Cubic Spine. | TAK
23 | Filtr zakłóceń sieciowych. | TAK
24 | Automatyczna kompensacja linii odniesienia. | TAK
25 | CMRR min >90dB. | TAK, podać
26 | Oprogramowanie posiadające możliwość podłączenia i współpracy co najmniej z zaoferowaną bieżnią. | TAK
27 | Możliwość manualnej obsługi bieżni/ergometru, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów. | TAK
28 | Wyposażone w przewód połączeniowy z bieżnią/ergometrem. | TAK
29 | Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x. | TAK
30 | Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody. | TAK
31 | Możliwość archiwizacji wyników testów na dysku twardym. | TAK
32 | Wyposażony w moduł edukacji pacjenta – element oprogramowania. | TAK
33 | Możliwość konfiguracji ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji, wielkości czcionki. | TAK
34 | Możliwość dokonywania zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów – co najmniej 99. | TAK, podać
35 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie. | TAK
36 | Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami ST. | TAK
37 | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST. | TAK
38 | Zapis pełnego badania “Full Disclosure” z możliwością reanalizy badania i zmiany parametrów pomiarowych. | TAK
39 | Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją | TAK
40 | Prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu. | TAK
41 | Nazwa protokołu i fazy na ekranie. | TAK
42 | Czas trwania wysiłku na ekranie. | TAK
43 | Prędkość i nachylenie bieżni na ekranie. | TAK
44 | Stałe monitorowanie 12 i 15 kanałów. | TAK
45 | Informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej. | TAK
46 | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET. | TAK
47 | Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne zapisu arytmii, możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu EKG. | TAK
48 | Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora minimum 25, 50, mm/s. | TAK, podać
49 | Skala wysiłku według Borga. | TAK
50 | Automatyczny export do PDF w określoną lokalizację dyskowa lub sieciową, z automatycznym nadaniem nazwy pliku np. nazwisko pacjenta, data, ID pacjenta itp., możliwość samodzielnej konfiguracji nazwy pliku w exporcie. | TAK
51 | Możliwość rozbudowy o minimum: graficzną prezentacje zmian ST w trybie 3D, altarnans załamka T, komunikacja poprzez HL7 i DICOM, możliwość integracji z ergospirometrią | TAK, podać
RAPORTY POWINNY ZAWIERAĆ MIĘDZY INNYMI:
52 | Możliwość zapisania przyczyny przerwania testu w raporcie (możliwość wpisania kilku przyczyn jednocześnie). | TAK
53 | Całkowity czas wysiłku. | TAK
54 | Czas trwania każdego etapu. | TAK
55 | Procent uzyskanego tętna docelowego. | TAK
56 | Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach. | TAK
57 | Prędkość bieżni na każdym etapie. | TAK
58 | Stopień nachylenia bieżni na każdym etapie. | TAK
59 | Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi. | TAK
60 | Możliwość włączenia raportu z poziomu klawiatury i za pomocą przycisków na module akwizycji sygnału. | TAK
BIEŻNIA
61 | Sterowana za pomocą komputera. | TAK
62 | Zakres prędkości ruchowego pasa minimum 0,0-24,0 km/h. | TAK, podać
63 | Bezskokowa regulacja prędkości pasa. | TAK
64 | Zakres kąta nachylenia min. 0-25%. | TAK, podać
65 | Bezskokowa regulacja kąta nachylenia bieżni. | TAK
66 | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna. | TAK
67 | Przycisk automatycznego zatrzymania bieżni oraz linka awaryjna. | TAK
68 | Nośność bieżni ≥220 kg. | TAK, podać
69 | Długość użytkowa ruchowego pasa ≥155cm. | TAK, podać
70 | Szerokość ruchowego pasa ≥50 cm. | TAK, podać
71 | Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz. | TAK
72 | Bieżnia wyposażona w poręcze z przodu i po bokach pasa. | TAK
73 | Wyposażona w funkcję automatycznej kalibracji po każdorazowym przemieszczeniu. | TAK
74 | Wyposażona w kółka jezdne. | TAK
75 | Automatyczna komunikacja z systemem wysiłkowym. | TAK
ERGOMETR ROWEROWY
76 | Sterowanie ręczne, z panelu sterującego oraz z systemu wysiłkowego. | TAK
77 | Sterowany komputerowo hamulec wiroprądowy. | TAK
78 | Zakres obciążania od min. 6 do 999W. | TAK, podać
79 | Zakres prędkości obrotowej od 30 do 130RPM. | TAK, podać
80 | Waga badanego pacjenta min. 160kg. | TAK, podać
81 | Komunikacja z systemem wysiłkowym poprzez port USB. | TAK
82 | Wbudowany wyświetlacz LCD. | TAK
83 | Zgodny z normą DIN VDE 0750-238. | TAK
84 | Waga ergometru max. 75 kg. | TAK, podać
85 | Zintegrowane min. przednie kółka transportowe. | TAK
86 | Regulacja nachylenia kierownicy. | TAK
87 | Regulacja wysokości siodełka. | TAK
DODATKOWO
88 | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak/Podać
89 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi w uzgodnionych terminach z Zamawiającym. | Tak
90 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania napraw i przeglądów (przy dostawie). | Tak
91 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. | Tak
92 | Dostępność do części przez okres min. 10 lat. | Tak
93 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | Tak
94 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | Tak
95 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max 24 godziny w dni robocze (liczone od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagany czas usunięcia usterki max 5 dni od zgłoszenia. | Tak
96 | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty (w tym na zakończenie gwarancji). | Tak
Zamawiający prosi o załączenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia również w wersji edytowalnej.