## Formularz cenowy-cz. 2
Załącznik nr 8 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Część nr 2
Lp. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto | Stawka podatku VAT (liczba całkowita) | Wartość łączna brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | System holterowski EKG | szt | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Rejestrator holterowski EKG | szt | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Rejestrator ciśnieniowy | szt | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Aparat EKG | szt | 3 |  | 0 |  | 0
5 | Stymulator serca | szt | 1 |  | 0 |  | 0
Razem - (liczba) |  | X |  |  | 0 | X | 0
Zamawiający prosi o załączenie formularza również w wersji edytowalnej.

## Szczeg. opis przd. zam.-cz. 2
Załącznik nr 8A do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 2
I.
Lp. | Wymagane warunki | Wartość wymagana | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, gdzie wymagane podać)
1 | Model/typ. | TAK, podać
2 | Producent. | TAK, podać
3 | Fabrycznie nowy. | TAK
4 | Rok produkcji min. 2025. | TAK, podać
5 | Ocena zapisów 3-kanałowych. | TAK
6 | Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców. | TAK
7 | Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów. | TAK
8 | Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE). | TAK
9 | Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu. | TAK
10 | Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt. | TAK
11 | Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T. | TAK
12 | Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. | TAK
13 | Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania. | TAK
14 | Przykłady Min. i Max. HR. | TAK
15 | Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowo zaklasyfikowanych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu. | TAK
16 | Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu. | TAK
17 | Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady. | TAK
18 | Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty. | TAK
19 | Analiza migotania przedsionków: 1) automatyczne wykrywanie epizodów migotania, 2) możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania 3) możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami 4) możliwość szybkiej oceny zmian załamka P 5) możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania 6) możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane. | TAK
20 | Analiza ST: 1) ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału 2) możliwość zmiany kryteriów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału. | TAK
21 | Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości: 1) możliwość zmiany progów częstotliwościowych 2) tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowych z możliwością eksportu do pliku XLS 3) możliwość podziału 24h na 2 podokresy 4) plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu 5) ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku. | TAK
22 | Analiza QT: 1) prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości 2) histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych 3) ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR 4) informacja o max wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia 5) wartości statystyczne QTc 6) prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG. | TAK
23 | Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy. | TAK
24 | Ocena pracy różnych typów stymulatorów. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
25 | Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika. | TAK
26 | Wektokardiografia: możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły. | TAK
27 | Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG. | TAK
28 | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
29 | Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu do danych osobowych wrażliwych pacjentów poprzez hasło użytkownika. | TAK
30 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK
31 | System holterowski kompatybilny z systemem Windows 11. | TAK
32 | Zestaw komputerowy o min. parametrach: 1) Monitor 24 cale 2) Procesor Intel Core 5 3) System operacyjny Windows 11 Pro 4) Pamięć 16 GB 5) Dysk twardy SSD 512 GB 6) Zasilacz min. 160 W 7) Grafika - Zintegrowany układ graficzny 8) Głośnik wewnętrzny 9) CD ROM/DVD ROM 10) Klawiatura i mysz. | TAK, podać
DODATKOWO
33 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać
34 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi w uzgodnionych terminach z Zamawiającym. | TAK
35 | Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania napraw i przeglądów (przy dostawie). | TAK
36 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. | TAK
37 | Dostępność do części przez okres min. 5 lat. | TAK
38 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 5 lat. | TAK
39 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK
40 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max 24 godziny w dni robocze (liczone od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagany czas usunięcia usterki max 5 dni od zgłoszenia. | TAK
41 | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty (w tym na zakończenie gwarancji). | TAK
II. | Rejestrator holterowski EKG - 5 szt.
Lp. | Wymagane warunki | Wartość wymagana | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, gdzie wymagane podać)
1 | Model/typ. | TAK, podać
2 | Producent. | TAK, podać
3 | Fabrycznie nowy. | TAK
4 | Rok produkcji min. 2025. | TAK, podać
5 | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 5 dni. | TAK
6 | Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora. | TAK
7 | Detekcja impulsów stymulatora. | TAK
8 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz. | TAK, podać
9 | Rejestracja 3 kanałów EKG z 7 elektrod. | TAK
10 | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego. | TAK
11 | Ekranowanie kabla pacjenta. | TAK
12 | Impedancja wejściowa ≥2MΩ. | TAK, podać
13 | CMRR >60dB. | TAK, podać
14 | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u. | TAK
15 | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA. | TAK
16 | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta. | TAK
17 | Rejestrator kompatybilny z systemem holterowskim CardioScan | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
DODATKOWO
18 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać
19 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi w uzgodnionych terminach z Zamawiającym. | TAK
20 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania napraw i przeglądów (przy dostawie). | TAK
21 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. | TAK
22 | Dostępność do części przez okres min. 10 lat. | TAK
23 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK
24 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK
25 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max 24 godziny w dni robocze (liczone od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagany czas usunięcia usterki max 5 dni od zgłoszenia. | TAK
26 | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty (w tym na zakończenie gwarancji). | TAK
III. | Rejestrator ciśnieniowy - 5 szt.
Lp. | Wymagane warunki | Wartość wymagana | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, gdzie wymagane podać)
1 | Model/typ. | TAK, podać
2 | Producent. | TAK, podać
3 | Fabrycznie nowy. | TAK
4 | Rok produkcji min. 2025. | TAK, podać
REJESTRATOR
5 | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną. | TAK
6 | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania. | TAK
7 | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min. | TAK
8 | Aparat wyposażony w gniazdo microUSB do komunikacji z komputerem. | TAK
9 | Możliwość wykonania do 250 pomiarów. | TAK
10 | Zakres pomiarów ciśnienia: 1) skurczowego 40÷260mmHg 2) rozkurczowego 25÷200mmHg. | TAK
11 | Dokładność: ±2% lub ± 3mmHg (w zależności, która wartość jest większa). | TAK
12 | Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm. | TAK
13 | 2 rozmiary wielorazowych mankietów w zestawie z rejestratorem. | TAK
14 | Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta. | TAK
15 | Rejestrator wyposażony w przyciski do: 1) ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem 2) zmiany okresu monitorowania dzień/noc 3) zapisania zdarzenia lub rozpoczęcia sekwencji pomiarów dla sprawdzenia reakcji pacjenta na podaną dawkę leku. | TAK
16 | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora. | TAK
17 | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu. | TAK
18 | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA. | TAK
19 | Możliwość zastosowania akumulatorów. | TAK
OPROGRAMOWANIE
20 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK
21 | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel microUSB-USB. | TAK
22 | Wbudowana baza danych pacjentów. | TAK
23 | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. Możliwość zaznaczenia okresu „białego fartucha” i porannego wzrostu ciśnienia. | TAK
24 | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy. | TAK
25 | Informacja o błędnym pomiarze. | TAK
26 | Możliwość usuwania pomiarów z analizy. | TAK
27 | Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania. | TAK
28 | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych. | TAK
29 | Możliwość edycji danych pacjenta. | TAK
30 | Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu. | TAK
31 | Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania. | TAK
32 | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000. | TAK
33 | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. | TAK
34 | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację:- tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000- trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli - trendu różnic wartości pomiędzy badaniami. | TAK
35 | Wbudowana analiza AASI. | TAK
36 | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA, ESH, pediatrycznej AHA. | TAK
37 | Możliwość konfiguracji raportu. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
38 | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF. | TAK
39 | Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu. | TAK
40 | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail. | TAK
41 | Możliwość konfiguracji kolorystyki i typów wykresów. | TAK
42 | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem. | TAK
43 | Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania. | TAK
44 | Możliwość współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
45 | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem. | TAK
46 | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności. | TAK
DODATKOWO
47 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać
48 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi w uzgodnionych terminach z Zamawiającym. | TAK
49 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania napraw i przeglądów (przy dostawie). | TAK
50 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. | TAK
51 | Dostępność do części przez okres min. 10 lat. | TAK
52 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK
53 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK
54 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max 24 godziny w dni robocze (liczone od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagany czas usunięcia usterki max 5 dni od zgłoszenia. | TAK
55 | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty (w tym na zakończenie gwarancji). | TAK
IV. | Aparat EKG - 3 szt.
Lp. | Wymagane warunki | Wartość wymagana | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, gdzie wymagane podać)
PARAMETRY OGÓLNE
1 | Model/typ. | TAK, podać
2 | Producent. | TAK, podać
3 | Fabrycznie nowy. | TAK
4 | Rok produkcji min. 2025. | TAK, podać
5 | Mobilny zestaw do spoczynkowych badań EKG, który składa się z aparatu, wózka medycznego kompatybilny z aparatem EKG – wyrób medyczny z certyfikatem. | TAK
6 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. | TAK
7 | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci. | TAK
8 | Wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3). | TAK
9 | Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T, oraz czasów trwania P i QRS . Ciągły pomiar HR- prezentacja na wyświetlaczu. | TAK
10 | Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG. | TAK
11 | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund. | TAK
12 | Tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń). | TAK
13 | Zapis wsteczny EKG (1-30 sekund) przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym. | TAK
14 | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy. | TAK
15 | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL. | TAK
16 | Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego. | TAK
17 | Wbudowana klawiatura membranowa alfanumeryczna. | TAK
18 | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku. | TAK
19 | Prędkości zapisu: 5/6,25/10/ 12,5/25/50 mm/s. | TAK
20 | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV. | TAK
21 | Kolorowy ekran dotykowy, przekątna, min. 7" umożliwiający jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG. | TAK
22 | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości. | TAK
23 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu. | TAK
24 | Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. | TAK
25 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących. | TAK
26 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca. | TAK
27 | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału. | TAK
28 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. | TAK
29 | Szerokość papieru: 112 mm. | TAK
30 | Wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie. | TAK
31 | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6. | TAK
32 | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: 1) Filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz 2) Filtr zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz 3) Filtr izolinii: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | TAK
33 | Baza pacjentów i badań; pamięć min. 14 000 badań. | TAK
34 | Wykonanie min. 280 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. | TAK
35 | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał. | TAK
36 | Waga aparatu maks. 1,5 kg. | TAK, podać
37 | Realizacja zleceń w standardzie HL7. | TAK
38 | Eksport badań do pamięci USB, bezpośrednio do wybranego katalogu w komputerze, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL. | TAK
39 | Trzy porty USB. | TAK
40 | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi). | TAK
41 | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet. | TAK
42 | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta. | TAK
43 | W zestawie: 1) elektrody kończynowe - 4 szt. 2) elektrody przedsercowe - 6 szt. 3) kabel EKG - 1 szt. 4) kabel zasilania sieciowego - 1 szt. 5) papier R-A4 szerokość 112 mm - 1 szt. 6) żel do EKG - 1 szt. 7) wózek kompatybilny z aparatem EKG. | TAK
44 | Wózek wyposażony w: 1) obrotowy wysięgnik na kabel pacjenta 2) pokrętło blokady wysięgnika na kabel pacjenta 3) pojemnik na akcesoria 4) przednie i tylne kółka blokowane hamulcem 5) śruby zabezpieczające elektrokardiograf 6) uchwyt służący do zawinięcia zwisających kabli 7) wózek medyczny, deklaracja zgodności. | TAK
DODATKOWO
45 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać
46 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi w uzgodnionych terminach z Zamawiającym. | TAK
47 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania napraw i przeglądów (przy dostawie). | TAK
48 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. | TAK
49 | Dostępność do części przez okres min. 10 lat. | TAK
50 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK
51 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK
52 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max 24 godziny w dni robocze (liczone od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagany czas usunięcia usterki max 5 dni od zgłoszenia. | TAK
53 | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty (w tym na zakończenie gwarancji). | TAK
V. | Stymulator serca - 1 szt.
Lp. | Wymagane warunki | Wartość wymagana | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, gdzie wymagane podać)
PARAMETRY OGÓLNE
1 | Model/typ. | TAK, podać
2 | Producent. | TAK, podać
3 | Fabrycznie nowy. | TAK
4 | Rok produkcji min. 2025. | TAK, podać
5 | Generator impulsów przeznaczony do czasowej stymulacji przeciwdziałającej bradykardii w trybie asynchronicznym lub trybie na żądanie (synchronicznym) (AAI, AOO, VVI, VOO w zakresie 30-200 bpm lub stymulacja salwą dla tachyarytmii przedsionkowych do 800 bpm) o czułości w zakresie 0,4 – 20 mV, szerokości impulsu 1,5 ms i impedancji wyjściowej 40000 ohm. | TAK
6 | Jednojamowy stymulator z zewnętrznym generatorem impulsów (EPG) przeznaczony do stosowania w połączeniu z układem odprowadzeń do stymulacji serca do czasowej stymulacji przedsionkowej lub komorowej w warunkach klinicznych. | TAK
7 | Tryby stymulacji AAI, AOO, VVI, VOO. | TAK
8 | Szerokość impulsu (stała) 1,5 ms ±10%. | TAK, podać
9 | Impedancja wejściowa 40 000 Ω. | TAK
10 | Czasowy stymulator odpowiada wymogom normy IEC 60601-1. | TAK
11 | Wymiary max. 25 x 8 x 5 cm. | TAK, podać
12 | Waga z baterią max. 550 g. | TAK, podać
13 | Na wyposażeniu: 1) zestaw elektrod endokawitarnych, 2) dwie baterie alkaliczne w rozmiarze LR6 (typ AA), 3) futerał. | TAK
14 | Kabel pacjenta - komorowy. | TAK
DODATKOWO
15 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać
16 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi w uzgodnionych terminach z Zamawiającym. | TAK
17 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania napraw i przeglądów (przy dostawie). | TAK
18 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. | TAK
19 | Dostępność do części przez okres min. 10 lat. | TAK
20 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK
21 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK
22 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max 24 godziny w dni robocze (liczone od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagany czas usunięcia usterki max 5 dni od zgłoszenia. | TAK
23 | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty (w tym na zakończenie gwarancji). | TAK
Zamawiający prosi o załączenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia również w wersji edytowalnej.