## Formularz cenowy-cz. 3
Załącznik nr 9 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Część nr 3
Lp. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto | Stawka podatku VAT (liczba całkowita) | Wartość łączna brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Kardiomonitor z wieloparametrowym modułem transportowym | szt | 10 |  | 0 |  | 0
a) | Moduł nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca do kardiomonitora | szt | 3 |  | 0 |  | 0
b) | System centralnego monitorowania do kardiomonitorów | szt | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Defibrylator | szt | 2 |  | 0 |  | 0
Razem - (liczba) |  | X |  |  | 0 | X | 0
Zamawiający prosi o załączenie formularza również w wersji edytowalnej.

## Szczeg. opis przd. zam.-cz. 3
Załącznik nr 9A do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 3
I. | Kardiomonitor z wieloparametrowym modułem transportowym - 10 szt.
Lp. | Wymagane warunki | Wartość wymagana | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, gdzie wymagane podać)
PARAMETRY OGÓLNE
1 | Model/typ. | TAK, podać
2 | Producent. | TAK, podać
3 | Fabrycznie nowy. | TAK
4 | Rok produkcji min. 2025. | TAK, podać
5 | Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. | TAK
6 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | TAK, podać
7 | Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia. | TAK
8 | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: 1) wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, 2) co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, 3) gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK, podać
9 | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: 1) stopnia uśpienia BIS, 2) EEG i aEEG, 3) inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą Swan-Ganza, 4) parametrów mechaniki oddechowej, 5) wolumetrycznego CO2, 6) parametrów metabolicznych RQ i EE, 7) przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, 8) oksymetrii tkankowej. | TAK, podać
10 | Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne). | TAK
11 | Możliwość rozbudowy o wbudowany komputer medyczny umożliwiający uruchamianie na ekranie monitora pacjenta zewnętrznych aplikacji klinicznych (jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR). | TAK
12 | Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1. | TAK, podać
13 | Wbudowana w kardiomonitorze karta WI-FI. | TAK
EKRAN / OBSŁUGA
14 | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 18", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. | TAK, podać
15 | Moduły wieloparametrowe w tym moduły transportowe tego samego producenta co jednostka główna kardiomonitora. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania komputerów oraz monitorów medycznych w celu wizualizacji mierzonych parametrów oraz obsługi funkcji modułów wieloparametrowych (w tym modułów transportowych). | TAK
16 | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia. | TAK
17 | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | TAK
18 | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. | TAK, podać
SYSTEM ALARMOWY
19 | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK, podać
20 | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | TAK, podać
21 | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK, podać
22 | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innych monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
23 | Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG, sygnał krzywej pletyzmograficznej i sygnał IBP w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna. Wyświetlanie zestawienia z zaznaczeniem sygnału o najlepszej jakości. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
ZAPAMIĘTYWANIE I PRZEGLĄD DANYCH
24 | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty. | TAK, podać
25 | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 24 godziny. | TAK, podać
26 | Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | TAK, podać
PRACA W SIECI MONITOROWANIA/ WYSYŁANIE DANYCH
27 | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską. | TAK
28 | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK
29 | Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka. | TAK
30 | Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. | TAK
31 | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie). | TAK, podać
32 | Informacje o pacjencie, ustawienia alarmów synchronizowane pomiędzy monitorem i centralą. | TAK, podać
MONITOR / MODUŁ TRANSPORTOWY
33 | Model/typ. | TAK, podać
34 | Producent. | TAK, podać
35 | Fabrycznie nowy. | TAK
36 | Rok produkcji min. 2025. | TAK, podać
37 | Monitor (moduł) transportowy z podglądem monitorowanych parametrów – Monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP – podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego o przekątnej min. 5,5”. Rozdzielczość co najmniej 1200 x 700 pikseli. Ciężar monitora nie więcej niż 1 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. | TAK, podać
38 | Obsługa monitora transportowego poprzez ekran dotykowy. Ochrona monitora przed wnikaniem ciał obcych nie mniejszych niż 1,0 mm oraz przed dostępem do części niebezpiecznych przez dotknięcie drutem; ochrona przed szkodliwym wpływem rozpryskiwanej wody – stopień ochrony co najmniej IP44. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
39 | Mierzone parametry | TAK
40 | EKG - pomiar częstości akcji serca (na wszystkich stanowiskach). Zakres minimum 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Monitorowanie do min. 7 odprowadzeń jednocześnie.W komplecie z mo-nitorem: przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | TAK, podać
41 | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika. | TAK, podać
42 | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. Możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch jednocześnie ST. | TAK, podać
43 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów. | TAK, podać
44 | RESP (na wszystkich stanowiskach)– pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s. | TAK, podać
45 | Saturacja (SpO2- na wszystkich stanowiskach). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowe czujniki SpO2 dla dorosłych typu klips na palec. | TAK, podać
46 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną. (na wszystkich stanowiskach). Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiety w rozmiarze małym, średnim i dużym (po 1 sztuce każdego). | TAK, podać
47 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury. W komplecie z każdym monitorem czujnik temperatury powierzchniowej. | TAK, podać
48 | Inwazyjny pomiar ciśnienia(IPC), dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Możliwość jednoczesnego wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Obliczanie wartości PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Wybór etykiety inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. Automatyczny wybór zakres pomiarowego w zależności od wybranej etykiety oraz możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe inwazyjnego ciśnienia. | TAK, podać
49 | Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym (na wszystkich stanowiskach). Możliwość przenoszenia modułu pomiędzy monitorami pacjenta bez udziału serwisu, obsługa i wyświetlanie danych na modułowym monitorze pacjenta. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 120 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. W komplecie z modułem 2 szt. akcesoriów do usuwania wilgoci z układu pomiarowego (pułapka wodna lub nafion w zależności od stosowanej technologii) oraz 5 szt. jednorazowych linii próbkujących. | TAK, podać
50 | Akcesoria pomiarowe w zakresie monitorowania EKG, Sp02, NIBP kompatybilne z defibrylatorami opisanymi w pozycji II. | TAK
INNE FUNKCJE I APLIKACJE KLINICZNE
51 | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS). | TAK
52 | Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranym przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego. | TAK
53 | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK
54 | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK
55 | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: po naciśnięciu dedykowanego przycisku i potwierdzeniu wyboru następuje zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów, na ekranie wyświetlana jest informacja w formie piktogramu o aktywnym trybie resuscytacyjnym. | TAK
MONTAŻ
56 | Statyw z półką do montażu monitora i dwoma koszykami na akcesoria lub uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria (do wyboru przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). | TAK
MODUŁ NIEINWAZYJNEGO POMIARU RZUTU SERCA DO KARDIOMONITORA – 3 szt.
57 | Model/typ. | TAK, podać
58 | Producent. | TAK, podać
59 | Fabrycznie nowy. | TAK
60 | Rok produkcji min. 2025. | TAK, podać
61 | Moduł kompatybilny z zaoferowanym systemem monitorowania. | TAK
62 | Moduł pomiarowy impedancji kardiograficznej (ICG). Nieinwazyjny, ciągły pomiar rzutu minutowego serca, pojemności wyrzutowej serca (SV), zawartości płynu w klatce piersiowej. W ofercie z modułem 2 komplety elektrod jednorazowych do wykonania pomiaru rzutu minutowego. | TAK
SYSTEM CENTRALNEGO MONITOROWANIA DO KARDIOMONITORÓW – 1 szt.
63 | Model/typ. | TAK, podać
64 | Producent. | TAK, podać
65 | Fabrycznie nowy. | TAK
66 | Rok produkcji min. 2025. | TAK, podać
67 | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca podłączenie do min. 20 stanowisk monitorowania bez konieczności rozbudowywania oprogramowania o dodatkowe opcje. | TAK, podać
68 | Główny system centralnego monitorowania zainstalowany na komputerze All in One z ekranem o przekątnej min. 23” połączonym z dodatkowym ekranem o przekątnej co najmniej 23”. | TAK, podać
69 | Dodatkowa stacja robocza zainstalowana na komputerze All in One z ekranem o przekątnej min. 23” połączonym z dodatkowym ekranem o przekątnej co najmniej 23”.Pełny podgląd oraz sterowanie funkcjami monitorów pacjenta podłączonych do centrali głównej. | TAK, podać
70 | Jednoczesny podgląd parametrów ze wszystkich podłączonych do centrali monitorów pacjenta z funkcją indywidualnej konfiguracji pól poszczególnych monitorów (ilość i układ krzywych oraz wartości parametrów). | TAK
71 | Możliwość pełnego podglądu wybranego monitora pacjenta (wszystkie krzywe i wartości parametrów). | TAK
72 | Zestaw akcesoriów sieciowych do podłączenia 15 monitorów pacjenta. | TAK
73 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK
74 | Wyświetlanie alarmów technicznych w formie graficznej, ułatwiające szybką identyfikację problemu. | TAK
75 | Wyświetlanie na ekranie centrali analizy załamka ST w formie graficznej, pokazujący w czasie rzeczywistym odchylenie wartości ST od linii odniesienia. | TAK
76 | Centrala wyposażona w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych. | TAK
77 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach. | TAK
78 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta. | TAK, podać
79 | Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin. | TAK, podać
80 | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin. | TAK, podać
81 | Możliwość podglądu wybranego monitora pacjenta na dowolnym komputerze PC z oprogramowaniem Windows podłączonym do wspólnej sieci ze stacją centralnego monitorowania. Podgląd za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta oprogramowania centrali. | TAK
82 | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet. | TAK
83 | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | TAK, podać
84 | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorach pacjenta oraz we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie. | TAK
85 | Funkcja zdalnego programowania układu krzywych i wartości parametrów na wybranym monitorze pacjenta. | TAK
86 | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorach pacjenta oraz we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie. | TAK
87 | Możliwość rozbudowy o bezpośrednie podłączenie do centrali respiratorów (poprzez sieć LAN/WiFi) oraz podłączenie (bez pośrednictwa dodatkowych urządzeń) pomp infuzyjnych. Możliwość wyświetlania danych z pracy pompy w odrębnym oknie centrali. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
88 | Każda stacja przystosowana do obsługi wszystkich opisanych powyżej stanowisk monitorowania. | TAK
89 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK
90 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach. | TAK
91 | Przegląd danych zapamiętanych i przechowywanych w opisanej powyżej stacji centralnego nadzoru. | TAK
DODATKOWO
92 | Gwarancja min. 36 miesiące. | TAK, podać
93 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi w uzgodnionych terminach z Zamawiającym. | TAK
94 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania napraw i przeglądów (przy dostawie). | TAK
95 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. | TAK
96 | Dostępność do części przez okres min. 10 lat. | TAK
97 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK
98 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK
99 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max 24 godziny w dni robocze (liczone od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagany czas usunięcia usterki max 5 dni od zgłoszenia. | TAK
100 | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty (w tym na zakończenie gwarancji). | TAK
II. | Defibrylator - 2 szt.
Lp. | Wymagane warunki | Wartość wymagana | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, gdzie wymagane podać)
PARAMETRY OGÓLNE
1 | Model/typ. | TAK, podać
2 | Producent. | TAK, podać
3 | Fabrycznie nowy. | TAK
4 | Rok produkcji min. 2025. | TAK, podać
5 | Przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym. | TAK
6 | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED). | TAK
7 | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6 kg. | TAK, podać
8 | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55. | TAK, podać
9 | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm. | TAK, podać
10 | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC. | TAK, podać
11 | Uchwyt na ramę łóżka. | TAK
12 | Menu, komunikaty głosowe w języku polskim. | TAK
ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW
13 | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin. | TAK, podać
14 | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci. | TAK
15 | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | TAK
16 | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania. | TAK, podać
17 | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach. | TAK, podać
18 | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz). | TAK, podać
19 | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) oraz bez podłączenia do sieci elektrycznej. Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. | TAK
20 | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | TAK
INNE
21 | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: 1) standardu HL7 2) protokołu FTP 3) adresowania IP: dynamicznie i statycznie 4) serwerów DNS 5) ochrony danych. | TAK
22 | Przesyłane dane do CMS: 1) Informacje o pacjencie 2) Informacje o urządzeniu 3) Informacje o konfiguracji 4) Krzywe 5) Dane trendów 6) Wartości monitorowanych parametrów 7) Alarmy 8) Raporty autotestów 9) Raporty testów użytkownika. | TAK
23 | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową. Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB). | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
24 | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH
25 | Ekran dotykowy kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min. 8’’. | TAK, podać
26 | Ekran o wysokiej rozdzielczość ekranu min. 1024x768 pikseli. | TAK, podać
27 | Ekran zabezpieczony hartowanym/ wzmocnionym szkłem. | TAK
28 | Możliwość wyświetlania na ekranie 5 krzywych dynamicznych. | TAK
29 | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej. | TAK, podać
30 | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny. | TAK
31 | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm. | TAK, podać
32 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych. | TAK, podać
33 | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 150 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 120 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia. | TAK, podać
34 | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive. | TAK
DEFIBRYLACJA
35 | Dwufazowa fala defibrylacji. | TAK
36 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja). | TAK
37 | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu. | TAK
38 | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J. | TAK, podać
39 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 23 poziomów energii defibrylacji. | TAK, podać
40 | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK/NIE Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
41 | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK
42 | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund. | TAK, podać
43 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku. | TAK, podać
44 | Możliwość aktualizacji protokołu AED. | TAK
45 | Energia defibrylacji w trybie AED dla dorosłych w zakresie min. od 100 do 360J. | TAK, podać
46 | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 do 200J. | TAK, podać
47 | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J. | TAK
48 | Metronom uciśnięć klatki piersiowej w trybie defibrylacji ręcznej oraz AED. | TAK
49 | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). | TAK
50 | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej. | TAK
51 | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych. | TAK
52 | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | TAK
EKG
53 | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń. | TAK, podać
54 | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. | TAK, podać
55 | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowani | TAK, podać
56 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc. | TAK
57 | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. | TAK
58 | Wzmocnienie sygnału na min. 6 poziomach: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto. | TAK, podać
59 | Wybór odprowadzeń z: elektrod EKG, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji. | TAK
60 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF. | TAK
61 | Złącze - wejście synchronizujące sygnał EKG z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta. | TAK
62 | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. | TAK
RESPIRACJA IMPEDANCYJNA
63 | Pomiar respiracji metodą impedancyjną. | TAK
64 | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | TAK, podać
65 | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | TAK, podać
66 | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia. | TAK
NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA
67 | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie. | TAK
68 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA. | TAK, podać
69 | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min. | TAK, podać
70 | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. | TAK, podać
SPO2
71 | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1%. | TAK, podać
72 | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min. | TAK, podać
73 | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. | TAK
74 | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych. | TAK
NIBP
75 | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | TAK
76 | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie. | TAK
77 | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT). | TAK
78 | Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg. | TAK
79 | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. | TAK, podać
EtCO2
80 | Pomiar CO2 w zakresie od min. 0-150 mmHg z rozdzielczością 1 mmHg. | TAK, podać
81 | Zakres pomiaru awRR od min. 0-150 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | TAK, podać
INNE
82 | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych. | TAK
83 | Akcesoria pomiarowe w zakresie monitorowania EKG, Sp02, NIBP kompatybilne z kardiomonitorami opisanymi w pozycji I. | TAK
DODATKOWO
84 | Gwarancja min. 36 miesiące. | TAK, podać
85 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi w uzgodnionych terminach z Zamawiającym. | TAK
86 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania napraw i przeglądów (przy dostawie). | TAK
87 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. | TAK
88 | Dostępność do części przez okres min. 10 lat. | TAK
89 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK
90 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK
91 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max 24 godziny w dni robocze (liczone od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagany czas usunięcia usterki max 5 dni od zgłoszenia. | TAK
92 | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty (w tym na zakończenie gwarancji). | TAK
Zamawiający prosi o załączenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia również w wersji edytowalnej.