Załącznik nr 1 do SWZ                                                                                                                                    WSM/DZP/381-14577/2025

.........................................                                                                                                                                                                                                         ...............................…                                                                                                                     data sporządzenia oferty

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 1

do umowy nr  ..........…….

z dnia   .........................

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

na dostawę tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

| L. p. | Opis wymaganych parametrów technicznych, właściwości użytkowych i innych | WYMAGANE* TAK/NIE warunki brzegowe | Parametry punktowane | Parametry oferowane – należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tomograf komputerowy – model/wytwórca/typ aparatu/kraj pochodzenia Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025 roku, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania |  | Tak, podać |  |  |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Zaoferowany wysokospecjalistyczny tomograf komputerowy dedykowany do badań naukowych i badań klinicznych, umożliwiający akwizycję nie mniej niż 288 submilimetrowych warstw, w czasie jednego pełnego obrotu układu/ów lampa detektor – w przypadku wielu układów lampa-detektor, podać sumarycznie | TAK | Bez oceny |  |
| 2. | Tomograf komputerowy posiadający detektor minimum 384 rzędowy – w przypadku wielu układów lampa-detektor, podać sumarycznie | TAK | Bez oceny |  |
| 3. | Ilość aktywnych elementów przypadających na każdy rząd detektora nie mniejszy niż 830 aktywnych elementów– w przypadku wielu układów lampa-detektor, podać sumarycznie | TAK, Podać | ≥ 1900 – 2 pkt < 1900 – 0 pkt |  |
| 4. | Aparat TK umożliwiający wykonanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego: - badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, -badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów, -akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych - badania serca i naczyń wieńcowych | TAK | Bez oceny |  |
| 5. | Serwer Aplikacyjny ze stanowiskami pracy, niezależny od TK, połączony z TK przez sieć komputerową, umożliwiający ocenę obrazów z TK w standardzie DICOM 3.0 i umożliwiający pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu | TAK | Bez oceny |  |
| II. GANTRY I STÓŁ |  |  |  |  |
| 6. | Średnica otworu gantry nie mniejsza niż 80 [cm] | TAK, Podać | 2 pkt za średnicę otworu gantry ≥ 82 cm, 0 pkt za wartość < 82 cm |  |
| 7. | Maksymalne obciążenie stołu nie mniejsze niż 300 [kg] | TAK, Podać | ≥ 340 kg – 3 pkt < 340 kg – 0 pkt |  |
| 8. | Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG zintegrowany z gantry | TAK | Bez oceny |  |
| 9. | Wyposażenie stołu w: - materac z osłoną chroniącą stół przed zalaniem płynami, - podgłówek pod głowę - podgłówek do pozycji na wznak - podpórka pod kolana i nogi, - pasy unieruchamiające - podpórka pod ramie - pasy stabilizacyjne - podpórka pod ramie, kolana i nogi - uchwyt na pod kroplówki - uchwyt rolki na jednorazowe prześcieradło | TAK | Bez oceny |  |
| 10. | Maksymalny zakres przesuwu stołu w celu skanowania pacjenta, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie nie mniejszy niż 200 [cm] | TAK, podać | Bez oceny |  |
| 11. | Kamera do obserwacji pacjenta, zintegrowana z gantry, z możliwością podglądu pacjenta bezpośrednio z konsoli operatora | TAK, podać | Bez oceny |  |
| III. GENERATOR I LAMPY RTG |  |  |  |  |
| 12. | Maksymalna moc rzeczywista generatora nie mniejsza niż 105 kW, w przypadku wielu generatorów podać moc sumarycznie. | TAK, Podać | 5 pkt za wartość ≥ 150 kW, 1pkt za wartość <150kW>105kW, 0 pkt za wartość równą 105 kW |  |
| 13. | Akwizycja z wykorzystaniem min. dwóch układów obrazowych lampa rtg - detektor | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 14. | Maksymalne napięcie anodowe dla protokołów klinicznych ≥ 140 [kV] | TAK, Podać | Bez oceny |  |
| 15. | Minimalne napięcie anodowe dla protokołów klinicznych ≤ 70 [kV] | TAK | Bez oceny |  |
| 16. | Maksymalny prąd anody, możliwy do zastosowania w protokołach badań przy skanie jednoenergetycznym nie mniejszy niż 1300 [mA] | TAK | Bez oceny |  |
| 17. | Szybkość chłodzenia anody min. 2,0 [MHU/min] | TAK, Podać | 2 pkt. za szybkość chłodzenia ≥ 2,5 MHU/min, 0 pkt za wartość < 2,5 MHU/min |  |
| 18. | Kolimacja kąta wiązki promieniowania lampy w płaszczyźnie XY zgodna z wielkością pola skanowania (FOV). | TAK | Bez oceny |  |
| 19. | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu. | TAK | Bez oceny |  |
| 20. | Rozmiar małego ogniska lampy RTG, zgodnie z normą IEC 60336:2005; ≤ 0,72 mm2 | TAK/ podać | ≥0,3mm2–0 pkt < 0,3mm2–3 pkt |  |
| 21. | Sposób chłodzenia generatora: a) płynem, z oddawaniem ciepła na zewnątrz pomieszczenia gantry, b) powietrzem, z oddawaniem ciepła do pomieszczenia gantry | TAK/ podać | a) 10 pkt b) 0 pkt |  |
| IV. SYSTEM SKANOWANIA |  |  |  |  |
| 22. | Czas (minimalny) pełnego obrotu (360º) układu lampy(lampa)- detektor, dostępny dla wszystkich rodzajów badań wymaganych zapisami SWZ zarówno dla skanu spiralnego jak i aksjalnego – nie większy niż 0,25 [s] | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 23. | Maksymalna wartość współczynnika pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] | Tak, podać | 5 pkt za wartość ≥ 3,0 2 pkt. za wartość ≥ 2,5, 0 pkt. za wartość < 2,5 |  |
| 24. | Maksymalne, diagnostyczne pole rekonstrukcji skanowania i obrazowania nie mniejsze niż 50 [cm] | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 25. | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV ≥ 80 [cm] | Tak, podać | TAK - 3 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 26. | Szybkość badania (ruch lampy i detektora podczas ekspozycji) nie mniejsza niż 300 [mm/s] | Tak/Nie, podać | 5 pkt. za czas ≥ 490 mm/s, 0 za czas < 490 mm/s |  |
| 27. | Dodatkowy, filtr cynowy do eliminacji promieniowania o niższych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów | Tak | 2 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 28. | Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia ≤ 90 [kV] i jednocześnie wysokich prądach ≥ 1300 [mA] | Tak | Bez oceny |  |
| 29. | Możliwość wybrania i skonfigurowania protokołu badania (ustawienie wszystkich parametrów badania) bezpośrednio przy stole pacjenta, z panelu dotykowego na gantry lub z tabletu | Tak/Nie | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 30. | Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora | Tak | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 31. | Dwa panele umożliwiające min. sterowanie ruchami stołu znajdujące się po obu stronach gantry, z ekranem dotykowym umożliwiające min. wybór protokołu badania, rejestrację pacjenta i podgląd rekonstrukcji (panel sterujący wbudowany w gantry lub panel sterujący niewbudowany w gantry np. tablet). | TAK | Bez oceny |  |
| 32. | Wskaźnik informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu, wraz z cyfrowymi/graficznymi licznikami czasu pozostałego do końca skanowania. | TAK | Bez oceny |  |
| 33. | Lasery zintegrowane z gantry wskazujące izocentrum skanowania minimum 3 | TAK, Podać | Bez oceny |  |
| 34. | Algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę | Podać | 2 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 35. | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu | TAK | Bez oceny |  |
| 36. | Grubość najcieńszej warstwy w akwizycji wielowarstwowe mniejsza niż 0,65 [mm] | TAK, Podać | 10 pkt. za wartość ≤ 0,20 mm, 2 pkt. za wartość > 0,20 i ≤ 0,50 mm, 1 pkt. za wartość > 0,50 i ≤ 0,60 mm, 0 pkt. za wartość >0,60 mm i <0,65 mm |  |
| 37. | Najlepsza do uzyskania rozdzielczość przestrzenna dla wszystkich trybów skanowania nie większa niż 0,32 [mm] | TAK | Bez oceny |  |
| 38. | Tryb ultra wysokiej rozdzielczości przestrzennej ≤ 0,17 [mm] | Podać | 5 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalność |  |
| 39. | Rozdzielczość wysokontrastowa w aktywizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512x512 w płaszczyźnie XY w punkcie 50% charakterystyki MTF nie mniejsza niż 12,0 [pl/cm] | Tak | 2 pkt. za rozdzielczość ≥ 24 pl/cm, 0 pkt. za wartość < 24 pl/cm |  |
| 40. | Tryb ultra wysokiej rozdzielczości wysokokontrastowej ≥ 36,0 [pl/cm] | Tak | 5 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 41. | Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 1024 x 1024 | TAK | Bez oceny |  |
| 42. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 nie mniejsza niż 40 obrazów/s, w czasie rzeczywistym. | TAK, Podać | Bez oceny |  |
| 43. | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach | TAK | Bez oceny |  |
| 44. | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych) | TAK | Bez oceny |  |
| 45. | Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego impulsami EKG | TAK | Bez oceny |  |
| 46. | Wykonywanie badań typu Triple Rule-Out u pacjentów z bólem w klatce piersiowej | TAK | Bez oceny |  |
| 47. | Oprogramowanie umożliwiające akwizycję spiralną z rozdzielczością czasową kardiologiczną min. 63 ms w rekonstrukcji dwusegmentowej | TAK/ podać | ≤ 33 ms – 3 pkt > 33 ms – 0 pkt |  |
| 48. | Oprogramowanie umożliwiające adaptacyjne sekwencje prospektywne badania kardiologiczne | TAK/ podać | Bez oceny |  |
| 49. | Rozdzielczość czasowa akwizycyjna w akwizycji kardiologicznej, rozumiana jako czas obrotu układu lampa-detektor w trakcie którego następuje akwizycja wszystkich danych niezbędnych do jednosegmentowej rekonstrukcję obrazu, czyli uzyskanie obrazu z danych pochodzących z jednego cyklu pracy serca dla danej pozycji anatomicznej nie większa niż 140 ms – w przypadku wielu układów lampa-detektor podać sumarycznie | TAK | 5 pkt za wartość ≤ 80 ms, 0 pkt. za wartość ≤140 ms > 80 ms |  |
| 50. | Akwizycja wieloenergetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania | TAK | Bez oceny |  |
| 51. | Akwizycja danych dla badań nisko- i wysoko-energetycznych uzyskana jedno-czasowo (symultanicznie). | Podać | 2 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 52. | Akwizycja wieloenergetyczna umożliwiająca prospektywne uzyskanie zestawów danych obrazowych badanej objętości dla min. czterech różnych energii kwantów promieniowania w trybie pojedynczego skanowania spiralnego | Podać | 5 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 53. | Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego min. 110 [mm] | TAK | Bez oceny |  |
| 54. | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań perfuzji narządów miąższowych jamy brzusznej przy pojedynczym podaniu kontrastu ≥ 160 [mm] | TAK/ podać | < 250 – 0 pkt ≥ 250 – 5 pkt |  |
| 55. | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań naczyniowych 4D-CTA przy pojedynczym podaniu kontrastu ≥ 300 [mm] | TAK/ podać | < 580– 0 pkt ≥ 580 – 5 pkt |  |
| 56. | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) – 5 mm, dla fantomu CATHPAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU, napięcia min. 120 kV [mGy], w płaszczyźnie xy, uzyskana z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego lub bez. Wartość potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta dołączonych do oferty. | ≤ 11,0 mGy (podać) | ≤ 11,0 – 0 pkt ≤ 6,0 – 3 pkt |  |
| 57. | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania wizualnej rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) – 3 mm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10mm i różnicy gęstości kontrastu 3HU, napięcia min. 120 kV [mGy] w płaszczyźnie xy, uzyskana z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego lub bez. Wartość potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta. | TAK/NIE podać | NIE - 0 pkt TAK: ≤ 15,0 – 0 pkt ≤ 10,0 – 3 pkt |  |
| V. KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |  |
| 58. | Konsola operatora, dwustanowiskowa, umożliwiająca jednoczesną prace technika wykonującego badania i lekarza diagnosty; Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami o przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat nie mniejszą niż 24” wyposażone w UPS podtrzymujący pracę konsoli w przypadku utraty bądź spadku napięcia zasilania | TAK | Bez oceny |  |
| 59. | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej nie mniejsza niż 2 000 000 [obrazów] | TAK | Bez oceny |  |
| 60. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK | Bez oceny |  |
| 61. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Storage Commitment - Worklist - Structured Dose Report | TAK | Bez oceny |  |
| 62. | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK | Bez oceny |  |
| 63. | VRT (Volume Rendering Techique) | TAK | Bez oceny |  |
| 64. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | TAK | Bez oceny |  |
| 65. | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie | TAK | Bez oceny |  |
| 66. | Bezpośrednie rekonstrukcje objętościowe 3D z uzyskanych danych surowych bez konieczności wstępnego wykonywania rekonstrukcji cienkowarstwowych | TAK | Bez oceny |  |
| 67. | Prezentacje cine | TAK | Bez oceny |  |
| 68. | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego). | TAK | Bez oceny |  |
| 69. | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania, jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej, oraz automatyczne dołączanie do danych z badania (protokół). | TAK | Bez oceny |  |
| 70. | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK | Bez oceny |  |
| 71. | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK | Bez oceny |  |
| 72. | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania, edycji i zapamiętywania (na dzień instalacji) | TAK | Bez oceny |  |
| 73. | Możliwość synchronizacji startu badania z poziomem wysycenia zadanej struktury środkiem kontrastowym, na podstawie automatycznej analizy wysycenia w danej warstwie. | TAK | Bez oceny |  |
| 74. | Korekta miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (eliminacja fałszywych załomków R, dodatkowych pobudzeni) przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji | TAK | Bez oceny |  |
| 75. | Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych (Calcium Score) | TAK | Bez oceny |  |
| 76. | Oprogramowanie do oceny uwapnienia tętnic wieńcowych (wskaźnik: objętości, masy, Agatstona), możliwość dołączenia wyników do raportu z badania | TAK | Bez oceny |  |
| 77. | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji | TAK | Bez oceny |  |
| 78. | Automatyczny dobór współczynnika pitch w zależności od rytmu serca | TAK | Bez oceny |  |
| 79. | Oprogramowanie do wyrównywania nakładających się obrazów pochodzących z oddzielnych cykli pracy serca | TAK/NIE podać | TAK – 4 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 80. | Automatyczna rekonstrukcja typu CPR głównych naczyń wieńcowych w tym min. LAD,RCA i CX | TAK/NIE podać | TAK – 3 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 81. | Algorytm ostrzegający operatora o wykryciu podczas topogramu obecności niepożądanych elementów metalowych (np. : pasków, biżuterii, łańcuszków, okularów, itd.) przed przystąpieniem do dalszej części badania spiralnego lub sekwencyjnego. | TAK/NIE podać | TAK – 2 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 82. | Oprogramowanie umożliwiające neurologiczną ocenę unaczynienia typu Neuro DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna), ocenę naczyń układu nerwowego z usuniętym obrazem kości | TAK/NIE podać | TAK – 3 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 83. | Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań neurologicznych, automatyczne generowanie map perfuzji | TAK/NIE podać | TAK – 4 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 84. | Oprogramowanie do badań w trybie nagłym umożliwiające automatyczne wykrywanie i zgłaszanie podejrzewanego krwotoku śródczaszkowego | TAK/NIE podać | TAK – 4 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 85. | Algorytm sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczną selekcję potencjalnych przypadków krwotoku podpajęczynówkowego wraz z ich wstępnym pomiarem | TAK/NIE podać | TAK – 4 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 86. | Automatyczna ocena ASCPECTS w badaniach głowy z podejrzeniem udaru, z określeniem uszkodzonych regionów mózgowia i automatycznym przesłaniem obrazów i wyników do PACS bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika | TAK/NIE podać | TAK – 3 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 87. | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu | TAK | Bez oceny |  |
| 88. | Oprogramowanie do automatycznego tworzenia, anatomicznie zorientowanych płaszczyzn rekonstrukcji kręgów (prostopadłych do kanału kręgowego) i automatycznego ich oznaczania, w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa | TAK | Bez oceny |  |
| 89. | Automatyczny dobór napięcia anodowego w bieżącym protokole badań w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania | TAK | Bez oceny |  |
| 90. | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania i rekonstrukcji obrazów dla danego badania na podstawie znaczników anatomii | Podać | 2 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 91. | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kręgów i ustawianie płaszczyzn rekonstrukcji w badaniu kręgosłupa | TAK | Bez oceny |  |
| 92. | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej | Podać | 2 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 93. | Oprogramowanie do zdalnego dostępu i „przejącia” kontroli nad konsolą operatorską z dowolnego miejsca w obrębie obiektu Zamawiającego, celem wykonania rekonstrukcji surowych danych np. w wybranej fazie cyklu w badaniach serca | TAK | Bez oceny |  |
| 94. | Oprogramowanie zintegrowane z protokołem badania i wspierające krok po kroku proces badania w badaniach kardiologicznych | TAK | Bez oceny |  |
| 95. | Integracja tomografu ze wstrzykiwaczem środka cieniującego (z dwukierunkową komunikacją) | TAK | Bez oceny |  |
| 96. | Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem środka kontrastowego bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej. Sprzężenie minimum klasy IV według CIA 425 | TAK | Bez oceny |  |
| 97. | Automatyczne powiadamiane obsługi urządzenia, przez wyświetleniu odpowiedniego komunikatu o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu oraz wymuszenie podania przyczyny w przypadku kontynuacji takiego badania | TAK | Bez oceny |  |
| 98. | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz stacji lekarskich – oprogramowanie jednego producenta | TAK | Bez oceny |  |
| VI. WIELOMODALNY SERWER APLIKACYJNY |  |  |  |  |
| 99. | Dostawa nowego serwera aplikacyjnego lub adaptacja/wykorzystanie serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia poniżej podanych wymagań sprzętowych. W przypadku wyboru adaptacji/wykorzystania istniejącego, funkcjonującego u Zamawiającego serwera aplikacyjnego możliwość wykorzystania licencji aplikacji CT i MR posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do poniżej wymaganych (opisanych) ilości licencji. | TAK | Bez oceny |  |
| 100. | Minimalne wymagania sprzętowe dla serwera aplikacyjnego: - min. 2 procesory klasy Intel Xeon Gold, - pamięć RAM: Min. 1024 GB, - wbudowana macierz w konfiguracji RAID, - pojemność macierzy dla danych obrazowych w oparciu o dyski SSD: min. 16 TB, - redundantne zasilanie, | TAK, Podać parametry | Bez oceny |  |
| 101. | 4 stanowiska lekarskie, każde wyposażone w: - 2 kolorowe monitory diagnostyczne do badań CT/MR, każdy o przekątnej min. 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2,3 MP, - 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2MP, - komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SSD 1TB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 11 Pro, napęd DVD. Możliwość zainstalowania na stacjach programu RIS i PACS posiadanego przez Zamawiającego. | Tak, podać parametry | Bez oceny |  |
| 102. | Dostawa wszystkich aplikacji w oparciu o model pływających licencji. Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputerach klasy PC z dostępem sieciowym do serwera aplikacyjnego. Dostęp do dowolnej aplikacji klinicznej bez konieczności ściągania badania na stację klienncką | TAK | Bez oceny |  |
| 103. | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania) | TAK | Bez oceny |  |
| 104. | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min.: - ilość poprzednich badań, - typ/modalność poprzednich badań, zakres daty poprzednich badań. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 105. | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania, z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM | TAK | Bez oceny |  |
| 106. | Rekonstrukcje 3D typu: MPR, MIP, VRT z predefiniowaną paleta ustawień do rekonstrukcji VRT uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne. | TAK | Bez oceny |  |
| 107. | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji pozwalające na: - automatyczna rejestracja załadowanych serii badań - automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR zorientowanych anatomicznie - automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR kręgosłupa z obrazami prostopadłymi do linii kręgosłupa - wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiana automatycznie, zależnie od anatomii automatyczne rekonstrukcje MPR/widoki dla chirurgów/ortopedów | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 108. | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe dla każdego badania CT. MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: - oświetlenie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku - rozpraszanie/pochłanianie fotonów - Użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 109. | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT. | TAK | Bez oceny |  |
| 110. | Automatyczne oznaczanie żeber i kręgów kręgosłupa w badaniach CT odcinkowych jak i całego kręgosłupa | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 111. | Oprogramowanie do wyświetlania obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej, w tym wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu i redukcją artefaktów od metalowych przedmiotów. | TAK | Bez oceny |  |
| 112. | Automatyczne generowanie rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą producenta), na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 113. | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D. takie jak: • wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), • wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nomenklaturą producenta) • wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nomenklaturą producenta) • automatyczna segmentacja serca, płuc, aorty. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 114. | Oprogramowanie dla dokładnej oceny badań kardiologicznych CT umożliwiające: • ocena tętnic wieńcowych z funkcją: automatycznego wyodrębniania (segmentacji) mięśnia serca, rozwinięcia wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiaru przekroju, pola i średnicy światła naczynia i automatycznego pomiaru stopnia stenozy • ocena parametrów czynnościowych lewej oraz prawej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, wyrzutowej, rozkurczowej, frakcji wyrzutowej, grubości ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17-segmentowego diagramu AHA • wizualizacja z zaznaczeniem kolorem, pierwszego przejścia środka kontrastowego (First Pass Enhancement) przez mięsień serca, późnego wzmocnienia (Late Enhancement) • ocena zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score jednoczesny dostęp dla min. 4 użytkowników. | TAK | Bez oceny |  |
| 115. | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające: • identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości, • rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, • włączanie/wyłączanie zwapnień, • wyznaczanie stenozy (stopnia zwężenia naczynia), • pomiar średnicy i obwodu naczynia, • pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, • rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia. jednoczesny dostęp dla min. 4 użytkowników. | TAK | Bez oceny |  |
| 116. | Oprogramowanie do dynamicznej oceny naczyniowej 4D z możliwością oceny wybranej fazy i automatyczną kalkulacją tMIP (Temporal Minimum Intensity Projection) w badaniach CT jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | TAK | Bez oceny |  |
| 117. | Wsparcie w badaniach CT w procesie planowania stentu, polegające na generowaniu raportów zawierających pomiary i zdjęcia, pozwalające na zamawianie dedykowanych stentów naczyniowych jednoczesny dostęp dla min. 3 użytkowników | TAK | Bez oceny |  |
| 118. | Automatyczne wyliczanie w naczyniach wieńcowych: • łącznego indeksu zwapnień (Calcium Score), • odrębnie dla każdej głównej tętnicy wieńcowej: ilość zmian, łączna masa i objętość zwapnień, indeks zwapnień - automatycznie zapisywanie w systemie PACS, w odrębnej serii. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklatura producenta) | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 119. | Funkcja automatycznego generowania rekonstrukcji radialnych i przekrojów poprzecznych przez naczynie dla głównych tętnic LAD, RCA, CX (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą producenta) z możliwością bezpośredniego/natychmiastowego eksportu do aparatów zabiegowych, zapisu w archiwum PACS. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Eksport wyodrębnionej struktury naczyń wieńcowych do aplikacji firm trzecich | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 120. | Oprogramowanie do szczegółowej oceny do planowania zabiegów (TAVI, TAVR), umożliwiające: • automatyczne wyznaczanie płaszczyzny zastawki aortalnej, • automatyczne wyznaczanie pola powierzchni, obwodu, średnicy min/maks, efektywnej bazującej na powierzchni i średnicy, wraz z możliwością ręcznej korekty, • wizualizacje w 3D VRT, • automatyczne wyliczanie ustawień LAO/RAO i CRAN/CAUD i ich transfer do ramienia C jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | TAK | Bez oceny |  |
| 121. | Dedykowane narzędzia raportowania zgodnie ze standardem CAD-RADS jednoczesny dostęp dla min. 4 użytkowników. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 122. | Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym do dystrybucji prototypów aplikacji CT/MR Pełna integracja oprogramowania klinicznego oraz prototypowego, umożliwiająca bezpośredni dostęp z aplikacji klienckiej serwera aplikacyjnego do badań z użyciem oprogramowania prototypowego. Czytelne oznaczenie aplikacji prototypowych: „Nie do zastosowań klinicznych”. Zestaw dedykowanych aplikacji prototypowych, w tym: - fotorealistyczne rekonstrukcje 3D badań CT/MR, do obrazowania w 3D, - segmentacja struktur anatomicznych w oparciu badania CT/MR na potrzeby wydruków 3D, - dokładna ocena naczyń wieńcowych w badaniach CT, - ocena funkcji serca, - ocena ryzyka chorób układu krążenia w oparciu o badania CT. Ilościowa analiza tłuszczu w jamie brzusznej i osierdziowej, wyznaczanie objętości tłuszczu, tworzenie histogramów oraz inne pomiary, takie jak obwód talii lub średnice pacjenta, - tworzenie zestawu cech z wysegmentowanych obszarów VOI, dalsze zarządzania ich zbiorami dalszej analiza statystyczna | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 123. | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT realizujące: • automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D dla płuc, wątroby i węzłów chłonnych, • automatyczne wyznaczanie parametrów: maksymalnej średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST 1.0, RECIST 1.1,CHOI • automatyczny pomiar w badaniach porównawczych różnicy objętości danej zmiany ogniskowej z badania aktualnego i poprzedniego • możliwość załadowania i porównania co najmniej 4 badań tego samego pacjenta jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | TAK | Bez oceny |  |
| 124. | Oprogramowanie do przeglądania wielofazowych obrazów TK wątroby zgodnie z kryteriami LI-RADS wraz z określaniem współczynników skali LI-RADS. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | Tak/Nie | Bez oceny |  |
| 125. | Automatyczne wykrywanie zmian guzkowych w miąższu płuc i podopłucnowych typu CAD jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | TAK | Bez oceny |  |
| 126. | Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji użytkownika) przez serwer aplikacyjny niskodawkowych badań CT klatki piersiowej, na potrzeby obsługi programów przesiewowych. Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second Reader, w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego otwierania badań, przetwarza w tle badania CT, dokonuje wyszukań zmian w płucach typu Lung CAD, zapisuje je w seriach wynikowych DICOM w archiwum PACS (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Serie wynikowe zapisane w PACS zawierają znaczniki Lung CAD wraz z towarzyszącymi warstwami | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 127. | Automatyczne porównywanie badań CT płuc w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nomenklaturą producenta), realizujące: • automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika. • automatyczne zaznaczenie kolorem na serii płucnej z badania bieżącego wszelkich zmian względem serii płucnej z badania poprzedniego. Zaznaczenie automatyczne, nie wymagające czynności ze strony użytkownika, jednoczesny dostęp dla min. 4 użytkowników | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 128. | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające: - automatyczną segmentację jelita grubego, - jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, - jednoczesną prezentację badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną, - pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, - automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych (tzw. stool tagging), - ukrywanie jelita cienkiego, - wyświetlanie odległości od odbytnicy - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | TAK | Bez oceny |  |
| 129. | Możliwość wirtualnej dysekcji jelita i rozwinięcia jego ściany na płaszczyźnie w postaci wstęgi - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | TAK | Bez oceny |  |
| 130. | Automatyczna detekcja polipów - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | TAK | Bez oceny |  |
| 131. | Oprogramowanie do oceny perfuzji wielonarządowej umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: - rBF (miejscowy przepływ krwi), - rBV (miejscowa objętość krwi), - MTT (średni czas przejścia) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | TAK | Bez oceny |  |
| 132. | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu w badaniach CT, umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwnej co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia), jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | TAK | Bez oceny |  |
| 133. | Oprogramowanie do oceny tętniaków: segmentacja 3D i ocena tętniaków w mózgu wraz z obliczaniem objętości tętniaka, minimalną i maksymalną długością tętniaka, jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | TAK | Bez oceny |  |
| 134. | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi. jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | TAK | Bez oceny |  |
| 135. | Oprogramowanie do automatycznego usuwania struktur kostnych w obrębie czaszki i szyi metodą porównawczą typu DSA w badaniach CT, na bazie dwóch zbiorów danych obrazowych, przed i po podaniu środka kontrastowego, jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | TAK | Bez oceny |  |
| 136. | Automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score - umożliwiające: • automatyczne zaznaczenie obszarów objętych udarem, rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia, • automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej. • automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą producenta), jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 137. | Oprogramowanie do dokładnej oceny badań naczyniowych wykonanych w technice dwuenergetycznej, pozwalające na: - zróżnicowanie środka kontrastowego, krwi, kości. - precyzyjne różnicowanie zwapnień od środka kontrastowego, - wyodrębnianie skomplikowanych struktur naczyniowych, w szczególności u podstawy czaszki - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 138. | Oprogramowanie do analizy i oceny zwapniałej blaszki miażdżycowej w naczyniach umożliwiające jej wyróżnienie i różnicowanie ze środkiem kontrastującym poprzez dekompozycję materiału na jodowy środek kontrastowy, krew i kość - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 139. | Oprogramowanie umożliwiające analizę naczyń płuc z możliwością szybkiej oceny perfuzji płuc z wykorzystaniem danych uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej/spektralnej, realizujące: - wyświetlanie w różnych kolorach naczyń zasilających obszary z poprawną i niedostateczną perfuzją, np. kolor czerwony: niska ilość kontrastu, niebieski: wysoka ilość kontrastu, - wyświetlanie stężenia środka kontrastującego w miąższu płuc w postaci kolorowej maski (nakładki), - ocena ilościowa z określeniem w mg/ml stężenia środka kontrastującego w zaznaczonym obszarze ROI - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 140. | Oprogramowanie do oceny badań organów miąższowych (m.in. wątroby) wykonanych metodą dwuenergetyczną/spektralną, umożliwiające: - wyznaczenie koncentracji środka kontrastowego w postaci kolorowych map w tkankach oraz zmianach, - płynną zmianę wyświetlania pomiędzy kolorowym obrazem środka kontrastującego oraz bez środka kontrastującego, - wyświetlanie mapy stężenia tłuszczu w wątrobie - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 141. | Oprogramowanie do oceny badań wykonanych w technice dwuenergetycznej/spektralnej realizujące: - wyświetlenie obrazów o ściśle określonej energii z zakresu 40-190 keV, - redukcję szumu poprzez dedykowany algorytm, - wyświetlenie równolegle wielu obszarów zainteresowania z pokazaniem ich krzywych tłumienia, - analizę statystyczną obszarów zainteresowania - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 142. | Funkcjonalności dla dokładnej oceny badań kardiologicznych/naczyniowych MR z możliwością: • obliczania frakcji wyrzutowej i masy mięśnia sercowego lewej i prawej komory serca • ilościowego obliczania przepływów w sercu i naczyniach • półautomatycznego obliczania parametrów perfuzji mięśnia sercowego • oceny naczyń z: segmentacją i rozwinięciem wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, wyznaczaniem stopnia stenozy, - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 143. | Dedykowane oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR umożliwiające: - analizę multiparametrycznych badań prostaty wraz z automatycznym wyznaczaniem jej objętości i raportowaniem PIRADS v2 - analizę badań piersi z możliwością oceny krzywej wzmocnienia i raportowaniem BIRADS, - dedykowane narzędzia do segmentacji zmian w 3D i wyznaczania ich objętości, - raportowanie RECIST, WHO i TNM - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 144. | Dedykowane oprogramowanie do analizy badań neurologicznych MR umożliwiające: - analizę padań perfuzji mózgowia, w tym obliczanie map parametrycznych CBF, CBV, MMT i TTP - analizę badań traktografii z automatyczną traktografią mózgowia, - analizę badań spektroskopii SVS oraz CSI 2D i 3D, - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 145. | Dedykowane oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR umożliwiające: - analizę multiparametrycznych badań prostaty wraz z automatycznym wyznaczaniem jej objętości i raportowaniem PIRADS v2 - analizę badań piersi z możliwością oceny krzywej wzmocnienia i raportowaniem BIRADS, - dedykowane narzędzia do segmentacji zmian w 3D i wyznaczania ich objętości, - raportowanie RECIST, WHO i TNM - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| VII INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 146. | Instalacja i uruchomienie przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego | TAK | Bez oceny |  |
| 147. | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej zaakceptowanej przez WSSE i w przypadku konieczności dostosowanie pomieszczeń i instalacji do tych wymogów | TAK | Bez oceny |  |
| 148. | Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania w zakresie testów podstawowych umożliwiający co najmniej ocenę jednorodności, szumu, rozdzielczości nisko i wysokokontrastowej, grubości warstwy itp. Zestaw fantomów wyposażony w system stabilnego mocowania (podstawki) do bezpiecznego umieszczenia fantomów na stole. Ilość fantomów wyczerpująca aktualne wymagania określone w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dla urządzeń emitujących promieniowanie RTG | TAK | Bez oceny |  |
| 149. | Kolorowe oświetlenie LED otworu gantry w celu poprawienia komfortu pacjenta | TAK Podać | 2 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 150. | Kolorowe oświetlenie LED czoła otworu gantry | TAK Podać | 2 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 151. | Dostawa serwera dawek z oprogramowaniem (bez ograniczeń czasowych/bezterminowa licencja) do monitorowania i raportowania poziomu dawek z dostarczanego aparatu TK zgodnie z dyrektywą EURATOM/2013/59. Oprogramowanie umożliwia: • analizę statystyczna poziomu dawek • ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki • przedstawienie informacji dotyczących aktualnego wykorzystania aparatu: • Liczba badań • Liczba pacjentów • Analiza czasu trwania badań wraz z filtracją badań „z" i „bez" środka kontrastowego dla CT. Dostawa platformy sprzętowej o parametrach dedykowanych przez producenta lub zainstalowanie oprogramowania na platformie sprzętowej Zamawiającego. | TAK | Bez oceny |  |
| 152. | Przewody do monitorowania EKG | TAK | Bez oceny |  |
| 153. | System automatycznej archiwizacji wykonanych badań na nośniku CD/DVD z systemem nadruku danych identyfikacyjnych – nagrywanie płyt z konsoli operatorskiej | TAK | Bez oceny |  |
| 154. | Automatyczny wstrzykiwacz, 3 kanałowy do skanera CT (2 źródła kontrastu i 1 źródło soli fizjologicznej): - zastosowania dwóch butelek z kontrastem każdego z dostępnych producentów środków cieniujących o pojemności od 50 ml do 500 ml oraz soli fizjologicznej o pojemności do 1000 ml. - automatyczne przełączanie kanałów dla takiego samego środka kontrastowego w obu źródłach z ręcznym trybem wyboru - podtrzymania temperatury wstępnie podgrzanego środka kontrastowego - system detekcji i wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach wstrzykiwacza, - funkcja przeprowadzenia testu iniekcji solą fizjologiczną w celu oceny właściwego umieszczenia dostępu, - system zastawkowy przeciwdziałający cofaniu się podawanych płynów (jednokierunkowy przepływ płynu), - funkcja przeprowadzania mieszanej iniekcji: Sól fizjologiczna / środek kontrastowy (zawartość środka kontrastowego 15%,20%,30%,50%), - wyboru z menu wstrzykiwacza: - - rodzaju środka kontrastowego (różne marki producentów), - - stężenia środka kontrastowego w celu możliwości obliczenia optymalnych warunków podaży środka kontrastowego, - - objętości butelki w celu kalkulacji czy ilość kontrastu zapewni możliwość wykonania zleconego badania, - - rozmiaru wkłucia indywidualnego dla każdego pacjenta w celu dostosowania optymalnych parametrów prędkości podania środka kontrastowego, - dwie identyczne konsole sterujące z interfejsem w języku polskim, z możliwością wprowadzenia wszystkich parametrów badania (prędkość, czas opóźnienia, stężenie kontrastu, rozmiar wkłucia) w pokoju badań i sterowni, - wprowadzenie do pamięci strzykawki min.50 dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCI, - komunikacja z języku polskim, - wstrzykiwacz na statywie jezdnym z możliwością zablokowania co najmniej dwóch kół - wieszak na podawane płynu zintegrowany ze statywem -zabezpieczenie modułu elektroniki przed zalaniem kontrastu -interfejs do synchronizacji ze skanerem | TAK | Bez oceny |  |
| 155. | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów dostępna dla użytkownika za pośrednictwem łącza szerokopasmowego IDSN | TAK | Bez oceny |  |
| 156. | Moc podłączeniowa [kVA] 300 kVA | TAK Podać | Bez oceny |  |
| 157. | Ilość ciepła emitowana do pomieszczenia badań w trakcie skanowania [kW] 24 kW | TAK Podać | Bez oceny |  |
| 158. | Wykonanie testów podstawowych, akceptacyjnych/specjalistycznych, w tym testów dostarczonych monitorów, po zainstalowaniu urządzenia, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wraz z właściwymi protokołami wykonania (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych podstawowych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po istotnych naprawach gwarancyjnych. W okresie gwarancji wykonanie systematycznie okresowych testów specjalistycznych i akceptacyjnych, częstotliwość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie ww. testy zawarte w cenie oferty, Wykonanie pomiarów dozymetrycznych wokół Pracowni tomografii komputerowej. | TAK | Bez oceny |  |
| 159. | Testy specjalistyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w okresach wymaganych przez wytwórcę | TAK, Podać okres między przeglądowy | Bez oceny |  |
| VIII. WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |  |  |  |
| 160. | Okres gwarancji na aparat min.24 miesięcy | TAK Podać | Bez oceny |  |
| 161. | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 2 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK | Bez oceny |  |
| 162. | Wymiana aparatu/istotnego zespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego istotnego elementu, w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK | Bez oceny |  |
| 163. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 2 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, Podać | Bez oceny |  |
| 164. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, Podać | Bez oceny |  |
| 165. | Czas reakcji na zgłoszenie max.24h (w dni robocze) | TAK, Podać | Bez oceny |  |
| 166. | Min.5 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w zestawie | TAK, Podać | Bez oceny |  |
| 167. | Przeglądy techniczne w przedziałach czasowych zalecanych przez producenta zakończone wystawieniem certyfikatu dopuszczającego do eksploatacji w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | TAK Podać okresy przeglądów | Bez oceny |  |
| IX POZOSTAŁE |  |  |  |  |
| 168. | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 5 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu 5 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie. | TAK | Bez oceny |  |
| 169. | Zapewnienie szkoleń z badań obrazowych serca w ośrodku szkoleniowym krajowym lub zagranicznym – minimum trzydniowe dla minimum dwóch osób. Koszty obejmują zakwaterowanie i transport. | TAK | Bez oceny |  |
| 170. | Autoryzacja Wytwórcy lub umowa z autoryzowanym serwisem zawierająca uprawnienia do instalacji, serwisowania z przeglądami oraz napraw | Tak, Podać nazwę podmiotu, lokalizację oraz dane kontaktowe | Bez oceny |  |
| 171. | W trakcie trwania gwarancji wszelkie naprawy oraz przeglądy techniczne wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem | TAK | Bez oceny |  |
| 172. | Pełna integracja z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala. Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań do i z systemu PACS w standardzie DICOM, pobieranie listy badań pacjentów (worklist) z serwera PACS oraz opisywanie badań w systemie RIS firmy CGM (CLININET). Po stronie Wykonawcy leży także dostarczenie niezbędnych licencji na podłączenie aparatu do systemu PACS firmy CGM. Gwarancja zapewniająca poprawną pracę aparatu z systemem RIS/PACS - 36 miesięcy. | TAK | Bez oceny |  |
| 173. | Instrukcja obsługi aparatu TK oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia w formie elektronicznej i papierowej - w języku polskim (dostarczyć przy dostawie) | TAK załączyć | Bez oceny |  |
| 174. | Szkolenie potwierdzone certyfikatem dla pielęgniarki z zakresu obsługi wstrzykiwacza. | TAK | Bez oceny |  |
| 175. | Aktualizacja oprogramowania konsoli operatorskiej i stanowisk lekarskich przez cały okres trwania gwarancji | TAK | Bez oceny |  |
| 176. | Instalacja i aktualizacja oprogramowania antywirusowego przez cały okres trwania gwarancji. | TAK | Bez oceny |  |
| 177. | Producent oferowanego urządzenia podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, które może potwierdzić certyfikatem ISO 14001 | TAK | Bez oceny |  |
| Kryterium – innowacyjność technologiczna |  |  |  |  |
| 177. | Tomograf komputerowy posiadający detektor w technologii zliczania fotonów (photon-counting) do symultanicznej rejestracji wysokich i niskich energii, umożliwiający jednoczesną rejestrację i pomiar energii pojedynczych kwantów, z rejestracją co najmniej 4 energii w pojedynczym skanie bez stosowania przełączania napięć czy detektorów wielowarstwowych, zastosowanie do badań naukowych i do działalności klinicznej. Produkt posiadający deklarację zgodności CE MDD i zgłoszenie do rejestru w Polsce | TAK/NIE Podać | 100 pkt. - za zaoferowanie funkcjonalności 0 pkt. - za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 178. | Akwizycja wieloenergetyczna w oparciu o technikę photon counting, dla skanu kardiologicznego bramkowanego EKG, dla skanu ciągłego z zachowaniem rozdzielczości czasowej poniżej 140 ms | TAK/NIE Podać | 10 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 179. | Oprogramowanie umożliwiające otrzymanie dedykowanych, automatycznych rekonstrukcji wieloenergetycznych dla badań kardiologicznych zawierające wirtualną rekonstrukcję obrazów pozbawionych środków cieniujących, umożliwiając pominięcie bezkontrastowego skanu typu Calcium Scoring | TAK/NIE Podać | 5 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 180. | Oprogramowanie umożliwiające otrzymanie dedykowanych, automatycznych rekonstrukcji wieloenergetycznych dla badań kardiologicznych zawierających wirtualną rekonstrukcję obrazów bez wapnia umożliwiając wizualizację samych naczyń wieńcowych pozbawionych artefaktów obrazowych (np. blooming). | TAK/NIE Podać | 5 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 181. | Akwizycja wieloenergetyczna umożliwiająca prospektywne uzyskanie zestawów danych obrazowych badanej objętości dla min. czterech różnych energii kwantów promieniowania w trybie pojedynczego skanowania spiralnego | TAK/NIE Podać | 5 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 182. | Funkcjonalność, algorytm redukcji szumu w obrazie z detektora zliczającego pojedyncze fotony (photon-counting) i mierzącego ich indywidualne energie, bez utraty jakości obrazu | TAK/NIE Podać | 5 pkt. - za zaoferowanie funkcjonalności 0 pkt. - za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 183. | Funkcjonalność rozróżniania w trakcie skanu jednocześnie min. dwóch rodzajów środków cieniujących (kontrastów) | TAK/NIE Podać | 5 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 184. | Rekonstrukcja grubości warstwy ≤ 0,2 [mm] w akwizycji wielowarstwowej | TAK/NIE Podać | 5 pkt. za zaoferowanie funkcjonalności, 0 pkt. za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 185. | Możliwość automatycznych rekonstrukcji monoenergetycznych dla poszczególnych energii fotonów w zakresie min od 40-190 keV oraz rekonstrukcje obrazu z optymalnym kontrastem z danych uzyskanych w akwizycji wieloenergetycznej | TAK Podać | 3 pkt. - za zaoferowanie funkcjonalności 0 pkt. - za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 186. | Oprogramowanie umożliwiajace wizualizację stężenia środka kontrastowego w miękkich tkankach ciała wraz z wirtualnymi obrazami bez kontrastu poprzez odejmowanie jodu z danych spektralnych. Możliwość wizualizacji i kwantyfikacji lokalnego stężenia jodu w tkankach miękkich (mg/ml). | TAK Podać | 3 pkt. - za zaoferowanie funkcjonalności 0 pkt. - za brak zaoferowania funkcjonalności |  |
| 187. | Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikacje z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinacje parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania | TAK/NIE Podać nazwę | 5 pkt. - za zaoferowanie funkcjonalności 0 pkt. - za brak zaoferowania funkcjonalności |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Oświadczam, że zamówienie w pełnym zakresie wykonane zostanie w terminie 100 dni od daty podpisania umowy, nie dłużej jednak niż do 29.05.2026 r.

## Część III:  ADAPTACJA POMIESZCZEŃ:

ZAKRES PRAC DOSTOSOWAWCZYCH

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

- Należy przygotować w odpowiedni sposób teren do remontu, w tym: wydzielić przestrzeń remontową w szpitalu za pomocą ścian tymczasowych i folii ochronnych, a także zabezpieczyć wszystkie elementy, które nie będą poddawane pracom remontowym.

- Należy usunąć stare, popękane, odspajające się tynki, farby i inne powłoki ścian i sufitów.

- Należy rozebrać istniejące ściany murowane, zabudowy ścian i sufitów, sufity podwieszane.

- Przewiduje się demontaż wszystkich drzwi jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych, w tym także ścianę przeszkloną z drzwi przeciwpożarowymi na korytarzu B 75.

- W zakresie prac jest demontaż starych kanałów, istniejących taśm, narożników i odbojoporęczy.

- Należy skuć płytki ze ścian i posadzek, zerwać wykładziny podłogowe, zerwać istniejącą wylewkę, skuć posadzki.

- W ramach przebudowy należy poszerzyć otwory drzwiowe zgodnie z wymaganiami nowej aranżacji pomieszczeń.

- Należy wynieść, wywieźć i zutylizować odpady budowlane.

- Roboty adaptacyjne:

W ramach prac adaptacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szeregu działań związanych z przystosowaniem pomieszczeń do pracowni Tomografu Komputerowego, w tym:

- utrzymywać porządek na terenie budowy – Wykonawca zobowiązany jest do dbałości o czystość i porządek na terenie budowy na każdym etapie realizacji prac. Po zakończeniu robót teren budowy powinien zostać uprzątnięty.

- przygotować dokumentację w zakresie wzmocnienia stropu oraz ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji.

- wzmocnić strop zgodnie z dokumentacją.

- wykonać fundament pod agregat.

- wstawić nadproża w związku z poszerzaniem otworów drzwiowych.

- wymienić drzwi. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wszystkie drzwi muszą zostać wymienione na nowe. Przewiduje się montaż drzwi przeciwpożarowych na korytarzu o odporności ogniowej zgodnej z obowiązującymi przepisami, montaż drzwi z zabezpieczeniem ołowiem, drzwi aluminiowych oraz drzwi płytowych na ościeżnicach metalowych.

- dostarczyć i zamontować okna z zabezpieczeniem ołowiem w Pracowni Tomografu.

- wykonać nowe ściany gipsowo-kartonowe zgodnie z koncepcją nowej aranżacji pomieszczeń.

- wykonać prace posadzkowe – po skuciu starej posadzki należy wykonać wszystkie nowe warstwy posadzkowe. Należy wykonać wylewki pod wykładziny podłogowe wraz ze szlifowaniem posadzek.

- wykonać montaż wykładziny winylowej homogenicznej na posadzkach, w tym wykładziny przewodzącej ładunki elektrostatyczne.

- zamontować nowe sufity podwieszane kasetonowe.

- wykonać nowe kanały w posadzce zgodnie z wytycznymi dostawcy tomografu komputerowego.

- uzupełnić ubytki na ścianach i sufitach, naprawić pęknięcia i zarysowania, wykonać nowe tynki

- przeszpachlować powierzchnie, zagruntować oraz pomalować ściany i sufity.

- wykonać prace związane z układaniem płytek ściennych i podłogowych, w tym wykonać odpowiednią izolację (z folii w płynie) w projektowanej łazience oraz przy ciągach meblowych ze zlewami i umywalkami.

- odpowiednio zabezpieczyć Pracownię Tomografu ołowiem.

- dostarczyć i zamontować nowe taśmy ścienne, narożniki.

- wykonać kompleksowy remont łazienki.

- wykonać prace w części korytarza B 75.

- dostarczyć i zamontować nowe rolety materiałowe.

- dostarczyć oraz zamontować nowe wyposażenie zgodnie z rysunkiem oraz wymaganiami Zamawiającego.

- przygotować i dostarczyć pełną dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- wykonać niezbędne prace związane z gazami medycznym – przerobienie, wykonanie prób.

Do tomografu należy doprowadzić instalacje wody lodowej. Wodę lodową z mieszaniną 40% glikolu doprowadzić do kanału technicznego pod Tomografem. Rury prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować otulina z spienionego kauczuku w płaszczu z blachy ocynkowanej. Rurociągi wewnątrz budynku tylko w otulinie ze spienionego kauczuku. Agregat wody lodowej zamontować na fundamencie w patio na zewnątrz budynku. Parametry agregatu wody lodowej temperatura zasilania 6˚C, temperatura powrotu 12˚C. Moc chłodnicza 21-25 kW. Rury doprowadzające wodę lodową nie mogą być ze stali węglowej.

Centrale wentylacyjne obsługujące popieszczenie tomografu i przyległe pozostają bez zmian. Należy dostosować istniejące kanały wentylacyjne do nowych    wymagać.

Wymienić wszystkie kratki wentylacyjne na nowe. Modyfikowane kanały wentylacyjne należy zaizolować wełną mineralna na folii aluminiowej gr. 40 mm.

W pomieszczeniach z toalet przewidzieć instalację wywiewną za pomocą wentylatora wyciągowego.

W pomieszczeniu technicznym i pomieszczeniu sterowni zamontować klimatyzatory.

Do pomieszczenia tomografu doprowadzić ciepła i zimną wodę, oraz kanalizację i zamontować umywalkę. W pomieszczeniu zabiegowym doprowadzić ciepłą i

zimną wodę oraz kanalizację i zamontować zlewozmywak.

W związku z dostawą TK obecne pomieszczenia podlegają zmianom adaptacyjnym, instalacje elektryczne należy dostosować do nowej aranżacji pomieszczeń. Instalację należy wykonać za pomocą przewodów i kabli bezhalogenowych (zgodnie z CPR oraz N-SEP 007) z żyłami miedzianymi w systemie TN-S. Zaleca się stosowanie nowych kabli i przewodów w klasie B2ca-s1b, d1, a1. Istniejące instalacje nie spełniające wymogów należy zdemontować.

Nowe obwody gniazd wyprowadzić z istniejących rozdzielnic nn zlokalizowanych w szachtach elektrycznych. Zachować podział obwodów zgodny z obiektowym (podział na obwody ogólne, gwarantowane, rezerwowane). Rozdzielnice zmodernizować o nowoprojektowane odbiory.

Oświetlenie ogólne wykonać w technologii LED zgodnie z polskimi normami w zakresie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym, z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych, architektonicznych i użytkowych obiektu. Oprawy oświetleniowe załączać przy użyciu łączników instalacyjnych.

Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisów wykonawczych w zakresie oświetlenia awaryjnego, stosować system opraw autonomicznych.

Przewidzieć zasilnia na potrzeby planowanych urządzeń klimatyzacji i wentylacji. Wszystkie urządzenia zasilić zgodnie z DTR producenta. Kable sterujące, automatyka central, regulatory itp. poza zakresem branży elektrycznej.

Projektowane elementy went-klim zasilić z nowej rozdzielnicy RW.

W obszarze remontu należy wykonać sieć strukturalną. Punkt dystrybucyjny doposażyć w niezbędny sprzęt pasywny. Ilość i lokalizację gniazd dostosować do spodziewanych stanowisk komputerowych, uwzględniając standard obiektowy.

W celu zapewnienia ekwipotencjalizacji części przewodzących dostępnych i obcych należy zastosować system połączeń wyrównawczych, z którymi połączone będą główne przewody ochronne, rury zasilające instalacje wewnętrzne obiektu, metalowe elementy konstrukcyjne, urządzenia centralnego ogrzewania, systemy wentylacyjne, trasy kablowe.

W obszarze przebudowywanych pomieszczeń zainstalowany jest system SAP. Instalację przebudować i dostosować do istniejącego układu i funkcji pomieszczeń.  Instalację systemu SAP należy wykonać w porozumieniu z firmą serwisującą system na obiekcie.

Okablowanie związane z funkcjonowaniem tomografu doprowadzić do nowej rozdzielnicy technologicznej. Należy zamontować i podłączyć niezbędne obwody do rozdzielnicy technologicznej czyli okablowanie pod przyciski bezpieczeństwa oraz oprawy informujące o wystąpieniu promieniowania. Z rozdzielnicy technologicznej ułożyć okablowanie do szaf technologicznych Tomografu, okablowanie zamontować na dedykowanych trasach kablowych.

W celu zapewnienia zasilania na potrzeby nowego TK należy przewidzieć ułożenie nowej linii zasilającej. Przebieg linii zasilającej powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym – do lokalizacji TK. Przekrój i typ kabla dostosować do zapotrzebowania na moc TK z uwzględnieniem wymogów Dostawcy i spodziewanych spadków napięć. W celu zabezpieczenia tomografu przed skutkami niestabilności zasilania zastosować system opóźniający załączanie aparatu zgodny z obiektowym. Linia zasilająca przy skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą należy zapewnić ciągłość ruchu, teren doprowadzić do stanu zastanego. Dopuszcza się częściowe ułożenie linii z wykorzystaniem istniejących tras wewnątrz budynku pod warunkiem sprawdzenia ich nośności i zapewnienia rezerw w korytach, w przeciwnym wypadku należy ułożyć nowe trasy kablowe o parametrach adekwatnych do przewidzianego obciążenia.

Przewidzieć niezależną od linii zasilającej tomograf linię zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji w tym agregatu wody lodowej zlokalizowanego na zewnątrz budynku. Przekrój i typ linii dostosować do wymogów i dokumentów techniczno-rozruchowych producenta z uwzględnieniem spodziewanych spadków napięć. Należy dostosować okablowanie do planowanych obciążeń.

Na potrzeby wprowadzenia aparatu przez właz w razie konieczności zdemontować i odtworzyć instalacje będące w kolizji.

Zestawienie prac do wykonania:

-montaż tras/koryt kablowych

-montaż nowych opraw LED

-montaż nowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

-montaż nowego okablowania B2ca pod oświetlenie, gniazda i odbiory technologiczne

-montaż opraw ostrzegających o radiacji

-montaż nowego osprzętu

-montaż rozdzielnicy technologicznej tomografu RT

-okablowanie pomiędzy RT a szafami tomografu

-montaż rozdzielnicy wentylacji

-rozbudowa rozdzielnicy lokalnej

-zasilenie urządzeń klimatyzacji/wentylacji

-montaż przycisków bezpieczeństwa

-montaż koryta PCV w sterowni

-montaż nowych punktów PEL

-rozbudowa, modernizacja punktu dystrybucji

-modernizacja SAP

-ekwipotencjalizacja

-pomiary

-układ zabezpieczający tomograf przed zanikami napięcia

-modernizacja głównego zasilania TK

## IV. OFERTA  CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tomograf komputerowy z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń | 1 szt. |  | ……..% |  |
| Razem |  |  |  |  |  |
| słownie wartość z kol. 6: |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach oferty cenowej, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- 1.  Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz  warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- 2.  Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i  graniczne, koszty dostarczenia przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia, utylizacji odpadów, śmieci, opakowań i innych poza teren Szpitala oraz koszty  szkolenia personelu zamawiającego.

- 3.  Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

- 5.  Rodzaj wykonawcy:

- ☐ mikroprzedsiębiorstwo,

- ☐ małe przedsiębiorstwo,

- ☐ średnie przedsiębiorstwo,

- ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

- ☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

- ☐ inny rodzaj.

- 6.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

- ……………………………………………

- Podpis osoby upoważnionej